[image: image2.png]TARE
BASY SALUD

=l SECRETARIA DE SALUD
COfs:

GOBIERNO DEL PUEBLO




[image: image1.png]TARE
BASY SALUD

=l SECRETARIA DE SALUD
COfs:

GOBIERNO DEL PUEBLO





	Servicio de Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo para el Laboratorio de Salud Pública de Tabasco 

	Anexo Técnico

Términos y Condiciones


	Servicio de Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo. 


I.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El presente Anexo Técnico tiene por objeto la Adquisición en la Partida: 35701 (Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo) para el Laboratorio de Salud Pública de Tabasco. 
II.- VIGENCIA DEL CONTRATO Y PERIODO DE LA ADQUISICIÓN


La vigencia del contrato iniciará a partir del día natural siguiente a la notificación del fallo de la adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2026.
III.- DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO SOLICITADO

Los programas que se ejecutan dentro del laboratorio de salud pública, son Programas incluidos dentro del campo de la Salud Pública. Dichos Programas cuentan con presupuesto los cuales son de suma importancia en la detección oportuna y control de riesgos epidemiológicos y sanitarios.

Los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, es la encargada de atender la Salud de los Tabasqueños mediante una red de servicios congruentes a las necesidades de cobertura con un trato digno, orientado especialmente a los grupos vulnerables con un enfoque preventivo, que brinda a la población de manera ininterrumpida servicios de salud de calidad y de especialización en atención a la demanda del servicio, a través de una serie de procesos administrativos que con lleva a realizar todos y cada uno de los objetivos de los servicios de salud. 
El propósito de mantener en óptimas condiciones de funcionamiento los equipos, maquinaria e instrumentos de laboratorio es de garantizar la correcta operación de todas las pruebas que se realizan en el laboratorio. Los principales objetivos son: optimizar los procesos de ejecución de pruebas epidemiológicas y sanitarias.

Los equipos electromecánicos en su funcionamiento, es un eslabón muy importante dentro de la cadena de cuidados y garantía de resultados, tiene importancia relevante en el buen manejo de los procesos de las diversas pruebas, y es de vital importancia lo funcionalidad operativa a 100% de cada uno de ellos, ya que respalda la operatividad optima de nuestra unidad. Es por eso que es necesario contar con los mantenimientos necesarios para la operatividad de sus equipos eléctricos y electromecánicos necesarios para la operación de los diversos equipos de laboratorio y desarrollo de actividades operativas que permiten unificar criterios para los procesos de trabajo en los distintos laboratorios. 

Sin este servicio, la operatividad del laboratorio de salud, se puede ver interrumpida, y no podrá ser factible alcanzar las metas establecidas en cada programa de trabajo de los laboratorios que dependen del uso de sus equipos e instrumentos; por lo que, a la hora de manipular las muestras o la conservación de las mismas, pudieran presentar errores o fallas en la veracidad de los resultados.

El prestador de Servicio debe garantizar la operatividad de los equipos eléctricos y electromecánicos del Laboratorio de Salud Pública, asegurando las condiciones adecuadas de temperatura para almacenamiento y procesos analíticos, con personal técnico calificado para validar insumos y consumibles durante la prestación del servicio.
IV.- LUGAR DE ENTREGA Y CENTROS DE OPERACIÓN 
Laboratorio de Salud Pública, Calle: Macayo S/N Col. El Recreo Cp. 86020, Villahermosa, Tabasco
V.- PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO
El participante adjudicado realizará los servicios dentro del plazo no mayor a 10 días naturales contados a partir de la emisión y notificación del fallo.
VI.- REQUERIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS A REALIZAR
	Clave 
	Descripción
	Presentación
	CANTIDAD

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE AGUA AUXILIAR CISTERNAS, MARCA WEG MODELO YN00236OS1PA56J,  UBICADO EN EL ÁREA DE CISTERNAS DEL LABORATORIO.
	SERVICIO
	1

	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE AGUA AUXILIAR, MARCA SIEMENS, MODELO 1RF21000CA604EA1, NUMERO DE SERIE Q2-C19, UBICADO EN MICROBIOLOGÍA CLÍNICA. PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	3
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA DE VACÍO MARCA WEG, MODELO W22, NUMERO DE SERIE Z0001190640, NÚMERO DE INVENTARIO 26-247, UBICADO EN CUARTO DE MÁQUINAS, QUE CONSISTE EN REPARACIÓN, PRUEBA DE VACIO, INCLUYE CAMBIO DE FILTRO, MEDICION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.                              
	SERVICIO
	1

	4
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA DE VACÍO MARCA WEG, MODELO W22, NUMERO DE SERIE Z0001190653, NÚMERO DE INVENTARIO26-249, UBICADO EN CUARTO DE MÁQUINAS, QUE CONSISTE EN REPARACIÓN, PRUEBA DE VACIO, INCLUYE CAMBIO DE FILTRO, MEDICION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	5
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COMPRESOR DE AIRE DE LAVANDERÍA, MARCA ASEA, MODELO MBT143, NUMERO DE SERIE M86-G--6797, NÚMERO DE INVENTARIO 26303, UBICADO EN CUARTO DE MÁQUINAS, QUE CONSISTE EN  REPARACION, PRUEBA DE VACIO, MEDICION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	6
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COMPRESOR DE AIRE 1, MARCA SIEMENS, MODELO 1LA2182-4YK30, NUMERO DE SERIE 4322146, NÚMERO DE INVENTARIO 26250, UBICADO EN CUARTO DE MÁQUINAS, QUE CONSISTE EN  REPARACION, PRUEBA DE VACIO, MEDICION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	7
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COMPRESOR DE AIRE 2, MARCA SIEMENS, MODELO 1LA2182-4YK30, NUMERO DE SERIE 3915-106, NÚMERO DE INVENTARIO 26251, UBICADO EN CUARTO DE MÁQUINAS, QUE CONSISTE EN  REPARACION, PRUEBA DE VACIO, MEDICION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	8
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE AGUA DE TRANSFERENCIA 1, MARCA WEG, MODELO HO, NUMERO DE SERIE 1073951562, UBICADA EN CURTO DE MÁQUINAS. PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	9
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE AGUA DE TRANSFERENCIA 2, MARCA SIEMENS, MODELO RGZE, NUMERO DE SERIE A04T1921M149, UBICADA EN CURTO DE MÁQUINAS. PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	10
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE AGUA HELADA 1, MARCA WEG MODELO 25AG509, SERIE Z000039332  UBICADO EN EL EXTERIOR DEL CUARTO DE MÁQUINAS DEL LABORATORIO.
	SERVICIO
	1

	11
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE AGUA HELADA 2, MARCA WEG MODELO 25AG509, SERIE Z000039333  UBICADO EN EL EXTERIOR DEL CUARTO DE MÁQUINAS DEL LABORATORIO.
	SERVICIO
	1

	12
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR 1 DE 500 KVA MARCA SELMEC, MODELO OA, NUMERO DE SERIE 10129-1-1, NÚMERO DE INVENTARIO 26319, UBICADO EN CUARTO DE MÁQUINAS, QUE CONSISTE EN: MUESTREO DE ACEITE, INCLUYE REVISION Y SELLADO DE VALVULAS DE ALIVIO DE TRANSFORMADOR, PRUEBA AL CABLE DE POTENCIA PARA DESCARTAR POSIBLE HUMEDAD, MEDICION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.                              
	SERVICIO
	1

	13
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR 2 DE 500 KVA MARCA SELMEC, MODELO OA, NUMERO DE SERIE 10129-1-1, NÚMERO DE INVENTARIO 26319, UBICADO EN CUARTO DE MÁQUINAS, QUE CONSISTE EN: MUESTREO DE ACEITE, INCLUYE REVISION Y SELLADO DE VALVULAS DE ALIVIO DE TRANSFORMADOR, PRUEBA AL CABLE DE POTENCIA PARA DESCARTAR POSIBLE HUMEDAD, MEDICION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.                              
	 
	1

	14
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, MARCA SELMEC, MODELO A715SJPMYA, NUMERO DE SERIE 16407, NÚMERO DE INVENTARIO 26318, UBICADO EN CUARTO DE MÁQUINAS, QUE CONSISTE EN VERIFICACIÓN DE FUSIBLES DE EXPANSION DE ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE PORSELANA DE  40K. VERIFICACION DE SISTEMA DE TIERRA, ENGRASADO DIELECTRICO EN CUCHILLAS OPERADORAS DE CARGA, REAPRETE DE TERMINALES, Y REVISION DE TERMINALES TIPO EXTERIOR , MEDICION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, REAPRETESDE TORNILLOS, VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	15
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE 1, MARCA S&P, MODELO TDH-500, NUMERO DE SERIE 0900230017000,  UBICADO EN AZOTEA SANITARIO RECEPCIÓN DE MUESTRAS DE 2450 RPM, CAUDAL 470 M3/SEG, 68 WATTS DE POTENCIA 127 VOLTS, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	16
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE 2, MARCA WEG, MODELO MSL-1J, NUMERO DE SERIE 2518S1P56SP,  1745 RPM, 1/4 HP, 220 VOLTS 2.5 AMPUBICADO EN AZOTEA SANITARIO  MUJERES SERV GRALS, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	17
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE 3, MARCA WEG, MODELO MSL-1J, NUMERO DE SERIE 2518S1P56SN,  1745 RPM, 1/4 HP, 220 V, 2.5 AMPUBICADO EN AZOTEA SANITARIO  HOMBRES SERV GRALS, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	18
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE 4, MARCA S&P, MODELO TDH-500, NUMERO DE SERIE 0900203656012,  2450 RPM, 470 M3/HR CAUDAL, 68 WATTS DE POTENCI A 127 VOLTSUBICADO EN AZOTEA BODEGA DE SERV GRALS, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	19
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE 5, MARCA S&P, MODELO TDH-500, NUMERO DE SERIE 0900230017001, 2450 RPM, CAUDAL 470 M3/HR, POTENCIA 68 WATTS, 127 VOLTS  UBICADO EN AZOTEA BODEGA DE MANTENIMIENTO, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	20
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA S&P, MODELO TDH-500, NUMERO DE SERIE 0900230017002,  UBICADO EN AZOTEA ALMACÉN 6, 2450 RPM, 470 M3/HR CAUDAL, 68 WATTS DE POTENCIA CON VOLTAJE DE 127 V QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	21
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA S&P, MODELO TDH-500, NUMERO DE SERIE 0900217961008,  2500 RPM, 775 M3/HR DE CAUDAL, POTENCIA 140 WATTS, A 127 VOLTS UBICADO EN AZOTEA ALMACÉN 7, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	22
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA S&P, MODELO TDH-500, NUMERO DE SERIE 0800099569061,  2500 RPM, CAUDAL DE 775 M3/HR, A 140 WATTS DE POTENCIA A 127 VOLTS, UBICADO EN AZOTEA ALMACÉN 8, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	23
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA S&P, MODELO TDH-500, NUMERO DE SERIE 0700080271000,  2450 RPM, CAUDAL DE 470 M3/HR, 68 WATTS DE POTENCIA A 127 VOLTSUBICADO EN AZOTEA ALMACÉN 9, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	24
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA S&P, MODELO TDH-500, NUMERO DE SERIE 1000274622006,  2400 RPM, CAUDAL DE 1100 M3/HR, 170  WATTS DE POTENCIA A 127 VOLTS0 UBICADO EN AZOTEA COCINA, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	25
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA S&P, MODELO 1RF3052-4YC31, NUMERO DE SERIE D10, 1760 RPM, 25 HP DE POTENCIA A 127 VOLTS, 6 AMPERS  UBICADO EN AZOTEA SANITARIO HOMBRES DIRECCIÓN, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	26
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA S&P, MODELO 1RF3052-4YC31, NUMERO DE SERIE A10,  1755 RPM, 1/3 HP A 127 VOLTS 6.6 AMPERSUBICADO EN AZOTEA SANITARIO MUJERES DIRECCIÓN, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	27
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA S&P, MODELO TDH-500, NUMERO DE SERIE 100027462004,  2450 RPM, 470 M3/HR DE CAUDAL, 68 WATTS DE POTENCIA, 127 VOLTS, UBICADO EN AZOTEA SANITARIO VIG EPIDEMIOLÓGICA, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	28
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA S&P, MODELO TDH-500, NUMERO DE SERIE 100027462000,  2450 RPM, 470 M3/HR DE CAUDAL, 68 WATTS DE POTENCIA, UBICADO EN AZOTEA SANITARIO DIRECCIÓN, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	29
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA S&P, MODELO TDH-500, NUMERO DE SERIE 0800111979002,  2450 RPM, 470 M3/HR DE CAUDAL, 68 WATTS DE POTENCIA, A 127 VOLTS, UBICADO EN AZOTEA SANITARIO H Y M MICROBIOLOGÍA, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	30
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA S&P, MODELO TDH-500, NUMERO DE SERIE 0800111979013, 2450 RPM, 470 M3/HR DE CAUDAL, 68 WATTS DE POTENCIA A 125 VOLTS  UBICADO EN AZOTEA CAMPANA MEDIOS DE CULTIVO, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	31
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA S&P, MODELO TDH-500, NUMERO DE SERIE 0800099604013, 2450 RPM, 470 M3/HR DE CAUDAL, 68 WATTS DE POTENCIA A 127 VOLTS, UBICADO EN AZOTEA AGUAS Y BEBIDAS MICRO, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	32
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA S&P, MODELO TDH-500, NUMERO DE SERIE 0800099604013, 2450 RPM, 470 M3/HR DE CAUDAL, 68 WTTS, 127 VOLTS  UBICADO EN AZOTEA ALIMENTOS Y LECHES MICRO, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	33
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA S&P, MODELO TDH-800, NUMERO DE SERIE 0800123762000,  2500 RPM, 775 M3/HR DE CAUDAL, 140 WATTS DE POTENCIA A 127 VOLTS, UBICADO EN AZOTEA AGUAS NEGRAS MICRO, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	34
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA S&P, MODELO TDH-800, NUMERO DE SERIE 0800123762002, 2500 RPM, CAUDAL DE 775 M3/HR, 140 WATTS DE POTENCIA A 127 VOLTS,  UBICADO EN AZOTEA SOLVENTES 1 CONT. AMB., QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	35
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA S&P, MODELO TDH-800, NUMERO DE SERIE 0800123762004,  2500 RPM, 775 M3/HR DE CAUDAL, 140 WATTS DE POTENCIA A 127 VOLTSUBICADO EN AZOTEA SOLVENTES 2 CONT. AMB., QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	36
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA BALDOR RELIANCE, MODELO MST0754P, NUMERO DE SERIE W0710114193, 1725 RPM, 3/4 DE HP DE POTENCIA A 220 VOLTS, UBICADO EN AZOTEA SOLVENTES 3 CONT AMB, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	37
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA BALDOR RELIANCE, MODELO MST0754P, NUMERO DE SERIE W0710114208, 1725 RPM, 3/4 DE HP DE POTENCIA A 220 VOLTS,  UBICADO EN AZOTEA SOLVENTES 4 CONT AMB, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	38
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA WEG, MODELO MSL-1J, NUMERO DE SERIE 2518051PA56,  1745 RPM, 1/4 HP DE POTENCIA A 220 VOLTS Y 205 AMPERSUBICADO EN AZOTEA SOLVENTES 5 CONT AMB, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	39
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA BALDOR RELIANCE, MODELO W07101114198, NUMERO DE SERIE W0710114208, 1725 RPM, 3/4 HP DE POTENCIA A 220 VOLTS  UBICADO EN AZOTEA CAMPANA DE AG Y BEB 1 CONT AMB, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	40
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA BALDOR RELIANCE, MODELO W07101114163, NUMERO DE SERIE W0710114208, 1725 RPM, 9/4 DE HP DE POTENCIA A 220 VOLTS  UBICADO EN AZOTEA CAMPANA DE AG Y BEB 2 CONT AMB, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	41
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA BALDOR RELIANCE, MODELO W07101114163, NUMERO DE SERIE W071111533,  1725 RPM, 3/4 HP DE POTENCIA A 220 VOLTS UBICADO EN AZOTEA CAMPANA DE AL Y LEC 1 CONT AMB, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	42
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE , MARCA BALDOR RELIANCE, MODELO W07101114163, NUMERO DE SERIE W071111503,  UBICADO EN AZOTEA CAMPANA DE AL Y LEC 2 CONT AMB, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	43
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA BALDOR RELIANCE, MODELO MST0754P, NUMERO DE SERIE W009022743, 1725 RPM, 3/4 DE HP A 220 VOLTS  UBICADO EN AZOTEA CAMPANA DIGESTORES CONT AMB, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	44
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA WEG, MODELO MSL-1J, NUMERO DE SERIE 0018051P56N, 1750 RPM .249 KW A 127 VOLTS A 6.4 AMPERS UBICADO EN AZOTEA DIGESTORES ÁREA DE TRABAJO CONT AMB, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	45
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA WEG, MODELO MSL-1J, NUMERO DE SERIE 3318051P56N, 1750 RPM, 249 KW A 127 VOLTS A 6.4 AMPERS  UBICADO EN AZOTEA DIGESTORES HOR DE GRAF CONT AMB, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	46
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA WEG, MODELO MSL-1J, NUMERO DE SERIE 0018051P56N,  1750 RPM, 249 KW A 127 VOLTS 6.4 AMPERSUBICADO EN AZOTEA DIGESTORES  CONT AMB, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	47
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA WEG, MODELO MSL-1J, NUMERO DE SERIE 25360E1P56J1A, 3410RPM, .18 KW, 127 VOLTS A 4.3 AMPERS UBICADO EN AZOTEA ABSORC ATOM 1 CONT AMB, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	48
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA BALDOR RELIANCE, MODELO MST0754P, NUMERO DE SERIE W0710114148, 1725 RPM, 3/4 DE HP A 220 VOLTS UBICADO EN AZOTEA CAMPANA DE TOXICOLOGÍA, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	49
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA BALDOR RELIANCE, MODELO MST0754P, NUMERO DE SERIE W0710114218,  1725 RPM, 3/4 HP A 220 VOLTS UBICADO EN AZOTEA CAMPANA DE CROMATOGRAFÍA, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	50
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA S&P, MODELO TDH-500, NUMERO DE SERIE 0900230017003,  2450 RPM, CAUDAL 470 M3/HR, DE 68 WATTS DE POTENCIA, A 127 VOLTS UBICADO EN AZOTEA TINCIÓN 1, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	51
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA S&P, MODELO TDH-800, NUMERO DE SERIE 080050207002,  2500 RPM A 775 M3/HR, 140 WATTS DE POTENCIA A 127  VOLTS UBICADO EN AZOTEA TINCIÓN 2, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	52
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA BALDOR RELIANCE, MODELO MST2004P, NUMERO DE SERIE F0811170237,  1750 RPM, 1.5 KW DE POTENCIA A 230 VOLTSUBICADO EN AZOTEA CAMPANA DE TINCIÓN, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	53
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA S&P, MODELO TDH-800, NUMERO DE SERIE 08001237572007,  2500 RPM, 775 M3/HR, A 140 WATTS DE POTENCIA A 127 VOLTS UBICADO EN AZOTEA ENTOMOLOGÍA, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	54
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA BALDOR RELIANCE, MODELO MST0544P, NUMERO DE SERIE W0809022733, 1725 RPM, 3/4 DE HP DE POTENCIA A 220 VOLTS UBICADO EN AZOTEA ENTOMOLOGÍA 2, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	55
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTOR DE AIRE, MARCA S&P, MODELO TDH-500, NUMERO DE SERIE 0900230017006, 2450 RPM, 470 M3/HR, 68 WATTS DE POTENCIA A 127 VOLTS  UBICADO EN AZOTEA DIAGNÓSTICO DE RABIA, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO   CAMBIO DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	56
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ATABLERO DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES MARCA SIEMENS, UBICADO EN CASETA DE CCM DEL CÁRCAMO, QUE CONSISTE EN  EXAMINAR LA CONDICIÓN FÍSICA Y MECÁNICA DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, EXAMINAR EL ANCLAJE, ALINEACIÓN Y PUESTA A TIERRA. ASEGÚRESE DE QUE EL CCM CUMPLA CON LOS REQUISITOS, ASEGÚRESE DE QUE LA UNIDAD ESTÉ LIMPIA: VERIFIQUE LA ACUMULACIÓN DE POLVO O HUMEDAD RESIDUAL O CONDENSACIÓN., EXAMINE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS ATORNILLADAS EN BUSCA DE ALTA RESISTENCIA UTILIZANDO AL MENOS UNO O MÁS DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS, USO DE UN ÓHMETRO DE BAJA RESISTENCIA, VERIFICAR LA FIRMEZA DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS ATORNILLADAS ACCESIBLES CON UNA LLAVE DE TORSIÓN CALIBRADA, PROBAR LOS SISTEMAS DE INTERBLOQUEO ELÉCTRICO Y MECÁNICO PARA GARANTIZAR UNA SECUENCIA Y OPERACIÓN ADECUADAS. REVISAR LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN CORRECTAS DE BARRERAS Y OBTURADORES, EXAMINAR TODOS LOS COMPONENTES ACTIVOS Y CONFIRMAR EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE TODOS LOS DISPOSITIVOS INDICADORES., EXAMINAR Y EVALUAR LOS CONTACTORES., VERIFICAR LA OPERACIÓN MECÁNICA., VERIFICAR QUE LA SEPARACIÓN DE LOS CONTACTOS, EL BARRIDO, LA ALINEACIÓN Y LA PRESIÓN CUMPLAN CON LOS DATOS PUBLICADOS POR EL FABRICANTE. VERIFICAR QUE LA CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS SEA PRECISA PARA SU APLICACIÓN. AJUSTAR LOS DISPOSITIVOS ALTERABLES O PROGRAMABLES SEGÚN SEA NECESARIO DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN., VERIFICAR LA LUBRICACIÓN ADECUADA EN LOS COMPONENTES MÓVILES QUE TRANSPORTAN CORRIENTE Y EN CUALQUIER SUPERFICIE DESLIZANTE PARA GARANTIZAR UN FUNCIONAMIENTO SUAVE. REALIZAR MEDICIONES DE RESISTENCIA A TRAVÉS DE LAS CONEXIONES ATORNILLADAS UTILIZANDO UN ÓHMETRO DE BAJA RESISTENCIA, REALIZAR PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (OHMIOS) EN TODOS LOS CONTACTORES, FASE A TIERRA, FASE A FASE Y TAMBIÉN EN LOS CONTACTOS ABIERTOS DURANTE SESENTA SEGUNDOS, REALIZAR UNA PRUEBA DE VOLTAJE DE RESISTENCIA DIELÉCTRICA, REALIZAR PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONTACTO,, A TRAVÉS DEL MÉTODO DE CAÍDA DE VOLTAJE DE CORRIENTE CONTINUA DE CUATRO CABLES. UTILIZAR MICROÓHMETROS QUE MIDEN LA RESISTENCIA CON PRECISIÓN. CALCULAR Y MEDIR LA RESISTENCIA DE LOS FUSIBLES DE ALIMENTACIÓN., EVALUAR LOS TRANSFORMADORES DE ALIMENTACIÓN, EVALUAR LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DEL MOTOR,  LIMPIEZA GENERAL, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                            
	SERVICIO
	1


MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MARCA SIEMENS MODELO 8MX SERIE A&DLVS3574 UBICADO EN EL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DEL CÁRCAMO INCLUYE: INSPECCIÓN VISUAL DE COMPONENTES PARA DETECTAR ANOMALÍAS., LIMPIEZA DE EQUIPOS PARA ELIMINAR POLVO Y CONTAMINANTES QUE PUEDAN CAUSAR FALLOS, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TERMINALES Y CONEXIONES.,MANTENIMIENTO MECÁNICO:, LUBRICACIÓN DE MECANISMOS DE APERTURA, CIERRE Y DISPARO., ENGRASE Y REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS. ,PRUEBAS MECÁNICAS DE FUNCIONAMIENTO., PRUEBAS ELÉCTRICAS, MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN CABLES Y TRANSFORMADORES, MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE CONTACTOS EN SECCIONADORES E INTERRUPTORES., PRUEBAS A LOS INTERRUPTORES DE CIRCUITO., PRUEBAS DE RELÉS DE PROTECCIÓN., PRUEBAS DE CABLES Y CONEXIONES., REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS MECANISMOS DE TAPS EN TRANSFORMADORES, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ESPECÍFICOS:, VERIFICACIÓN DE NIVELES DE ACEITE EN TRANSFORMADORES Y DETECCIÓN DE FUGAS, VERIFICACIÓN Y PRUEBA DE ACEITE, PARA DESCARTAR HUMEDAD •MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLEROS EN BAJA TENSIÓN, MEDICIÓN DE RESISTENCIA A TIERRA EN SUBESTACIONES.

	CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 921-25 B DE LA NORMA NOM-001-SEDE-2012 EN DONDE INDICA QUE DEBEN EFECTUARSE PRUEBAS PERIÓDICAMENTE PARA COMPROBAR QUE LOS VALORES DEL SISTEMA DE TIERRA,  MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA A TIERRA, LA MEDICIÓN SE REALIZA UTILIZANDO UN TELURÓMETRO, APLICANDO EL MÉTODO DE MEDICIÓN DEL 62%, IDENTIFICAR LOS  LOS ELEMENTOS DE LA SUBESTACIÓN PUESTOS A TIERRA, REVISIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE ELECTRODOS, REGISTROS Y CONEXIONES., MEDICIÓN DE RESISTENCIA (TELURÓMETRO) DE LA CONEXIÓN A TIERRA DEL COMPONENTE DE LA SUBESTACIÓN, REGISTRO DE VALOR DE RESISTENCIA A TIERRA EN FORMATO CORRESPONDIENTE

 
	SERVICIO
	1
	

	58
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO A 460 V DE 60 HP (BOMBA VERTICAL AGUA PLUVIAL 1) , MARCA  NEMA PREMIUM, MODELO DP29, NUMERO DE SERIE C 03 9008956-0042 M 0002,  UBICADO EN CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLA,  MANTENIMIENTO,  CAMBIO DE RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL EMBOBINADO, CHEQUEO DE ONECCIONES Y CABLES PARA DESCARTAR SOBRECALENTAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	59
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO A 460 V DE 40 HP (BOMBA VERTICAL AGUA PLUVIAL 2) , MARCA  NEMA PREMIUM, MODELO DP29, NUMERO DE SERIE C 06 9009239-0055 M 0003,  UBICADO EN CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO,  CAMBIO DE RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL EMBOBINADO, CHEQUEO DE ONECCIONES Y CABLES PARA DESCARTAR SOBRECALENTAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	60
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO A 460 V DE 20 HP (BOMBA VERTICAL AGUA PLUVIAL 3) , MARCA  US MOTORS , MODELO HA04, NUMERO DE SERIE C 03 9008956-0029 M 0002,  UBICADO EN CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES, QUE CONSISTE EN  DESMONTAJE PARA SU REVISIÓN Y MANTENIMIENTO,  CAMBIO DE RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL EMBOBINADO, CHEQUEO DE ONECCIONES Y CABLES PARA DESCARTAR SOBRECALENTAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL Y MONTAJE, MEDICION DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	SERVICIO
	1

	61
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA CONTRAINCENDIOS CONSISTENTE EN: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS ELÉCTRICA Y DE COMBUSTIÓN INTERNA, TABLERO DE CONTROL, VÁLVULAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A LOS 51 EXTINTORES, RECARGA, CAMBIO DE MANGUERAS, EMPAQUE, MANÓMETROS, PINTURA, CODIFICACIÓN Y EL ETIQUETADO CORRESPONDIENTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A LOS 6 HIDRANTES: INCLUYE CAMBIO DE MANGUERAS Y COLOCACIÓN DE MANÓMETROS EN LA DESCARGA Y PRUEBAS DE OPERACIÓN (SIMULACRO).MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOBOMBA ELÉCTRICA MARCA ASEA, MODELO MBT-132S-2, SERIE M87A-0475, INVENTARIO 26-309, UBICADA EN EL CUARTO DE MÁQUINAS, CONSISTENTE EN: BUSCAR FUGAS, CORROSIÓN O DAÑOS SUPERFICIALES EN TODA LA BOMBA Y SUS CONEXIONES, REVISAR EL ESTADO DE SELLOS, JUNTAS E IMPULSORES, EVALUAR VISUALMENTE SI HAY RUIDOS INUSUALES, VIBRACIONES O UN AUMENTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA, YA QUE SON SEÑALES DE PROBLEMAS INCIPIENTES, SUSTITUIR FILTROS, COLADORES Y PASAJES INTERNOS DE LA BOMBA PARA ASEGURAR EL FLUJO ÓPTIMO, SUSTITUIR LOS RODAMIENTOS Y OTRAS PIEZAS DE FRICCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, COMPROBAR Y AJUSTAR LA ALINEACIÓN DEL EJE ENTRE LA BOMBA Y EL MOTOR PARA EVITAR DESGASTE EXCESIVO Y VIBRACIONES, VERIFICAR EL EQUILIBRIO DE LOS COMPONENTES ROTATIVOS, CHECAR Y/O REPARAR EN SU CASO, FUGAS EN SELLOS O JUNTAS Y BOMBA DE COMBUSTIÓN INTERNA, MARCA BRIGGS STRATTON VANGUARD, MODELO V-TWIN, UBICADA EN EL CUARTO DE MÁQUINAS, CONSISTENTE EN: CAMBIAR FLUIDOS Y FILTROS: SUSTITUIR EL ACEITE DEL MOTOR, EL FILTRO DE ACEITE, EL FILTRO DE AIRE Y EL FILTRO DE COMBUSTIBLE EN LOS INTERVALOS RECOMENDADOS, REVISAR Y LIMPIAR INYECTORES/CARBURADOR Y BUJÍAS: LIMPIAR LOS INYECTORES O EL CARBURADOR Y REEMPLAZAR LAS BUJÍAS, COMPROBAR EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: VERIFICAR EL NIVEL DE REFRIGERANTE, EL ESTADO DE LAS MANGUERAS Y EL RADIADOR PARA PREVENIR SOBRECALENTAMIENTO, REVISAR LA CORREA DE DISTRIBUCIÓN: INSPECCIONAR LA CORREA DE DISTRIBUCIÓN PARA DETECTAR DESGASTE Y ASEGURAR SU CORRECTA TENSIÓN Y SINCRONIZACIÓN, INSPECCIONAR FUGAS Y CORROSIÓN: REVISAR EL TANQUE DE COMBUSTIBLE, LAS TUBERÍAS, LAS VÁLVULAS Y LOS SELLOS MECÁNICOS EN BUSCA DE FUGAS, CORROSIÓN O DAÑOS, LUBRICAR COMPONENTES: LUBRICAR VÁLVULAS Y COJINETES SEGÚN LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE, VERIFICAR LA ALINEACIÓN: ASEGURARSE DE QUE EL ACOPLAMIENTO ENTRE EL MOTOR Y LA BOMBA ESTÉ CORRECTAMENTE ALINEADO, LIMPIAR REJILLAS DE SUCCIÓN: MANTENER LIMPIAS LAS REJILLAS DE SUCCIÓN PARA GARANTIZAR UN FLUJO DE LÍQUIDO SIN OBSTRUCCIONES. REALIZAR PRUEBAS FUNCIONALES: EJECUTAR PRUEBAS PARA CONFIRMAR QUE LA BOMBA SE ENCIENDE CORRECTAMENTE TANTO MANNUUAL COMO AUTOMÁTICAMENTE Y ENTREGA LA PRESIÓN REQUERIDA, CALIBRAR MANÓMETROS: COMPROBAR LA PRECISIÓN DE LOS MANÓMETROS YSUSTITUIRLOS SI ESTÁN FUERA DE RANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, DUTRANTE LAS PRUEBAS Y ARRANQUES, MONITOREAR VIBRACIONES Y RUIDOS: PARA DETECAR RUIDOS INUSUALES Y MONITOREAR LAS VIBRACIONES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	SERVICIO
	1

	62
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS  RESIDUALES (PLANTA DE EFLUENTES) CONSISTENTE EN: MANTNIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA SUMERGIBLE DEL CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES. 1/2 HP. TRIFÁSICA. 127 VOLS. INCLUYE FLOTADOR, SERV MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO AL AIREADOR. INCLUYE: CAMBIO DE BALEROS, SELLO MECÁNICO, BARNIZADO Y SECADO DEL EMBOBINADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FABRICACIÓN DE BUJES DE FLECHA DE AGITADOR SERV MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA RECIRCULADORA DE LODOS INCLUYE: CAMBIO DE BALEROS, SELLO MECÁNICO, BARNIZADO Y SECADO DEL BOBINADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TABLERO DE CONTROL  INCLUYE: REVISIÓN DE CABLEADO, CAMBIANDO LO QUE ESTÉ DAÑADO, REVISIÓN DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, CAMBIANDO LO QUE ESTÉ DAÑADO, REAPRIETE DE CONEXIONES, SINCRONIZACIÓN DE LOS CONTACTORES PARA SU FUNCIONAMIENTO EN FORMA AUTOMÁTICA PINTURA EN GENERAL AL TABLERO, DEMARCANDO ÁREAS DE SEGURIDAD, CAMBIO DE CONTROLES DE NIVEL EN CÁRCAMO COLECTOR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SERV MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBAS DOSIFICADORAS DE ÁCIDO CLORHÍDRICO, SULFATO DE ALUMINIO Y SOSA CÁUSTICA. INCLUYE: REVISIÓN DEL MOTOR DE CADA BOMBA, CAMBIO DE CONECTORES Y MANGUERAS, REVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. RASPADO Y PINTURA DE BASE DE BOMBAS, ROTULACIÓN DE C/U, SERV MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PEACHÍMETRO DIGITAL. INCLUYE: REVISIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO Y MECÁNICO, SERV LIMPIEZA GENERAL A LA CASETA DE CONTROL. INCLUYE: MUROS, PISOS, VIDRIOS, CANCELERÍA DE ALUMINIO, FOSAS DE ALMACENAMIENTO, EFECTUAR ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE LAS AGUAS DE ENTRADA Y SALIDA PARA CONTROL DE CORRECTA OPERACIÓN DE PTAR. (1 MENSUAL) INCLUYE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR UN AÑO DE SULFATO DE ALUMINIO, DE ÁCIDO CLORHÍDRICO DE SOSA CÁUSTICA  SERV UNA VISITA SEMANAL PARA DOSIFICACIÓN Y CONTROL DE PRODUCTOS  SERV MANTENIMIENTO A CASETA DE CONTROL  INCLUYE: PINTURA EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PLAFONES , ROTULADO DE PLANTA DE EFLUENTES, INCLUYENDO LOS PARÁMETROS DE CONTROL Y PINTURA DE ÁREA DE AIREADOR, SEDIMENTADOR, COLECTOR DE AGUA TRATADA, BORDES, Y BASE DE AGITADOR Y BOMBA DE TOMA DE MUESTRA. INCLUYE SERV DE TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE AGUA RESIDUALES TRATADAS POR LABORATORIO CERTIFICADO EXTERNO EMA NOM- 002-ECOL-1996, PRUEBAS DE ARRAQUE Y PUESTA EN MARCHA POR PERSONAL TÉCNICO EXPERTO
	SERVICIO
	1

	63
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA DE 300 KVA MARCA VOLVO MODELO TA0941GE   SERIE 7009176674 INVENTARIO  LSP/MTO/138/1, UBICADA EN EL CUARTO DE MÁQUINAS, CONSISTENTE EN MOTOR: SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE ACEITE, SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE, REVISION Y/O CAMBIO DE BANDA DEL MOTOR, REVISION DEL MOTOR DE ARRANQUE, REVISION DEL ALTERNADOR-CARGADOR DE BATERIAS, REVISION Y/O REPARACION DE FUGAS EN PRECALENTADOR REVISION Y/O CAMBIO DE MANGUERAS EN PRECALENTADOR, CAMBIO DE BATERIAS DE 23 PLACAS (2 PIEZAS), REVISION Y/O CAMBIO DE TERMINALES DE BATERIA. LIMPIEZA EXTERIOR DEL MOTOR, REVISION Y/O MANTENIMIENTO DE BOMBA DE INYECCION DE DIESEL CON CALIBRACION EN BANCO DE CALIBRACION EN LABORATORIO. REVISION Y/O MANTENIMIENTO DE TURBO-CARGADOR. REVISION Y/O CAMBIO DE SENSOR DE PRESION DE ACEITE Y TEMPERATURA. REVISION Y /O REPARACION DE FUGAS DE DIESEL EN CONEXIONES. REVISION Y/O CAMBIO DE TAPON DE RADIADOR.     GENERADOR: LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO,  REAPRIETE DE TERMINALES, REVISION Y/O AJUSTES DE VOLTAJES EN CONTROLADOR, PRUEBAS DE OPERACION,  REVISION Y/O AJUSTE DE REGULADOR DE VOLTAJE, REVISION DEL BALERO DE CARGA, REVISION VISUAL DEL AISLAMIENTO DEL GENERADOR.
	SERVICIO
	1

	64
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA DE 200 KVA MARCA CARE, MODELO SL612660235-1  SERIE SLP10S19N1121, UBICADA EN EL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DEL CÁRCAMO, CONSISTENTE EN MOTOR: SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE ACEITE, SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE, REVISION Y/O CAMBIO DE BANDA DEL MOTOR, REVISION DEL MOTOR DE ARRANQUE, REVISION DEL ALTERNADOR-CARGADOR DE BATERIAS, REVISION Y/O REPARACION DE FUGAS EN PRECALENTADOR REVISION Y/O CAMBIO DE MANGUERAS EN PRECALENTADOR, CAMBIO DE BATERIAS DE 23 PLACAS (2 PIEZAS), REVISION Y/O CAMBIO DE TERMINALES DE BATERIA. LIMPIEZA EXTERIOR DEL MOTOR, REVISION Y/O MANTENIMIENTO DE BOMBA DE INYECCION DE DIESEL CON CALIBRACION EN BANCO DE CALIBRACION EN LABORATORIO. REVISION Y/O MANTENIMIENTO DE TURBO-CARGADOR. REVISION Y/O CAMBIO DE SENSOR DE PRESION DE ACEITE Y TEMPERATURA. REVISION Y /O REPARACION DE FUGAS DE DIESEL EN CONEXIONES. REVISION Y/O CAMBIO DE TAPON DE RADIADOR.     GENERADOR: LIMPIEZA CON SOLVENTE DIELECTRICO,  REAPRIETE DE TERMINALES, REVISION Y/O AJUSTES DE VOLTAJES EN CONTROLADOR, PRUEBAS DE OPERACION,  REVISION Y/O AJUSTE DE REGULADOR DE VOLTAJE, REVISION DEL BALERO DE CARGA, REVISION VISUAL DEL AISLAMIENTO DEL GENERADOR.
	SERVICIO
	1

	65
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE AGUA HIDRONEUMÁTICO 2 MARCA WEG, MIODELO ME-20-5, NUMERO DE SERIE 1090199654, UBICADO EN CUARTO DE MÁQUINAS, QUE CONSISTE EN REPARACIÓN, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, INCLUYE CAMBIO DE BALERO, MEDICION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.                              
	SERVICIO
	1

	66
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE AGUA HIDRONEUMÁTICO 1 MARCA WEG, MIODELO HO, NUMERO DE SERIE 1054582952, UBICADO EN CUARTO DE MÁQUINAS, QUE CONSISTE EN REPARACIÓN, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, INCLUYE CAMBIO DE BALERO, MEDICION DE PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS FINALES Y LIMPIEZA DEL AREA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.                              
	SERVICIO
	1

	67
	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE HIDRONEUMÁTICOS, MOTOBOMBAS, TABLERO DE CONTROL, FILTROS Y SUAVIZADOR DE AGUA.  INCLUYE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TANQUE SUAVIZADOR DE AGUA Y LA SALMUERA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL DOSIFICADOR ELECTRÓNICO, SUMINISTRO DE  LA SAL EN PELLETS, REPOSICIÓN DE MATERIALES FILTRANTES Y CALIBRACIÓN DEL CONTROL ELECTRÓNICO.
	SERVICIO
	1

	68
	 BALANCEO DE CARGAS ELÉCTRICAS EN EDIFICIO PARA DISTRIBUIR UNIFORMEMENTE LA ENERGÍA ENTRE LAS FASES (L1, L2, L3) DEL SISTEMA TRIFÁSICO,  MEJORAR LA EFICIENCIA REPARTIENDO LAS CARGAS (MOTORES, LUCES, ETC.), MEDIANTE LA SUSTITUICIÓN DE INTERRUPTORES POR LOS ADECUADOS QUE ARROJE LA REVISIÓN MINUCIOSA PARA DEYTERMINAR EL BALANCE CORRECTO DE LAS CARGAS, PARA EVITAR PICOS DE CORRIENTE EN UNA SOLA FASE, ASEGURANDO UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO Y UNA MAYOR CAPACIDAD DE LA INSTALACIÓN, INCLUYE: REVISIÓN DE CIRCUITOS QUE SALEN DEL TABLERO PRINCIPAL EN CUARTO DE MÁQUINAS , REAPRETE DE TERMINALES, REVISIÓN DE LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, REVISIÓN DE TABLEROS SECUNDARIOS DE DISTRIBUCIÓN A CONTACTOS, DISTRIBUCIÓN A INTERRUPTORES DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS (AUTOCLAVES, ENFRIADORES, CABINAS DE BISEGURIDAD Y A TODOS LOS EQUIPOS DE LABORATORIO, INCLUYENDO TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
	SERVICIO
	1

	69
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE RESPALDO ININTERRUMPIDO UPS DE 60KVA UBICADO EN EL CUARTO DE MÁQUINAS, , INCLUYE: REVISIÓN DE TABLEROS DE CONTROL, REAPIETE Y LIMPIEZA DE TERMINALES, REVISIÓN DEL BANCO DE BATERÍAS Y SU OPERACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	SERVICIO
	1

	70
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO AL SISTEMA GENERAL DE ALARMAS, INCLUYE REVISIÓN DE LAS CERRADURAS DE PÁNICO, ESTACIÓN DE BOTONES, BOCINAS
	SERVICIO
	1


VIII.- INFORMACIÓN GENERADA POR PARTE DEL PROVEEDOR QUE PERTENEZCAN A LOS SERVICIOS DE SALUD
No aplica.

IX.- TERMINOS Y CONDICIONES

Se establecen los presentes Términos y Condiciones, para la adquisición de Adquisición de Mantenimiento y conservación de Maquinaria y Equipo, de conformidad con lo siguiente:
a) VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La vigencia del contrato será a partir del día de la emisión y notificación del fallo por el que se adjudica el contrato y hasta el 31 de diciembre del 2026.

b)  PLAZO DE ENTREGA

El participante realizará los servicios dentro de un plazo no mayor a 10 días naturales contados a partir de la emisión y notificación del fallo.

c) MECANISMO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y/o artículo 27 fracción XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, se evaluará mediante el criterio de evaluación BINARIO. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

Los participantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará documentalmente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados, así como con la Propuesta de las especificaciones Técnicas con descripción amplia y detallada de la adquisición. Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones se basarán en la información documental presentada por los participantes observando para ello lo previsto en el artículo 47, párrafo segundo relativo al criterio binario y 48 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 99 de su Reglamento y/o artículo 27 fracción XVI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y artículo 36 fracción V y/o artículo 41 fracción IV de su Reglamento, según corresponda.

Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del participante, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que de estas deriven.

Se verificará la descripción técnica de los bienes ofertados por el participante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

La evaluación de la documentación técnica se realizará por parte del área requirente.
d) NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES CUYO CUMPLIMIENTO SE EXIGE A: LOS PARTICIPANTES, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

El participante deberá presentar: escrito libre en papel membretado y debidamente digitalizado o escaneado con la firma del representante legal, en el que manifieste que la empresa y su personal se comprometen que durante la adquisición, una vez  adjudicado, se tendrá la obligación de dar cumplimiento a las Normas Oficiales, que apliquen estrictamente a su actividad, así como favorecer el cumplimiento por parte de la Secretaría de aquellas Normas que a través de la adquisición se deban cumplir, por parte de esta última, siendo algunas de estas:

	NORMATIVIDAD

	Ley General de Salud, en los artículos aplicables

	Reglamento de la Ley General de Salud

	Ley Federal de Infraestructura de la Calidad

	Reglamento de Insumos para la Salud

	Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios

	NMX-EC-17025-IMNC-2006
	Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración

	NOM-007-SSA3-2011
	Para la organización y funcionamiento de los laboratorios

	NMX-EC-15189-IMNC-20058 
	Laboratorios clínicos-requisitos particulares para la calidad y la competencia

	NOM-064-SSA1-1993
	Que establece especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnostico

	NMX-AA-003-1980
	Metodos de muestreo de aguas residuales

	NOM-001-ECOL-1996
	Límites máximos permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales.


e) PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica se deberá presentar en el formato ANEXO 1 “FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA” y deberá contener la siguiente documentación:

1) Descripción amplia, detallada y legible por la adquisición ofertada, señalando marca, modelo y cantidades, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el presente anexo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o por su representante legal.
2) Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que los servicios que se cotizan cuentan con los más altos controles de calidad. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

3) Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que se compromete el participante a proporcionar los servicios requeridos, conforme a la información y requisitos del presente anexo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

4) Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que se compromete a que los servicios requeridos que está ofertando cumple con los estándares de las Normas Oficiales Mexicanas vigentes. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

5) Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que en caso de resultar con la asignación del contrato se compromete a contar con la capacidad técnica de realizar los servicios. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

6) Escrito bajo protesta de decir verdad donde el participante deberá presentar manifiesto de compromiso de cumplir con los servicios, en el lugar y por el período comprendido del día siguiente hábil a la notificación del fallo de adjudicación al 31 de diciembre de 2026 Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.
7) Manifiesto suscrito autógrafamente por el Representante Legal del Participante, en el que se obliga a liberar a los Servicios de salud, de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal, laboral, administrativa que en su caso, pudiera ocasionar con motivo de daños materiales o de integridad física así como por la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional, de acuerdo a la partida ofertada Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

8) Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que en caso de resultar adjudicado se obliga a no divulgar por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio, la información que se genere al desarrollar el presente servicio y mantener en la más estricta confidencialidad, los resultados parciales y finales del mismo, absteniéndose de dar a conocer cualquier información al respecto. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

f) PROPUESTA ECONÓMICA 

La propuesta económica deberá presentarse de acuerdo con el ANEXO 2 “FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA”, la cual deberá contener los siguientes datos: 

· Descripción y precio unitario 

· Importes expresados en moneda nacional (pesos mexicanos) considerando únicamente dos decimales para su cálculo (truncado a dos decimales). 

· Los precios serán unitarios, según el servicio que oferte y/o con los impuestos que resulten aplicables. 

· Indicar que los precios serán fijos hasta el total cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato respectivo. 

· Indicar la aceptación de las condiciones de pago, conforme al plazo y procedimiento establecido por los Servicios de Salud. 

· La propuesta económica deberá corresponder con las especificaciones técnicas solicitadas. 

· La propuesta económica deberá tener una vigencia mínima de 90 (noventa) días naturales a partir de la fecha de su presentación.  

· El posible Proveedor con la presentación de su propuesta económica, acepta que cumple con todas y cada una de las características, plazos y condiciones solicitadas en el presente Anexo Técnico. 

· De resultar adjudicado el posible Proveedor, deberá de presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que se obliga a liberar a los Servicios de Salud de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione derivado de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos a nivel nacional o internacional. 

g) VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO

N/A
h) PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS

Las penas convencionales se aplicarán cuando, por causas imputables al proveedor, la entrega de los bienes y/o servicios se realice con atraso, considerando para esta determinación la fecha convenida o pactada contractualmente o pactada entre las partes, considerando lo siguiente:

Durante la entrega del Servicio 
Se penalizará con el cinco al millar (0.05%) del valor del bien no entregado, y por cada día natural de atraso, hasta su entrega de conformidad. El periodo de penalización comienza a contar a partir del día siguiente en que se concluye el plazo o fecha convenida para la entrega de los bienes y/o servicios.

El proveedor autorizará a los Servicios de Salud a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor. Conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.

El administrador del contrato será el encargado de realizar el trámite de la aplicación de las penas convencionales y de notificarle al proveedor.

i) DEVOLUCIÓN POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

La devolución y reposición de bienes y/o servicios, será por cuenta y a cargo del participante adjudicado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.

Los montos por deducir se aplicarán en la factura que el POSIBLE PROVEEDOR presente para su cobro. Las deducciones no podrán exceder del 10% del monto máximo total del contrato.

Los Servicios de Salud del Estado de Tabasco descontará las cantidades por concepto de deductivas de la factura que el POSIBLE PROVEEDOR presente para su cobro.

El participante adjudicado, se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte llegue a causar al Organismo y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en el instrumento jurídico correspondiente, o bien, por los defectos o vicios ocultos en los Servicios entregados, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y/o artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda.

Los Servicios de Salud del Estado de Tabasco podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes y/o servicios, a través de los Dirección de Programas Preventivos, cuyas muestras utilizadas para este efecto deberán ser repuestas por el POSIBLE PROVEEDOR, sin costo para los Servicios de Salud del Estado de Tabasco que así lo solicite.

j) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

El participante adjudicado, se obliga a otorgar a el Organismo dentro 5 días hábiles a partir de la notificación, en términos del artículo 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y/o artículo 31 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y a favor de los “Servicios de Salud del Estado de Tabasco”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total máximo del contrato a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, por el monto a erogar en el mismo, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y/o por un monto equivalente al 20% (veinte por ciento) del importe total del documento, según corresponda.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato, será devuelta al POSIBLE PROVEEDOR una vez que los Servicios de Salud del Estado de Tabasco le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará al POSIBLE PROVEEDOR, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato, para lo cual deberá de presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en el área correspondiente a través del Administrador del contrato, mismo que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

k) FORMA DE PAGO:

La Convocante, se compromete a pagar al proveedor, por el total de la prestación del servicio objeto del presente Contrato, de conformidad con lo siguientes:

La Convocante pagará al proveedor, contra la presentación de la(s) factura(s) respectiva(s) el importe de los insumos suministrados, conforme a los términos del contrato, dicho pago no deberá exceder de los 17 (diecisiete) días hábiles y/o 35 días naturales, según corresponda, contados a partir de recibir la factura respectiva, en términos del artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y/o articulo 50 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda.
El proveedor se obliga a presentar debidamente identificados los insumos entregados para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna.

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos de los artículos 134 y 135 del Reglamento la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y/o artículo 12 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda.

El CFDI y el XML deberán ser enviados vía correo electrónico a la cuenta que determine el Administrador del Contrato. Los CFDI serán validados en la página del Sistema de Administración Tributaria (SAT), al momento en que los Servicios de Salud del Estado de Tabasco realicen el pago. El CFDI se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

El POSIBLE PROVEEDOR manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes y/o servicios adquiridos, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del Contrato o el servidor público que esté designe.

Para efectos de trámite de pago, el POSIBLE PROVEEDOR deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por los Servicios de Salud del Estado de Tabasco para efectos del pago. 

El pago de la prestación del bien y/o servicio recibido quedará condicionado proporcionalmente al pago que el POSIBLE PROVEEDOR deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

El POSIBLE PROVEEDOR se obliga a no cancelar ante el SAT los comprobantes fiscales digitales a favor de Ios “Servicios de Salud del Estado de Tabasco”, previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo a los Servicios de Salud del Estado de Tabasco para su autorización expresa, debiendo este informar de dicha justificación y reposición del Comprobante Fiscal Digital en su caso.

La Convocante, se compromete a pagar al POSIBLE PROVEEDOR, por el total de la adjudicación de los bienes y/o servicios, objeto del presente Contrato, de conformidad con lo siguiente:

	Requisitos
	Firmas

	Comprobante Fiscal Digital que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y en el cual se indique:

· Número de proveedor.

· Número de contrato.

· Número de fianza y denominación Social de la Afianzadora
	

	Documento, folio del proveedor, en donde relacione los bienes y/o servicios utilizados, en donde se acredite  la recepción de los "BIENES Y/O SERVICIOS".


	Firma de aceptación por parte del Laboratorio de Salud de Tabasco

	Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positiva y vigente
	


El POSIBLE PROVEEDOR adjudicado deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre de Ios “Servicios de Salud del Estado de Tabasco”. 

El POSIBLE PROVEEDOR, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de los “Servicios de Salud del Estado de Tabasco”, el “CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

Para la validación de dichos comprobantes el POSIBLE PROVEEDOR deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco el archivo en formato XML, la validez de estos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que los Servicios de Salud del Estado de Tabasco tiene en operación; para tal efecto, el POSIBLE PROVEEDOR proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que el POSIBLE PROVEEDOR acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello. 

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria del POSIBLE PROVEEDOR está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT. Si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados, se realizará a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios).

En caso de que el POSIBLE PROVEEDOR reciba pagos en exceso, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 73 tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y/o articulo 50 tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, deberá reintegrar dichas cantidades más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, para los casos de prórroga cuando existan créditos fiscales, los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco
l) MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES O DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE ENTREGADOS O PRESTADOS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE. 

El Proveedor deberá entregar los documentos en donde relacione los bienes y/o servicios o procedimientos utilizados o realizados, donde se acredite la recepción de los "BIENES Y/O SERVICIOS" con la firma de aceptación por parte del Director y/o Administrador del contrato.
m) ANTICIPOS

No aplica

n) AVISO DE PRIVACIDAD

No aplica

o) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El POSIBLE PROVEEDOR deberá entregar póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que puedan causar a los Servicios de Salud del Estado de Tabasco y/o a terceros, en sus bienes o en su persona, provocados por actos y/o hechos intencionales y/o imprudenciales, voluntarios y/o involuntarios o directa o indirectamente causados por la realización de los servicios realizados, incluyendo el daño o indemnización a los ocupantes permanentes u ocasionales, sus bienes y pertenencias y la restitución de los perjuicios hasta su total satisfacción. La vigencia de la póliza de responsabilidad civil será mínima por el equivalente a la vigencia del contrato. 

 

Dicha garantía deberá entregarla dentro de los 10 días naturales posteriores al día de la formalización del contrato. 

 

La cobertura de la póliza de responsabilidad civil deberá cubrir los riesgos indicados, con un porcentaje mínimo del 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato adjudicado antes de IVA. 

p) TIPO DE CONTRATACIÓN

El contrato será a precio fijo, en los términos de los artículos 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 125 fracción tercera de su Reglamento, y/o articulo 41 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, aclarando que la entrega, recepción, alta y pago se realizará previa presentación de la factura ante los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, el pago se realizará a la entrega de los bienes y/o servicios en moneda nacional.
q) FORMA DE ADJUDICACIÓN 

La adjudicación del procedimiento de contratación del bien será por PARTIDA, el proveedor o proveedores que cumplan con las características y especificaciones requeridas en el presente anexo técnico.
r) ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

El Titular del área requirente designará a la persona servidora pública que fungirá como Administrador de Contrato, el cual será responsable de verificar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

s)  CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este.
2. Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.
3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.

4. Cuando se compruebe que el proveedor haya entregado el bien con descripciones y características distintas a las aceptadas en esta contratación.

5. En caso de que el proveedor no reponga el bien que no haya entregado, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos.

6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren la presente contratación.

7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.

8. Cuando se trate de la adquisición de un bien y estos no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos, se podrá iniciar el procedimiento de rescisión.

9. En caso de que durante la vigencia del contrato se reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud, en el sentido de que el proveedor ha sido sancionado respecto a las partidas adjudicadas correspondientes a la presente contratación o se le ha revocado el Registro Sanitario.
Lugar: Villahermosa, Tab; 04 de Febrero de 2026.
	Elaboró:

________________________________

	VICTOR ALFREDO TORRES CASANOVA

	


ANEXO 1 “FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA”

(Se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del Participante)

	NOMBRE DEL PARTICIPANTE:                                                                                            
DIRECCIÓN:                                                                                 TELÉFONO:                                     R.F.C.:                    
EMAIL:                                                                                         
	HOJA No:               DE:                

FECHA:                                    


FORMATO PROPUESTA TÉCNICA

	No.
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO 
	UNIDAD 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 

	
	 
	 


	Condiciones de Venta

	Vigencia de precios
	90 días naturales

	Tiempo de entrega
	

	Crédito
	

	Garantía
	


Manifestamos que tenemos la capacidad total y cumplimiento de abastecimiento de los materiales para el  “Servicio de Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo para el Laboratorio de Salud Pública de Tabasco”
Nombre y firma del representante legal
ANEXO 2 “FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA”

(Se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del Participante)

	NOMBRE DEL PARTICIPANTE:                                                                                            
DIRECCIÓN:                                                                                 TELÉFONO:                                     R.F.C.:                    
EMAIL:                                                                                         
	HOJA No:               DE:                

FECHA:                                    


FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA

	No. 
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD 
	PRECIO UNITARIO
	IMPORTE TOTAL

	
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	SUBTOTAL
	 

	
	
	
	IVA
	 

	
	
	
	TOTAL
	 


Importe con letra:
	Condiciones de Venta

	Vigencia de precios
	90 días naturales

	Tiempo de entrega
	

	Crédito
	

	Garantía
	


Manifestamos que los precios unitarios señalados en esta proposición serán en moneda nacional, a dos decimales y fijos durante la vigencia del Contrato/Pedido, del procedimiento de contratación para el “Servicio de Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo para el Laboratorio de Salud Pública de Tabasco”
Nombre y firma del representante legal
23

[image: image1.png][image: image2.png]