## Instrucciones
Dirección de Recursos Materiales
Instrucciones para llenar el cuestionario
Estructura del cuestionario
El presente cuestionario consta de las siguientes pestañas:
1. "Instructivo" (página actual), contiene información para el llenado del cuestionario.
2. "Datos generales" corresponde a información general de la empresa.
3. "Cuestionario" en la cual dará respuesta a las preguntas específicas sobre el servicio y podrá emitir comentarios al respecto.
4. "Cotización" información relativa a su cotización para el “Servicio de Mantenimientos para el Laboratorio Estatal de Salud Publica de Tabasco”
Consideraciones para el llenado de su Cuestionario
En la pestaña denominada "COTIZACIÓN" ingrese los precios ofertados sin I.V.A.
Conteste a las preguntas solamente en los espacios en blanco provistos para tal efecto.
Se requiere que el servicio que cotice cumpla con las especificaciones solicitadas y con los términos y condiciones respectivos.
Todas las respuestas deben estar contenidas en el presente archivo, no serán consideradas respuestas en otros formatos que no coincidan con el presente archivo, salvo comentarios o sugerencias los cuales se pueden agregar en la columna de "Observaciones" del FOCON-04, en la columna de "Comentarios" de la pestaña CUESTIONARIO o podrá adjuntar en hoja membretada de la empresa, firmada por persona facultada para ello al momento de entrega de su cotización.
Los siguientes requerimientos son necesarios para asegurar que la respuesta al cuestionario sea la adecuada:
Verifique que al contestar el presente formato, NO altere, NO haga una copia (desbloqueada), NO inserte columnas o filas, NO elimine hojas de trabajo o NO realice alguna otra acción que cambie la estructura y/o contenido del presente Cuestionario.
En caso de archivos duplicados solo se considerará la información del último archivo recibido dentro del plazo señalado.
La fecha límite para presentar su cotización es:
07 de marzo de 2025 hasta las 14:00 hrs.
Para iniciar el llenado del presente cuestionario, sírvase elegir la o las partidas para los cuales formulará cotización:
La información solicitada formará parte de la investigación de mercado que Secretaria de Salud realiza en cumplimiento al artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (LAAPS)

## Datos Generales
Solicitud de cotización para la Investigación de Mercado de “Servicio de Mantenimientos para el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Tabasco”
Fecha:
dd/mm/aaaa
Datos Generales
Razón Social:
Objeto social:
Nombre comercial:
Página de internet:
RFC con homoclave: | [5 empty] | Nacionalidad de la Empresa:
Folio Proveedor:
Domicilio Fiscal
Calle:
Número exterior: | [5 empty] | Número interior:
Colonia:
Municipio ó Alcaldía
Estado: | [6 empty] | Código Postal:
Nombre del Representante Legal o Apoderado
Nombre(s):
Primer Apellido: | [5 empty] | Segundo Apellido:
Número de Poder Notarial:
Correo (s) electrónico (s) del Representante Legal:
Datos de Contacto
Nombre(s):
Primer Apellido: | [5 empty] | Segundo Apellido:
Puesto:
Teléfono: |  |  |  |  | Celular:
Correo (s) electrónico(s):
Perfil del Proveedor
Giro de la Empresa:
Estratificación de la Empresa: |  | Micro | ( ) | Pequeña |  | ( X ) | Mediana | ( ) | Otro:
1 | ¿Su cotización es vigente, durante los próximos 60 días naturales?
2 | En caso de que su cotización no considere la vigencia antes descrita, indique el periodo de vigencia de su cotización
3 | ¿Cuenta con Opinión Positiva del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales vigente, expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.36 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2024 y de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación y/o 34 BIS del Código Fiscal del Estado de Tabasco en caso de contar con domicilio fiscal en el Estado de Tabasco?
4 | ¿Cuenta con la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos vigente expedida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)?
5 | ¿Su representada se encuentra inscrita en El Padron de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del Estado de Tabasco ?
6 | En caso de respuesta positiva, favor de agregar la vigencia de su Cedula de Registro al Padron de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del estado de Tabasco.
7 | ¿Su cotización considera modificaciones a las cantidades de los bienes y/o servicios requeridos que pudieran efectuarse al momento de realizar el procedimiento de contratación?
8 | ¿Su representada tiene contrato vigente en sector Gobierno para otorgar el Servicios Médicos Integrales para el Laboratorio Estatal de Salud Publica de Tabasco?
9 | ¿Identifica alguna causal o requisito en la información remitida, que pudiera estar limitando la participación de mercado?
10 | En caso afirmativo a la pregunta anterior, señalar sus comentarios
La información solicitada formará parte de la investigación de mercado que la Secretaria de Salud de Tabasco, realiza en cumplimiento al artículo 2, Fracción XXV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco (LAAPS)

## Cuestionario
Solicitud de cotización para la Investigación de Mercado de “Servicio de Mantenimientos para el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Tabasco”
Empresa:
No. | Pregunta específica | Referencia Documental | Respuesta | Comentarios y/o sugerencias
1 | ¿Su representada cuenta con la capacidad humana, técnica, económica, legal y administrativa para brindar el servicio conforme a las especificaciones técnicas requeridas y a lo establecido en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones? | Anexo Técnico y Términos y Condiciones
2 | Indique los años de experiencia con los que cuenta su representada en servicios iguales o similares del presente requerimiento
3 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado I) Objeto de la Contratación.? | Anexo Técnico
4 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado II) Vigencia del Contrato.? | Anexo Técnico y Términos y Condiciones
5 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado III) Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados.? | Anexo Técnico
6 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el numeral 3) Unidades de prestación del Servicio.? | Anexo Técnico
7 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado IV.Procesos de entrega? | Anexo Técnico
8 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado V.Formatos y Anexos? | Anexo Técnico
9 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones? | Anexo Técnico
10 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones a) Vigencia de la prestación del servicio? | Anexo Técnico
11 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones b) Plazo de entrega.? | Anexo Técnico
12 | ¿Acepta lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. c) Mecanismo de evaluación de las proposciones técnicas.? | Anexo Técnico
13 | ¿Puede prestar el servicio requerido de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones d) Licencias, permisos, autorizaciones, normas oficiales mexicanas, normas internacionales, normas de referencia o especificaciones cuyo cumplimiento se exige a los licitantes . ? | Anexo Técnico
14 | ¿Puede presentar su propuesta de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. e) Propuesta Técnica.? | Anexo Técnico
15 | ¿Puede presentar su propuesta de acuerdo a lo establecido en el apartado VI.- Términos y condiciones. f) Propuesta Económica.? | Anexo Técnico
16 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones h) Penas convencionales y deductivas? | Anexo Técnico
17 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. i) Devolución por defectos, vicios ocultos, de los bienes o de la calidad de los servicios? | Anexo Técnico
18 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. j) Garantía de cumplimiento? | Anexo Técnico
19 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. k) Forma de pago? | Anexo Técnico
20 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. l) Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes o de los servicios contratados y efectivamente entregados o prestados, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable? | Anexo Técnico
21 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones. o) Seguro de responsabilidad civil? | Anexo Técnico
22 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones p) Tipo de Contratación? | Anexo Técnico
23 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones q) Forma de Adjudicación? | Anexo Técnico
24 | ¿Su representada acepta lo señalado en el apartado VI. Términos y condiciones s) Causas de rescisión administrativa del contrato? | Anexo Técnico

## FOCON 04
Cotización para la investigación de mercado correspondiente para los “Servicio de Mantenimientos para el Laboratorio Estatal de Salud Publica de Tabasco”
Dirección de Recursos Materiales
Instrucciones:
I. | No debe modificar la información de la columna C hasta la G.
II. | Deberá cotizar el 100% de las subpartidas considerando de la cantidad mínima y máxima requerida
III. | Para que su cotización sea considerada, debera presentar el precio unitario de la partida en dos decimales en MXN sin I.V.A.
Nombre del proveedor
Fecha de emisión
Cotización
Nombre de Proveedor | Partida | Clave | Descripción | Presentación | Cantidad | MES EN EL QUE SE REQUIERE EL SERVICIO | Precio unitario sin IVA | Costo total | Observaciones
| 1 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACIÓN POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD, Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. LOS PUNTOS A CALIBRAR SON: 0, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 7.5, 10. USADO EN LA DETERMINACION DE PORCIENTO DE ALCOHOL EN BEBIDAS ALCOHOLICAS. PARA ALCOHOLIMETRO DE : 0-10% GAY LUSSAC. MARCA: DUJARDIN SALLERON; SERIE:55019 CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | CALIBRACIÓN
| 2 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACIÓN POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD, Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. LOS PUNTOS A CALIBRAR SON: 10, 10.5, 11, 12.5,15, 17.5, 20. USADO EN LA DETERMINACION DE PORCIENTO DE ALCOHOL EN BEBIDAS ALCOHOLICAS. PARA ALCOHOLIMETRO DE : 10-20% GAY LUSSAC. MARCA: DUJARDIN SALLERON; SERIE:40020 CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | CALIBRACIÓN
| 3 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACIÓN POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD, Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. LOS PUNTOS A CALIBRAR SON: 20, 20.5, 21, 22.5, 25, 27.5, 30. USADO EN LA DETERMINACION DE PORCIENTO DE ALCOHOL EN BEBIDAS ALCOHOLICAS. PARA ALCOHOLIMETRO DE : 20-30% GAY LUSSAC. MARCA: DUJARDIN SALLERON; SERIE:73056 CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | CALIBRACIÓN
| 4 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACIÓN POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD, Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. LOS PUNTOS A CALIBRAR SON 30, 30.5, 31, 32.5, 35, 37.5 Y 40. USADO EN LA DETERMINACION DE PORCIENTO DE ALCOHOL EN BEBIDAS ALCOHOLICAS. PARA ALCOHOLIMETRO DE : 30-40% GAY LUSSAC. MARCA: DUJARDIN SALLERON; SERIE:75549 CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | CALIBRACIÓN
| 5 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACIÓN POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD, Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. LOS PUNTOS A CALIBRAR SON: 40, 40.5, 41, 42.5, 45, 47.5, 50. USADO EN LA DETERMINACION DE PORCIENTO DE ALCOHOL EN BEBIDAS ALCOHOLICAS. PARA ALCOHOLIMETRO DE : 40-50% GAY LUSSAC. MARCA: DUJARDIN SALLERON; SERIE:39810. CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | CALIBRACIÓN
| 6 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN TEMPERATURA A 15, 20, 25, 30, 35 y 40ºC Y EN HUMEDAD EN 50, 55, 60, 65 Y 70. LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. PARA TERMOHIGROMETRO DIGITAL. MARCA: EXTECH, MODELO: 445703,SERIE: S/N. CON NUMERO DE INVENTARIO: No. DE INVENTARIO: PEF-027989 | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA
| 7 | S/C | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO y CAMBIO DE FILTRO. PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA. MARCA:GRUPO HIDRO. MODELO: ADVANCED 1.0. SERIE: 882251. SE DEBE ANEXAR INFORME DE LO QUE SE LE REALIZO. No. DE INVENTARIO: LSP-INT-184 CON NUMERO DE INVENTARIO: INVENTARIO: LSP-INT-184 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 8 | S/C | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL ESTEREOMICROSCOPIO. MARCA:VELAB. MODELO:VES5. SERIE: S/N. SE DEBE ANEXAR INFORME DE LO QUE SE LE REALIZO. No. DE INVENTARIO: FED-076659 CON NUMERO DE INVENTARIO: INVENTARIO: FED-076659 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 9 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN TEMPERATURA DE LA SONDA A: 0,2,4,6,8,10,12°C °C Y A TEMP. AMBIENTE A: 15,20.25.30,35 Y 40°C PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA VERIFICACION DE TERMOMETROS AMBIENTALES Y ENFRIADORES. PARA TERMOMETRO DIGITAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES. MARCA: STEREN, MODELO:TER-100, SERIE: S/N CON NUMERO DE INVENTARIO: No. DE INVENTARIO:LSP/CVE/019/08, | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | CALIBRACIÓN
| 10 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACION EN TRANSMITANCIA Y ABSORBANCIA PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LAS DETERMINACIONES FISICOQUIMICAS DE AGUA Y ALIMENTOS. PARA FILTRO DE HOLMIO. MARCA: VARIAN. MODELO: S/M,SERIE: S/N. CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 11 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN T-1 : 65, 87,100, 103, 105, 110 ºC Y T-2: 15, 20, 25, 30 ,35 Y 40 ºC. PARALA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA VERIFICACION DE HORNOS DE SECADO Y MUFLAS. PARA TERMOPAR DIGITAL. MARCA HANNA, MODELO:HI 93532, SERIE: S/N, No. DE INVENTARIO: LSP/CA/002/05, MARCA HANNA, MODELO:HI 93532S, SERIE: S/N. CON NUMERO DE INVENTARIO: No. DE INVENTARIO: LSP/CA/002/05 | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | CALIBRACIÓN
| 12 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACIÓN DELTERMOPAR DIGITAL. EN: T1: 50, 55, 60, 65, 87, 100, 103, 105, 180, 300 Y 350. Y T2: 15, 20, 25, 30, 35, 40. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA VERIFICACION DE TERMOMETROS PARA BAÑOS MARIA E INCUBADORAS. PARA TERMOPAR DIGITAL. MARCA: CONTRO COMPANY, MODELO: 4026CC, SERIE: 41285840. CON NUMERO DE INVENTARIO: No.DE INVENTARIO: FED-095422 | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | CALIBRACIÓN
| 13 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACIÓNPARA LA MASA DE 2000 GR. EN CLASIFICACION F1 PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA VERIFICACION DE BALANZAS. PARA MASA DE 2 kg. MARCA:SARTORIUS, MODELO;YCW6238-00, SERIE: 81126439. CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 14 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 100, 200, 500 Y 1000. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA,. USADA EN LA DETERMINACION DE FLUOR. PARA PIPETA DE PISTON UNICANAL DE 100 A 1000µL. MARCA: EPPENDORF, SERIE: J16238L CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 15 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 100, 200, 500 Y 1000. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA,. USADA EN LA DETERMINACION FISICOQUIMICA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS. PARA PIPETA DE PISTON UNICANAL DE 100 A 1000 µl . MARCA SPINREACT, SERIE: YL4A060202 CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | JUNIO |  |  | CALIBRACIÓN
| 16 | S/C | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN CON LAS SIGUIENTES MASAS: 0.5,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,50,100,150,200,250,300,400,500,y 600g., PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS, CLENBUTEROL Y BIOTOXINAS MARINAS. PARA BALANZA GRANATARIA DIGITAL. MARCA: METTLER TOLEDO. MODELO: PB602-S/FACT. SERIE: 1127293409. CON NUMERO DE INVENTARIO: No. DE INVENTARIO:LSP/CA/007/09 | SERVICIO | 1 | JUNIO |  |  | MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN
| 17 | S/C | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL ESPECTROFOTOMETRO. (ESTE DEBE CONTENER EXACTITUD DE LONG. DE ONDA, EXACTITUD FOTOMETRICA, LINEALIDAD FOTOMETRICA Y LUZ DISPERSA EN TRANSMITANCIA Y ABSORBANCIA) Y VERIFICACION CON FILTRO DE HOLMIO Y CON DICROMATO DE POTASIO, SULFATO DE COBRE Y CLORURO DE POTASIO (99,5% DE PUREZA). EL PROVEEDOR DEBERÁ TRAER SUS REACTIVOS CON SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. PARA ESPECTROFOTOMETRO. MARCA: VARIAN,MODELO: CARY 50, SERIE: UV1003M001. CON NUMERO DE INVENTARIO: No. DE INVENTARIO: FED-095407 | SERVICIO | 1 | JUNIO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN
| 18 | S/C | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN CON LAS SIGUIENTES MASAS: 1,10,20,50,150,200,250,300,400,500,1000,1500,2000,2500 Y 3000,3100,3200g., PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA, CLENBUTEROL, FLUOR, BIOTOXINAS MARINAS. PARA BALANZA GRANATARIA DIGITAL, MARCA: OHAUS. MODELO: PIONNER PX 3202/E. SERIE: B831218143. CON NUMERO DE INVENTARIO: No. DE INVENTARIO: PEF-056379 | SERVICIO | 1 | JUNIO |  |  | MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN
| 19 | S/C | (SOLICITAR LA COMPRA). SERVICIO DE CALIBRACIÓN. EN: T1: 0, 5, 10, 20, 30 y 51°C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA VERIFICACION DE ENFRIADORES. PARA TERMÓMETRO DE INMERSIÓN TOTAL. MARCA: BANNAN, MODELO: Made in UK, SERIE: 37N781. (SOLICITAR CAMBIO POR UN TERMÓMETRO DE INMERSIÓN PARCIAL DE ALCOHOL MARCA BRANNAN CON ESCALA DE -1 A 51ºC RESOLUCIÓN DE 0.1ºC. CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 20 | S/C | (SOLICITAR LA COMPRA). SERVICIO DE CALIBRACIÓN. EN: T1: 0, 25, 50,100, 105 y 150°C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA VERIFICACION DE ENFRIADORES. PARA TERMÓMETRO DE INMERSIÓN TOTAL. MARCA: BANNAN, MODELO: Made in UK, SERIE: 37N782. (SOLICITAR CAMBIO POR UN TERMÓMETRO DE INMERSIÓN PARCIAL DE ALCOHOL MARCA BRANNAN CON ESCALA DE -20 A 150ºC RESOLUCIÓN DE 1ºC. CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 21 | S/C | (SOLICITAR LA COMPRA). SERVICIO DE CALIBRACIÓN. EN: T1: 0, 20, 40, 60, 80 y 110 °C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA VERIFICACION DE ENFRIADORES. PARA TERMÓMETRO DE INMERSIÓN TOTAL. MARCA: BANNAN, MODELO: Made in UK, SERIE: 37N783. (SOLICITAR CAMBIO POR UN TERMÓMETRO CALIBRADO DE INMERSIÓN PARCIAL DE ALCOHOL MARCA BRANNAN CON ESCALA DE -20 A 110ºC RESOLUCIÓN DE 1ºC. CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 22 | S/C | (SOLICITAR LA COMPRA). SERVICIO DE CALIBRACIÓN. EN: T1: 0, 25, 50,100, 105 y 150°C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA VERIFICACION DE ENFRIADORES. PARA CALIBRACIÓN DEL TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSION PARCIAL CON ALCANCE: -20 A 150°C MARCA: BRANNAN ,MODELO:S/M, SERIE: S/N.ID: B1 EN TEMPERATURA 85,87,88 Y 90 °C. (SOLICITAR COMPRA DE UN TERMÓMETRO DE INMERSIÓN PARCIAL DE ALCOHOL MARCA BRANNAN CON ESCALA DE -20 A 150°C RESOLUCIÓN DE 1°C). CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 23 | S/C | (SOLICITAR LA COMPRA). SERVICIO DE CALIBRACIÓN. EN: T1: 0, 20, 40, 60, 80 y 110 °C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA VERIFICACION DE ENFRIADORES. PARA CALIBRACIÓN DEL TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSION PARCIAL CON ALCANCE: -20 A 110°C MARCA: BRANNAN ,MODELO:S/M, SERIE: S/N.ID: TA EN TEMPERATURA 0, 15,20,25,30,35 Y 40 °C. (SOLICITAR CAMBIO POR UN TERMÓMETRO CALIBRADO DE INMERSIÓN PARCIAL DE ALCOHOL MARCA BRANNAN CON ESCALA DE -20 A 110°C RESOLUCIÓN DE 1°C). CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 24 | S/C | (SOLICITAR LA COMPRA). SERVICIO DE CALIBRACIÓN. EN: T1: 0, 5, 10, 20, 30 y 51°C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA VERIFICACION DE ENFRIADORES. PARA CALIBRACIÓN DEL TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSION TOTAL CON ALCANCE: -5 A 20°C MARCA: BRANNAN ,MODELO:S/N, SERIE: 327845. EN TEMPERATURA 0,2,3,4,5 Y 6°C. (SOLICITAR CAMBIO POR UN TERMÓMETRO CALIBRADO DE INMERSIÓN PARCIAL DE ALCOHOL MARCA BRANNAN CON ESCALA DE -1 A 51°C RESOLUCIÓN DE 0.1°C. CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 25 | S/C | (SOLICITAR LA COMPRA). SERVICIO DE CALIBRACIÓN. EN: T1: 0, 5, 10, 20, 30 y 51°C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA VERIFICACION DE ENFRIADORES. PARA CALIBRACIÓN DEL TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSION PARCIAL CON ALCANCE: -20 A 50°C MARCA: KESSLER ,MODELO:S/M, SERIE: 128754. ID: B EN TEMPERATURA 20,25,30,36,37,38°C (SOLICITAR CAMBIO POR UN TERMÓMETRO CALIBRADO DE INMERSIÓN PARCIAL DE ALCOHOL MARCA BRANNAN CON ESCALA DE -1 A 51 °C RESOLUCIÓN DE 0.1 °C. CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 26 | S/C | (SOLICITAR LA COMPRA). SERVICIO DE CALIBRACIÓN. EN: T1: 0, 25, 50,100, 105 y 150°C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA VERIFICACION DE ENFRIADORES. PARA CALIBRACIÓN DEL TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSION PARCIAL CON ALCANCE: -10 A 260°C MARCA: BRANNAN ,MODELO:S/M, SERIE: S/N.ID: H11 EN TEMPERATURA 65, 87,100,101,102,104,105 °C. (SOLICITAR CAMBIO POR UN TERMÓMETRO CALIBRADO DE INMERSIÓN PARCIAL DE ALCOHOL MARCA BRANNAN CON ESCALA DE -20 A 150°C RESOLUCIÓN DE 1°C. CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 27 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN TEMPERATURA DE LA SONDA A: 0,2,4,6,8,10,12°C °C Y A TEMP. AMBIENTE A: 15,20.25.30,35 Y 40°C PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA PARA CALIBRACIÓN DEL TERMOPAR DIGITAL, MARCA HANNA, MODELO:HI 93551N, SERIE: 06390007101 EN T-1 : 64, 66,75,77,86,88,99,101, 102, 104,106 ºC .CON SONDA No. DE SERIE: 090600BN PARALA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. No. DE INVENTARIO: S/N. CON NUMERO DE INVENTARIO: NVENTARIO: LSP-INT-534 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 28 | S/C | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA, DEL HORNO DE SECADO. MARCA: FELISA. MODELO: F2922. SERIE: 1109073. EN LA TEMPERATURA DE TRABAJO A 103°C. PARA LA CALIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA, DEL HORNO DE SECADO No.10. MARCA: FELISA. MODELO: FE-292. SERIE: 1109073. EN LA TEMPERATURA DE TRABAJO A 103°C. PARA LA CALIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. No. DE INVENTARIO: FED-095424 CON NUMERO DE INVENTARIO: INVENTARIO: FED-095424 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 29 | S/C | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. PARA MANTENIMIENTO PREVETIVO DEL SISTEMA MODULAR DE ENFRIAMIENTO. MARCA: LYTRON MCS. MODELO: RC011G03BB2C007. SERIE: 81217502. PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBE ANEXAR EL INFORME DE LO QUE SE LE REALIZO. No. DE INVENTARIO: FED-095410 CON NUMERO DE INVENTARIO: INVENTARIO: FED-095410 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 30 | S/C | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE LA MUFLA. EN TEMPERATURAS DE 300 Y 500 °C PARALA CALIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE LA MUFLA. MARCA: THERMOLYNE. MODELO: FA-1730. SERIE: 08510143. EN TEMPERATURAS DE 100, 200, 300 Y 500 °C PARALA CALIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. No. DE INVENTARIO: 3-87377. CON NUMERO DE INVENTARIO: INVENTARIO: 3-87377. | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 31 | S/C | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA. DEL BAÑO MARIA DIGITAL. DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA. DEL BAÑO MARIA DIGITAL. MARCA: SHEL LAB. MODELO: W14M. SERIE: 02050409. LA CALIFICACIÓN DEBE SER ENTRE 37 , 38°C Y 65°C DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. No.DE INVENTARIO: FED-076663 CON NUMERO DE INVENTARIO: INVENTARIO: FED-076663 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 32 | S/C | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA. DEL BAÑO MARIA DIGITAL. DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA. DEL BAÑO MARIA ELECTRICO. MARCA: FANEM. MODELO: 102/N1. SERIE: 97-635. LA CALIFICACIÓN DEBE SER ENTRE 65, 85 Y 90°C. DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. No.DE INVENTARIO: 2-10249 CON NUMERO DE INVENTARIO: INVENTARIO: 2-10249 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 33 | S/C | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYA 10m DE MANGUERA DE LATEX Y 10 TRAMPAS ESFÉRICAS (BULBOS ESFÉRICOS) KJELDAHL. PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA UNIDAD DE KJEDHAL. No.3. MARCA:LABCONCO. MODELO:21233-02. SERIE: 97566. SE DEBE ANEXAR INFORME DE LO QUE SE LE REALIZO. No. DE INVENTARIO: 256/015819 2-10287. CON NUMERO DE INVENTARIO: INVENTARIO: 256/015819 2-10287. | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 34 | S/C | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO y CAMBIO DE FILTRO. PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA MAQUINA DE FABRICA DE HIELO. MARCA:SCOSTMAN. MODELO:FME504AS-1A. SERIE: 09031320011212. SE DEBE ANEXAR INFORME DE LO QUE SE LE REALIZO. No. DE INVENTARIO: LSP/COM/BM/011 CON NUMERO DE INVENTARIO: INVENTARIO: LSP/COM/BM/011 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 35 | S/C | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA GATO DE SOPORTE MARCA: BRANDDTECH MODELO: BOCHEM SERIE: S/N.No. DE INVENTARIO: FED-096530 CON NUMERO DE INVENTARIO: FED-096530 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 36 | S/C | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA GATO DE SOPORTE MARCA: BRANDDTECH MODELO: BOCHEM SERIE: S/N.No. DE INVENTARIO: FED-096529 CON NUMERO DE INVENTARIO: FED-096529 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 37 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN EL SIGUIENTE VOLUMEN 20 µL PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE CLENBUTEROL. PARA PIPETA DE PISTÓN UNICANAL DE 20 µL. MARCA: SCIENCE MED. MODELO: S/M. CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | CALIBRACIÓN
| 38 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN EL SIGUIENTE VOLUMEN 50 µL PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE CLENBUTEROL. PARA PIPETA DE PISTÓN UNICANAL DE 50µL. MARCA: SCIENCE MED. MODELO: S/M. SERIE: YE177AF0025550. CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | JUNIO |  |  | CALIBRACIÓN
| 39 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN EL SIGUIENTE VOLUMEN 100 µL PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE CLENBUTEROL. PARA PIPETA DE PISTÓN UNICANAL DE 100 µL. MARCA: BRAND. MODELO: TRANSFERPETTE. SERIE:03A6976. CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | JUNIO |  |  | CALIBRACIÓN
| 40 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN EL SIGUIENTE VOLUMEN 200 µL PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE CLENBUTEROL. PARA PIPETA DE PISTÓN UNICANAL DE 200 µL. MARCA: SCIENCE MED. MODELO: SERIE: YE174AB0053838. CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | JUNIO |  |  | CALIBRACIÓN
| 41 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN EL SIGUIENTES VOLÚMENES 30, 50, 100, 250 Y 300µL. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE CLENBUTEROL. PARA PIPETA DE PISTÓN MULTICANAL DE 30 A 300 µL. MARCA: BRAND. MODELO: TRANSFERPETTE. SERIE: 12X3819 CON NUMERO DE INVENTARIO: No.DE INVENTARIO: LSP/CA/022/07. | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | CALIBRACIÓN
| 42 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA EN RANGO DE TEMPERATURA DE 74°C A 78°C. PARA LA CALIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA)Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INTRUMENTOS DE MEDICIÓN. EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN , LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA PARA BAÑO DIGITAL 22 L MARCA LABTECH MODELO LWB-122D SERIE PXOQXW0954O CON NUMERO DE INVENTARIO: DON 008086. | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 43 | S/C | SERIVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN AL 30, 60 Y 90% DE LA CAPACIDAD DEL ROTOR. PARA LA CALIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA)Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INTRUMENTOS DE MEDICIÓN. EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN , LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA PARA CENTRIFUGA REFRIGERADA MARCA BECKMAN MODELO J-6B SERIE 63688 CON NUMERO DE INVENTARIO: 3-87374. | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 44 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN LAS SIGUIENTES TEMPERATURAS 3.5°C, 4.5°C, 5.5°C Y 6.5°C. PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN EL ENFRIADOR PARA EL RESGUARDO DE MUESTRAS Y REACTIVOS. PARA TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO, DE INMERSIÓN PARCIAL, CLASE: C, RESOLUCIÓN DE 0.5, MARCA: FRIO-temp, MODELO: CAT No 61019-206, SERIE: M 4780, INTERVALO DE MEDICIÓN: -5°C A 15°C. CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 45 | S/C | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (QUE INCLUYA 2 CELDAS DE CUARZO) Y CALIBRACIÓN. (ESTE DEBE CONTENER EXACTITUD DE LONG. DE ONDA, EXACTITUD FOTOMETRICA, LINEALIDAD FOTOMETRICA Y LUZ DISPERSA EN TRANSMITANCIA Y ABSORBANCIA) Y VERIFICACION CON FILTRO DE HOLMIO, Y CON DICROMATO DE POTASIO, SULFATO DE COBRE Y CLORURO DE POTASIO (99,5% DE PUREZA). QUE INCLUYA VALIDACIÓN DEL SOFTWARE.EL PROVEEDOR DEBERÁ TRAER SUS REACTIVOS CON SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION FISICOQUIMICA DE AGUA POTABLE. PARA ESPECTROFOTOMETRO UV/VIS. MARCA: VARIAN,MODELO: CARY 50, SERIE: EL07103681 CON NUMERO DE INVENTARIO: No. DE INVENTARIO: FED-061620 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACION
| 46 | S/C | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. CON MASAS: 0.0100, 0.0200, 0.0500, 0.1000, 0.2000, 0.5000, 2.0000, 5.0000, 10.0000, 20.0000, 30.0000, 50.0000, 100.0000, 120.0000, 150.0000, 180.0000, 200.0000, 250.0000, 270.0000 Y 310.0000g., PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE HIDROCARBUROS BTEX, FLUOR Y METALES PESADOS. PARA BALANZA ANALITICA DIGITAL. MARCA: PRECISA. MODELO:220A. SERIE:4600 263 CON NUMERO DE INVENTARIO: No. DE INVENTARIO:FED-095420 | SERVICIO | 1 | JUNIO |  |  | MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN
| 47 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 100, 200, 500 Y 1000. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE FLUOR. PARA PIPETA DE PISTON UNICANAL 100 A 1000µL. MARCA : BRAND. MODELO: TRANSFERPETE SERIE: 09L72522 CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 48 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 1000, 2000, 5000 Y 10000. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE FLUOR. PARA PIPETA DE PISTON UNICANAL 1000 A 10000µL. MARCA : BRAND. MODELO: TRANSFERPETE SERIE: 02L96975. CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 49 | S/C | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL COLORIMETRO. MARCA:HELLIGE. MODELO:611-A. SERIE: . SE DEBE ANEXAR INFORME DE LO QUE SE LE REALIZO. CON NUMERO DE INVENTARIO: No. DE INVENTARIO: 12-2246. | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 50 | S/C | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA DEL HORNO DE SECADO. EN LA TEMPERATURA DE TRABAJO A 103 A 107°C. PARA LA CALIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA DEL HORNO DE SECADO No. 4. MARCA: RIOS ROCHA. MODELO: HS-41. SERIE:HSML. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EN LA TEMPERATURA DE TRABAJO DE 103 A 107°C. PARA LA CALIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. No. DE INVENTARIO: 12- 2254 CON NUMERO DE INVENTARIO: No. DE INVENTARIO: 12- 2254 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO
| 51 | S/C | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA DEL HORNO DE SECADO. EN LA TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE 103 Y 107°C. PARA LA CALIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA DEL HORNO DE SECADO No. 5. MARCA : RIOS ROCHA. MODELO: HS-41. SERIE:HSML. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EN LA TEMPERATURA DE TRABAJO DE 103 A 107°C . PARA LA CALIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. CON NUMERO DE INVENTARIO: No. DE INVENTARIO: 3-83774 016160. | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 52 | S/C | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA DEL HORNO DE SECADO. EN LA TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE 103 Y 107°C. PARA LA CALIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA DEL HORNO DE SECADO No. 6. MARCA : RIOS ROCHA. MODELO: HS-41. SERIE:HSML. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EN LA TEMPERATURA DE TRABAJO DE 103 A 107°C . PARA LA CALIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. CON NUMERO DE INVENTARIO: No. DE INVENTARIO: 12-2252 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 53 | S/C | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA DEL HORNO DE SECADO. EN LA TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE 103 Y 107°C. PARA LA CALIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA DEL HORNO DE SECADO No. 8. MARCA : RIOSSA. MODELO: E51 SERIE:291007. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EN LA TEMPERATURA DE TRABAJO DE 103 A 107°C . PARA LA CALIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. CON NUMERO DE INVENTARIO: No. DE INVENTARIO: LSP/CVS/019/07 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 54 | S/C | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION (LA VERIFICACIÓN DEBE SER CON SOLUCIÓN BUFFER DE pH 4,7 Y 10). EL PROVEEDOR DEBERÁ COMPRAR EL ESTANDAR DE REFERENCIA DE pH CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTES Y HOJA DE SEGURIDAD. PARA LA VERIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA VERIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DEL POTENCIOMETRO. MARCA: HANNA, MODELO: HI2215, SERIE:SN B0026666. (VERIFICACIÓN CON SOLUCIÓN BUFFER DE pH DE 4,7 Y 10). EL PROVEEDOR DEBERA COMPRAR LOS BUFFER CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTES Y HOJA DE SEGURIDAD. PARA LA VERIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y QUE INCLUYA LA PENDIENTE DEL ELECTRODO, SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA VERIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. No. DE INVENTARIO: PEF-036092 CON NUMERO DE INVENTARIO: No. DE INVENTARIO: PEF-036092 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 55 | S/C | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA SEGÚN CCAYAC: FUGA DEL INYECTOR, EXACTITUD Y ESTABILIDAD DEL FLUJO, REPETIBILIDAD EN LA INYECCIÓN, EXACTITUD Y ESTABILIDAD EN LA TEMPERATURA, DESCARGA DEL SISTEMA DE INYECCIÓN, TEMP DEL HORNO, LINEALIDAD,RESPUESTA, RUIDO Y DESVIACIÓN DE LA SEÑAL.PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION FISICOQUIMICA DE ALCOHOL GEL. PARA CROMATOGRAFO DE GASES CON DETECTOR FID. MARCA: YOUNG IN CHROMASS, MODELO: CHROSEN, SERIE G67000148. CON NUMERO DE INVENTARIO: INVENTARIO PEF-060294 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA
| 56 | S/C | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA SEGÚN CCAYAC: FUGA DEL INYECTOR, EXACTITUD Y ESTABILIDAD DEL FLUJO, REPETIBILIDAD EN LA INYECCIÓN, EXACTITUD Y ESTABILIDAD EN LA TEMPERATURA, DESCARGA DEL SISTEMA DE INYECCIÓN, TEMP DEL HORNO, LINEALIDAD,RESPUESTA, RUIDO Y DESVIACIÓN DE LA SEÑAL.PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION DE METANOL Y 1-PROPANOL SE SOLICITA VALIDACION DE SOFTWARE CLARITY USADO POR CHROZEN PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA SEÑAL ELECTRONICA Y SU INTERPRETACION. PARA AUTOMUESTREADOR. MARCA: YL INSTRUMENTS. PARA CROMATOGRAFO DE GASES MARCA CHROZEN CON NUMERO DE INVENTARIO: INVENTARIO PEF-060294 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA
| 57 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN LAS SIGUIENTES TEMPERATURAS 16, 18, 20, 22, 24°C PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA MEDICION DE TEMPERATURA AMBIENTE CONTROLADA. PARA TERMOMETRO AMBIENTAL DE INMERSION TOTAL MARCA: BRANNAN CON ALCANCE DE MEDICION DE -20 A 110 °C Y ESCALA DE 1°C CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 58 | S/C | Servicio de Mantenimiento Correctivo incluya cambio de capilar No. Parte 910115100, Jeringa No. Parte 4710003200, manguera para drenado No. Parte 3710009200, vasos de plástico con capacidad de 10 mL compatible con carrusel con capacidad de 130 muestras No. Parte 9910115600 y Calificación operativa PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS PARA Dispensador de muestreo. Marca: Varian. Modelo: PSD120. SERIE: EL07103089. CON NUMERO DE INVENTARIO: No. Inventario: FED-061619 | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO
| 59 | S/C | Servicio de Mantenimiento preventivo y calificación operativa PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS PARA Sistema de preparación de muestras. Marca: Varian. Modelo: SPS3. SERIE: EL07103325, CON NUMERO DE INVENTARIO: No. Inventario: FED-061619 | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA
| 60 | S/C | Servicio de Mantenimiento Correctivo. Que incluya manguera para el drenado No. Parte 3710009200, cambio de O-rings en la cámara de nebulización y calificación operativa que incluya: sencibilidad de la absorción , *Linealidad de la absorción,*Precisión de la Absorción. USADO EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS PARA Espectrofotometro de Absorción Atómica (flama). Marca: Varian. Modelo; AA240FS. Serie: ELO071034470 CON NUMERO DE INVENTARIO: No. Inventario: FED-061619 | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA
| 61 | S/C | Servicio de Mantenimiento Correctivo y calificación operativa.Que incluya , cambio electrodos Zeeman No. Parte 6310003000 y Cámara Zeeman con cubierta Pirolítica, Tubos de Grafito sin plataforma No. Parte 6310001200 y Calificación Operativa que incluya: *Sensibilidad de la Absorción, *Linealidad de la Absorción, *Precisión de la Absorción.PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS PARA Espectrofotometro de Absorción Atómica (Horno de grafito). Marca: Varian. Modelo; AA240ZYGTA120.. Serie: ELO71103469. CON NUMERO DE INVENTARIO: No. Inventario: FED-061619. | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA
| 62 | S/C | Servicio Mantenimiento Correctivo. Que incluya , Kit separador Gas/ liquido para absorción atómica con correa de goma para montage No-parte 9910040700, kit de celda de absorción No. parte 9910040000, Mangueras Purpura/Negra No.Parte 3710027200 y Calificación Operativa que incluya: *Sensibilidad de la Absorción, *Linealidad de la Absorción, *Precisión de la Absorción.PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS PARA Generador de Hidruros. Marca: Varian. Modelo; VGA-77. Serie: EL07103245. CON NUMERO DE INVENTARIO: No. Inventario: FED-061619 | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO
| 63 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLÚMENES EN 100, 200, 500, Y 1000. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS PARA PIPETA DE PISTÓN UNICANAL DE VOLUMEN VARIABLE 100 A 1000µL. MARCA :HTL. MODELO: LABMAT. SERIE:846060151. CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 64 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLÚMENES EN 10, 20, 50, Y 100. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS PARA PIPETA DE PISTÓN UNICANAL DE VOLUMEN VARIABLE 10 A 100µL. MARCA: EPPENDORF. MODELO: RESEARCH PLUS. SERIE:L23232K. CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 65 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLÚMENES EN 0.5, 1.0, 2.5, Y 5.0 mL. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS PARA PIPETA DE PISTÓN UNICANAL DE VOLUMEN VARIABLE 0.5 A 5 mL. MARCA: EPPENDORF. MODELO: RESEARCH PLUS. SERIE: L39176I CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 66 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 0.5,1.0,2.5,Y 5.0mL. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS. PARA PIPETA DE PISTÓN UNICANAL DE VOLUMEN VARIABLE 0.5 A 5mL. MARCA: EPPENDORF, MODELO: SERIE:G60102M. CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 67 | S/C | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL SISTEMA MODULAR DE ENFRIAMIENTO.ANEXAR INFOME DE LO QUE SE LE REALIZO. PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL SISTEMA MODULAR DE ENFRIAMIENTO. MARCA: LYTRON. MODELO:MCS20G01BB1C001. SERIE:785466-01. DEBE ANEXAR INFORME DE LO QUE SE LE REALIZO. No.DE INVENTARIO:FED-061619. CON NUMERO DE INVENTARIO: No.DE INVENTARIO:FED-061619. | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 68 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 10, 20, 50, Y100 µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA, PARA PIPETA DE PISTON UNICANAL DE VOLUMEN VARIABLE 10 A 100µL. MARCA:EPPENDORF. MODELO:RESEARCH PLUS. SERIE:J41218M CON NUMERO DE INVENTARIO: SIN INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 69 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACIÓN A INTERVALO DE TEMPERATURA DE 19, 21, 23, 25 Y 27 °C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS PARA TERMOMETRO DE INMERSIÓN TOTAL, MARCA CRISA, S/N DE SERIE, ALCANCE DE -20 A 110 °C. IDENTIFICACIÓN T2 CON NUMERO DE INVENTARIO: SIN INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 70 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACIÓN A INTERVALO DE TEMPERATURA DE 1, 3, 5, 7 Y 9 °C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS PARA TERMOMETRO DE INMERSIÓN TOTAL, MARCA PG ERTCO, NÚMERO DE SERIE: 18889 ALCANCE DE -5 A 15°C. IDENTIFICACIÓN R2 CON NUMERO DE INVENTARIO: SIN INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 71 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACION A 6 MASAS EN CLASIFICACION F1 PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. PARA MARCO DE MASAS. MARCA: rmasstech, MODELO: S/M, SERIE: 5642. CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | ABRIL |  |  | CALIBRACIÓN
| 72 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACION PARA LA MASA DE 100g EN CLASIFICACION F1. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. PARA MASA DE 100 g.MARCA: rmasstech, MODELO: S/M, SERIE: 5643. CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | ABRIL |  |  | CALIBRACIÓN
| 73 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACION PARA LA MASA DE 200g EN CLASIFICACION F1. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. PARA MASA DE 200 g. MARCA: rmasstech, MODELO: S/M, SERIE:5644, S/INVENTARIO, CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | ABRIL |  |  | CALIBRACIÓN
| 74 | S/C | SERVICIO DE CALIBRACION PARA LA MASA DE 500g EN CLASIFICACION F1. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. PARA MASA DE 500 g. MARCA: rmasstech, MODELO: S/M, SERIE: 5645. CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | ABRIL |  |  | CALIBRACIÓN
| 75 | S/C | CALIBRACIÓN: MASAS 500 mg, 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 g. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA VERIFICACION DE BALANZAS. PARA MARCO DE PESAS, MARCA: HENRY TROEMNER, SERIE: 37652. CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | CALIBRACIÓN
| 76 | S/C | CALIBRACIÓN EN: 119, 121 y 123 ºc. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN EL CONTROL DE FUNCIONALIDAD DIARIO DE AUTOCLAVES. PARA TERMÓMETRO DE MÁXIMAS DATA LOGGER PARA AUTOCLAVE ALCANCE DE -40 A 125ºC. CON NUMERO DE INVENTARIO: INVENTARIO: PEF-036317. | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 77 | S/C | CALIBRACIÓN EN: 30, 37, 42, 44.5 y 45,5 ºC. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO COMO REFERENCIA EN LA VERIFICACION DE TERMOMETROS. PARA TERMÓMETRO DE INMERSIÓN TOTAL ALCANCE DE 25 ºC a 55 ºC. MARCA: KESSLER, S/M, SERIE: 862176. CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 78 | S/C | CALIBRAR EN: 30, 35, 37, 42, 44.5 y 45,5 ºC PARA TERMOMETRO DE INMERSION TOTAL ALCANCE DE -20ºC a 110ºC, MARCA BRANNAN LO-tox TM, 44-809-8 RANGO -35 A 50, DIVISION 1.0, S/M, S/SERIE, CALIBRACION EN: 30, 35, 37, 42, 44.5 y 45,5 ºC CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 79 | S/C | CALIBRAR EN: 40, 44, 44.5, 45 y 45.5ºC PARA TERMOMETRO DE INMERSION TOTAL ALCANCE DE -20ºC a 110ºC, MARCA BRANNAN LO-tox TM, S/M, S/SERIE, CALIBRACION EN: 40, 44, 44.5, 45 y 45.5ºC CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 80 | S/C | CALIBRAR EN 35, 37, 42, 44.5, 45.5°C PARA TERMOMETRO DE INMERSION PARCIAL, ALCANCE DE 34.5 A 46°C. MARCA ERTCO, S/M, SERIE 10895 CON NUMERO DE INVENTARIO: SIN INVENTARIO | SERVICIO | 1 | ABRIL |  |  | CALIBRACIÓN
| 81 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA A TEMPERATURA DE TRABAJO A 44.5° y 45.5 °C. 44.5 +/- 0.2 °C y 45.5 +/- 0.2 °C PARA BAÑO DE COLIFORMES. MARCA PRECISION SCIENTIFIC, S/MODELO, SERIE 604011289 CON NUMERO DE INVENTARIO: INVENTARIO: D-047699 | SERVICIO | 1 | ABRIL |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 82 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA A TEMPERATURA DE TRABAJO 44.5 +/- 0.2 °C. USADO EN LA DETERMINACION DE COLIFORMES FECALES. PARA BAÑO DE COLIFORMES. MARCA: PRECISION SCIENTIFIC, MODELO: 2862, SERIE: 207198-410. CON NUMERO DE INVENTARIO: INVENTARIO: LSP/CVS/033/09 | SERVICIO | 1 | ABRIL |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 83 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE EXCENTRICIDAD, REPETIBILIDAD Y LINEALIDAD CONSIDERANDO LAS MASAS DE 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500g. LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA INFORME DE CALIBRACION EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN EL PESADO DE REACTIVOS PARA SOLUCIONES ESPECIALES EN MICROBIOLOGIA. PARA BALANZA GRANATARIA, MARCA LUTRON, MODELO GM- 1500P, SERIE I98287, INVENTARIO: FED-076643 CON NUMERO DE INVENTARIO: INVENTARIO: FED-076643 | SERVICIO | 1 | ABRIL |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN
| 84 | S/C | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA A TEMPERATURA DE TRABAJO A 36±1°C PARA ESTUFA INCUBADORA ALIMENTOS #5, MARCA JM ORTIZ, MODELO S/N , SERIE 220182E502, INVENTARIO:12-2211, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA A TEMPERATURA DE TRABAJO A 35±2°C CON NUMERO DE INVENTARIO: INVENTARIO:12-2211 | SERVICIO | 1 | JUNIO |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO
| 85 | S/C | CALIBRACIÓN A HUMEDAD 50, 65, 70, 75 y 80% TEMP. 20, 25 Y 30 °C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN EL CONTROL AMBIENTAL DE HUMEDAD Y TEMPERATURA EN EL ÁREA DE MICROBIOLOGIA. PARA TERMOHIGROMETRO DIGITAL. MARCA: EXTECH , MODELO: 113, SERIE: 445703. CON NUMERO DE INVENTARIO: INVENTARIO PEF-027990 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 86 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TEMPERATURA DE TRABAJO 45°C - 48°C PARA BAÑO DE AGUA , MARCA BOEKEL, MODELO 148004, NO. DE SERIE 11264-04, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TEMPERATURA OPTIMA DE 45°C CON NUMERO DE INVENTARIO: LSP/CVS/022/07 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 87 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA A TEMPERATURA DE TRABAJO DE 42 ±1°C PARA BAÑO DE AGUA, MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO 2845, SERIE 212542-541, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA A TEMPERATURA DE TRABAJO DE 42 ±1°C CON NUMERO DE INVENTARIO: FED-096519 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 88 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA, MARCA ENTELA, MODELO UVGL-25, SERIE k129784, INVENTARIO D-047714, MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON NUMERO DE INVENTARIO: D-047714 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 89 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA, MARCA SCIENTIFIC, MODELO UVGL-312, SERIE 202206020, DE 254 NM A 365 NM, S/INVENTARIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON NUMERO DE INVENTARIO: OPPS-0230960 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 90 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AJUSTE DE LINEALIDAD OPTICA PARA MICROSCOPIO, MARCA CARL ZEISS, MODELO AXIOSTAR PLUS, SERIE 3108012062, INVENTARIO: LSP/CC/006/06, MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON NUMERO DE INVENTARIO: LSP/CC/006/06 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 91 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA A LA TEMPERATURA DE TRABAJO 36°C +/- 1°C PARA BAÑO MARIA, MARCA RIOS ROCHA, MODELO 8M-80T, SERIE 8MML CON NUMERO DE INVENTARIO: 12-2218 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 92 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA A TEMPERATURA DE TRABAJO A 44.5° y 45.5 °C. USADO EN LA DETERMINACION DE COLIFORMES FECALES. PARA BAÑO DE COLIFORMES. MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO PRECISION 253, S/N DE SERIE, INVENTARIO: FED-103737 CON NUMERO DE INVENTARIO: INVENTARIO: FED-103737 | SERVICIO | 1 | ABRIL |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 93 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA A TEMPERATURA DE TRABAJO A 44.5° y 45.5 °C. USADO EN LA DETERMINACION DE COLIFORMES FECALES. PARA BAÑO DE COLIFORMES. MARCA THERMO ELECTRON, MODELO PRECISION 51221033, SERIE 605011409 CON NUMERO DE INVENTARIO: INVENTARIO: 12-13722 | SERVICIO | 1 | ABRIL |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 94 | S/C | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y CALIFICACIÓN OPERATIVA A TEMPERATURA DE TRABAJO A 35°C +/- 0.5°C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE COLIFORMES Y VIBRIO CHOLERAE. PARA ESTUFA INCUBADORA DE 2 PUERTAS, MARCA: RIOS ROCHA, MODELO: EC-82, SERIE E-C-ME. CON NUMERO DE INVENTARIO: INVENTARIO: 3-83766 | SERVICIO | 1 | ABRIL |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN
| 95 | S/C | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA A TEMPERATURA DE TRABAJO A 35°C ± 0.5°C PARA ESTUFA INCUBADORA, MARCA JM ORTIZ, S/MODELO, SERIE 211281E5010, INVENTARIO: 12-2232, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA A TEMPERATURA DE TRABAJO A 35°C ± 0.5°C CON NUMERO DE INVENTARIO: INVENTARIO: 12-2232 | SERVICIO | 1 | ABRIL |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO
| 96 | S/C | CALIBRACIÓN HUMEDAD A: 40, 45, 50, 55 y 60% TEMP. 20, 25 Y 30, 35 °C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN EL CONTROL AMBIENTAL DE HUMEDAD Y TEMPERATURA EN EL ÁREA DE MICROBIOLOGIA. PARA TERMOHIGROMETRO DIGITAL. MARCA: EXTECH, MODELO: 445702, S/N SERIE (3). CON NUMERO DE INVENTARIO: INVENTARIO LSP/VS/106/19 | SERVICIO | 1 | ABRIL |  |  | CALIBRACIÓN
| 97 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA, MARCA SCIENTIFIC, MODELO UVGL-312, SERIE 202206003, DE 254 NM A 365 NM, S/INVENTARIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON NUMERO DE INVENTARIO: OPPS-0230961 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 98 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA, MARCA ENTELA, MODELO UVL-312, SERIE 202106105, S/INVENTARIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON NUMERO DE INVENTARIO: OPSS-0230962 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 99 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SELLADOR DE PLACAS, MARCA IDEXX, MODELO 2X, SERIE 14-042-08262, INVENTARIO PEF-036091, MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON NUMERO DE INVENTARIO: PEF-036091 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 100 | S/C | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SELLADOR DE PLACAS, MARCA SILVERMED, MODELO TRAY SELER, S/N DE SERIE, INVENTARIO LSP/CVS/035/09, MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON NUMERO DE INVENTARIO: LSP/CVS/035/09 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO
| 101 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION (Masas que debe incluir la Calibración:500 mg, 0.500mg, 0.5g y 1g). LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA INFORME DE CALIBRACION EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN EL PESADO DE REACTIVOS PARA SOLUCIONES ESPECIALES EN MICROBIOLOGIA. PARA BALANZA ANALÍTICA DIGITAL MARCA OHAUS, MODELO AR3130, NO. DE SERIE JO321225430705P CON NUMERO DE INVENTARIO: INVENTARIO: LSP/CVS/006/05 | SERVICIO | 1 | ABRIL |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN
| 102 | S/C | CALIBRACIÓN HUMEDAD A: 40, 45, 50, 55 y 60% TEMP. 20, 25, 30, 35 °C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN EL CONTROL AMBIENTAL DE HUMEDAD Y TEMPERATURA EN EL ÁREA DE MICROBIOLOGIA. PARA TERMOHIGROMETRO DIGITAL. MARCA: EXTECH , MODELO: 445702, S/N SERIE: (1). CON NUMERO DE INVENTARIO: INVENTARIO LSP/VS/107/19 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 103 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA A 121 °C. INCLUYE REEMPLAZÓ DE ELEMENTOS CALEFACTORES • REEMPLAZO DE EMPAQUES Y SELLOS, • MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA INCLUYE CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS, • REEMPLAZO DE CABLEADO ELÉCTRICO RECALENTADO, • CAMBIO DE ELECTROVÁLVULA., • REEMPLAZO DE MANGUERA PARA SUMINISTRO DE AGUA, • REEMPLAZO DE CONECTORES DE COBRE, • REEMPLAZO DE TERMINALES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, • CALIBRACIÓN DE MANÓMETRO, • CALIBRACIÓN DE TERMÓMETRO: Y RESERVICIO DE MANTENIMIENTO DESPUES DE 182 DIAS DE OPERACION QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL • INSPECCIÓN DE RESISTENCIAS • REEMPLAZO DE EMPAQUES • REEMPLAZO DE CABLES Y TERMINALES RECALENTADAS • VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN • VALIDACIÓN DE CALIFICACIÓN. USADA EN LA ESTERILIZACION DE MEDIOS DE CULTIVO Y MATERIALES USADOS EN MICROBIOLOGIA SANITARIA. PARA AUTOCLAVE 1. MARCA EPIXA QUADRANT, MODELO E22 5RR, SERIE 0000006/225RR, INVENTARIO OPSS-023549, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA A 121°C CON NUMERO DE INVENTARIO: OPSS-0235491 | SERVICIO | 1 | ABRIL |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 104 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA A 121 °C. INCLUYE REEMPLAZÓ DE ELEMENTOS CALEFACTORES • REEMPLAZO DE EMPAQUES Y SELLOS, • MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA INCLUYE CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS, • REEMPLAZO DE CABLEADO ELÉCTRICO RECALENTADO, • CAMBIO DE ELECTROVÁLVULA., • REEMPLAZO DE MANGUERA PARA SUMINISTRO DE AGUA, • REEMPLAZO DE CONECTORES DE COBRE, • REEMPLAZO DE TERMINALES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, • CALIBRACIÓN DE MANÓMETRO, • CALIBRACIÓN DE TERMÓMETRO: Y RESERVICIO DE MANTENIMIENTO DESPUES DE 182 DIAS DE OPERACION QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL • INSPECCIÓN DE RESISTENCIAS • REEMPLAZO DE EMPAQUES • REEMPLAZO DE CABLES Y TERMINALES RECALENTADAS • VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN • VALIDACIÓN DE CALIFICACIÓN. USADA EN LA ESTERILIZACION DE MEDIOS DE CULTIVO Y MATERIALES USADOS EN MICROBIOLOGIA SANITARIA. PARA AUTOCLAVE 2 MARCA EPIXA QUADRANT, MODELO E22 5RR, SERIE0000007/225RR, INVENTARIO OPSS-0235492, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA A 121°C CON NUMERO DE INVENTARIO: OPSS-0235492 | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 105 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA A 121 °C. INCLUYE REEMPLAZÓ DE ELEMENTOS CALEFACTORES • REEMPLAZO DE EMPAQUES Y SELLOS, • MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA INCLUYE CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS, • REEMPLAZO DE CABLEADO ELÉCTRICO RECALENTADO, • CAMBIO DE ELECTROVÁLVULA., • REEMPLAZO DE MANGUERA PARA SUMINISTRO DE AGUA, • REEMPLAZO DE CONECTORES DE COBRE, • REEMPLAZO DE TERMINALES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, • CALIBRACIÓN DE MANÓMETRO, • CALIBRACIÓN DE TERMÓMETRO: Y RESERVICIO DE MANTENIMIENTO DESPUES DE 182 DIAS DE OPERACION QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL • INSPECCIÓN DE RESISTENCIAS • REEMPLAZO DE EMPAQUES • REEMPLAZO DE CABLES Y TERMINALES RECALENTADAS • VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN • VALIDACIÓN DE CALIFICACIÓN. USADA EN LA ESTERILIZACION DE MEDIOS DE CULTIVO Y MATERIALES USADOS EN MICROBIOLOGIA SANITARIA. PARA AUTOCLAVE 3 MARCA EPIXA QUADRANT, MODELO E22 5RR, SERIE0000004/225RR, INVENTARIO OPSS-0235493, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA A 121°C CON NUMERO DE INVENTARIO: OPSS-0235493 | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 106 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA A 121 °C. INCLUYE REEMPLAZÓ DE ELEMENTOS CALEFACTORES • REEMPLAZO DE EMPAQUES Y SELLOS, • MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA INCLUYE CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS, • REEMPLAZO DE CABLEADO ELÉCTRICO RECALENTADO, • CAMBIO DE ELECTROVÁLVULA., • REEMPLAZO DE MANGUERA PARA SUMINISTRO DE AGUA, • REEMPLAZO DE CONECTORES DE COBRE, • REEMPLAZO DE TERMINALES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, • CALIBRACIÓN DE MANÓMETRO, • CALIBRACIÓN DE TERMÓMETRO: Y RESERVICIO DE MANTENIMIENTO DESPUES DE 182 DIAS DE OPERACION QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL • INSPECCIÓN DE RESISTENCIAS • REEMPLAZO DE EMPAQUES • REEMPLAZO DE CABLES Y TERMINALES RECALENTADAS • VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN • VALIDACIÓN DE CALIFICACIÓN. USADA EN LA ESTERILIZACION DE MEDIOS DE CULTIVO Y MATERIALES USADOS EN MICROBIOLOGIA SANITARIA. PARA AUTOCLAVE 4 MARCA EPIXA QUADRANT, MODELO E22 5RR, SERIE 0000005/225RR, INVENTARIO OPSS-0235494, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA A 121°C CON NUMERO DE INVENTARIO: OPSS-0235494 | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 107 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA A 121 °C. INCLUYE REEMPLAZÓ DE ELEMENTOS CALEFACTORES • REEMPLAZO DE EMPAQUES Y SELLOS, • MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA INCLUYE CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS, • REEMPLAZO DE CABLEADO ELÉCTRICO RECALENTADO, • CAMBIO DE ELECTROVÁLVULA., • REEMPLAZO DE MANGUERA PARA SUMINISTRO DE AGUA, • REEMPLAZO DE CONECTORES DE COBRE, • REEMPLAZO DE TERMINALES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, • CALIBRACIÓN DE MANÓMETRO, • CALIBRACIÓN DE TERMÓMETRO: Y RESERVICIO DE MANTENIMIENTO DESPUES DE 182 DIAS DE OPERACION QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL • INSPECCIÓN DE RESISTENCIAS • REEMPLAZO DE EMPAQUES • REEMPLAZO DE CABLES Y TERMINALES RECALENTADAS • VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN • VALIDACIÓN DE CALIFICACIÓN. USADA EN LA ESTERILIZACION DE MEDIOS DE CULTIVO Y MATERIALES USADOS EN MICROBIOLOGIA SANITARIA. PARA AUTOCLAVE 5 MARCA EPIXA QUADRANT, MODELO E250RR, SERIE 0000003/225RR, INVENTARIO PEF- 056378, INVENTARIO: PEF - 056378, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA A 121°C CON NUMERO DE INVENTARIO: PEF-056378 | SERVICIO | 1 | ABRIL |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
| 108 | S/C | CALIBRAR A 18 - 22 psi. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES. PARA MANOVACUOMETRO Y MANÓMETRO. MARCA: METRON, S/N DE SERIE, (CORRESPONDE AL AUTOCLAVE 1). CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | CALIBRACIÓN
| 109 | S/C | CALIBRAR A 18 - 22 psi. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES. PARA MANOVACUOMETRO Y MANÓMETRO. MARCA: METRON, S/N DE SERIE, (CORRESPONDE AL AUTOCLAVE 2). CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | CALIBRACIÓN
| 110 | S/C | CALIBRAR A 18 - 22 psi. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES. PARA MANOVACUOMETRO Y MANÓMETRO. MARCA: METRON, S/N DE SERIE, (CORRESPONDE AL AUTOCLAVE 3). CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | CALIBRACIÓN
| 111 | S/C | CALIBRAR A 18 - 22 psi. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES. PARA MANOVACUOMETRO Y MANÓMETRO. MARCA: METRON, S/N DE SERIE, (CORRESPONDE AL AUTOCLAVE 4). CON NUMERO DE INVENTARIO: LSPINT386 | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | CALIBRACIÓN
| 112 | S/C | CALIBRAR A 18 - 22 psi. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES. PARA MANOVACUOMETRO Y MANÓMETRO. MARCA: METRON, SIN MODELO, S/N DE SERIE, (CORRESPONDIENTE AL AUTOCLAVE 5). CON NUMERO DE INVENTARIO: PEF-056378 | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | CALIBRACIÓN
| 113 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN 121°C - 124°C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES. PARA TERMÓMETRO DE CARATULA. MARCA: METRON, S/N DE SERIE, (CORRESPONDE AL AUTOCLAVE 1). CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN
| 114 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN 121°C - 124°C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES. PARA TERMÓMETRO DE CARATULA. MARCA: METRON S/N DE SERIE, (CORRESPONDE AL AUTOCLAVE 2). CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN
| 115 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN 121°C - 124°C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES. PARA TERMÓMETRO DE CARATULA. MARCA: METRON, S/N DE SERIE, (CORRESPONDE AL AUTOCLAVE 3). CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN
| 116 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN 121°C - 124°C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES. PARA TERMÓMETRO DE CARATULA. MARCA: METRON, S/N DE SERIE, (CORRESPONDE AL AUTOCLAVE 4). CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN
| 117 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN 121°C - 124°C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES. PARA TERMÓMETRO DE CARATULA. MARCA: METRON, S/N DE SERIE, (CORRESPONDE AL AUTOCLAVE 5) CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MAYO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN
| 118 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MANOMETRO/ TERMOIMETRO A 121 ºC y 15 LB/PLG2. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. ESTERILIZACION DE MATERIAL USADO EN MICROBIOLOGIA. PARA OLLA DE PRESIÓN. CON NUMERO DE INVENTARIO: INVENTARIO: FED-095402. | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN
| 119 | S/C | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA INCLUIR CAMBIO DE FILTRO TIPO EPA DE EFIICIENCIA DE 99.97% PARA 0.3 MICROMETROS, PARAMETROS DE MEDICION VELOCIDAD Y FLUJO DE AIRE, FLUJO LAMINAR, INTEGRIDAD DE LOS FILTROS Y CONTEO DE PARTICULAS PARA CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, MARCA ESCO, MODELO AVC- 4A2, SERIE 2008-28571, INVENTARIO: LSP/CVS/082/10, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA CON NUMERO DE INVENTARIO: LSP/CVS/082/10 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO
| 120 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA PARA CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II, MARCA LABCONCO, MODELO LOGIC+, SERIE 200391700 A CON NUMERO DE INVENTARIO: LSP-INT-162 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO
| 121 | S/C | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, Calibracion a 2000,2500 a3500. PARA CENTRIFUGA MARCA HERMLE LABOR TECHNIK, MODELO Z 300, SERIE 47085116 CON NUMERO DE INVENTARIO: FED-076665 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO
| 122 | S/C | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE EXCENTRICIDAD, REPETIBILIDAD Y LINEALIDAD, CALIBRAR EN 20 PUNTOS EN EL INTERVALO DE 150 A 2000 GR. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN EL PESADO DE MUESTRAS PARA SU INGRESO A LOS PROCESOS ANALITICOS. PARA BALANZA ANALITICA. MARCA: AND, MODELO: SK-2000 WP, SERIE: EP1610731. CON NUMERO DE INVENTARIO: INVENTARIO: LSP-INT-668 | SERVICIO | 1 | ABRIL |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN
| 123 | S/C | CALIBRACIÓN EN 0, 4, 6, 10, 12, 15, 25, 30, 35, 40 °C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN CONTROL DE TEMPERATURAS DE MUESTRAS PARA SU INGRESO A LOS PROCESOS ANALITICOS. PARA TERMÓMETRO INFRARROJO. MARCA: BENETECH, MODELO: GM 320, SERIE: 140552498. CON NUMERO DE INVENTARIO: S/INVENTARIO | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | CALIBRACIÓN
| 124 | S/C | CALIBRACIÓN EN 15, 20, 25, 30, 35 Y 40 °C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN CONTROL DE TEMPERATURAS DE MUESTRAS PARA SU INGRESO A LOS PROCESOS ANALITICOS. PARA TERMÓMETRO DIGITAL. MARCA: CONTROL COMPANY, MODELO: 4115CC, SERIE: 80379587. CON NUMERO DE INVENTARIO: INVENTARIO: LSP/RMU/009/09 | SERVICIO | 1 | ABRIL |  |  | CALIBRACIÓN
| 125 | S/C | CALIBRACIÓN: EN 15, 20, 25, 30, 35 Y 40 °C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN CONTROL DE TEMPERATURAS DE MUESTRAS PARA SU INGRESO A LOS PROCESOS ANALITICOS. PARA TERMÓMETRO DIGITAL. MARCA: CONTROL COMPANY, MODELO: 4115CC, SERIE: 80379583 CON NUMERO DE INVENTARIO: INVENTARIO: LSP/RMU/010/09 | SERVICIO | 1 | ABRIL |  |  | CALIBRACIÓN
| 126 | S/C | Mantenimiento preventivo y calibracion a 30. 50 Y 60 Kg PARA Balanza industrial Marca Tor-rey, Modelo EQM-400/800 S.S. CON NUMERO DE INVENTARIO: Inventario. LSP/SG 115/15 | SERVICIO | 1 | MARZO |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN