[image: image2.png]TARE
BASY SALUD

=l SECRETARIA DE SALUD
COfs:

GOBIERNO DEL PUEBLO




[image: image1.png]TARE
BASY SALUD

=l SECRETARIA DE SALUD
COfs:

GOBIERNO DEL PUEBLO





	 SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE TABASCO 

	ANEXO TÉCNICO
TÉRMINOS Y CONDICIONES


SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE TABASCO
I.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El presente Anexo Técnico tiene por objeto la contratación del Servicio de Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio. Partida 35401.- Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
II.- VIGENCIA DEL CONTRATO Y PERIODO DEL SERVICIO


La vigencia del contrato iniciará a partir de la notificación de la adjudicación o fallo y hasta el 31 de diciembre de 2026.
III.- DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS
El Laboratorio de Salud Pública al ser tercero autorizado, certificado y con reconocimiento a la competencia técnica, realiza análisis confiables e investigación con tecnología de vanguardia dentro de un buen ambiente laboral, personal actualizado y altamente calificado, para coadyuvar en la detección oportuna y prevención de riesgos sanitarios y epidemiológicos, proporcionando un servicio con trato digno e información de resultados, para contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población de Tabasco y región del sureste.
El no contar con los mantenimientos preventivos, correctivos y/o calibraciones necesarias para los equipos de laboratorio, puede llevar a suspender metodologías afectando la detección oportuna de riesgos sanitarios y epidemiológicos para el control de las enfermedades a la población, es por ello que es necesario la contratación inmediata de dichos servicios para los equipos.

Los servicios que se solicitan, Mantenimientos preventivos y correctivos y/o calibración son específicos para cada equipo en particular, por lo que es necesario se respete las consideraciones técnicas con las que se solicitan, y pedir al proveedor la documentación las bitácoras de Servicio, Hoja de Servicio, Certificado de calibración, y en su caso acreditación ante la EMA. 

La importancia de la vigilancia epidemiológica por laboratorio en el estado de Tabasco radica en su capacidad identificar los agentes causantes de las enfermedades, monitorear su distribución geográfica, determinar su prevalencia y controlar la propagación, principalmente, de enfermedades emergentes, reemergentes y/o desatendidas, ya que éstas afectan principalmente a las poblaciones más vulnerables.

Por lo tanto, es prioritario contar con los mantenimientos y/o calibraciones necesarias para garantizar la oportuna generación de datos epidemiológicos actualizados y confiables, con fundamento legal en la NOM-017-SSA2-2012, para la vigilancia epidemiológica. 

El Laboratorio de Salud Pública de Tabasco trabaja bajo lineamientos y protocolos estandarizados, lo que asegura la calidad y comparabilidad de los resultados diagnósticos en todo el país. El debido mantenimiento de los equipos, garantizan la confiabilidad de las pruebas y la correcta interpretación de los resultados, elementos críticos para una vigilancia epidemiológica efectiva.

La adquisición de estos mantenimientos y/o calibraciones, en tiempo, forma y cantidad adecuados, garantiza al Laboratorio de Salud Pública, estar en condiciones de brindar un servicio de calidad

IV.- LUGAR DE ENTREGA Y CENTROS DE OPERACIÓN 
Laboratorio de Salud Pública
Calle Macayo S/N Col. El Recreo, Villahermosa, Tabasco C.P.86020

V.- PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO
El participante adjudicado entregará material de laboratorio, dentro del plazo no mayor a 10 días naturales contados a partir de la notificación de la adjudicación o fallo.
VI.- REQUERIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS A REALIZAR

	LOTE
	DESCRIPCIÓN
	PRESENTACIÓN
	CANTIDAD

	1
	CALIBRACION DE ALCOHOLIMETRO DE: 0-10% GAY LUSSAC. MARCA: DUJARDIN SALLERON; SERIE: 55019, LOS PUNTOS A CALIBRAR SON: 0, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 7.5, 10. USADO EN LA DETERMINACION DE PORCIENTO DE ALCOHOL EN BEBIDAS ALCOHOLICAS.  SERVICIO DE CALIBRACIÓN  POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD, Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA, S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	2
	CALIBRACION DE ALCOHOLIMETRO DE: 10-20% GAY LUSSAC. MARCA: DUJARDIN SALLERON; SERIE: 40020, S. LOS PUNTOS A CALIBRAR SON: 10, 10.5, 11, 12.5, 15, 17.5, 20. USADO EN LA DETERMINACION DE PORCIENTO DE ALCOHOL EN BEBIDAS ALCOHOLICAS.  ERVICIO DE CALIBRACIÓN  POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD, Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA,  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	3
	CALIBRACION DE ALCOHOLIMETRO DE: 20-30% GAY LUSSAC. MARCA: DUJARDIN SALLERON; SERIE: 73056, LOS PUNTOS A CALIBRAR SON: 20, 20.5, 21, 22.5, 25, 27.5, 30. USADO EN LA DETERMINACION DE PORCIENTO DE ALCOHOL EN BEBIDAS ALCOHOLICAS. SERVICIO DE CALIBRACIÓN  POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD, Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: LSP-INT-194
	SERVICIO
	1

	4
	CALIBRACION DE ALCOHOLIMETRO DE: 30-40% GAY LUSSAC. MARCA: DUJARDIN SALLERON; SERIE: 75549, LOS PUNTOS A CALIBRAR SON 30, 30.5, 31, 32.5, 35, 37.5 Y 40. USADO EN LA DETERMINACION DE PORCIENTO DE ALCOHOL EN BEBIDAS ALCOHOLICAS.  SERVICIO DE CALIBRACIÓN  POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD, Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA, INVENTARIO: LSP-INT-877
	SERVICIO
	1

	5
	CALIBRACION DE ALCOHOLIMETRO DE: 40-50% GAY LUSSAC. MARCA: DUJARDIN SALLERON; SERIE: 39810.   LOS PUNTOS A CALIBRAR SON: 40, 40.5, 41, 42.5, 45, 47.5, 50. USADO EN LA DETERMINACION DE PORCIENTO DE ALCOHOL EN BEBIDAS ALCOHOLICAS.  SERVICIO DE CALIBRACIÓN  POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD, Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	6
	CALIBRACIÓN DE EL TERMOHIGROMETRO DIGITAL,MARCA: CEM MODELO:  DT-635,SERIE: 221027912, EN TEMPERATURA A 15, 20, 25, 30,35 Y 40ºC Y EN HUMEDAD EN 50, 55, 60, 65, 70, 75,80 Y 85%. LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA Emano. DE INVENTARIO: 0PSS-0236013
	SERVICIO
	1

	7
	CALIBRACIÓN DE EL TERMOHIGROMETRO,MARCA: SUMI MET, MODELO:TP-67B, SERIE: 14550, EN TEMPERATURA A 15, 20, 25, 30,35 Y 40ºC Y EN HUMEDAD EN 50,55, 60, 65,70,75 Y 80% LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA Emano. DE INVENTARIO: LSP-INT-531 
	SERVICIO
	1

	8
	CALIBRACIÓN DE TERMOMETRO DIGITAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES, MARCA: STEREN, MODELO: TER-100, SERIE: S/N. EN TEMPERATURA DE LA SONDA A: 0, 2, 4, 6, 8, 10,12, °C Y A TEMP. AMBIENTE A: 15, 20, 25, 30,35 Y 40°C PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  SIN INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	9
	CALIBRACIÓN DE LA MASA DE 500 GR. MARCA:SUMI MET, MODELO: 11122209PF 1, SERIE: 785444 EN CLASIFICACION F1 PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA,  SIN INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	10
	CALIBRACIÓN DE LA MASA DE 1KG. MARCA:SUMI MET, MODELO: 11122210AF 1, SERIE: 785445 EN CLASIFICACION F1 PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA,  SIN INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	11
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA. MARCA: GRUPO HIDRO. MODELO: ADVANCED 1.0. SERIE: 882251. SE DEBE ANEXAR INFORME DE LO QUE SE LE REALIZ y CAMBIO DE FILTRO.  INVENTARIO: LSP-INT-184, 
	SERVICIO
	1

	12
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EL ESTEREOMICROSCOPIO. MARCA: VELAB. MODELO: VES5. SERIE: S/N. SE DEBE ANEXAR INFORME DE LO QUE SE LE REALIZO.  QUE INCLUYA LIMPIEZA Y AJUSTE DE SUS COMPONENTES.   INVENTARIO: FED-076659,
	SERVICIO
	1

	13
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DEL POTENCIOMETRO. MARCA: THERMO SCIENTIFIC, MODELO: ORION DUAL STAR, SERIE: E 15694. (CON ESTANDAR DE REFERENCIA DE FLUOR Y EN MILI VOLTS RELATIVO). EL PROVEEDOR DEBERÁ COMPRAR LA SOLUCIÓN DE FLUOR DE 1ppm, Orión 040906,          100ppm, 0rion 040908, y sol. De relleno No. de catálogo 900061, para el electrodo combinado de flúor. CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD Y HOJA DE SEGURIDAD. PARA LA VERIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA VERIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  INVENTARIO: S/N.
	 
	1

	14
	CALIBRACION DE TERMOMETRO DIGITAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES. MARCA: STEREN, MODELO: TER-100, SERIE: S/N, SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN TEMPERATURA DE LA SONDA A: 0, 2, 4, 6, 8, 10,12°C °C Y A TEMP. AMBIENTE A: 15,20.25.30, 35 Y 40°C PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA VERIFICACION DE TERMOMETROS AMBIENTALES Y ENFRIADORES. INVENTARIO:LSP/CVE/019/08, 
	SERVICIO
	1

	15
	CALIBRACION DE FILTRO DE HOLMIO. MARCA: HANNA INSTRUMENTS MODELO: HI801-11 SERIE: E1709, SERVICIO DE CALIBRACION EN TRANSMITANCIA Y ABSORBANCIA PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LAS DETERMINACIONES FISICOQUIMICAS DE AGUA Y ALIMENTOS.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	16
	CALIBRACION DE TERMOPAR DIGITAL. MARCA HANNA, MODELO: HI 93532, SERIE: S/N, No. DE INVENTARIO: LSP/CA/002/05.   SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN T-1: 65, 87,100, 103, 105, 110 pc Y T-2: 15, 20, 25, 30 ,35 Y 40 pc.  PARALA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA VERIFICACION DE HORNOS DE SECADO Y MUFLAS.
	SERVICIO
	1

	17
	CALIBRACION DEL TERMOPAR DIGITAL. MARCA: CONTRO COMPANY, MODELO: 4026CC, SERIE: 41285840.  CALIBRACIÓN EN: T1: 50, 55, 60, 65, 87, 100, 103, 105, 180, 300 Y 350. Y T2: 15, 20, 25, 30, 35, 40.  PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA VERIFICACION DE TERMOMETROS PARA BAÑOS MARIA E INCUBADORAS.  No.DE INVENTARIO: FED-095422
	SERVICIO
	1

	18
	CALIBRACION DE MARCO DE MASAS. MARCA: CRISTIAN BECKER, MODELO: S/M, SERIE: 701193.   CALIBRACION A 14 MASAS EN CLASIFICACION F1 PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA VERIFICACION DE BALANZAS.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	19
	CALIBRACION DE MASA DE 100 GR. MARCA: KERN&SOHN, MODELO; S/M, SERIE: G049916, CALIBRACIÓNPARA LA MASA DE 100 GR. EN CLASIFICACION F1 PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA VERIFICACION DE BALANZAS.  INVENTARIO EST:002497
	SERVICIO
	1

	20
	CALIBRACION DE MASA DE 200 GR. MARCA:KERN&SOHN , MODELO;S/M, SERIE: G049917,  CALIBRACIÓNPARA LA MASA DE  200 GR. EN CLASIFICACION F1 PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA, USADO EN LA VERIFICACION DE BALANZAS.   INVENTARIO EST:002328
	SERVICIO
	1

	21
	CALIBRACION DE MASA DE 2 kg. MARCA: SARTORIUS, MODELO; YCW6238-00, SERIE: 81126439.  CALIBRACIÓN PARA LA MASA DE 2000 GR. EN CLASIFICACION F1 PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA VERIFICACION DE BALANZAS.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	22
	CALIBRACION DE PIPETA DE PISTON UNICANAL DE 100 A 1000µL. MARCA: EPPENDORF, SERIE: J16238L, CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 100, 200, 500 Y 1000. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA,. USADA EN LA DETERMINACION DE FLUOR.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	23
	CALIBRACION DE PIPETA DE PISTON UNICANAL. DE 1 A 10 ML MARCA: pepenador. MODELO: Research plus  SERIE: J22378L,  CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 1ML, 2ML,3ML, 5ML,7MLY 10 ML PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION FISICOQUIMICA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCHOLICAS.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	24
	CALIBRACION DE PIPETA DE PISTON UNICANAL DE 500 A 5000µL. MARCA: eppendorf           . MODELO: Reasearch plus              SERIE: I56934L, CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 500, 1000, 2000, 3000 Y 5000. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA,. USADA EN LA DETERMINACION DE FLUOR EN AGUA,  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	25
	CALIBRACION DE PIPETA DE PISTON UNICANAL DE 100 A 1000 µl. MARCA SPINREACT, SERIE: YL4A060202 CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 100, 200, 500 Y 1000. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA,. USADA EN LA DETERMINACION FISICOQUIMICA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	26
	 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE BALANZA GRANATARIA DIGITAL. MARCA: METTLER TOLEDO. MODELO: PB602-S/FACT. SERIE: 1127293409.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN CON LAS SIGUIENTES MASAS: 0.5,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,50,100,150,200,250,300,400,500,y 600g., PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS, CLENBUTEROL Y BIOTOXINAS MARINAS.  INVENTARIO:LSP/CA/007/07
	SERVICIO
	1

	27
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE   BALANZA ANALITICA DIGITAL. MARCA: RAD WAG. MODELO: AS 310/C/2. SERIE: 268924/09. INVENTARIO:FED-076636
	SERVICIO
	1

	28
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE BALANZA GRANATARIA. MARCA: OHAUS. MODELO: PIONNERPA3102. SERIE:8330110228,  CON MASAS: 0.0100, 0.0200, 0.0500,0.1000,0.2000,0.5000,2.0000,5.0000,10.0000,20.0000,30.0000,50.0000,100.0000,120.0000,150.0000,180.0000,200.0000,250.0000,270.0000Y 310.0000g., PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE HIDROCARBUROS BTEX.  INVENTARIO:FED-076637
	SERVICIO
	1

	29
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL ESPECTROFOTOMETRO. MARCA: VARIAN, MODELO: CARY 50, SERIE: UV1003M001.    (ESTE DEBE CONTENER EXACTITUD DE LONG. DE ONDA, EXACTITUD FOTOMETRICA, LINEALIDAD FOTOMETRICA Y LUZ DISPERSA EN TRANSMITANCIA Y ABSORBANCIA) Y VERIFICACION CON FILTRO DE HOLMIO Y CON DICROMATO DE POTASIO, SULFATO DE COBRE Y CLORURO DE POTASIO (99,5% DE PUREZA). EL PROVEEDOR DEBERÁ TRAER SUS REACTIVOS CON SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD. PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEBE REALIZARSE LA VALIDACIÓN DEL SOFTWARE E INCLUIR 2 CELDAS DE CUARZO. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  INVENTARIO: FED-095407
	SERVICIO
	1

	30
	MANTENIMIENTO PREVENTIVOY CALIBRACION DE BALANZA GRANATARIA, MARCA: OHAUS. MODELO: PIONNER PX 3202/E. SERIE: B831218143.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN CON LAS SIGUIENTES MASAS: 1,10,20,50,150,200,250,300,400,500,1000,1500,2000,2500 Y 3000,3100,3200g., PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA, CLENBUTEROL, FLUOR, BIOTOXINAS MARINAS. INVENTARIO: PEF-056379
	SERVICIO
	1

	31
	 CALIBRACIÓN DE TERMÓMETRO DE INMERSIÓN TOTAL. MARCA: BANNAN, MODELO: Made in UK, SERIE: 37N781.  CALIBRACIÓN.   EN: T1: 0, 2, 4, 6, 8, 10 Y 12°C.  PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA VERIFICACION DE ENFRIADORES.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	32
	CALIBRACION DE TERMÓMETRO DE INMERSIÓN TOTAL. MARCA: BANNAN, MODELO: Made in UK, SERIE: 37N782. SERVICIO DE CALIBRACIÓN.   EN: T1: 0, 25, 50,100, 105 y 150°C.  PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA VERIFICACION DE ENFRIADORES.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	33
	CALIBRACION DE TERMÓMETRO DIGITAL. MARCA: TRACEABLE MODELO: 4426MX, SERIE: 250372250.  CALIBRACIÓN. EN: 0, 2, 5, 7, 10, 25, 30, 35 °C.  PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA VERIFICACION DE ENFRIADORES.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	34
	CALIBRACIÓN DE TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSION PARCIAL CON ALCANCE: -20 A 150°C MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M, SERIE: S/N.ID: B1 EN TEMPERATURA 85, 87,88 Y 90 °C.   LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA VERIFICACION DE ENFRIADORES.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	35
	CALIBRACIÓN DE TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSION PARCIAL CON ALCANCE: -20 A 110°C MARCA: BRANNAN, MODELO: S/M, SERIE: S/N.ID: TA EN TEMPERATURA 0, 5,10, 20, 30, 40 Y 51 °C. LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA VERIFICACION DE ENFRIADORES.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	36
	CALIBRACIÓN DE TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSION PARCIAL CON ALCANCE: -35 A 50°C MARCA: BRANNAN ,MODELO:S/M, SERIE: S/N.ID: AMB EN TEMPERATURA 0, 15,20,25,30,35 Y 40 °C PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	37
	CALIBRACIÓN DE TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSION TOTAL CON ALCANCE: -5 A 20°C MARCA: BRANNAN, MODELO: S/N, SERIE: 327845. ID: R1 EN TEMPERATURA 0, 2, 3, 4,5, 6 Y 8°C. LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA VERIFICACION DE ENFRIADORES.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	38
	CALIBRACIÓN DE TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSION PARCIAL CON ALCANCE: 20 A 50°C MARCA: KESSLER ,MODELO: ASTM91C-86, SERIE: 590178 ID: B11 EN TEMPERATURA 20, 30, 40, 50 °C PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	39
	CALIBRACIÓN DE TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSION PARCIAL CON ALCANCE: -10 A 260°C MARCA: BRANNAN, MODELO: HI93532 SERIE: S/N. ID: H11 EN TEMPERATURA 65, 87, 100, 101, 102, 104,105 °C.  LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA VERIFICACION DE ENFRIADORES.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	40
	CALIBRACIÓN DE TERMOPAR DIGITAL, MARCA HANNA, MODELO: HI 93551N, SERIE: 06390007101 EN T-1: 64, 66, 75, 77, 86, 88, 99,101, 102, 104,106 ºC .CON SONDA No. DE SERIE: 090600BN  PARALA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. No. DE INVENTARIO: S/N.  NVENTARIO: LSP-INT-534
	SERVICIO
	1

	41
	CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTON UNICANAL DE 500 A 5000µL. MARCA:   EPPENDORF         . MODELO:      RESEARCH PLUS        SERIE: P02672N         EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES, 500, 1000, 3000 Y 5000. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA, INVENTARIO: S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	42
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE POTENCIOMETRO. MARCA: THERMO ELECTRO CORPORATION, MODELO: 720A+, SERIE: 086111. (CON ESTANDAR DE REFERENCIA DE FLUOR Y EN MILI VOLTS RELATIVO). EL PROVEEDOR DEBERÁ TRAER EL ESTANDAR DE REFERENCIA DE FLÚOR CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD Y HOJA DE SEGURIDAD. PARA LA VERIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA VERIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  INVENTARIO: LSP/CVS/005/05.
	SERVICIO
	1

	43
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE POTENCIOMETRO. MARCA: THERMO SCIENTIFIC, MODELO: ORION STAR A211, SERIE: X65350. (CON ESTANDAR DE REFERENCIA DE pH). EL PROVEEDOR DEBERÁ COMPRAR EL ESTANDAR DE REFERENCIA DE pH SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO PARA BULBO. ORION 810001. PH 4,0RION 910104, PH 7, ORION 910107. PH DE 10, 910110.SOLUCIÓN LIMPIADORA DE ACEITES Y GRASAS. 0RION 900024. CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD Y HOJA DE SEGURIDAD. PARA LA VERIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA VERIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  INVENTARIO: LSP-INT-533.
	SERVICIO
	1

	44
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA, DE HORNO DE SECADO No.10. MARCA: FELISA. MODELO: FE-292. SERIE: 1109073. EN LA TEMPERATURA DE TRABAJO A 103°C. PARA LA CALIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  INVENTARIO: FED-095424
	SERVICIO
	1

	45
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA DE HORNO DE SECADO No.1. MARCA: RIOSSA. MODELO: H41. SERIE: 170310-1 EN LA TEMPERATURA DE TRABAJO A 103°C. PARA LA CALIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INVENTARIO: FED-076660.
	SERVICIO
	1

	46
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA DE HORNO DE SECADO No. 2. MARCA: RIOSSA. MODELO: H41. SERIE: 170310-2 EN LA TEMPERATURA DE TRABAJO A 87°C. PARA LA CALIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  INVENTARIO: FED-076661.
	SERVICIO
	1

	47
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA MODULAR DE ENFRIAMIENTO (RECIRCULADOR). MARCA: LYTRON MCS. MODELO: RC011G03BB2C007. SERIE: 81217502. PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBE ANEXAR EL INFORME DE LO QUE SE LE REALIZO.  INVENTARIO: FED-095410
	SERVICIO
	1

	48
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE LA MUFLA # 3. MARCA: THERMOLYNE. MODELO: FA-1730. SERIE: 08510146. EN TEMPERATURAS DE 100,200, 300 Y 500 °C PARALA CALIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INVENTARIO: 3-87379.
	SERVICIO
	1

	49
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE LA MUFLA # 1. MARCA: THERMOLYNE. MODELO: FA-1730. SERIE: 08510143. EN TEMPERATURAS DE 100, 200, 300 Y 500 °C PARALA CALIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  INVENTARIO: 3-87377.
	SERVICIO
	1

	50
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA. PARA LA CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES No.1. MARCA: FISHER HAMILTON. MODELO: BENCH. SERIE: 54L QUE INCLUYA VELOCIDAD DE FLUJO DE EXTRACCION A 100 FPM (0.50 M/S) +/- 5 M/S. DEBE INCLUIR CAMBIO DE FILTROS Y CALIBRACION DEL SENSOR DE VELOCIDAD DE FLUJO. Ha Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INVENTARIO: LSP/CVS/086/10
	SERVICIO
	1

	51
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA. PARA LA CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES. No. 2 MARCA: FISHER HAMILTON. MODELO: BENCH. SERIE: 54L QUE INCLUYA VELOCIDAD DE FLUJO DE EXTRACCION A 100 FPM (0.50 M/S) +/- 5 M/S. DEBE INCLUIR CAMBIO DE FILTROS Y CALIBRACION DEL SENSOR DE VELOCIDAD DE FLUJO. Ha Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  INVENTARIO: LSP/CVS/087/10
	SERVICIO
	1

	52
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA. DE BAÑO MARIA DIGITAL. MARCA: SHEL LAB. MODELO: W14M. SERIE: 02050409.  LA CALIFICACIÓN DEBE SER ENTRE 37, 38°C Y 65°C DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  INVENTARIO: FED-076663
	SERVICIO
	1

	53
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA. DE BAÑO MARIA ELECTRICO. MARCA: FANEM. MODELO: 102/N1. SERIE: 97-635. LA CALIFICACIÓN DEBE SER ENTRE 65, 85 Y 90°C.  DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  INVENTARIO: 2-10249
	SERVICIO
	1

	54
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA UNIDAD DE KJEDHAL. No.3. MARCA: LABCONCO. MODELO: 21233-02. SERIE: 97566. SE DEBE ANEXAR INFORME DE LO QUE SE LE REALIZO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE INCLUYA 10m DE MANGUERA DE LATEX Y 10 TRAMPAS ESFÉRICAS (BULBOS ESFÉRICOS) KJELDAHL.   INVENTARIO: 256/015819        2-10287.
	SERVICIO
	1

	55
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA MAQUINA DE FABRICA DE HIELO. MARCA: SCOSTMAN. MODELO: FME504AS-1A. SERIE: 09031320011212. Y CAMBIO DE FILTRO.  SE DEBE ANEXAR INFORME DE LO QUE SE LE REALIZO.  INVENTARIO: LSP/COM/BM/011
	SERVICIO
	1

	56
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE BAÑO MARÍA ELÉCTRICO MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO 2868 SERIE 300022470. LA CALIFICACIÓN DEBE SER A 65°C. DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  INVENTARIO: LSP-INT-532
	SERVICIO
	1

	57
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTON UNICANAL DE 100 A 1000µL, MARCA: EPPENDORF, MODELO RESEARCH PLUS SERIE: R52803L.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 100, 500, 800 Y 1000. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE CLENBUTEROL.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	58
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTON UNICANAL DE 10 A 100 µL, MARCA: EPPENDORF, MODELO RESEARCH PLUS SERIE: N35514L.  MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 10, 30, 70 Y 100. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE CLENBUTEROL.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	59
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE MICROPIPETA MULTICANAL DE 30 A 300 µl. MARCA: EPPENDORF, MODELO: RESEARCH PLUS. SERIE: R15591L, ANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN EN EL SIGUIENTES VOLUMENES 30, 70, 250, 300µL. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE CLENBUTEROL.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	60
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE MICROPIPETA UNICANAL DE 500 A 5000 µl. MARCA: EPPENDORF, MODELO RESEARCH PLUS. SERIE: G60252M  MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN EN EL SIGUIENTES VOLUMENES 500, 1500, 3500  Y 5000µL. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA, USADA EN LA DETERMINACION DE BIOTOXINAS MARINAS. S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	61
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE MICROPIPETA UNICANAL DE 20 A 200 µl. MARCA: EPPENDORF, MODELO RESEARCH PLUS. SERIE: O14446L,  MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN EN EL SIGUIENTES VOLUMENES 20, 50, 100 Y 200 µL. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE BIOTOXINAS MARINAS , S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	62
	CALIBRACION DE CENTRIFUGA CON 2 ROTORES. MARCA: THERMOFISHER SCIENTIFIC. MODELO: SORVALL ST 8R. SERIE: 42689150.   CALIBRACIÓN EN 30,60 Y 90%. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE CLENBUTEROL. No.DE INVENTARIO: PEF-060289
	SERVICIO
	1

	63
	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LECTOR DE MICROPLACAS. MARCA: BIOTEK. MODELO: EL-X-800. SERIE: 189585, PARA LA CALIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE CLENBUTEROL Y BIOTOXINAS MARINAS.  INVENTARIO: FED-002656
	SERVICIO
	1

	64
	CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTÓN UNICANAL DE 20 µL. MARCA: SCIENCE MED. MODELO: S/M.  CALIBRACIÓN EN EL SIGUIENTE VOLUMEN 20 µL PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE CLENBUTEROL.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	65
	CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTÓN UNICANAL DE 50µL. MARCA: SCIENCE MED. MODELO: S/M. SERIE: YE177AF0025550.   CALIBRACIÓN EN EL SIGUIENTE VOLUMEN 50 µL PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE CLENBUTEROL.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	66
	CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTÓN UNICANAL DE 100 µL. MARCA: BRAND. MODELO: TRANSFERPETTE. SERIE: 03A6976. CALIBRACIÓN EN EL SIGUIENTE VOLUMEN 100 µL PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE CLENBUTEROL.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	67
	CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTÓN UNICANAL DE 200 µL. MARCA: SCIENCE MED. MODELO: SERIE: YE174AB0053838. CALIBRACIÓN EN EL SIGUIENTE VOLUMEN 200 µL PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE CLENBUTEROL. S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	68
	CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTÓN MULTICANAL DE 30 A 300 µL. MARCA: BRAND. MODELO: TRANSFERPETTE. SERIE: 12X3819, CALIBRACIÓN EN EL SIGUIENTES VOLÚMENES 30, 50, 100, 250 Y 300µL. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE CLENBUTEROL.   INVENTARIO: LSP/CA/022/07.
	SERVICIO
	1

	69
	 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO INVERTIDO MARCA OLYMPUS MODELO 7K10250, ANEXAR INFORME DEL SERVICIO REALIZADO, INVENTARIO: LSP/COM/TOX/001.
	SERVICIO
	1

	70
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA DE BAÑO DIGITAL 22 L MARCA LABTECH MODELO LWB-122D SERIE PXOQXW0954O, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA EN RANGO DE TEMPERATURA DE 74°C A 78°C. PARA LA CALIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INTRUMENTOS DE MEDICIÓN. EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN , LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA,   DON 008086.
	SERVICIO
	1

	71
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE CENTRIFUGA REFRIGERADA MARCA BECKMAN MODELO J-6B SERIE 63688, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN AL 30, 60 Y 90% DE LA CAPACIDAD DEL ROTOR. 
 PARA LA CALIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INTRUMENTOS DE MEDICIÓN. EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN , LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA,  INVENTARIO: 3-87374.
	SERVICIO
	1

	72
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE INCUBADORA MARCA PRECISION MOD 815 SERIE 10-AY-4, ANEXAR INFORME DEL SERVICIO REALIZADO, INVENTARIO: 2-36-984.
	SERVICIO
	1

	73
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE ESTUFA INCUBADORA MARCA J.M. ORTIZ MODELO S/N SERIE 211281E5011, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA EN RANGO DE TEMPERATURA DE 28 A 32 °C. PARA LA CALIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INTRUMENTOS DE MEDICIÓN. EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN , LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA,  INVENTARIO: 12-2210.
	SERVICIO
	1

	74
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES MARCA FISHER HAMILTON MODELO SAFE AIRE II SERIE 54L, PARA LA CALIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INTRUMENTOS DE MEDICIÓN. EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN , LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA, INVENTARIO: LSP/CVS/091/10.
	SERVICIO
	1

	75
	CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTÓN MULTICANAL DE 30 A 300 µL. MARCA: ACCUMAX PRO. MODELO: TRANSFERPETTE. SERIE: PA127582, CALIBRACIÓN EN EL SIGUIENTES VOLÚMENES 30, 90, 150, Y 300µL. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE CLENBUTEROL.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	76
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE PIPETA PISTÓN UNICANAL DE VOLUMEN VARIABLE DE 1000 A 10000 μl MARCA CAPP PARA CALIBRACIÓN, MODELO ECOPIPETTE, SERIE PB137165. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES 1, 4, 7,10 ml, PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE CLENBUTEROL Y BIOTOXINAS MARINAS, S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	77
	CALIBRACIÓN DE TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO, DE INMERSIÓN PARCIAL, CLASE: C, RESOLUCIÓN DE 0.5, MARCA: FRIO-tempo, MODELO: CAT No 61019-206, SERIE: M 4780, INTERVALO DE MEDICIÓN: -5°C A 15°C.   CALIBRACIÓN EN LAS SIGUIENTES TEMPERATURAS 3.5°C, 4.5°C, 5.5°C Y 6.5°C.   PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN EL ENFRIADOR PARA EL RESGUARDO DE MUESTRAS Y REACTIVOS.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	78
	CALIBRACIÓN PARA EL TERMOHIGROMETRO DIGITAL MARCA: CONTROL COMPANY, MODELO: 400 90080-06, SERIE: 230569449, RANGOS DE TEMPERATURA DE 0°C A 50 °C Y HUMEDAD RELATIVA DE 20 A 90 %. SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN TEMPERATURA A 15°C, 20°C, 25°C, 30°C, 35°C Y 40°C. PARA HUMEDAD EN 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75% Y 80%, LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  SIN INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	79
	 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE CONDUCTIVIMETRO. MARCA: THERMO. MODELO: 0135-AO, SERIE: 067530/02, LA CALIBRACIÓN CON ESTANDAR DE 1.3µS/cm. PARA LA CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE LA MISMA CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA TIPO 1 USADA EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS Y CLENBUTEROL.  INVENTARIO: D-047705
	SERVICIO
	1

	80
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE ESPECTROFOTOMETRO UV/VIS. MARCA: VARIAN, MODELO: CARY 50, SERIE: EL07103681, MANTENIMIENTO CORRECTIVO (QUE INCLUYA 2 CELDAS DE CUARZO) Y CALIBRACIÓN. (ESTE DEBE CONTENER EXACTITUD DE LONG. DE ONDA, EXACTITUD FOTOMETRICA, LINEALIDAD FOTOMETRICA Y LUZ DISPERSA EN TRANSMITANCIA Y ABSORBANCIA) Y VERIFICACION CON FILTRO DE HOLMIO, Y CON DICROMATO DE POTASIO, SULFATO DE COBRE Y CLORURO DE POTASIO (99,5% DE PUREZA). QUE INCLUYA VALIDACIÓN DEL SOFTWARE.EL PROVEEDOR DEBERÁ TRAER SUS REACTIVOS CON SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION FISICOQUIMICA DE AGUA POTABLE.  INVENTARIO: FED-061620
	SERVICIO
	1

	81
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE TURBIDIMETRO. MARCA: HANNA, MODELO: LP-2000, SERIE: 816160.  CALIBRACIÓN CON ESTANDAR DE 0 FTU Y DE 10 FTU. EL PROVEEDOR DEBERA TRAER LOS ESTANDAR CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD Y HOJA DE SEGURIDAD. PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION FISICOQUIMICO DE AGUA POTABLE.  INVENTARIO: FED-095398
	SERVICIO
	1

	82
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE BALANZA ANALITICA DIGITAL. MARCA: PRECISA. MODELO: 220A. SERIE: 4600 263, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. CON MASAS: 0.0100, 0.0200, 0.0500, 0.1000, 0.2000, 0.5000, 2.0000, 5.0000, 10.0000, 20.0000, 30.0000, 50.0000, 100.0000, 120.0000, 150.0000, 180.0000, 200.0000, 250.0000, 270.0000 Y 310.0000g., PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE HIDROCARBUROS BTEX, FLUOR Y METALES PESADOS.   INVENTARIO:FED-095420
	SERVICIO
	1

	83
	CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTON UNICANAL 100 A 1000µL. MARCA: ACCUMAX PRO. SERIE: IG456128.   CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 100, 200, 500 Y 1000. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE FLUOR.   INVENTARIO:PEF-036093
	SERVICIO
	1

	84
	CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTON UNICANAL 100 A 1000µL. MARCA: BRAND. MODELO: TRANSFERPETE SERIE: 09L72522, CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 100, 200, 500 Y 1000. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE FLUOR.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	85
	CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTON UNICANAL 1000 A 10000µL. MARCA: BRAND. MODELO: TRANSFERPETE SERIE: 02L96975.  CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 1000, 2000, 5000 Y 10000. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE FLUOR.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	86
	 CALIBRACIÓN DE DISCO DE COLOR PARA COLORIMETRO, ESCALA A.P.H.A. PLATINO-COBALTO. MARCA: ORBECO-HELLIGE. MODELO: 611-10. SERIE: S/N. CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES, CALIBRAR EN LA ESCALA DE 0 A 70 UNIDADES.  PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION DE COLOR EN AGUA POTABLE.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	87
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN PARA EL HIGROMETRO. MARCA: EXTECH. MODELO: RH550. SERIE: 230216983.CALIBRAR. TEMPERATURA EN 15, 20, 25, 30,35 Y 40°C. Y EN HUMEDAD, EN 50, 55, 60, 65, 70, 75,80 Y 85% PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA, No.DE INVENTARIO: LSP-INT-540.
	SERVICIO
	1

	88
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TERMOPAR DIGITAL, MARCA HANNA, MODELO: HI 93532, SERIE: 08612919 EN T-1: 100, 103, 105, 110,300 Y 350ºC Y T2: 20, 25, 30, 40,50 Y 55ºC.  PARALA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. LA CALIBRACIÓN DE ESTE EQUIPO DEBERÁ REALIZARSE A LOS 6 MESES DESPUÉS QUE SE HAYAN REALIZADO LAS OTRAS CALIBRACIONES. Y CAMBIO DE SONDA.  INVENTARIO: PEF-011367
	SERVICIO
	1

	89
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA. PARA LA CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES. MARCA: FISHER HAMILTON. MODELO: BENCH. SERIE: 54L QUE INCLUYA VELOCIDAD DE FLUJO DE EXTRACCION A 100 FPM (0.50 M/S) +/- 5 M/S. DEBE INCLUIR CAMBIO DE FILTROS Y CALIBRACION DEL SENSOR DE VELOCIDAD DE FLUJO. Ha Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  INVENTARIO: LSP/CVS/084/10.
	SERVICIO
	1

	90
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA. PARA LA CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES. MARCA: FISHER HAMILTON. MODELO: BENCH. SERIE: 54L QUE INCLUYA VELOCIDAD DE FLUJO DE EXTRACCION A 100 FPM (0.50 M/S) +/- 5 M/S. DEBE INCLUIR CAMBIO DE FILTROS Y CALIBRACION DEL SENSOR DE VELOCIDAD DE FLUJO. Ha Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INVENTARIO: LSP/CVS/085/10.
	SERVICIO
	1

	91
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL COLORIMETRO. MARCA: HELLIGE. MODELO: 611-A. SERIE: SE DEBE ANEXAR INFORME DE LO QUE SE LE REALIZO.  INVENTARIO: 12-2246.
	SERVICIO
	1

	92
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL ESTEREOMICROSCOPIO. MARCA: CARL ZEISS. MODELO: STEMISR. SERIE: 160E00646. SE DEBE ANEXAR INFORME DE LO QUE SE LE REALIZO.   INVENTARIO: 12-2759
	SERVICIO
	1

	93
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA PARA LA INCUBADORA. MARCA: THERMO SCIENTIFIC. MODELO: 815. SERIE: 2077091247696.LA CALIFICACIÓN DEBE SER A 20°C.  DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  INVENTARIO: FED-096531
	SERVICIO
	1

	94
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA DEL HORNO DE SECADO No. 4. MARCA: RIOS ROCHA. MODELO: HS-41. SERIE: HSML. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EN LA TEMPERATURA DE TRABAJO DE 103 A 107°C. PARA LA CALIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.   INVENTARIO: 12- 2254
	SERVICIO
	1

	95
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA DEL HORNO DE SECADO No. 3. MARCA: RIOSSA. MODELO: H41. SERIE: 170310.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EN LA TEMPERATURA DE TRABAJO DE 103 A 107°C. PARA LA CALIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  INVENTARIO: FED-096531
	SERVICIO
	1

	96
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA DEL HORNO DE SECADO No. 5. MARCA: RIOS ROCHA. MODELO: HS-41. SERIE: HSML. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EN LA TEMPERATURA DE TRABAJO DE 103 A 107°C. PARA LA CALIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.   INVENTARIO: 3-83774   016160.
	SERVICIO
	1

	97
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA DEL HORNO DE SECADO No. 6. MARCA: RIOS ROCHA. MODELO: HS-41. SERIE: HSML. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EN LA TEMPERATURA DE TRABAJO DE 103 A 107°C. PARA LA CALIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  INVENTARIO: 12-2252
	SERVICIO
	1

	98
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA DEL HORNO DE SECADO No. 7. MARCA: FELISA. MODELO: FE-292. SERIE: 1107095. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EN LA TEMPERATURA DE TRABAJO DE 103 A 107°C. PARA LA CALIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INVENTARIO: FED-095425
	SERVICIO
	1

	99
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA DEL HORNO DE SECADO No. 8. MARCA: RIOSSA. MODELO: E51 SERIE: 291007. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EN LA TEMPERATURA DE TRABAJO DE 103 A 107°C. PARA LA CALIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  INVENTARIO: LSP/CVS/019/07
	SERVICIO
	1

	100
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA UNIDAD DE KJEDHAL. No.2. MARCA: LABCONCO, MODELO: 21233-02, SERIE: 97568, MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE INCLUYA TAPONES PARA TRAMPAS DE KJELDAHL Y 15 BURBUJEADORES (TUBOS DE VIDRIO DE 17 CM CON FONDO REDONDO PERFORADOS) SE DEBE ANEXAR INFORME DE LO QUE SE LE REALIZO.   INVENTARIO: 2-10277   (256/015820).
	SERVICIO
	1

	101
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL CONDUCTIVIMETRO. MARCA: HANNA. MODELO: H19033. SERIE: 04450016101. QUE INCLUYA LA COMPRA DE ESTANDAR DE 1.3µS/cm. PARA LA CALIBRACIÓN DEL EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE LA MISMA CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INVENTARIO: LSPINT172
	SERVICIO
	1

	102
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y VERIFICACION DEL POTENCIOMETRO. QUE INCLUYA LA COMPRA DE UN ELECTRODO COMPATIBLE CON LA MARCA: DENVER, MODELO: UB-10, SERIE: UB10019113. (VERIFICACIÓN CON SOLUCIÓN BUFFER DE pH DE 4,7 Y 10). EL PROVEEDOR DEBERÁ COMPRAR LOS BUFFER CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD Y HOJA DE SEGURIDAD. PARA LA VERIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y QUE INCLUYA LA PENDIENTE DEL ELECTRODO, SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA VERIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  No. DE INVENTARIO: FED-076647.
	SERVICIO
	1

	103
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y VERIFICACION DEL POTENCIOMETRO. MARCA: HANNA, MODELO: HI2215, SERIE: SN B0026666. (VERIFICACIÓN CON SOLUCIÓN BUFFER DE pH DE 4,7 Y 10). EL PROVEEDOR DEBERA COMPRAR LOS BUFFER CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTES Y HOJA DE SEGURIDAD. PARA LA VERIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y QUE INCLUYA LA PENDIENTE DEL ELECTRODO, SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA VERIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. No. DE INVENTARIO: PEF-036092
	SERVICIO
	1

	104
	CALIBRACION DE TERMOMETRO DE INMERSIÓN PARCIAL CON ESCALA DE 20°C A 50°C ID TVM MARCA KESSLER SERIE 128754.  CALIBRACION PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS: 18, 20, 25, 30, 35 Y 40. LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INVENTARIO: S/N
	SERVICIO
	1

	105
	CALIBRACION DE TERMOMETRO DE INMERSIÓN PARCIAL CON ESCALA DE -1°C A 50°C ID MAG MARCA BRANNAN, CALIBRACION PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS: 3, 5, 7, 10, 12. LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  INVENTARIO: S/N
	SERVICIO
	1

	106
	CALIBRACION DE TERMOMETRO DE INMERSIÓN PARCIAL CON ESCALA DE -10°C A 260°C. ID H3 MARCA BRANNAN, CALIBRACION PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS: 100, 103, 105, 107, 110. LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.   INVENTARIO: S/N
	SERVICIO
	1

	107
	CALIBRACION PARA TERMOMETRO DE INMERSION PARCIAL CON ESCALA DE -10°C A 260°C. ID H7n MARCA BRANNAN, CALIBRACION PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS: 100, 103, 105, 107, 110. LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  INVENTARIO: S/N
	SERVICIO
	1

	108
	CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTON UNICANAL DE 10 A 100 µl. MARCA EPPENDORF, SERIE: 3868799,  CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 10, 20, 50 Y 100 µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE HIDROCARBUROS BTEX.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	109
	 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE CROMATÓGRAFO DE GASES. MARCA: PERKIN-ELMER. MODELO: CLARUS-680. SERIE: 680S15081201.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA. ( CALIFICACIÓN OPERATIVA SEGÚN CCAYAC,) FUGA DEL INYECTOR, EXACTITUD Y ESTABILIDAD DEL FLUJO, REPETIBILIDAD EN LA INYECCIÓN, EXACTITUD Y ESTABILIDAD EN LA TEMPERATURA,DESCARGA DEL SISTEMA DE INYECCIÓN,TEMPERATURA DEL HORNO,LINEALIDAD, RESPUESTA,RUIDO Y DESVIACIÓN DE LA SEÑAL.PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION DE HIDROCARBUROS BTEX.   INVENTARIO: PEF-037553, 
	SERVICIO
	1

	110
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE ESPECTROMETRO DE MASAS. MARCA: PERKIN-ELMER. MODELO: CLARUS SQ-8T. SERIE: 648N5081301.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA. ( CALIFICACIÓN OPERATIVA SEGÚN CCAYAC,) FUGA DEL INYECTOR, EXACTITUD Y ESTABILIDAD DEL FLUJO, REPETIBILIDAD EN LA INYECCIÓN, EXACTITUD Y ESTABILIDAD EN LA TEMPERATURA,DESCARGA DEL SISTEMA DE INYECCIÓN,TEMPERATURA DEL HORNO,LINEALIDAD, RESPUESTA,RUIDO Y DESVIACIÓN DE LA SEÑAL. PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION DE HIDROCARBUROS BTEX.  INVENTARIO: PEF-037553,   
	SERVICIO
	1

	111
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE CONCENTRADOR PURGA Y TRAMPA. MARCA: TELEDYNE TEKMAR. MODELO: STRATUM. SERIE: S/N.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA. ( CALIFICACIÓN OPERATIVA SEGÚN CCAYAC,) FUGA DEL INYECTOR, EXACTITUD Y ESTABILIDAD DEL FLUJO, REPETIBILIDAD EN LA INYECCIÓN, EXACTITUD Y ESTABILIDAD EN LA TEMPERATURA,DESCARGA DEL SISTEMA DE INYECCIÓN,TEMPERATURA DEL HORNO,LINEALIDAD, RESPUESTA,RUIDO Y DESVIACIÓN DE LA SEÑAL. INVENTARIO No.: PEF-037553. PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION DE HIDROCARBUROS BTEX.  INVENTARIO: PEF-037553, 
	SERVICIO
	1

	112
	CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTÓN UNICANAL DE VOLUMEN VARIABLE 100 A 1000µL. MARCA: PIPET4U. MODELO: PERFORMANCE. SERIE: JG876560.  CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLÚMENES EN 100, 250, 500 Y 1000. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION DE HIDROCARBUROS BTEX.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	113
	CALIBRACIÓN DE PISTÓN UNICANAL DE VOLUMEN VARIABLE DE 10 A 100µL. MARCA: EPPENDORF. MODELO: RESEARCH. SERIE: J30205L, CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLÚMENES EN 10, 20,50, Y 100. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION DE HIDROCARBUROS BTEX.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	114
	CALIBRACIÓN DE PISTÓN UNICANAL DE VOLUMEN VARIABLE DE 0.5 A 10µL. MARCA: EPPENDORF. MODELO: RESEARCH PLUS. SERIE: H50008J.  CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLÚMENES EN 0.5, 2.5, 5.0, Y 10. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION DE HIDROCARBUROS BTEX.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	115
	CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTÓN UNICANAL DE VOLUMEN VARIABLE DE 0.5 A 10µL. MARCA: EPPENDORF. MODELO: RESEARCH PLUS. SERIE: G34340J.  CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLÚMENES EN 0.5, 2.5, 5.0, Y 10. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION DE HIDROCARBUROS BTEX. S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	116
	CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTÓN UNICANAL DE VOLUMEN VARIABLE DE 500 A 5000µL. MARCA: EPPENDORF. MODELO: RESEARCH. SERIE: 189231Z.  CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLÚMENES EN 500, 1000, 2000, Y 5000 µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION DE HIDROCARBUROS BTEX. S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	117
	 MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA SEGÚN CCAYAC DE CROMATOGRAFO DE GASES CON DETECTOR FID. MARCA: YOUNG IN CHROMASS, MODELO: CHROSEN, SERIE G67000148.  MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA SEGÚN CCAYAC: FUGA DEL INYECTOR, EXACTITUD Y ESTABILIDAD DEL FLUJO, REPETIBILIDAD EN LA INYECCIÓN, EXACTITUD Y ESTABILIDAD EN LA TEMPERATURA, DESCARGA DEL SISTEMA DE INYECCIÓN, TEMP DEL HORNO, LINEALIDAD,RESPUESTA, RUIDO Y DESVIACIÓN DE LA SEÑAL.PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION FISICOQUIMICA DE ALCOHOL GEL.  INVENTARIO PEF-060294
	SERVICIO
	1

	118
	MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA SEGÚN CCAYAC DE AUTOMUESTREADOR. MARCA: YL INSTRUMENTS. PARA CROMATOGRAFO DE GASES MARCA CHROZEN, MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA SEGÚN CCAYAC: FUGA DEL INYECTOR, EXACTITUD Y ESTABILIDAD DEL FLUJO, REPETIBILIDAD EN LA INYECCIÓN, EXACTITUD Y ESTABILIDAD EN LA TEMPERATURA, DESCARGA DEL SISTEMA DE INYECCIÓN, TEMP DEL HORNO, LINEALIDAD,RESPUESTA, RUIDO Y DESVIACIÓN DE LA SEÑAL.PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION DE METANOL Y 1-PROPANOL, SE SOLICITA VALIDACION DE SOFTWARE CLARITY USADO POR CHROZEN PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA SEÑAL ELECTRONICA Y SU INTERPRETACION.  INVENTARIO PEF-060294
	SERVICIO
	1

	119
	 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE BALANZA SEMI-MICRO BALANZA. MARCA: OHAUS. MODELO: EXPLORER. SERIE: B847812081.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. CON MASAS PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA VERIFICACION DE PIPETAS Y DETERMINACION FISICOQUIMICA DE ALCOHOL GEL.  INVENTARIO:PEF-060302
	SERVICIO
	1

	120
	CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTON UNICANAL DE VOLUMEN VARIABLE DE 100 A 1000 µl. MARCA EPPENDORF, MODELO: RESEARCH PLUS, SERIE: J16030L, CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 100, 250, 500 Y 1000 µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE HIDROCARBUROS BTEX.
	SERVICIO
	1

	121
	CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTON UNICANAL DE VOLUMEN VARIABLE DE 0.5 A 5 ML. MARCA EPPENDORF MODELO. RESEARCH PLUS , SERIE: I56757L, CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLÚMENES EN 500, 1000, 2000, Y 5000 µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION DE HIDROCARBUROS BTEX.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	122
	CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTON UNICANAL DE VOLUMEN VARIABLE DE 0.5 A 5 ML. MARCA EPPENDORF MODELO. RESEARCH PLUS , SERIE: I56761L, CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLÚMENES EN 500, 1000, 2000, Y 5000 µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION DE HIDROCARBUROS BTEX.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	123
	CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTON UNICANAL DE VOLUMEN VARIABLE DE 20 A 200 µL. MARCA EPPENDORF MODELO. RESEARCH PLUS , SERIE: I72523L,  CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLÚMENES EN 20, 50, 100, Y 200 µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION DE HIDROCARBUROS BTEX.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	124
	CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTON UNICANAL DE VOLUMEN VARIABLE DE 1 A 10 mil. MARCA CAPP MODELO. C10000-1, SERIE: PB137128,  ALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLÚMENES EN 1000, 2500, 5 000, Y 10 000 µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION DE HIDROCARBUROS BTEX.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	125
	CALIBRACION DEL MARCO DE MASAS MARCA: SUMIMET MODELO: 11121051E2, SERIE: 123675, PARA 21 PIEZAS (MASAS) EN CLASIFICACION E2. LAS MASAS PARA CALIBRAR SON: 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 mg, y 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100 g.   CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.USADO PARA LA VERIFICACION OPERATIVA DE EQUIPOS DE PRECISION, S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	126
	CALIBRACIÓN DE TERMOMETRO AMBIENTAL DE INMERSION PARCIAL MARCA: BRANNAN CON ALCANCE DE MEDICION DE -10 A 50 °C Y ESCALA DE 0.5°C,  CALIBRACIÓN EN LAS SIGUIENTES TEMPERATURAS 18, 20, 22, 24, 26°C PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA MEDICION DE TEMPERATURA AMBIENTE CONTROLADA.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	127
	CALIBRACIÓN DE TERMOMETRO AMBIENTAL DE INMERSION TOTAL MARCA: BRANNAN CON ALCANCE DE MEDICION DE -20 A 110 °C Y ESCALA DE 1°C,  CALIBRACIÓN EN LAS SIGUIENTES TEMPERATURAS 16, 18, 20, 22, 24°C PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA MEDICION DE TEMPERATURA AMBIENTE CONTROLADA.  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	128
	CALIBRACIÓN DE DENSIMETRO DIGITAL MARCA ANTON PAAR MODELO: DMA 1001, SERIE; 86874686 INTERVALO DE MEDICION 0 -3 g/cm3, SERIE: 86674686,   CALIBRACIÓN CON MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADOS Y TRAZABLES  EN SUS MEDICIONES PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION DE DENSIDAD DE ALCOHOLES EN GEL,  S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	129
	Mantenimiento Correctivo de Dispensador de muestreo. Marca: Varían. Modelo: PSD120. SERIE: EL07103089.  Mantenimiento Correctivo incluya cambio de capilar No. Parte 910115100, Jeringa No. Parte 4710003200, manguera para drenado No. Parte 3710009200, vasos de plástico con capacidad de 10 mil compatible con carrusel con capacidad de 130 muestras No. Parte 9910115600 y 
Calificación operativa PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS.   Inventario: FED-061619
	SERVICIO
	1

	130
	Mantenimiento preventivo y calificación operativa de Sistema de preparación de muestras. Marca: Varían. Modelo: SPS3. SERIE: EL07103325,  Mantenimiento preventivo y calificación operativa  PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS,  Inventario: FED-061619
	SERVICIO
	1

	131
	Servicio de Mantenimiento Correctivo de Espectrofotómetro de Absorción Atómica (flama). Marca: Varían. Modelo; AA240FS. Serie: ELO071034470, Que incluya manguera para el drenado No. Parte 3710009200, cambio de O-ring en la cámara de nebulización y calificación operativa que incluya: sensibilidad de la absorción, *Linealidad de la absorción,*Precisión de la Absorción. USADO EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS,  Inventario: FED-061619
	SERVICIO
	1

	132
	Mantenimiento Correctivo y calificación operativa de Espectrofotómetro de Absorción Atómica (Horno de grafito). Marca: Varían. Modelo; AA240ZYGTA120... Serie: ELO71103469. Que incluya, cambio electrodos Zemin No. Parte 6310003000 y Cámara Zemin con cubierta Piro lítica, Tubos de Grafito sin plataforma No. Parte 6310001200 y Calificación Operativa que incluya: *Sensibilidad de la Absorción, *Linealidad de la Absorción, *Precisión de la Absorción. PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS, Inventario: FED-061619.
	SERVICIO
	1

	133
	Mantenimiento Correctivo de Generador de Hidruros. Marca: Varían. Modelo; VGA-77. Serie: EL07103245. Que incluya, Kit separador Gas/ líquido para absorción atómica con correa de goma para montaje No-parte 9910040700, kit de celda de absorción No. parte 9910040000, Mangueras Purpura/Negra No.Parte 3710027200 y Calificación Operativa que incluya: *Sensibilidad de la Absorción, *Linealidad de la Absorción, *Precisión de la Absorción. PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS, Inventario: FED-061619
	SERVICIO
	1

	134
	CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTÓN UNICANAL DE VOLUMEN VARIABLE 100 A 1000µL. MARCA: HTL. MODELO: LABMAT. SERIE: 846060151. CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLÚMENES EN 100, 200, 500, Y 1000. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS, S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	135
	CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTÓN UNICANAL DE VOLUMEN VARIABLE 10 A 100µL. MARCA: EPPENDORF. MODELO: RESEARCH PLUS. SERIE: L23232K. CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLÚMENES EN 10, 20, 50, Y 100. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  USADA EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS, S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	136
	CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTÓN UNICANAL DE VOLUMEN VARIABLE 0.5 A 5 mil. MARCA: EPPENDORF. MODELO: RESEARCH PLUS. SERIE: L39176I, CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLÚMENES EN 0.5, 1.0, 2.5, Y 5.0 mil. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  USADA EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS, S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	137
	CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTÓN UNICANAL DE VOLUMEN VARIABLE 10 A 100µL. MARCA: EPPENDORF. MODELO: RESEARCH PLUS. SERIE: J41218M, CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLÚMENES EN 10, 20, 50, Y 100. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  USADA EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS, S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	138
	CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTÓN UNICANAL DE VOLUMEN VARIABLE 0.5 A 5mL. MARCA: EPPENDORF, MODELO: SERIE: G60102M, CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 0.5, 1.0, 2.5, Y 5.0mL. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  USADA EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS, S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	139
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL SISTEMA MODULAR DE ENFRIAMIENTO. MARCA: LYTRON. MODELO: MCS20G01BB1C001. SERIE: 785466-01. DEBE ANEXAR INFORME DE LO QUE SE LE REALIZO. No.DE INVENTARIO: LSP-INT-522 (4).
	SERVICIO
	1

	140
	CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTON UNICANAL DE VOLUMEN VARIABLE 100 A 1000µL. MARCA: BRAND. . SERIE:04E62896, CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 100, 200, 500, Y 1000 µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA, INVENTARIO: LSP-INT-199
	SERVICIO
	1

	141
	CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTON UNICANAL DE VOLUMEN VARIABLE 1.0 A 10 mil. MARCA: EPPENDORF MODELO: RESEARCH PLUS SERIE: J74100M CALIBRAR EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES, 1.0, 2.5, 5.0 Y 10.0 Ml, CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 1.0, 2.5, 5.0 Y 10.0 mil. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA, SIN INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	142
	 CALIBRACIÓN DE TERMOMETRO DE INMERSIÓN TOTAL, MARCA CRISA, S/N DE SERIE, ALCANCE DE -20 A 110 °C. IDENTIFICACIÓN T2, CALIBRACIÓN A INTERVALO DE TEMPERATURA DE 19, 21, 23, 25 Y 27 °C. PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  USADA EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS, SIN INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	143
	CALIBRACIÓN DE TERMOMETRO DE INMERSIÓN TOTAL, MARCA PG ERTCO, NÚMERO DE SERIE: 18889 ALCANCE DE -5 A 15°C. IDENTIFICACIÓN R2, CALIBRACIÓN A INTERVALO DE TEMPERATURA DE 1, 3, 5, 7 Y 9 °C. PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  USADA EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS, SIN INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	144
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA. PARA LA CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES. MARCA: Termo Científica. MODELO: Zafe Aire II. SERIE: 54L QUE INCLUYA VELOCIDAD DE FLUJO DE EXTRACCION A 100 FPM (0.50 M/S) +/- 5 M/S. DEBE INCLUIR CAMBIO DE FILTROS Y CALIBRACION DEL SENSOR DE VELOCIDAD DE FLUJO. Ha Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. No.DE INVENTARIO: LSP/CVS/089/10. 
	SERVICIO
	1

	145
	CALIBRACIÓN PARA EL TERMOHIGROMETRO DIGITAL, MARCA: TRACEABLE, SERIE: 240576461, No. INVENTARIO LSP/INT/798 EN TEMPERATURA A 15, 20, 25, 30, 35 Y 40ºC Y EN HUMEDAD EN 40, 50, 60, 70, 80 Y 90%. LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INVENTARIO: LSP/INT/798
	SERVICIO
	1

	146
	CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTÓN UNICANAL DE VOLUMEN VARIABLE 1 A 10 mil. MARCA: CAPP, MODELO: SERIE: PB137132, CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 1.0, 2.5, 5.0 Y 10.0 mil. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  USADA EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS. S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	147
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA, DEL HORNO DE DIGESTIÓN VIA MICROONDAS MARCA: CEM. MODELO: MARS 6. SERIE: MY003297. VERIFICACIÓN DE SENSORES, PRUEBAS DE POTENCIA, HARDWARE Y SOFTWARE. PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. No. DE INVENTARIO: OPSS-0241798
	SERVICIO
	1

	148
	CALIBRACIÓN DE TERMOMETRO DE INMERSIÓN TOTAL, MARCA BRANNAN, S/N DE SERIE, ALCANCE DE -20 A 110 °C. IDENTIFICACIÓN T13, CALIBRACIÓN A INTERVALO DE TEMPERATURA DE 80, 90 Y 100 °C. PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  USADA EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS, SIN INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	149
	CALIBRACIÓN DE PIPETA DE PISTÓN UNICANAL DE VOLUMEN FIJO 10 UL. MARCA: SCIENCE MED, MODELO: SERIE: YL216K0064553, CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 10 u. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA.  USADA EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS, S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	150
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA, DEL ENFRIADOR MARCA: FISHER SCIENTIFIC INVENTARIO: FED-061621 SERIE: 2008071183350, VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA. PARA LA CALIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACION CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA, INVENTARIO: FED-061621
	SERVICIO
	1

	151
	 CALIBRACION DE MARCO DE MASAS. MARCA: rmasstech, MODELO: S/M, SERIE: 5642, CALIBRACION A 6 MASAS EN CLASIFICACION F1  PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA, S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	152
	CALIBRACION DE MASA DE 100 marca: rmasstech, MODELO: S/M, SERIE: 5643, EN CLASIFICACION F1.  PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA, S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	153
	CALIBRACION DE MASA DE 200 g. MARCA: rmasstech, MODELO: S/M, SERIE: 5644, S/INVENTARIO, EN CLASIFICACION F1.  PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA, S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	154
	CALIBRACION DE MASA DE 500 g. MARCA: rmasstech, MODELO: S/M, SERIE: 5645, EN CLASIFICACION F1.  PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA, S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	155
	CALIBRACIÓN DE MARCO DE PESAS, MARCA: HENRY TROEMNER, SERIE: 37652. CALIBRACIÓN: MASAS 500 mg, 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 g. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA VERIFICACION DE BALANZAS. S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	156
	CALIBRACIÓN DE TERMÓMETRO DE MÁXIMAS DATA LOGGER PARA AUTOCLAVE ALCANCE DE -40 A 125ºC. CALIBRACIÓN EN: 119, 121 y 123 ºC. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN EL CONTROL DE FUNCIONALIDAD DIARIO DE AUTOCLAVES. INVENTARIO: PEF-036317.
	SERVICIO
	1

	157
	CALIBRACIÓN DE TERMÓMETRO DE INMERSIÓN TOTAL, ALCANCE -5 °C A 15 °C.  MARCA: ERTCO, S/M, SERIE: 18860. CALIBRACIÓN EN: 2, 4, 5, 7, 10 y 15ºC. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO COMO REFERENCIA EN LA VERIFICACION DE TERMOMETROS. S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	158
	CALIBRACIÓN DE TERMÓMETRO DE INMERSIÓN TOTAL, ALCANCE 20°C A 50 °C. MARCA: KESSLER, S/M, SERIE: 486140. CALIBRACIÓN EN: 30, 35, 37, 41, 42, 43ºC. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO COMO REFERENCIA EN LA VERIFICACION DE TERMOMETROS. S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	159
	CALIBRACIÓN DE TERMÓMETRO DE INMERSIÓN TOTAL ALCANCE DE 25 ºC a 55 ºC. MARCA: KESSLER, S/M, SERIE: 862176. CALIBRACIÓN EN: 30, 37, 42, 44.5 y 45,5 ºC. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO COMO REFERENCIA EN LA VERIFICACION DE TERMOMETROS, S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	160
	CALIBRACIÓN DE TERMÓMETRO DE INMERSIÓN PARCIAL, ALCANCE DE 20 ºC a 110 ºC. MARCA: SILVER BRAND, ID. LLC-4282, CALIBRACIÓN EN: 45, 55, 60, 62 Y 64ºC. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO COMO REFERENCIA EN LA VERIFICACION DE TERMOMETROS. S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	161
	CALIBRACION DE  TERMOMETRO DE INMERSION TOTAL ALCANCE DE -20ºC a 110ºC, MARCA BRANNAN  LO-tos TM, 44-809-8 RANGO -35 A 50, DIVISION 1.0, S/M, S/SERIE,  CALIBRACION EN: 30, 35, 37, 42, 44.5 y 45,5 ºC, S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	162
	CALIBRACION DE TERMOMETRO DE INMERSION TOTAL ALCANCE DE -20ºC a 110ºC, MARCA BRANNAN  LO-tos TM, S/M, S/SERIE, CALIBRACION EN:  40, 44, 44.5, 45 y 45.5ºC, S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	163
	CALIBRACION DE TERMOMETRO DE INMERSION PARCIAL, ALCANCE DE 34.5 A 46°C. MARCA ERTCO, S/M, SERIE 10895, CALIBRAR EN 35, 37, 42, 44.5, 45.5°C, SIN INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	164
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE BAÑO DE COLIFORMES. MARCA PRECISION SCIENTIFIC, S/MODELO, SERIE 604011289, A TEMPERATURA DE TRABAJO A 44.5° y 45.5 °C. 44.5 +/- 0.2 °C y 45.5 +/- 0.2 °C,  INVENTARIO: D-047699
	SERVICIO
	1

	165
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE BAÑO DE COLIFORMES. MARCA: PRECISION SCIENTIFIC, MODELO: 2862, SERIE: 207198-410, A TEMPERATURA DE TRABAJO 44.5 +/- 0.2 °C. USADO EN LA DETERMINACION DE COLIFORMES FECALES.  INVENTARIO: LSP/CVS/033/09
	SERVICIO
	1

	166
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE BALANZA GRANATARIA, MARCA LUTRON, MODELO GM- 1500P, SERIE  I98287, INVENTARIO: FED-076643, CALIBRACION DE EXCENTRICIDAD, REPETIBILIDAD Y LINEALIDAD CONSIDERANDO LAS MASAS DE 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500g. LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA INFORME DE CALIBRACION EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN EL PESADO DE REACTIVOS PARA SOLUCIONES ESPECIALES EN MICROBIOLOGIA.  INVENTARIO: FED-076643
	SERVICIO
	1

	167
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE ESTUFA INCUBADORA. MARCA: JM ORTIZ, MODELO: S/N, SERIE: 22078LE508. A TEMPERATURA DE TRABAJO A 36±1°C. USADA EN LA DETERMINACION DE COLIFORMES Y VIBRIO CHOLERAE.  INVENTARIO: 12-2220
	SERVICIO
	1

	168
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE ESTUFA INCUBADORA ALIMENTOS #5, MARCA JM ORTIZ, MODELO S/N , SERIE 220182E502,  INVENTARIO:12-2211, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA A TEMPERATURA DE TRABAJO A   35±2°C, A TEMPERATURA DE TRABAJO A 36±1°C,  INVENTARIO:12-2211
	SERVICIO
	1

	169
	 CALIBRACIÓN DE TERMOHIGROMETRO DIGITAL. MARCA: EXTECH, MODELO: 113, SERIE: 445703. CALIBRACIÓN A HUMEDAD 50, 65, 70, 75 y 80% TEMP. 20, 25 Y 30 °C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN EL CONTROL AMBIENTAL DE HUMEDAD Y TEMPERATURA EN EL ÁREA DE MICROBIOLOGIA.  INVENTARIO PEF-027990
	SERVICIO
	1

	170
	CALIBRACIÓN DE MICROPIPETA DE 100 A 1000 MICROLITROS. MARCA: SCIENCE, No. DE SERIE: YE19AAL0586337. CALIBRACIÓN EN: 280 MICROLITROS.  PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION MICROBIOLOGICA DE ALIMENTOS. S/INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	171
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAÑO DE AGUA, MARCA BOEKEL, MODELO 148004, NO. DE SERIE 11264-04, MANTENIMIENTO PREVENTIVO TEMPERATURA DE TRABAJO 45°C - 48°C, INVENTARIO LSP/CVS/022/07
	SERVICIO
	1

	172
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE BAÑO DE AGUA, MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO 2845, SERIE 212542-541, MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y CALIFICACIÓN OPERATIVA A TEMPERATURA DE TRABAJO DE 42 ±1°C,  INVENTARIO: FED-096519
	SERVICIO
	1

	173
	ESTUFA INCUBADORA DE 2 PUERTAS #8, MARCA RIOS ROCHA, MODELO EC-82, SERIE E-C-ME, INVENTARIO: 3-83765, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA A LA TEMPERATURA DE TRABAJO  A   35±2°C, TEMPERATURA DE TRABAJO  A 34, 35, 36 y 37°C +/- 0.5°C, INVENTARIO: 3-83765
	SERVICIO
	1

	174
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA DE ESTUFA INCUBADORA MARCA RIOSSA, MODELO  E-41, SERIE 01062007, INVENTARIO: LSP/CVS/020/07, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA A LA TEMPERATURA DE TRABAJO A 44±1°C, INVENTARIO: LSP/CVS/020/07
	SERVICIO
	1

	175
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE ESTUFA INCUBADORA , MARCA RIOS ROCHA, MODELO EC-71, SERIE E-O-ME, INVENTARIO 3-83764,  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA A TEMPERATURA DE TRABAJO A 41°C ± 0.5°C, TEMPERATURA DE TRABAJO A 55, 57, 59, 61, 64°C ± 0.5°C, INVENTARIO 3-83764
	SERVICIO
	1

	176
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA, MARCA ENTELA, MODELO UVGL-25, SERIE k129784, INVENTARIO D-047714, INVENTARIO: D-047714
	SERVICIO
	1

	177
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA, MARCA SCIENTIFIC, MODELO UVGL-312, SERIE 202206020,  DE 254 NM A 365 NM, INVENTARIO: OPSS-0230960
	SERVICIO
	1

	178
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO, MARCA CARL ZEISS, MODELO AXIOSTAR PLUS, SERIE 3108012062, AJUSTE DE LINEALIDAD OPTICA,  INVENTARIO: LSP/CC/006/06, 
	SERVICIO
	1

	179
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA DE BAÑO MARIA, MARCA RIOS ROCHA, MODELO 8M-80T, SERIE 8MML,  A LA TEMPERATURA DE TRABAJO 36°C +/- 1°C, INVENTARIO: 12-2218
	SERVICIO
	1

	180
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE BAÑO DE COLIFORMES.  A TEMPERATURA DE TRABAJO A 44.5° y 45.5 °C. USADO EN LA DETERMINACION DE COLIFORMES FECALES.MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO PRECISION 253, S/N DE SERIE,   A TEMPERATURA DE TRABAJO A 44.5° y 45.5 °C. USADO EN LA DETERMINACION DE COLIFORMES FECALES. INVENTARIO: FED-103737
	SERVICIO
	1

	181
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE BAÑO DE COLIFORMES. MARCA THERMO ELECTRON, MODELO PRECISION 51221033, SERIE 605011409, A TEMPERATURA DE TRABAJO A 44.5° y 45.5 °C. USADO EN LA DETERMINACION DE COLIFORMES FECALES.  INVENTARIO: 12-13722
	SERVICIO
	1

	182
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE ESTUFA INCUBADORA DE 2 PUERTAS, MARCA: RIOS ROCHA, MODELO: EC-82, SERIE E-C-ME. CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y CALIFICACIÓN OPERATIVA A TEMPERATURA DE TRABAJO A 35°C +/- 0.5°C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE COLIFORMES Y VIBRIO CHOLERAE.  INVENTARIO: 3-83766
	SERVICIO
	1

	183
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA  DE ESTUFA INCUBADORA, MARCA JM ORTIZ, S/MODELO, SERIE 211281E5010,  MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA A TEMPERATURA DE TRABAJO A 35°C ± 0.5°C, INVENTARIO: 12-2232
	SERVICIO
	1

	184
	CALIBRACIÓN DE TERMOHIGROMETRO DIGITAL. MARCA: EXTECH, MODELO: 445702, S/N SERIE (3). CALIBRACIÓN HUMEDAD A: 40, 45, 50, 55 y 60% TEMP. 20, 25 Y 30, 35 °C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN EL CONTROL AMBIENTAL DE HUMEDAD Y TEMPERATURA EN EL ÁREA DE MICROBIOLOGIA.  INVENTARIO: LSP/VS/106/19
	SERVICIO
	1

	185
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA DE CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, MARCA ESCO, MODELO AVC- 4A2, SERIE 2008-28569, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA INCLUIR CAMBIO DE FILTRO TIPO EPA DE EFICIENCIA DE 99.97% PARA 0.3 MICROMETROS, PARAMETROS DE MEDICION VELOCIDAD Y FLUJO DE AIRE, FLUJO LAMINAR, INTEGRIDAD DE LOS FILTROS Y CONTEO DE PARTICULAS. INVENTARIO: LSP/CVS/080/10
	SERVICIO
	1

	186
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA, MARCA SCIENTIFIC, MODELO UVGL-312, SERIE 202206003,  DE 254 NM A 365 NM,  INVENTARIO: OPSS-0230961
	SERVICIO
	1

	187
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA, MARCA ENTELA, MODELO UVL-312, SERIE 202106105,  INVENTARIO: OPSS-0230962
	SERVICIO
	1

	188
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SELLADOR DE PLACAS, MARCA IDEXX, MODELO  2X, SERIE 14-042-08262, INVENTARIO: PEF-036091, 
	SERVICIO
	1

	189
	MANTENIMIENTO  CORRECTIVO  DE SELLADOR DE PLACAS, MARCA SILVERMED, MODELO TRAY SELER, S/N DE SERIE, INVENTARIO: LSP/CVS/035/09
	SERVICIO
	1

	190
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA DE ESTUFA INCUBADORA CON CHAQUETA DE AGUA, MARCA THERMOELECTRON, MODELO 3110, SERIE 302455-23437, A TEMPERATURA DE TRABAJO 41°C +/- 0.5°C, INVENTARIO: 12-2221
	SERVICIO
	1

	191
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE BALANZA ANALÍTICA DIGITAL MARCA OHAUS, MODELO AR3130, NO. DE SERIE JO321225430705P, CALIBRACION (Masas que debe incluir la Calibración: 500 mg, 0.500mg, 0.5g y 1g).  LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA INFORME DE CALIBRACION EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN EL PESADO DE REACTIVOS PARA SOLUCIONES ESPECIALES EN MICROBIOLOGIA. INVENTARIO: LSP/CVS/006/05
	SERVICIO
	1

	192
	CALIBRACIÓN DE TERMOHIGROMETRO DIGITAL. MARCA: EXTECH, MODELO: 445702, S/N SERIE: (1). CALIBRACIÓN HUMEDAD A: 40, 45, 50, 55 y 60% TEMP. 20, 25, 30, 35 °C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN EL CONTROL AMBIENTAL DE HUMEDAD Y TEMPERATURA EN EL ÁREA DE MICROBIOLOGIA.  INVENTARIO: LSP/VS/107/19
	SERVICIO
	1

	193
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE AUTOCLAVE 1. MARCA EPIXA QUADRANT, MODELO E22 5RR, SERIE 0000006/225RR,  A  121°C, INCLUYE REEMPLAZÓ DE ELEMENTOS CALEFACTORES • REEMPLAZO DE EMPAQUES Y SELLOS, • MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA INCLUYE CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS, • REEMPLAZO DE CABLEADO ELÉCTRICO RECALENTADO, • CAMBIO DE ELECTROVÁLVULA., • REEMPLAZO DE MANGUERA PARA SUMINISTRO DE AGUA, • REEMPLAZO DE CONECTORES DE COBRE, • REEMPLAZO DE TERMINALES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, • CALIBRACIÓN DE MANÓMETRO, • CALIBRACIÓN DE TERMÓMETRO: Y RESERVICIO DE MANTENIMIENTO DESPUES DE 182 DIAS DE OPERACION  QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL • INSPECCIÓN DE RESISTENCIAS • REEMPLAZO DE EMPAQUES • REEMPLAZO DE CABLES Y TERMINALES RECALENTADAS • VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN • VALIDACIÓN DE CALIFICACIÓN. USADA EN LA ESTERILIZACION DE MEDIOS DE CULTIVO Y MATERIALES USADOS EN MICROBIOLOGIA SANITARIA.  INVENTARIO: OPSS-0235491
	SERVICIO
	1

	194
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA A  121°C, DE AUTOCLAVE 2 MARCA EPIXA QUADRANT, MODELO E22 5RR, SERIE0000007/225RR,   INCLUYE REEMPLAZÓ DE ELEMENTOS CALEFACTORES • REEMPLAZO DE EMPAQUES Y SELLOS, • MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA INCLUYE CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS, • REEMPLAZO DE CABLEADO ELÉCTRICO RECALENTADO, • CAMBIO DE ELECTROVÁLVULA., • REEMPLAZO DE MANGUERA PARA SUMINISTRO DE AGUA, • REEMPLAZO DE CONECTORES DE COBRE, • REEMPLAZO DE TERMINALES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, • CALIBRACIÓN DE MANÓMETRO, • CALIBRACIÓN DE TERMÓMETRO: Y RESERVICIO DE MANTENIMIENTO DESPUES DE 182 DIAS DE OPERACION  QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL • INSPECCIÓN DE RESISTENCIAS • REEMPLAZO DE EMPAQUES • REEMPLAZO DE CABLES Y TERMINALES RECALENTADAS • VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN • VALIDACIÓN DE CALIFICACIÓN. USADA EN LA ESTERILIZACION DE MEDIOS DE CULTIVO Y MATERIALES USADOS EN MICROBIOLOGIA SANITARIA. INVENTARIO:OPSS-0235492
	SERVICIO
	1

	195
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE AUTOCLAVE 3 MARCA EPIXA QUADRANT, MODELO E22 5RR, SERIE0000004/225RR,  A  121°C, INCLUYE REEMPLAZÓ DE ELEMENTOS CALEFACTORES • REEMPLAZO DE EMPAQUES Y SELLOS, • MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA INCLUYE CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS, • REEMPLAZO DE CABLEADO ELÉCTRICO RECALENTADO, • CAMBIO DE ELECTROVÁLVULA., • REEMPLAZO DE MANGUERA PARA SUMINISTRO DE AGUA, • REEMPLAZO DE CONECTORES DE COBRE, • REEMPLAZO DE TERMINALES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, • CALIBRACIÓN DE MANÓMETRO, • CALIBRACIÓN DE TERMÓMETRO: Y RESERVICIO DE MANTENIMIENTO DESPUES DE 182 DIAS DE OPERACION  QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL • INSPECCIÓN DE RESISTENCIAS • REEMPLAZO DE EMPAQUES • REEMPLAZO DE CABLES Y TERMINALES RECALENTADAS • VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN • VALIDACIÓN DE CALIFICACIÓN. USADA EN LA ESTERILIZACION DE MEDIOS DE CULTIVO Y MATERIALES USADOS EN MICROBIOLOGIA SANITARIA. INVENTARIO OPSS-0235493,
	SERVICIO
	1

	196
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE AUTOCLAVE 4 MARCA EPIXA QUADRANT, MODELO E22 5RR, SERIE 0000005/225RR,  A 121°C,  INCLUYE REEMPLAZÓ DE ELEMENTOS CALEFACTORES • REEMPLAZO DE EMPAQUES Y SELLOS, • MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA INCLUYE CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS, • REEMPLAZO DE CABLEADO ELÉCTRICO RECALENTADO, • CAMBIO DE ELECTROVÁLVULA., • REEMPLAZO DE MANGUERA PARA SUMINISTRO DE AGUA, • REEMPLAZO DE CONECTORES DE COBRE, • REEMPLAZO DE TERMINALES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, • CALIBRACIÓN DE MANÓMETRO, • CALIBRACIÓN DE TERMÓMETRO: Y RESERVICIO DE MANTENIMIENTO DESPUES DE 182 DIAS DE OPERACION  QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL • INSPECCIÓN DE RESISTENCIAS • REEMPLAZO DE EMPAQUES • REEMPLAZO DE CABLES Y TERMINALES RECALENTADAS • VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN • VALIDACIÓN DE CALIFICACIÓN. USADA EN LA ESTERILIZACION DE MEDIOS DE CULTIVO Y MATERIALES USADOS EN MICROBIOLOGIA SANITARIA. INVENTARIO OPSS-0235494,
	SERVICIO
	1

	197
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA AUTOCLAVE 5 MARCA EPIXA QUADRANT, MODELO E250RR, SERIE 0000003/225RR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA A 121 °C. INCLUYE REEMPLAZÓ DE ELEMENTOS CALEFACTORES • REEMPLAZO DE EMPAQUES Y SELLOS, • MANTENIMIENTO A BOMBA DE AGUA INCLUYE CAMBIO DE SELLOS MECÁNICOS, • REEMPLAZO DE CABLEADO ELÉCTRICO RECALENTADO, • CAMBIO DE ELECTROVÁLVULA., • REEMPLAZO DE MANGUERA PARA SUMINISTRO DE AGUA, • REEMPLAZO DE CONECTORES DE COBRE, • REEMPLAZO DE TERMINALES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, • CALIBRACIÓN DE MANÓMETRO, • CALIBRACIÓN DE TERMÓMETRO: Y RESERVICIO DE MANTENIMIENTO DESPUES DE 182 DIAS DE OPERACION  QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL • INSPECCIÓN DE RESISTENCIAS • REEMPLAZO DE EMPAQUES • REEMPLAZO DE CABLES Y TERMINALES RECALENTADAS • VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN • VALIDACIÓN DE CALIFICACIÓN. USADA EN LA ESTERILIZACION DE MEDIOS DE CULTIVO Y MATERIALES USADOS EN MICROBIOLOGIA SANITARIA.  INVENTARIO: PEF- 056378
	SERVICIO
	1

	198
	CALIBRACION MANOVACUOMETRO Y MANÓMETRO. MARCA: METRON, S/N DE SERIE, (CORRESPONDE AL AUTOCLAVE 1) CALIBRAR A 18 - 22 psi. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES,   INVENTARIO: S/N
	SERVICIO
	1

	199
	CALIBRACION MANOVACUOMETRO Y MANÓMETRO. MARCA: METRON, S/N DE SERIE, (CORRESPONDE AL AUTOCLAVE 2) CALIBRAR A 18 - 22 psi. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES,  INVENTARIO: S/N
	SERVICIO
	1

	200
	CALIBRACION MANOVACUOMETRO Y MANÓMETRO. MARCA: METRON, S/N DE SERIE, (CORRESPONDE AL AUTOCLAVE 3) CALIBRAR A 18 - 22 psi. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES,  INVENTARIO: S/N
	SERVICIO
	1

	201
	CAL+C206:C225IBRACION MANOVACUOMETRO Y MANÓMETRO. MARCA: METRON, S/N DE SERIE, (CORRESPONDE AL AUTOCLAVE 4) CALIBRAR A 18 - 22 psi. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES, INVENTARIO: LSP-INT-386
	SERVICIO
	1

	202
	CALIBRACION MANOVACUOMETRO Y MANÓMETRO. MARCA: METRON, SIN MODELO, S/N DE SERIE, (CORRESPONDIENTE AL AUTOCLAVE 5) CALIBRAR A 18 - 22 psi. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES,   INVENTARIO: PEF-056378
	SERVICIO
	1

	203
	 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN TERMÓMETRO DE CARATULA. MARCA: METRON, S/N DE SERIE, (CORRESPONDE AL AUTOCLAVE 1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN 121°C - 124°C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES, INVENTARIO: S/N
	SERVICIO
	1

	204
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN TERMÓMETRO DE CARATULA. MARCA: METRON S/N DE SERIE, (CORRESPONDE AL AUTOCLAVE 2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN 121°C - 124°C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES,  INVENTARIO: S/N
	SERVICIO
	1

	205
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN TERMÓMETRO DE CARATULA. MARCA: METRON, S/N DE SERIE, (CORRESPONDE AL AUTOCLAVE 3) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN 121°C - 124°C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES, INVENTARIO: S/N
	SERVICIO
	1

	206
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN TERMÓMETRO DE CARATULA. MARCA: METRON, S/N DE SERIE, (CORRESPONDE AL AUTOCLAVE 4) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN 121°C - 124°C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES,  INVENTARIO: S/N
	SERVICIO
	1

	207
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN TERMÓMETRO DE CARATULA. MARCA: METRON, S/N DE SERIE, (CORRESPONDE AL AUTOCLAVE 5) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN 121°C - 124°C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INSTRUMENTO USADO EN EL USO Y CONTROL DE AUTOCLAVES,  INVENTARIO: S/N
	SERVICIO
	1

	208
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN CONDUCTIVIMETRO. MARCA: HANNA INSTRUMEN, MODELO: HI 2314, SERIE: BOO58783 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA VERIFICACION DE LA CONDUCTIVIDAD DEL AGUA DESTILADA USADA EN MICROBIOLOGIA, INVENTARIO: PEF-036084
	SERVICIO
	1

	209
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DEL POTENCIOMETRO. MARCA: BECKMAN, MODELO: 71, SERIE: 81378. (VERIFICACIÓN CON SOLUCIÓN BUFFER DE pH DE 4,7 Y 10). EL PROVEEDOR DEBERA TRAER LOS BUFFER CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD Y HOJA DE SEGURIDAD. PARA LA VERIFICACION DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y QUE INCLUYA LA PENDIENTE DEL ELECTRODO, SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA VERIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME  DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA, INVENTARIO: 12-2247
	SERVICIO
	1

	210
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE EXCENTRICIDAD BALANZA GRANATARIA MARCA OHAUS, MODELO STX2202, NO. DE SERIE B922736296 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE EXCENTRICIDAD, REPETIBILIDAD, SESGO Y LINEALIDAD CONSIDERANDO LAS (MASAS QUE DEBE INCLUIR LA CALIBRACION: 1G, 100G Y 200G). LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA INFORME DE CALIBRACION EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN EL PESADO DE REACTIVOS PARA SOLUCIONES ESPECIALES EN MICROBIOLOGIA,  INVENTARIO:OPSS-0230869
	SERVICIO
	1

	211
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, MARCA ESCO, MODELO  AVC- 4A2,  SERIE 2008-28573, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA INCLUIR CAMBIO DE FILTRO TIPO EPA DE EFIICIENCIA DE 99.97% PARA 0.3 MICROMETROS, PARAMETROS DE MEDICION VELOCIDAD Y FLUJO DE AIRE, FLUJO LAMINAR, INTEGRIDAD DE LOS FILTROS Y CONTEO DE PARTICULAS, INVENTARIO: LSP/CVS/083/10
	SERVICIO
	1

	212
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA  CAMPANA DE FLUJO LAMINAR, MARCA ESCO, MODELO  AVC- 4A2, SERIE  2008-28571, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA  INCLUIR CAMBIO DE FILTRO TIPO EPA DE EFIICIENCIA DE 99.97% PARA 0.3 MICROMETROS, PARAMETROS DE MEDICION VELOCIDAD Y FLUJO DE AIRE, FLUJO LAMINAR, INTEGRIDAD DE LOS FILTROS Y CONTEO DE PARTICULAS,  INVENTARIO: LSP/CVS/082/10, 
	SERVICIO
	1

	213
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA ESTUFA INCUBADORA CON CHAQUETA DE AGUA, MARCA THERMO ELECTRON, MODELO 3110 REL #6, SERIE 121007,  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA A LA TEMPERATURA DE TRABAJO A 35°C ± 2°C, INVENTARIO: D-047703,
	SERVICIO
	1

	214
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA ESTUFA INCUBADORA (41X35X30cms), MARCA RIOSSA, MODELO E-41, SERIE 010807,  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA   A TEMPERATURA DE TRABAJO A 55, 60 y 64°C,  INVENTARIO: LSP/CVS/021/07,
	SERVICIO
	1

	215
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA ESTUFA INCUBADORA (51X46X46cms), MARCA RIOSSA, MODELO EC-51, SERIE 121007, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA A LA TEMPERATURA DE TRABAJO  A 35°C ± 2°C,  INVENTARIO: LSP/CVS/039/10,
	SERVICIO
	1

	216
	CALIBRACION POTENCIOMETRO MARCA. HORIBA, MODELO: LAQUA-PH2000. SERIE JG3L0039, CALIBRACION, QUE INCLUYA LINEALIDAD, SESGO DE MEDICION, POTENCIAL DE ASIMETRIA, PENDIENTE DEL ELECTRODO. LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMEN Y VERIFICACIÓN  CON SOLUCIÓN BUFFER DE pH DE 4,7 Y 10). EL PROVEEDOR DEBERA TRAER LOS BUFFER CON SU CERTIFICADO DE CALIDAD Y HOJA DE SEGURIDAD., SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA VERIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME  DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA,INVENTARIO: OPSS-0237117
	SERVICIO
	1

	217
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II, MARCA LABCONCO, MODELO LOGIC+,  SERIE 200391700 A,  INVENTARIO: IFO-012227
	SERVICIO
	1

	218
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE EXCENTRICIDAD BALANZA ANALITICA. MARCA: AND, MODELO: SK-2000 WP, SERIE: EP1610731 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE EXCENTRICIDAD, REPETIBILIDAD Y LINEALIDAD, CALIBRAR EN 20 PUNTOS EN EL INTERVALO DE 150 A 2000 GR.  PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN EL PESADO DE MUESTRAS PARA SU INGRESO A LOS PROCESOS ANALITICOS,  INVENTARIO: LSP-INT-668
	SERVICIO
	1

	219
	CALIBRACIÓN TERMÓMETRO INFRARROJO. MARCA: BENETECH, MODELO: GM 320, SERIE: 140552498 CALIBRACIÓN EN 0, 4, 6, 10, 12, 15, 25, 30, 35, 40 °C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN CONTROL DE TEMPERATURAS DE MUESTRAS PARA SU INGRESO A LOS PROCESOS ANALITICOS, INVENTARIO: S/N
	SERVICIO
	1

	220
	CALIBRACIÓN TERMÓMETRO DIGITAL. MARCA: CONTROL COMPANY, MODELO: 4115CC, SERIE: 80379587 CALIBRACIÓN EN 15, 20, 25, 30, 35 Y 40 °C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN CONTROL DE TEMPERATURAS DE MUESTRAS PARA SU INGRESO A LOS PROCESOS ANALITICOS,  INVENTARIO: LSP/RMU/009/09
	SERVICIO
	1

	221
	CALIBRACIÓN TERMÓMETRO DIGITAL. MARCA: CONTROL COMPANY, MODELO: 4115CC, SERIE: 80379583 CALIBRACIÓN: EN 15, 20, 25, 30, 35 Y 40 °C. PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN CONTROL DE TEMPERATURAS DE MUESTRAS PARA SU INGRESO A LOS PROCESOS ANALITICOS,  INVENTARIO: LSP/RMU/010/09
	SERVICIO
	1

	222
	 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION CENTRIFUGA CLINICA MARCA KITLAB SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION A 2000 Y 4000 RPM,  INVENTARIO S/N
	SERVICIO
	1

	223
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN BALANZA INDUSTRIAL MARCA TOR REY, MODELO EQM-400/800.S.S, SERIE CO713868,   INVENTARIO: LSP/SG/115/15
	SERVICIO
	1

	224
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO MARCA CARL ZEISS MODELO PRIMOSTAR 3 SERIE 3186003252 ANEXAR INFORME DEL SERVICIO REALIZADO,  INVENTARIO: OPSS-0230965
	SERVICIO
	1

	225
	CALIBRACIÓN PARA EL TERMOHIGROMETRO,MARCA: TRACEABLE, MODELO:4096 98766-84, SERIE: 230325042, EN TEMPERATURA A 15, 20, 25, 30,35 Y 40ºC Y EN HUMEDAD EN 50,55, 60, 65,70,75 Y 80% LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA,  INVENTARIO: LSP-INT-688
	SERVICIO
	1

	226
	CALIBRACIÓN PARA EL TERMOHIGROMETRO,MARCA: TRACEABLE, MODELO:4040 900080-06, SERIE: 250048712, EN TEMPERATURA A 15, 20, 25, 30,35 Y 40ºC Y EN HUMEDAD EN 50,55, 60, 65,70,75 Y 80 LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA, INVENTARIO: LSP-INT-990
	SERVICIO
	1

	227
	CALIBRACIÓN PARA EL TERMOHIGROMETRO, MARCA: EXTECH, MODELO: 445703. EN TEMPERATURA A 15, 20, 25, 30,35 Y 40ºC Y EN HUMEDAD EN 50,55, 60, 65,70,75 Y 80 LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA,  INVENTARIO: PEF-027989
	SERVICIO
	1

	228
	CALIBRACIÓN DEL TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSION PARCIAL CON ALCANCE: 32 A 126°C MARCA: ERTCO ,MODELO: ASTM61C, SERIE: 2212 SERVICIO DE CALIBRACION EN TEMPERATURA 23, 10, 65, 85, 100, 110 °C PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA No. DE INVENTARIO: S/N
	SERVICIO
	1

	229
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRIGERADOR RVBRC 14 AIRHO NUMERO DE SERIE 14-0107 SE REQUIERE REVISION ELECTRONICA DE COMPONENTES Y MICROCOMPONENTES EN TRAJETAS ELECTRONICA MADRE, POR LO QUE UN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA CORRECCION O DIAGNOSTICO ES NECESARIO, LOS COMPONENTES DE PROTECCION SE ENCUENTRAN DAÑADOS O EN CORTO. SE REQUIEREN CAMBIOS Y ACCESORIOS CON CARGA DE GASES REFRIGERANTES SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONCERVAR UNA TEMPERATURA CONSTANTE ENTRE 2 A 6 GRADOS CENTIGRADOS, POR PARTE DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS DE REFRIGERACION,  INVENTARIO FED-095414 
	SERVICIO
	1

	230
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA CROMATÓGRAFO DE GASES. MARCA: PERKIN-ELMER. MODELO: CLARUS-680. SERIE: 680S15081201. CON DETECTOR ECD SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA. ( CALIFICACIÓN OPERATIVA SEGÚN CCAYAC,) ASI COMO LA CALIFICACION OPERATIVA DE SOFTWARE TOTAL CHROME DE PERKIN ELMER FUGA DEL INYECTOR, EXACTITUD Y ESTABILIDAD DEL FLUJO, REPETIBILIDAD EN LA INYECCIÓN, EXACTITUD Y ESTABILIDAD EN LA TEMPERATURA,DESCARGA DEL SISTEMA DE INYECCIÓN,TEMPERATURA DEL HORNO,LINEALIDAD, RESPUESTA,RUIDO Y DESVIACIÓN DE LA SEÑAL.PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIFICACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA DETERMINACION DE PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS, INVENTARIO: PEF-037553
	SERVICIO
	1

	231
	CALIBRACION TERMOMETRO AMBIENTAL DE INMERSION PARCIAL MARCA: BRANNAN CON ALCANCE DE MEDICION DE -10 A 50 °C Y ESCALA DE 0.5°C SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN LAS SIGUIENTES TEMPERATURAS 18,20,22,24 Y 26°C PARA: LA MEDICIÓN DE TEMPERATURAS AMBIENTALES EN DONDE SE DESARROLLAN METODOLOGIAS AUTORIZADAS, SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA MEDICION DE TEMPERATURA AMBIENTE CONTROLADA,  INVENTARIO: S/N
	SERVICIO
	1

	232
	CALIBRACIÓN TERMOMETRO AMBIENTAL DE INMERSION TOTAL MARCA: BRANNAN CON ALCANCE DE MEDICION DE -5 A 20 °C Y ESCALA DE 0.5°C NUMERO DE SERIE 327838 SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN LAS SIGUIENTES TEMPERATURAS 2,5, 7 Y 10°C PARA: LA  MEDICIÓN  DE TEMPERARURA EN SISTEMAS DE REFRIGERACION PARA LA CONSERVACION DE REACTIVOS SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA MEDICION DE TEMPERATURA AMBIENTE CONTROLADA,  INVENTARIO: S/N
	SERVICIO
	1

	233
	CALIBRACIÓN TERMOHIGROMETRO DIGITAL MARCA TRACEABLE MODELO 4040,90080-06 NUMERO DE SERIE: 240576030 SERVICIO DE CALIBRACIÓN, EN TEMPERATURA A  15, 20, 25, 30,35 Y 40ºC Y EN HUMEDAD EN 50, 55, 60, 65 70, 75, Y 80%. LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INVENTARIO: S/N
	SERVICIO
	1

	234
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOMBA DE VACÍO MARCA FELISA MODELO FE-1500L SERIE: 1210017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. REVISIÓN Y CAMBIO DE ACEITE. REVISIÓN DE SALIDA DE AIRE. INCLUIR EN EL REPORTE DE SERVICIO LA LIMPIEZA, REVISIÓN Y CAMBIO DE ACEITE,  INVENTARIO: PEF-036316
	SERVICIO
	1

	235
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA EN TEMPERATURA DE 2 A 8ºC.  REFRIGERADOR MARCA AIRHO MODELO RVBRC14 SERIE 140111,  INVENTARIO: FED-095416
	SERVICIO
	1

	236
	CALIBRACIÓN DEL TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSION PARCIAL CON ALCANCE: -1 A 51°C MARCA: BRANNAN, MODELO: LO-TOX, SERIE: S/N. ID: FQAL-01 SERVICIO DE CALIBRACIÓN.   EN: T1: 0, 5, 10, 20, 30, 40 Y 50 °C...  PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADO EN LA VERIFICACION DE ENFRIADORES,  INVENTARIO: S/N
	SERVICIO
	1

	237
	CALIBRACIÓN DEL TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO DE INMERSION PARCIAL CON ALCANCE: -20 A 150°C MARCA: BRANNAN ,MODELO:S/M, ID: B1 EN TEMPERATURA 85, 87, 88 Y 90 °C PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA,  INVENTARIO: S/N
	SERVICIO
	1

	238
	MANTENIMIENTO Y CALIFICACION OPERATIVA DEL ENFRIADOR MARCA FISHER SCIENTIFIC MODELO 13-986-145G, SERIE 2008071183346. DEL LABORATORIO FQ. DE AGUAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACION OPERATIVA EN TEMPERATURA 4, 10ºC. LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. INVENTARIO: LSP-INT-522 (9) 
	SERVICIO
	1

	239
	CALIBRACIÓN PIPETA DE PISTON UNICANAL 10 A 100µL. MARCA: EPPENDORF. MODELO: RESEARCH PLUS SERIE: N35459L SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 10, 40, 60 Y 100. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE FLUOR,  INVENTARIO: S/N
	SERVICIO
	1

	240
	 CALIBRACIÓN PIPETA DE PISTON UNICANAL 500 A 5000µL. MARCA: EPPENDORF. MODELO: RESEARCH PLUS SERIE: R09868M SERVICIO DE CALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 500, 1000, 2500 Y 5000. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE FLUOR,  INVENTARIO: S/N 
	SERVICIO
	1

	241
	CALIBRACION TERMOMETRO DE INMERSION PARCIAL CON ESCALA DE -10°C A 260°C. ID H5 MARCA BRANNAN CALIBRACION PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS: 100, 103, 105, 107, 110. LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA,  INVENTARIO: S/N 
	SERVICIO
	1

	242
	CALIBRACION TERMOMETRO DE INMERSION PARCIAL CON ESCALA DE -10°C A 260°C. ID H9 MARCA BRANNAN CALIBRACION PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS: 100, 103, 105, 107, 110. LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA,  INVENTARIO: S/N
	SERVICIO
	1

	243
	 CALIBRACION TERMOMETRO DE INMERSION PARCIAL CON ESCALA DE -10°C A 260°C. ID H4 MARCA BRANNAN CALIBRACION PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS: 100, 103, 105, 107, 110. LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA,  INVENTARIO: S/N
	SERVICIO
	1

	244
	 CALIBRACION TERMOMETRO DE INMERSION PARCIAL CON ESCALA DE -10°C A 260°C. ID H8 MARCA BRANNAN CALIBRACION PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS: 100, 103, 105, 107, 110. LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA,  INVENTARIO: S/N
	SERVICIO
	1

	245
	CALIBRACION TERMOMETRO DE INMERSION TOTAL CON ESCALA DE -20°C A 110°C. ID I1 MARCA BRANNAN CALIBRACION PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS: 18, 19, 20, 21, 22, 25. LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA,  INVENTARIO: S/N
	SERVICIO
	1

	246
	CALIBRACION TERMOMETRO DE INMERSION TOTAL CON ESCALA DE -5°C A 20°C. ID R3 MARCA PG ERTCO SERIE 19118 CALIBRACION PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS: 2, 4, 6, 8, 10, 12. LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA,  INVENTARIO: S/N
	SERVICIO
	1

	247
	CALIBRACIÓN PIPETA DE PISTON UNICANAL 100 A 100µL. MARCA: SCIENCE MED. SERIE: YE232BD0062747. ALIBRACIÓN EN LOS SIGUIENTES VOLUMENES EN 10, 20, 50 Y 100. µl PARA: LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN SE DEBE REALIZAR POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA); Y DEBE ANEXAR A CADA CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: EL INFORME DE CALIBRACIÓN CON LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN, LA CARTA DE TRAZABILIDAD Y COPIA DEL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN ANTE LA EMA. USADA EN LA DETERMINACION DE METALES PESADOS, INVENTARIO: S/N
	SERVICIO
	1

	248
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA DE BAÑO MARIA, MARCA: RIOS ROCHA, MODELO: BM-80T, N. DE SERIE: BMML, QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. REALIZAR REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO INCLUYENDO EL CABLEADO, CLAVIJA, CONEXIONES Y TERMINALES. EJECUTAR LOS CORRESPONDIENTES PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBAS DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.) APEGÁNDOSE A LOS MANUALES DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS CERTIFICADOS PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE EFICACIA, SEGURIDAD, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GENERAL, INTERNA Y EXTERNA. EL EQUIPO DEBE SER VERIFICADO EN CUANTO A SU CORRECTA FUNCIONALIDAD A 56 +/- 1 GRADO CENTIGRADO. UTILIZADO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR MICROAGLUTINACION (MAT). POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), INVENTARIO: LSP/VE/242/13
	SERVICIO
	1

	249
	 MANTENIMIENTO CORECTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE CAMPANA DE FLUJO DE LANIMAR CLASE II MARCA: ECOSHEL, MODELO: IIA2-X, N. DE SERIE: BSC15AA221000007A,   QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  REALIZAR REVISIÓN POR EL ESPECILISTA PARA HACER EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA QUE PRESENTA, EFECTUAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA NSF 49. VERIFICAR INTENSIDAD DE LA LÁMPARA UV4. COMPROBAR EL ESTADO DE IA LÁMPARA FLUORESCENTE; CAMBIO DE VENTILADORES; INTEGRIDAD DE FILTROS HEPA; REVISIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL: ALARMAS DE FLUJO, POSICIÓN DE LA VENTANA. VELOCIDAD; LIMPIEZA DE VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUJO, AJUSTE DE ACOPLES TIPO CAMPANA; CONTEO DE PARTICULAS, PRUEBAS DE LAMINARIDAD, PERFIL DE FLUJO DE INYECCIÓN. UTILIZADO EN LA METODOLOGÍA DE DETERMINACIÓN DE LEPTOSPIROSIS POR MICROAGLUTINACIÓN EN PLACA (MAT).POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), INVENTARIO: OPSS-0230739
	SERVICIO
	1

	250
	 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGA MARCA: DLAB, MODELO: D3024, N. DE SERIE: LW204AN000090, REALIZAR VERIFICACIÓN DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS. COMPROBAR SELECTORES DE VELOCIDAD, TIEMPO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN, ALARMAS E INSTRUMENTOS DE REGISTRO DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS ELÉCTRICAS: PRUEBAS DE RESISTENCIA A TIERRA, CORRIENTES DE FUGA. EXAMINAR LA EXACTITUD DE LOS CONTROLES DE TIEMPO. VERIFICAR LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN REAL CONTRA LA SELECCIONADA, CON TACÓMETRO. CONFIFMAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE FRENO. UTILIZADA EN LAS METODOLOGÍAS DE ELISA PARA LOS DIAGNÓSTICOS DE ARBOVIRUS.   QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO: PEF-056117
	SERVICIO
	1

	251
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGA, MARCA: CENTRIFICENT, MODELO: CENTRIFICENT VI, N. DE SERIE: 2020032627, QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. REALIZAR VERIFICACIÓN DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS. COMPROBAR SELECTORES DE VELOCIDAD, TIEMPO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN, ALARMAS E INSTRUMENTOS DE REGISTRO DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS ELÉCTRICAS: PRUEBAS DE RESISTENCIA A TIERRA, CORRIENTES DE FUGA. EXAMINAR LA EXACTITUD DE LOS CONTROLES DE TIEMPO. VERIFICAR LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN REAL CONTRA LA SELECCIONADA, CON TACÓMETRO. CONFIFMAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE FRENO.  UTILIZADA EN LA METODOLOGÍA DE PCR PARA LOS DIAGNÓSTICOS DE ARBOVIRUS, VIRUS RESPIRATORIOS Y ENFERMEDAD FEBRIL EXANTEMATICA.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION),  INVENTARIO: ISB-001633
	SERVICIO
	1

	252
	 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGA MINI SPIN, MARCA: CE, MODELO: MINI 14 K, N. DE SERIE: 110-16042-20030001, QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. REALIZAR VERIFICACIÓN DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS. COMPROBAR SELECTORES DE VELOCIDAD, TIEMPO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN, ALARMAS E INSTRUMENTOS DE REGISTRO DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS ELÉCTRICAS: PRUEBAS DE RESISTENCIA A TIERRA, CORRIENTES DE FUGA. EXAMINAR LA EXACTITUD DE LOS CONTROLES DE TIEMPO. VERIFICAR LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN REAL CONTRA LA SELECCIONADA, CON TACÓMETRO. CONFIFMAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE FRENO.  UTILIZADA EN LA METODOLOGÍA DE PCR PARA LOS DIAGNÓSTICOS DE ARBOVIRUS, VIRUS RESPIRATORIOS Y ENFERMEDAD FEBRIL EXANTEMATICA.   POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION),  INVENTARIO: LSPINT345
	SERVICIO
	1

	253
	  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGA REFRIGERADA MARCA: THERMO SCIENTIFIC, MODELO: SORVALL ST40R, N. DE SERIE: 41263413, QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. REALIZAR VERIFICACIÓN DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS. COMPROBAR SELECTORES DE VELOCIDAD, TIEMPO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN, ALARMAS E INSTRUMENTOS DE REGISTRO DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS ELÉCTRICAS: PRUEBAS DE RESISTENCIA A TIERRA, CORRIENTES DE FUGA. EXAMINAR LA EXACTITUD DE LOS CONTROLES DE TIEMPO. VERIFICAR LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN REAL CONTRA LA SELECCIONADA, CON TACÓMETRO. CONFIFMAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE FRENO. UTILIZADA EN LA METODOLOGÍA DE CULTIVO EN MEDIO LÍQUIDO Y PRUEBAS DE FARMACOSENSIBILIDAD PARA DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), INVENTARIO:  FED-131822
	SERVICIO
	1

	254
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO   DE EQUIPO AUTOMATIZADO PARA CULTIVO DE TB, MARCA: BECTON DICKINSON, MODELO: BACTEC MGIT 320, N. DE SERIE: MT 0349, QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. REALIZAR VERIFICACIÓN DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, ELIMINACIÓN DE ERRORES, CHEQUEO DE CALENTAMIENTO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, LIMPIEZA DE LOS SMM, LIMPIEZA DE FILTROS, REVISIÓN DEL SISTEMA DE ALARMAS Y LEDS INDICADORES, REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE VENTILADORES, CAMBIO DE TUBOS CALIBRADORES. EL SERVICIO DEBE INCLUIR REVISIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y EQUIPO UPS, ADEMÁS, DEBE CONTEMPLAR LA INSTALACIÓN DEL SOFTWARE PARA FUNCIONAMIENTO. EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y/O EQUIPO UPS, SE DEBERÁ INCLUIR LA REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN COMPLETA POR PARTE DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO.  UTILIZADO EN LA METODOLOGÍAS DE CULTIVO EN MEDIO LÍQUIDO Y PRUEBAS DE FARMCOSENSIBILIDAD PARA EL DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS. EQUIPO AUTOMATIZADO PARA CULTIVO DE TB, MARCA: BECTON DICKINSON, MODELO: BACTEC MGIT 320, N. DE SERIE: MT 0349, POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), INVENTARIO: PEF-026410
	SERVICIO
	1

	255
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO AUTOMATIZADO PARA WESTERN BLOT. MARCA: MEDTEC, MODELO: AUTOBLOT 3000, N. DE SERIE: AB30812-1250   QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. REALIZAR VERIFICACIÓN DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, ELIMINACIÓN DE ERRORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), SIN INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	256
	 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE ESTUFA INCUBADORA, MARCA: SHE LAB, MODELO: GI2-ZZMFG, N. DE SERIE: 11055806, REALIZAR REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO INCLUYENDO EL CABLEADO, CLAVIJA, CONEXIONES Y TERMINALES. SUMINISTRAR LAS REFACCIONES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. EJECUTAR LOS CORRESPONDIENTES PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (LUBRICACION, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBAS DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.) APEGÁNDOSE A LOS MANUALES DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS CERTIFICADOS PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE EFICACIA, SEGURIDAD, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GENERAL, INTERNA Y EXTERNA. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO A 36, 37, 38 GRADOS CENTIGRADOS.  UTILIZADA EN LA METODOLOGÍA DE CULTIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE COLERA Y ENTEROBACTERIAS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: LSP/CVS/015/07
	SERVICIO
	1

	257
	 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE HORNO DE SECADO, MARCA: FELISA, MODELO: FE291A, N. DE SERIE: 301043, REALIZAR REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO INCLUYENDO EL CABLEADO, CLAVIJA, CONEXIONES Y TERMINALES. SUMINISTRAR LAS REFACCIONES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. EJECUTAR LOS CORRESPONDIENTES PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LUBRICACION, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBAS DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.) APEGÁNDOSE A LOS MANUALES DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS CERTIFICADOS PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE EFICACIA, SEGURIDAD, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GENERAL, INTERNA Y EXTERNA.  UTILIZADO EN LA IDENTIFICACIÓN DE LEPTOSPIROSIS POR MICROAGLUTINACION (MAT). POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA,SIN INVENTARIO: LSP/VE/293/13
	SERVICIO
	1

	258
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE LECTOR DE PLACAS PARA ELISA, MARCA: H LAB, MODELO: H READER 1, N. DE SERIE: 660- 03409E, REALIZAR LIMPIEZA GENERAL Y REVISIÓN DE LOS COMPONENTES... CALIBRAR LOS FILTROS DE 450 Y 620 NANOMETROS. VERIFICAR LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO CON ESTÁNDARES Y/O PATRONES DE REFERENCIA. LOS EQUIPOS PATRONES DE REFERENCIA UTILIZADOS DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEBEN CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VÁLIDOS DE TODOS Y CADA UNO, TRAZABLES A PATRONES NACIONALES (CENAM) O INTERNACIONALES (NIST), CALIBRADOS POR EMPRESA ACREDITADA POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C.  UTILIZADO EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE SÍFILIS, CHAGAS Y ENFERMEDAD FEBRIL EXANTEMATICA. UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO: PEF-056118POR 
	SERVICIO
	1

	259
	 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROCENTRIFUGA, MARCA: BECKMAN COULTER, MODELO: MICROFUGE 16, N. DE SERIE: MBA21D018, REALIZAR VERIFICACIÓN DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS. COMPROBAR SELECTORES DE VELOCIDAD, TIEMPO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN, ALARMAS E INSTRUMENTOS DE REGISTRO DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS ELÉCTRICAS: PRUEBAS DE RESISTENCIA A TIERRA, CORRIENTES DE FUGA. EXAMINAR LA EXACTITUD DE LOS CONTROLES DE TIEMPO. VERIFICAR LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN REAL CONTRA LA SELECCIONADA, CON TACÓMETRO. CONFIFMAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE FRENO.  UTILIZADA EN LA METODOLOGÍA DE PCR PARA LOS DIAGNÓSTICOS DE ARBOVIRUS, VIRUS RESPIRATORIOS Y ENFERMEDAD FEBRIL EXANTEMATICA.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: LSPINT353
	SERVICIO
	1

	260
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA AUTOMATICA, MARCA: SCIENCE MED, MODELO: MED, N. DE SERIE: YL77AD0001341 REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 3.9 MILILITROS. UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIRA POR MICROAGLUTINACION EN PLACA. , POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO: SIN INVENTARIO.
	SERVICIO
	1

	261
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE PIPETA AUTOMATICA, MARCA: SCIENCE MED, MODELO: MED, N. DE SERIE: YE19AAL584032, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 50, 100 Y 200 MICROLITROS (UL).  UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO POR ELISA DE ARBOVIRUS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA, SIN INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	262
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE PIPETA AUTOMATICA, MARCA: SCIENCE MED, MODELO: MED, N. DE SERIE: YE19AAL85614, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 5, 10 Y 20 MICROLITROS (UL).  UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO POR ELISA DE ARBOVIRUS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. SIN INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	263
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE PIPETA AUTOMATICA, MARCA: ICB, MODELO: RBO, N. DE SERIE: 21205976, POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 100, 500 Y 1000 MICROLITROS (UL).  UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO POR ELISA DE ARBOVIRUS. SIN INVENTARIO.
	SERVICIO
	1

	264
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE PIPETA DE PISTÓN MULTICANAL DE 50-300 El, MARCA: SCIENCE MED, MODELO: N.A, N. DE SERIE: YE19AAL0583784 REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO:  100, 200 Y 300 MICROLITROS (UL) UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLOGICO POR ELISA DE EFES Y CHAGAS,  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO.
	SERVICIO
	1

	265
	 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE PIPETA DE PISTÓN MULTICANAL DE 50-300 u. MARCA: THERMO ELCTRON, MODELO: FINNIPETTE MULTICHANEL, N. DE SERIE: T67917, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 100, 200 Y 300 MICROLITROS (UL) UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLOGICO POR ELISA DE EFES Y CHAGAS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  SIN INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	266
	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE PIPETA MONOCANAL VOLUMEN DE 0.1-2.5 µl VARIABLE, MARCA: DLAB, MODELO: SIN MODELO, N. DE SERIE: YM181AE0017357, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 0.1, 1.2 Y 2.5 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. SIN INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	267
	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE PIPETA MONOCANAL VOLUMEN VARIABLE DE 10-100 µl, MARCA: HTL, MODELO: N. DE SERIE: 646040883, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 10, 40, 70, 100 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. SIN INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	268
	 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE PIPETA MONOCANAL VOLUMEN VARIABLE 10-100 µl, MARCA: HTL, MODELO: LABMATE, N. DE SERIE: 646040741, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 10, 40, 70, 100 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. SIN INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	269
	 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE PIPETA MONOCANAL VOLUMEN VARIABLE DE 20-200 µl. MARCA: RAININ, MODELO: PR-200, N. DE SERIE: REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 20, 50, 100, 200 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.   SIN INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	270
	 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE PIPETA MONOCANAL VOLUMEN VARIABLE DE 2-20 µl. MARCA: SCIENCE MEDRAININ, MODELO: PR-200, N. DE SERIE: D1103090G. REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 2, 8, 14, 20 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA, SIN INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	271
	 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE PIPETA MONOCANAL VOLUMEN VARIABLE DE 0.5-10 µl, MARCA: SCIENCE MED, MODELO: SIN MODELO, N. DE SERIE: YE19AALO585513, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 0.5 ,4.5, 7.5, 10 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. SIN INVENTARIO.
	SERVICIO
	1

	272
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE PIPETA MONOCANAL VOLUMEN VARIABLE DE 0.5-10 µl MARCA: MODELO: SIN MODELO, N. DE SERIE: YE19AALO585503, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 0.5 ,4.5, 7.5, 10 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  SIN INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	273
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE PIPETA MONOCANAL VOLUMEN VARIABLE DE 2-20 µl, MARCA: SCIENCE MED, MODELO: SIN MODELO, N. DE SERIE: YE19AALO585631, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 2, 8, 14, 20 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  SIN INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	274
	 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE PIPETA MONOCANAL VOLUMEN VARIABLE DE 2-20 µl, MARCA: SCIENCE MED, MODELO: SIN MODELO, N. DE SERIE: YE19AALO585619, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 2, 8, 14, 20 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA, SIN INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	275
	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE PIPETA MONOCANAL VOLUMEN VARIABLE DE 10-100 µl MARCA: SCIENCE MED, MODELO: SIN MODELO, N. DE SERIE: YE19AALO58125, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 10, 40, 70, 100 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA,  SIN INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	276
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE PIPETA MONOCANAL VOLUMEN VARIABLE DE 20-200 µl, MARCA: SCIENCE MED, MODELO: SIN MODELO, N. DE SERIE: YE19AALO584022, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 20, 50, 100, 200 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  SIN INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	277
	 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE PIPETA MONOCANAL VOLUMEN VARIABLE DE 20-200 µl, MARCA: SCIENCE MED, MODELO: SIN MODELO, N. DE SERIE: YE19AALO584028, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 20, 50, 100, 200 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  SIN INVENTARIO.
	SERVICIO
	1

	278
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE PIPETA MONOCANAL VOLUMEN VARIABLE DE 100-1000 µl, MARCA: SCIENCE MED, MODELO: SIN MODELO, N. DE SERIE: YL213AK0046636. REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 100, 300, 700, 1000 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS, POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA,  SIN INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	279
	 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE PIPETA MONOCANAL VOLUMEN VARIABLE DE 100-1000 µl MARCA: SCIENCE MED, MODELO: SIN MODELO, N. DE SERIE: YE19AALO586922, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 100, 300, 700, 1000 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  SIN INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	280
	 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE PIPETA MONOCANAL VOLUMEN VARIABLE DE 100-1000 µl, MARCA: SCIENCE MED, MODELO: SIN MODELO, N. DE SERIE: YE19AALO586911, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 100, 300, 700, 1000 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. SIN INVENTARIO
	SERVICIO
	1

	281
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TERMOCICLADOR TIEMPO REAL 3 MARCA: APPLIED BIO SYSTEMS, MODELO: ABI 7500 FAST, N. DE SERIE: 2750108361, REALIZAR LIMPIEZA DE HEATED COVER.LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA, VENTILADORES, SUPERFICIE INTERNA Y EXTERNA, TERMOBLOQUE Y PLATE TRAY. LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LÁMPARA DE HALÓGENO Y COMPONENTES DEL KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. VERIFICACIÓN TÉRMICA DEL TERMO BLOQUE. VERIFICACIÓN TÉRMICA TNU. CALIBRACIÓN SISTEMA ROI, BACKGROUND, OPTICAL, DYE Y RNASE P. VERIFICACIÓN DE HEATED COVER. EL SERVICIO DEBE INCLUIR REVISIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y EQUIPO UPS, ADEMÁS, DEBE CONTEMPLAR LA INSTALACIÓN DEL SOFTWARE PARA FUNCIONAMIENTO. EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y/O EQUIPO UPS, SE DEBERÁ INCLUIR LA REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN COMPLETA POR PARTE DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO. UTILIZADO EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA,   INVENTARIO: LSPINT341
	SERVICIO
	1

	282
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TERMOCICLADOR TIEMPO REAL 4, MARCA: APPLIED BIO SYSTEMS, MODELO: QUANT STUDIO 5, N. DE SERIE: 272524137,  REALIZAR LIMPIEZA DE HEATED COVER.LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA, VENTILADORES, SUPERFICIE INTERNA Y EXTERNA, TERMOBLOQUE Y PLATE TRAY. LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LÁMPARA DE HALÓGENO Y COMPONENTES DEL KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. VERIFICACIÓN TÉRMICA DEL TERMO BLOQUE. VERIFICACIÓN TÉRMICA TNU. CALIBRACIÓN SISTEMA ROI, BACKGROUND, OPTICAL, DYE Y RNASE P. VERIFICACIÓN DE HEATED COVER. EL SERVICIO DEBE INCLUIR REVISIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y EQUIPO UPS, ADEMÁS, DEBE CONTEMPLAR LA INSTALACIÓN DEL SOFTWARE PARA FUNCIONAMIENTO. EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y/O EQUIPO UPS, SE DEBERÁ INCLUIR LA REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN COMPLETA POR PARTE DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO.  UTILIZADO EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: LSPINT339
	SERVICIO
	1

	283
	 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE TERMOMETRO MARCA: EXTECH INSTRUMENTS, MODELO: 4457132, N. DE SERIE: 1214, REALIZAR REVISIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y CALIBRACIÓN EN LAS TEMPERATURAS DE 17, 20 Y 30 GRADOS CENTIGRADOS Y HUMEDAD DE 60, 70 Y 80%. USADO EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVIRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.  POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: LSP/VE/298/17
	SERVICIO
	1

	284
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL DE -10 a 60°C,  MARCA: EXTECH INSTRUMENTS, MODELO: 445713, N. DE SERIE: SIN N. DE SERIE,  REALIZAR REVISIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y CALIBRACIÓN EN LAS TEMPERATURAS DE 17, 20 Y 30 GRADOS CENTIGRADOS Y HUMEDAD DE 60, 70 Y 80%. USADO EN EL DIAGNÓSTICO SEROLOGICO DE BRUCELOSIS, CHAGAS, EFES Y SIFILIS.  POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA, INVENTARIO: PED-036099
	SERVICIO
	1

	285
	 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE TERMOMETRO AMBIENTAL, MARCA:HTC-2 , MODELO: HTC-2, N. DE SERIE: 918936, REALIZAR REVISIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y CALIBRACIÓN EN LAS TEMPERATURAS DE 17, 20 Y 30 GRADOS CENTIGRADOS Y HUMEDAD DE 60, 70 Y 80%. USADO EN EL DIAGNÓSTICO SEROLOGICO DE HEPATITIS VIRALES, ROTAVIRUS Y VIH.  POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. SIN INVENTARIO.
	SERVICIO
	1

	286
	 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE TERMOMETRO DIGITAL, MARCA: TRACEBALE, MODELO: 4227, N. DE SERIE: 210133617, REALIZAR REVISIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y CALIBRACIÓN EN LAS TEMPERATURAS DE 2, 4 Y 8 GRADOS CENTIGRADOS. USADO EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE ARBOVIRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.  POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: LSPINT594
	SERVICIO
	1

	287
	 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE ESTUFA INCUBADORA MARCA: ECOSHEL, MODELO: 91210, N.SERIE: 201805176149, REALIZAR REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO INCLUYENDO EL CABLEADO, CLAVIJA, CONEXIONES Y TERMINALES. SUMINISTRAR LAS REFACCIONES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. EJECUTAR LOS CORRESPONDIENTES PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LUBRICACION, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBAS DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.) APEGÁNDOSE A LOS MANUALES DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS CERTIFICADOS PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE EFICACIA, SEGURIDAD, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GENERAL, INTERNA Y EXTERNA. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO A 36, 37, 38 GRADOS CENTIGRADOS. UTILIZADA EN LA METODOLOGÍA DE CULTIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE COLERA Y ENTEROBACTERIAS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO: PEF-054590.
	SERVICIO
	1

	288
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE GABINEETE DE BIOSEGURIDAD PARA PCR CLASE II MARCA: LABCONCO, MODELO: 3970202, N. SERIE: 041230122A, REALIZAR REVISIÓN POR EL ESPECILISTA PARA HACER EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA QUE PRESENTA, EFECTUAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA NSF 49. VERIFICAR INTENSIDAD DE LA LÁMPARA UV4. COMPROBAR EL ESTADO DE IA LÁMPARA FLUORESCENTE; CAMBIO DE VENTILADORES; INTEGRIDAD DE FILTROS HEPA; REVISIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL: ALARMAS DE FLUJO, POSICIÓN DE LA VENTANA. VELOCIDAD; LIMPIEZA DE VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUJO, AJUSTE DE ACOPLES TIPO CAMPANA; CONTEO DE PARTICULAS, PRUEBAS DE LAMINARIDAD, PERFIL DE FLUJO DE INYECCIÓN. UTILIZADO EN LA METODOLOGÍA DE CULTIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE COLERA Y ENTEROBACTERIAS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.   INVENTARIO: LSP/274/13
	SERVICIO
	1

	289
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II, MARCA: FISHER HAMILTON, MODELO: 54L973, N. SERIE: 12220, REALIZAR REVISIÓN POR EL ESPECILISTA PARA HACER EL DIAGNÓSTICO SI PRESENTA ALGUNA FALLA, EFECTUAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA NSF 49. VERIFICAR INTENSIDAD DE LA LÁMPARA UV4. COMPROBAR EL ESTADO DE IA LÁMPARA FLUORESCENTE; CAMBIO DE VENTILADORES; INTEGRIDAD DE FILTROS HEPA; REVISIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL: ALARMAS DE FLUJO, POSICIÓN DE LA VENTANA. VELOCIDAD; LIMPIEZA DE VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUJO, AJUSTE DE ACOPLES TIPO CAMPANA; CONTEO DE PARTICULAS, PRUEBAS DE LAMINARIDAD, PERFIL DE FLUJO DE INYECCIÓN. UTILIZADO PARA LOS DIAGNÓSTICOS SEROLÓGICOS DE BRUCELOSIS, EFES, CHAGAS.   POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: LSP/CVE/074/10.
	SERVICIO
	1

	290
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA DE TERMOBAÑO MARCA: TERLAB, MODELO: TE-B80D, N. SERIE: 240501,    REALIZAR REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO INCLUYENDO EL CABLEADO, CLAVIJA, CONEXIONES Y TERMINALES. EJECUTAR LOS CORRESPONDIENTES PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LUBRICACIÓN, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBAS DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.) APEGÁNDOSE A LOS MANUALES DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS CERTIFICADOS PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE EFICACIA, SEGURIDAD, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GENERAL, INTERNA Y EXTERNA. EL EQUIPO DEBE SER VERIFICADO EN CUANTO A SU CORRECTA FUNCIONALIDAD A 56 +/- 1 GRADO CENTIGRADO. UTILIZADO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR MICROAGLUTINACION (MAT). POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO: OPSS-0241867.

	SERVICIO
	1


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II, MARCA: FISHER HAMILTON, MODELO: S4L973, N.SERIE: 12219, REALIZAR REVISIÓN POR EL ESPECILISTA PARA HACER EL DIAGNÓSTICO SI PRESENTA ALGUNA FALLA, EFECTUAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA NSF 49. VERIFICAR INTENSIDAD DE LA LÁMPARA UV4. COMPROBAR EL ESTADO DE IA LÁMPARA FLUORESCENTE; CAMBIO DE VENTILADORES; INTEGRIDAD DE FILTROS HEPA; REVISIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL: ALARMAS DE FLUJO, POSICIÓN DE LA VENTANA. VELOCIDAD; LIMPIEZA DE VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUJO, AJUSTE DE ACOPLES TIPO CAMPANA; CONTEO DE PARTICULAS, PRUEBAS DE LAMINARIDAD, PERFIL DE FLUJO DE INYECCIÓN. UTILIZADO EN LOS DIAGNÓSTICOS POR CULTIVO Y MOLECULAR DE TUBERCULOSIS.   POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO: LSP/CVE/073/10.

	
	SERVICIO
	1
	

	292
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE GABINETE DE BIOSEGURIDAD MARCA: THERMO SCIENTIFIC, MODELO: 1385, N.SERIE 155586-1875, REALIZAR REVISIÓN POR EL ESPECILISTA PARA HACER EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA QUE PRESENTA, EFECTUAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA NSF 49. VERIFICAR INTENSIDAD DE LA LÁMPARA UV4. COMPROBAR EL ESTADO DE IA LÁMPARA FLUORESCENTE; CAMBIO DE VENTILADORES; INTEGRIDAD DE FILTROS HEPA; REVISIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL: ALARMAS DE FLUJO, POSICIÓN DE LA VENTANA. VELOCIDAD; LIMPIEZA DE VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUJO, AJUSTE DE ACOPLES TIPO CAMPANA; CONTEO DE PARTICULAS, PRUEBAS DE LAMINARIDAD, PERFIL DE FLUJO DE INYECCIÓN. REALIZAR REPARACIÓN O REEPLAZO DEL TABLERO DIGITAL. UTILIZADO EN LOS DIAGNÓSTICOS MOLECULARES DE ARBOVIRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO: LSP/VE/272/13. 
	SERVICIO
	1

	293
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE GABINETE DE BIOSEGURIDAD MARCA: THERMO SCIENTIFIC, MODELO: 1385, N.SERIE 155586-1872, REALIZAR REVISIÓN POR EL ESPECILISTA PARA HACER EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA QUE PRESENTA, EFECTUAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA NSF 49. VERIFICAR INTENSIDAD DE LA LÁMPARA UV4. COMPROBAR EL ESTADO DE IA LÁMPARA FLUORESCENTE; CAMBIO DE VENTILADORES; INTEGRIDAD DE FILTROS HEPA; REVISIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL: ALARMAS DE FLUJO, POSICIÓN DE LA VENTANA. VELOCIDAD; LIMPIEZA DE VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUJO, AJUSTE DE ACOPLES TIPO CAMPANA; CONTEO DE PARTICULAS, PRUEBAS DE LAMINARIDAD, PERFIL DE FLUJO DE INYECCIÓN. REALIZAR REPARACIÓN O REEPLAZO DEL TABLERO DIGITAL. UTILIZADO EN LOS DIAGNÓSTICOS MOLECULARES DE ARBOVIRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: LSP/VE/273/13. 
	SERVICIO
	1

	294
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE GABINETE DE BIOSEGURIDAD MARCA: LABCONCO, MODELO: LOGIC 3440801, N. SERIE: 090198531 B, REALIZAR REVISIÓN POR EL ESPECILISTA PARA HACER EL DIAGNÓSTICO SI PRESENTA ALGUNA FALLA, EFECTUAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA NSF 49. VERIFICAR INTENSIDAD DE LA LÁMPARA UV4. COMPROBAR EL ESTADO DE IA LÁMPARA FLUORESCENTE; CAMBIO DE VENTILADORES; INTEGRIDAD DE FILTROS HEPA; REVISIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL: ALARMAS DE FLUJO, POSICIÓN DE LA VENTANA. VELOCIDAD; LIMPIEZA DE VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUJO, AJUSTE DE ACOPLES TIPO CAMPANA; CONTEO DE PARTICULAS, PRUEBAS DE LAMINARIDAD, PERFIL DE FLUJO DE INYECCIÓN. UTILIZADO EN LOS DIAGNÓSTICOS MOLECULARES DE ARBOVIRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO: LSP/COM/BM/009.

	SERVICIO
	1


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. REALIZAR REVISIÓN POR EL ESPECILISTA PARA HACER EL DIAGNÓSTICO SI PRESENTA ALGUNA FALLA, EFECTUAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA NSF 49. VERIFICAR INTENSIDAD DE LA LÁMPARA UV4. COMPROBAR EL ESTADO DE IA LÁMPARA FLUORESCENTE; CAMBIO DE VENTILADORES; INTEGRIDAD DE FILTROS HEPA; REVISIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL: ALARMAS DE FLUJO, POSICIÓN DE LA VENTANA. VELOCIDAD; LIMPIEZA DE VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUJO, AJUSTE DE ACOPLES TIPO CAMPANA; CONTEO DE PARTICULAS, PRUEBAS DE LAMINARIDAD, PERFIL DE FLUJO DE INYECCIÓN. UTILIZADO EN LOS DIAGNÓSTICOS MOLECULARES DE ARBOVIRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS. GABINETE DE BIOSEGURIDAD MARCA: LABCONCO, MODELO: LOGIC +, N.SERIE 160931480 B, N.INVENTARIO: S/N. 

	
	SERVICIO
	1
	

	296
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE TERMOHIGROMETRO MARCA: EXTECH INSTRUMENTS, MODELO: 445713, N.SERIE: S/N,   REALIZAR  REVISIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y CALIBRACIÓN EN LAS TEMPERATURAS DE 17 Y 25 GRADOS CENTIGRADOS Y HUMEDAD DE  60 Y 80%. UTILIZADO EN LOS DIAGNÓSTICOS POR CULTIVO DE COLERA Y ENTEROBACTERIAS.  POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.   INVENTARIO: PEF-036095. 

	SERVICIO
	1

	297
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE TERMOHIGROMETRO MARCA HTC-2, MODELO: S/N, N.SERIE: 919060, REALIZAR  REVISIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y CALIBRACIÓN EN LAS TEMPERATURAS DE 17 Y 25 GRADOS CENTIGRADOS Y HUMEDAD DE  60 Y 80%. UTILIZADO EN LOS DIAGNÓSTICOS SEROLÓGICOS DE BRUCELOSIS Y EFES.  POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: S/N.  
	SERVICIO
	1

	298
	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN TERMOHIGROMETRO MARCA CONTROL COMPANY, MODELO: 4410, N.SERIE: 122470057, REALIZAR  REVISIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y CALIBRACIÓN EN LAS TEMPERATURAS DE 17 Y 25 GRADOS CENTIGRADOS Y HUMEDAD DE  60 Y 80%. UTILIZADO EN EL DIAGNOSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR MICROAGLUTINACIÓN (MAT).  POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO: S/N. 
	SERVICIO
	1

	299
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE TERMOHIGROMETRO MARCA:  SUPCO, MODELO: DVTH, N.SERIE: 421-438-0177,   REALIZAR  REVISIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y CALIBRACIÓN EN LAS TEMPERATURAS DE 17 Y 25 GRADOS CENTIGRADOS Y HUMEDAD DE  60 Y 80%. UTILIZADO EN LOS DIAGNÓSTICOS MOLECULAR Y POR CULTIVO DE TUBERCULOSIS. POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: FED-131253. 
	SERVICIO
	1

	300
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE TERMOMETRO DIGITAL MARCA: TRACEABLE, MODELO: 4227, N.SERIE 210133612, REALIZAR REVISIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y CALIBRACIÓN EN LAS TEMPERATURAS DE -18, -23 Y -30 GRADOS CENTIGRADOS. USADO EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE ARBOVIRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: LSPINT349. 
	SERVICIO
	1

	301
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN TERMOMETRO DIGITAL MARCA: TRACEABLE, MODELO: 4227, N.SERIE 210133615,   REALIZAR REVISIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y CALIBRACIÓN EN LAS TEMPERATURAS DE -18, -23 Y -30 GRADOS CENTIGRADOS. USADO EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE ARBOVIRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS. POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: LSPINT593. 
	SERVICIO
	1


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE TERMOMETRO DIGITAL MARCA: TRACEABLE, MODELO: 4227, N.SERIE 210133616, REALIZAR REVISIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y CALIBRACIÓN EN LAS TEMPERATURAS DE -18, -23 Y -30 GRADOS CENTIGRADOS. USADO EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE ARBOVIRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS. POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: LSPINT350. 

	
	SERVICIO
	1
	

	303
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE 0.5-10 MICROLITROS  MARCA: HTL, MODELO: LABMATE, N.SERIE : 846020274,  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 0.5 Y 10 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE ARBOVIRUS Y HEPATITIS VIRALES. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: S/N. 
	SERVICIO
	1

	304
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIONMICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 0.5-10 MICROLITROS MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N.SERIE YE19AAL0585471,   REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 0.5 Y 10 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE ARBOVIRUS Y HEPATITIS VIRALES. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N. 
	SERVICIO
	1

	305
	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 5-50 MICROLITROS MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N. SERIE YE19AAL0585746REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 5, 10 Y 50 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE ARBOVIRUS Y HEPATITIS VIRALES. ,POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	306
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 10-100 MICROLITROS MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N. SERIE YE19AAL0586346, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 10, 50 Y 100 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE ARBOVIRUS Y HEPATITIS VIRALES. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N. 
	SERVICIO
	1

	307
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 100-1000 MICROLITROS, MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N.SERIE YE19AAL0586926 REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 100, 500 Y 1000 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE ARBOVIRUS Y HEPATITIS VIRALES.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	308
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE 20-200 MICROLITROS, MARCA HTL, MODELO LABMATE, N.SERIE 846050732, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 20, 50, 100 Y 180 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE ARBOVIRUS Y HEPATITIS VIRALES.   POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA, INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	309
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE 100-1000 MICROLITROS, MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N.SERIE YE19AAL0586905, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 100, 180, 500 Y 1000 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE ARBOVIRUS Y HEPATITIS VIRALES.   POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE 100-1000 MICROLITROS, MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N.SERIE YE19AAL0586919, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 100, 500 Y 1000 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE ARBOVIRUS Y HEPATITIS VIRALES.   POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N.

	
	SERVICIO
	1
	

	311
	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE 5-50 MICROLITROS, MARCA BRAND, MODELO TRANSFERPETTE, N.SERIE 09A4702, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 10 Y 50 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE ARBOVIRUS Y HEPATITIS VIRALES.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.
 N.INVENTARIO SN.
	SERVICIO
	1

	312
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE 10-100 MICROLITROS, MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N.SERIE YE19AAL0586320, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 20, 25, 50, 75, 80 Y 100 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE ARBOVIRUS Y HEPATITIS VIRALES. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	313
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE 10-100 MICROLITROS, MARCA SPINREACT, MODELO S/M, N.SERIE LA0012689, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 20, 25, 50, 75, 80 Y 100 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE ARBOVIRUS Y HEPATITIS VIRALES.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	314
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE 5-50 MICROLITROS MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N.SERIE YE19AAL0585744, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 5, 10, 15, 25 Y 50 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE ARBOVIRUS Y HEPATITIS VIRALES.   POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	315
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 30-300 MICROLITROS, MARCA BRAND, MODELO TRANSFERPETTE-8, N.SERIE 12L24379, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 50, 80 Y 100 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE ARBOVIRUS Y HEPATITIS VIRALES.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N. 
	SERVICIO
	1

	316
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 20-200 MICROLITROS, MARCA BRAND, MODELO TRANSFERPETTE-8, N.SERIE 12K70590REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 20, 25, 50, 75, 80 Y 100 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE ARBOVIRUS Y HEPATITIS VIRALES.  ,POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE 30-300 MICROLITROS, MARCA BRAND, MODELO TRANSFERPETTE-8, N.SERIE 12L24385, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 50, 100 Y 160 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE ARBOVIRUS Y HEPATITIS VIRALES.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N.

	
	SERVICIO
	1
	

	318
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 20-200 MICROLITROS, MARCA BRAND, MODELO TRANSFERPETTE-8, N.SERIE 12K70572, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 50, 80, 100 Y 160 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE ARBOVIRUS Y HEPATITIS VIRALES.  MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 20-200 MICROLITROS, MARCA BRAND, MODELO TRANSFERPETTE-8, N.SERIE 12K70572, POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	319
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 0.5-10 MICROLITROS, MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N.SERIE YE19AAL0585455, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 0.5 Y 10 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE ARBOVIRUS Y HEPATITIS VIRALES.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	320
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 10-100 MICROLITROS, MARCA ICB, MODELO S/M, N.SERIE 21205719,   REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 10, 25 50 Y 100 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE CHAGAS Y SIFILIS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N. 
	SERVICIO
	1

	321
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 20 MICROLITROS, MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N.SERIE YE16CAA0127520, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 20 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE CHAGAS Y SIFILIS.   POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	322
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 100-1000 MICROLITROS, MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N.SERIE YE184AH0008524, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 100, 500, 800 Y 1000 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE CHAGAS Y SIFILIS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	323
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 100-1000 MICROLITROS, MARCA BRAND, MODELO TRANSFERPETTE, N. SERIE 04E62903, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 100, 600 Y 1000 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE CHAGAS Y SIFILIS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN FIJO DE 500 MICROLITROS, MARCA BRAND, MODELO TRANSFERPETTE, N.SERIE 05A2719, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 500 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE CHAGAS Y SIFILIS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N.

	
	SERVICIO
	1
	

	325
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 2-20 MICROLITROS, MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N.SERIE YE17BAG0105057, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 10, 15 Y 20 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE CHAGAS Y SIFILIS.POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO S/N. 
	SERVICIO
	1

	326
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 2-20 MICROLITROS, MARCA BRAND, MODELO TRANSFERPETTE, N.SERIE 11T6914, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 10, 15 Y 20 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE CHAGAS Y SIFILIS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	327
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 100-1000 MICROLITROS, MARCA ACCUMAX, MODELO SMART, N.SERIE JL233603, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 100, 200, 500 Y 1000 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE CHAGAS Y SIFILIS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	328
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 20-200 MICROLITROS, MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N. SERIE YE5A443618, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 25, 50, 100 Y 200 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE CHAGAS Y SIFILIS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	329
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 10-100 MICROLITROS, MARCA BRAND, MODELO TRANSFERPETTE, N. SERIE 12D11908, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 10, 25, 50 Y 100 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE CHAGAS Y SIFILIS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA,  INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	330
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 20-200 MICROLITROS, MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N.SERIE YE19AAL0584029, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 25, 50, 100 Y 200 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE CHAGAS Y SIFILIS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	331
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 10-100 MICROLITROS, MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N.SERIE YE19AAL0586351, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 10, 25, 50 Y 100 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE CHAGAS Y SIFILIS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA,  INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 1-200 MICROLITROS, MARCA DLAB, MODELO S/M, N.SERIE YM178AD0006831, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 50 Y 100 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR MICROAGLUTINACIÓN (MAT).POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO S/N.

	
	SERVICIO
	1
	

	333
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION PIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 2-20 MICROLITROS, MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N.SERIE YE19AAL0585629, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 6 Y 10 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR MICROAGLUTINACIÓN (MAT). POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	334
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 10-100 MICROLITROS, MARCA BRAND, MODELO TRANSFERPETTE, N.SERIE 12D11887. REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 10, 50 Y 100 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR MICROAGLUTINACIÓN (MAT)., POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA,  INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	335
	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN FIJO DE 50 MICROLITROS, MARCA COSTAR, MODELO OCAPETTE, N.SERIE 7039, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 50 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR MICROAGLUTINACIÓN (MAT).  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	336
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 10-100 MICROLITROS, MARCA IBC, MODELO S/M, N.SERIE 2120572 REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 10, 50 Y 100 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR MICROAGLUTINACIÓN (MAT).0, POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO S/N. 
	SERVICIO
	1

	337
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN FIJO DE 50 MICROLITROS, MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N.SERIE YE17AF0025545, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 50 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR MICROAGLUTINACIÓN (MAT,)  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA,  INVENTARIO S/N. 
	SERVICIO
	1

	338
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE   MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 100-1000 MICROLITROS, MARCA BRAND, MODELO TRANSFERPETTE, N.SERIE 09H75860, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 100, 500, 800 Y 1000 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN LOS DIAGNÓSTICOS MOLECULAR Y POR CULTIVO DE TUBERCULOSIS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA,  INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	339
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 100-1000 MICROLITROS, MARCA ICB, MODELO RBO SERIES, N.SERIE 21107412, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 100, 400, 700 Y 1000 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 5-50 MICROLITROS, MARCA BRAND, MODELO TRANSFERPETTE, N.SERIE O2M46152. REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 5, 15, 35 Y 50 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS. , POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA,  INVENTARIO S/N.

	
	SERVICIO
	1
	

	341
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 10-100 MICROLITROS, MARCA EPPENDORF, MODELO RESEARCH, N.SERIE 1809199, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 10, 40, 70 Y 100 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	342
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 20-200 MICROLITROS, MARCA BRAND, MODELO TRANSFERPETTE, N.SERIE 05M98334, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 20, 50, 100 Y 200 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	343
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 0.5-10 MICROLITROS, MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N.SERIE YE19AAL0585483, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 0.5, 4.5, 7.5 Y 10 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	344
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 2-20 MICROLITROS, MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N.SERIE YE19AAL0585622, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 2, 8, 14 Y 20 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	345
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 2-20 MICROLITROS, MARCA EPPENDORF, MODELO EPPENDORF, N.SERIE J36825FREALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 2, 8, 14 Y 20 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS , POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	346
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 10-100 MICROLITROS, MARCA BRAND, MODELO TRANSFERPETTE, N.SERIE 12M09457, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 10, 40, 70 Y 100 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	347
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 0.5-10 MICROLITROS, MARCA EPPENDORF, MODELO RESEARCH, N. SERIE 1724349, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 0.5, 4.5, 7.5 Y 10 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 20-200 MICROLITROS, MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N.SERIE YE19AAL0584013 REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 20, 50, 100 Y 200 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO S/N.

	
	SERVICIO
	1
	

	349
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 2-20 MICROLITROS, MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N.SERIE YE19AAL0585625, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 2, 8, 14 Y 20 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	350
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 20-200 MICROLITROS, MARCA EPPENDORF, MODELO RESEARCH PLUS, N.SERIE 1569599, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 20, 50, 100 Y 200 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	351
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 20-200 MICROLITROS, MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N.SERIE YE17BAG0105116, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 20, 50, 100 Y 200 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	352
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 100-1000 MICROLITROS, MARCA EPPENDORF, MODELO RESEARCH, N.SERIE 1653749, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 100, 400, 700 Y 1000 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA,  INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	353
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 0.5-10 MICROLITROS, MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N.SERIE YE19AAL0585551, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 0.5, 4.5, 7.5 Y 10 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	354
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 10-100 MICROLITROS, MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N.SERIE YE19AAL0586338, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 10, 40, 70 Y 100 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	355
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 0.5-10 MICROLITROS, MARCA ICB,  MODELO RBO SERIES, N.SERIE 21107197, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 0.5, 4.5, 7.5 Y 10 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 20-200 MICROLITROS, MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N.SERIE YE19AAL0584037, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 20, 50, 100 Y 200 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA, INVENTARIO S/N.

	
	SERVICIO
	1
	

	357
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 20-200 MICROLITROS, MARCA SCIENCE MED, MODELO S/M, N.SERIE YE19AAL0584025, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 20, 50, 100 Y 200 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.   INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	358
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 10-100 MICROLITROS, MARCA ICB, MODELO RBO SERIES, N.SERIE 21107096, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 10, 40, 70 Y 100 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	359
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE DE 100-1000 MICROLITROS, MARCA ICB, MODELO RBO SERIES, N.SERIE 21107413, REALIZAR REVISION GENERAL DE MECANISMO DE LLENADO, EMBOLO, SELLOS, CONTADOR. LIMPIEZA GENERAL; PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DEL VOLUMEN DISPENSADO: 100, 400, 700 Y 1000 MICROLITROS (UL). UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.   INVENTARIO S/N.
	SERVICIO
	1

	360
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION DE EQUIPO GENEXPERT, MARCA CEPHEID, MODELO GX-IV-R2, N.SERIE 812259,  REVISAR EL SISTEMA GENERAL DE COMPONENTES DEL EQUIPO, REALIZAR REVISION Y CALIBRACION DEL MODULO DE TRABAJO, REALIZANDO PRUEBAS DE VINCULACION ENTRE EL SOFTWARE Y EL MODULO DE TRABAJO. REVISAR FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE DE TRABAJO. EL SERVICIO DEBE INCLUIR REVISIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y EQUIPO UPS, ADEMÁS, DEBE CONTEMPLAR LA INSTALACIÓN DEL SOFTWARE PARA FUNCIONAMIENTO. EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y/O EQUIPO UPS, SE DEBERÁ INCLUIR LA REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN COMPLETA POR PARTE DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO.  UTILIZADO EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE TUBERCULOSIS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA  CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO LSP-INT-525. 
	SERVICIO
	1

	361
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE GABINETE DE BIOSEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II, MARCA LABCONCO, MODELO LOGIG PLUS, N.SERIE 180152289,   REALIZAR REVISIÓN POR EL ESPECILISTA PARA HACER EL DIAGNÓSTICO SI PRESENTA ALGUNA FALLA, EFECTUAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA NSF 49. VERIFICAR INTENSIDAD DE LA LÁMPARA UV4. COMPROBAR EL ESTADO DE IA LÁMPARA FLUORESCENTE; CAMBIO DE VENTILADORES; INTEGRIDAD DE FILTROS HEPA; REVISIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL: ALARMAS DE FLUJO, POSICIÓN DE LA VENTANA. VELOCIDAD; LIMPIEZA DE VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUJO, AJUSTE DE ACOPLES TIPO CAMPANA; CONTEO DE PARTICULAS, PRUEBAS DE LAMINARIDAD, PERFIL DE FLUJO DE INYECCIÓN. UTILIZADA PARA EL DIAGNÒSTICO DE RABIA. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO SEP-037482.
	SERVICIO
	1

	362
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO, MARCA: ZEIGEN, MODELO: MONOLUPUS-N, N. DE SERIE: 11696, COMPROBAR LA CALIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO. VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS CONECTORES, LOS FUSIBLES Y LA LÁMPARA INCANDESCENTE ; AJUSTE DE LA PLATAFORMA MECANICA; DE TORNILLOS MACROMETRICO, MICROMETRICO Y XY DE PLATINA. COMPROBAR EL AJUSTE DE MECANISMO DE ENFOQUE. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DIAFRAGMA. LIMPIAR Y LUBRICAR TODOS LOS COMPONENTES MECANICOS. CONFIRMAR EL AJUSTE DE LA UÑA FIJALAMINAS. VERIFICAR EL ALINEAMIENTO OPTICO, REALIZANDO UNA LIMPIEZA ESPECIAL DEL SISTEMA OPTICO. UTILIZADO EN LOS DIAGNOSTICOS DE COLERA Y ENTEROBACTERIAS POR CULTIVO EN PLACA. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: SEO-041111
	SERVICIO
	1

	363
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA: LW SCIENTIFIC, MODELO: M15 DE SERIE: 1108609, COMPROBAR LA CALIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO. VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS CONECTORES, LOS FUSIBLES Y LA LÁMPARA INCANDESCENTE ; AJUSTE DE LA PLATAFORMA MECANICA; DE TORNILLOS MACROMETRICO, MICROMETRICO Y XY DE PLATINA. COMPROBAR EL AJUSTE DE MECANISMO DE ENFOQUE. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DIAFRAGMA. LIMPIAR Y LUBRICAR TODOS LOS COMPONENTES MECANICOS. CONFIRMAR EL AJUSTE DE LA UÑA FIJALAMINAS. VERIFICAR EL ALINEAMIENTO OPTICO, REALIZANDO UNA LIMPIEZA ESPECIAL DEL SISTEMA OPTICO. UTILIZADO EN LOS DIAGNOSTICOS DE COLERA Y ENTEROBACTERIAS POR CULTIVO EN PLACA. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO: FED-131259
	SERVICIO
	1

	364
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION OPERATIVA DE PLATAFORMA ROTATORIA PROGRAMABLE: LAB-LINE INSTRUMENTS, MODELO: 4625, N. DE SERIE: 0590-0385, COMPROBAR LA CALIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO. VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS CONECTORES, LIMPIAR Y LUBRICAR TODOS LOS COMPONENTES MECÁNICOS. COMPROBAR ROTACIÓN A 180 RPM. LOS EQUIPOS PATRONES DE REFERENCIA UTILIZADOS DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEBEN CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VÁLIDOS DE TODOS Y CADA UNO, TRAZABLES A PATRONES NACIONALES (CENAM) O INTERNACIONALES (NIST), CALIBRADOS POR EMPRESA ACREDITADA POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. O POR ORGANISMOS INTERNACIONALES EN LA MATERIA DE ACUERDO CON LA NORMA ISO 17025. UTILIZADA EN EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO DE ARBOVIRUS, VIH Y HEPATITIS VIRALES. I POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACION OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  NVENTARIO: LR-GET-4-0244-02,
	SERVICIO
	1

	365
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE GABINETE DE BIOSEGURIDAD, MARCA: THERMO SCIENTIFIC, MODELO: 1385, N. DE SERIE: 155586-1874, REALIZAR REVISIÓN POR EL ESPECILISTA PARA HACER EL DIAGNÓSTICO SI PRESENTA ALGUNA FALLA, EFECTUAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA NSF 49. VERIFICAR INTENSIDAD DE LA LÁMPARA UV4. COMPROBAR EL ESTADO DE IA LÁMPARA FLUORESCENTE; CAMBIO DE VENTILADORES; INTEGRIDAD DE FILTROS HEPA; REVISIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL: ALARMAS DE FLUJO, POSICIÓN DE LA VENTANA. VELOCIDAD; LIMPIEZA DE VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUJO, AJUSTE DE ACOPLES TIPO CAMPANA; CONTEO DE PARTICULAS, PRUEBAS DE LAMINARIDAD, PERFIL DE FLUJO DE INYECCIÓN. UTILIZADO EN EL DIAGNÓSTICO DE ARBOVIRUS POR SEROLOGÍA.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: LSP/VE/075/10
	SERVICIO
	1

	366
	 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE LECTOR DE ELISA, MARCA: BIORAD, MODELO: PR4100, N. DE SERIE: 1609001309, REALIZAR LIMPIEZA GENERAL Y REVISIÓN DE LOS COMPONENTES. CALIBRAR LOS FILTROS DE 450 Y 620 NANOMETROS. VERIFICAR LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO CON ESTÁNDARES Y/O PATRONES DE REFERENCIA. LOS EQUIPOS PATRONES DE REFERENCIA UTILIZADOS DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEBEN CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VÁLIDOS DE TODOS Y CADA UNO, TRAZABLES A PATRONES NACIONALES (CENAM) O INTERNACIONALES (NIST), CALIBRADOS POR EMPRESA ACREDITADA POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C.  UTILIZADO EN LOS DIAGNÓSTICOS POR SEROLOGIA DE ARBOVIRUS, ROTAVIRUS, VIH Y HEPATITIS VIRALES.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: PEF-044805
	SERVICIO
	1

	367
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADOR DE MICROPLACAS MARCA: PARAMEDICAL, MODELO: PKL PPC 152, N. DE SERIE: R62112002, REALIZAR VERIFICACIÓN DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, ELIMINACIÓN DE ERRORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DE SUPERFICIES. UTILIZADO EN LOS DIAGNOSTICOS DE ARBOVIRUS Y ROTAVIRUS POR ELISA. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA,  INVENTARIO: LSP-INT-520
	SERVICIO
	1

	368
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE LECTOR DE ELISA, MARCA: BIORAD, MODELO: 680, N. DE SERIE: 13390, REALIZAR LIMPIEZA GENERAL Y REVISIÓN DE LOS COMPONENTES. REALIZAR EL CAMBIO DEL FILTRO DE 450 NANOMETROS. CALIBRAR LOS FILTROS DE 450 Y 620 NANOMETROS. VERIFICAR LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO CON ESTÁNDARES Y/O PATRONES DE REFERENCIA. LOS EQUIPOS PATRONES DE REFERENCIA UTILIZADOS DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEBEN CONTAR CON CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VÁLIDOS DE TODOS Y CADA UNO, TRAZABLES A PATRONES NACIONALES (CENAM) O INTERNACIONALES (NIST), CALIBRADOS POR EMPRESA ACREDITADA POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C.  UTILIZADO EN EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE SÍFILIS, CHAGAS Y ENFERMEDAD FEBRIL EXANTEMATICA. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: DON-001439
	SERVICIO
	1

	369
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADOR DE MICROPLACAS PARA ELISA MARCA: BIO-RAD, MODELO: PW-40, N. DE SERIE: EC2D464118, REALIZAR VERIFICACIÓN DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS, ELIMINACIÓN DE ERRORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DE SUPERFICIES. UTILIZADO EN LOS DIAGNOSTICOS DE EFES Y CHAGAS POR ELISA.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO: PEF 003469
	SERVICIO
	1

	370
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA: AMERICAN OPTICAL, MODELO: ONE TEN, N. DE SERIE: 222318, COMPROBAR LA CALIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO. VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS CONECTORES, LOS FUSIBLES Y LA LÁMPARA INCANDESCENTE ; AJUSTE DE LA PLATAFORMA MECANICA; DE TORNILLOS MACROMETRICO, MICROMETRICO Y XY DE PLATINA. COMPROBAR EL AJUSTE DE MECANISMO DE ENFOQUE. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DIAFRAGMA. LIMPIAR Y LUBRICAR TODOS LOS COMPONENTES MECANICOS. CONFIRMAR EL AJUSTE DE LA UÑA FIJALAMINAS. VERIFICAR EL ALINEAMIENTO OPTICO, REALIZANDO UNA LIMPIEZA ESPECIAL DEL SISTEMA OPTICO. UTILIZADO EN EL DIAGNOSTICO DE SIFILIS POR ELISA RECOMBINANTE Y VDRL.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO: LSP/VE/261/13
	SERVICIO
	1

	371
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE ESTUFA INCUBADORA, MARCA: JM ORTIZ, MODELO: S/M, N. DE SERIE: 220182E501, REALIZAR REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO INCLUYENDO EL CABLEADO, CLAVIJA, CONEXIONES Y TERMINALES. SUMINISTRAR LAS REFACCIONES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. EJECUTAR LOS CORRESPONDIENTES PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (LUBRICACION, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBAS DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.) APEGÁNDOSE A LOS MANUALES DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS CERTIFICADOS PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE EFICACIA, SEGURIDAD, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GENERAL, INTERNA Y EXTERNA. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO A 29, 30, 31 GRADOS CENTIGRADOS.  UTILIZADA EN EL DIAGNOSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR MICROAGLUTINACION (MAT). POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: LSP/VE/265/13
	SERVICIO
	1

	372
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA CAR ZEISS, MODELO: K7, N. DE SERIE: 1903510108 COMPROBAR LA CALIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO. VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS CONECTORES, LOS FUSIBLES Y LA LÁMPARA INCANDESCENTE ; AJUSTE DE LA PLATAFORMA MECANICA; DE TORNILLOS MACROMETRICO, MICROMETRICO Y XY DE PLATINA. COMPROBAR EL AJUSTE DE MECANISMO DE ENFOQUE. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DIAFRAGMA. LIMPIAR Y LUBRICAR TODOS LOS COMPONENTES MECANICOS. CONFIRMAR EL AJUSTE DE LA UÑA FIJALAMINAS. VERIFICAR EL ALINEAMIENTO OPTICO, REALIZANDO UNA LIMPIEZA ESPECIAL DEL SISTEMA OPTICO. UTILIZADO EN EL DIAGNOSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR MICROAGLUTINACION (MAT).POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO: LSP/CVE/024/08
	SERVICIO
	1

	373
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA: CAR ZEISS, MODELO: PRIMO STAR, N. DE SERIE: 3120002268, COMPROBAR LA CALIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO. VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS CONECTORES, LOS FUSIBLES Y LA LÁMPARA INCANDESCENTE ; AJUSTE DE LA PLATAFORMA MECANICA; DE TORNILLOS MACROMETRICO, MICROMETRICO Y XY DE PLATINA. COMPROBAR EL AJUSTE DE MECANISMO DE ENFOQUE. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DIAFRAGMA. LIMPIAR Y LUBRICAR TODOS LOS COMPONENTES MECANICOS. CONFIRMAR EL AJUSTE DE LA UÑA FIJALAMINAS. VERIFICAR EL ALINEAMIENTO OPTICO, REALIZANDO UNA LIMPIEZA ESPECIAL DEL SISTEMA OPTICO. REALIZAR CAMBIO DE LÁMPARA Y CAMBIO DE OBJETIVO DE 10 X. UTILIZADO EN EL DIAGNOSTICO DE LEPTOSPIRA POR MICROAGLUTINACION (MAT). POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO: FED-089952
	SERVICIO
	1

	374
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA: NIKON, MODELO: ECLIPSE 50i, N. DE SERIE: 812604, COMPROBAR LA CALIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO. VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS CONECTORES, LOS FUSIBLES Y LA LÁMPARA INCANDESCENTE ; AJUSTE DE LA PLATAFORMA MECANICA; DE TORNILLOS MACROMETRICO, MICROMETRICO Y XY DE PLATINA. COMPROBAR EL AJUSTE DE MECANISMO DE ENFOQUE. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DIAFRAGMA. LIMPIAR Y LUBRICAR TODOS LOS COMPONENTES MECANICOS. CONFIRMAR EL AJUSTE DE LA UÑA FIJALAMINAS. VERIFICAR EL ALINEAMIENTO OPTICO, REALIZANDO UNA LIMPIEZA ESPECIAL DEL SISTEMA OPTICO. UTILIZADO EN EL DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS POR BACILOSCOPIA. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO: COM 000181
	SERVICIO
	1

	375
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA: CARL ZEISS, MODELO: CARL ZEISS, N. DE SERIE: 3108023310, COMPROBAR LA CALIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO. VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS CONECTORES, LOS FUSIBLES Y LA LÁMPARA INCANDESCENTE ; AJUSTE DE LA PLATAFORMA MECANICA; DE TORNILLOS MACROMETRICO, MICROMETRICO Y XY DE PLATINA. COMPROBAR EL AJUSTE DE MECANISMO DE ENFOQUE. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DIAFRAGMA. LIMPIAR Y LUBRICAR TODOS LOS COMPONENTES MECANICOS. CONFIRMAR EL AJUSTE DE LA UÑA FIJALAMINAS. VERIFICAR EL ALINEAMIENTO OPTICO, REALIZANDO UNA LIMPIEZA ESPECIAL DEL SISTEMA OPTICO. UTILIZADO EN EL DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS POR BACILOSCOPIA. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO: LSP/CVE/003/06
	SERVICIO
	1

	376
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA: CARL ZEISS, MODELO: PRIMO STAR, N. DE SERIE: 3144046820, POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. COMPROBAR LA CALIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO. VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE LOS CONECTORES, LOS FUSIBLES Y LA LÁMPARA INCANDESCENTE ; AJUSTE DE LA PLATAFORMA MECANICA; DE TORNILLOS MACROMETRICO, MICROMETRICO Y XY DE PLATINA. COMPROBAR EL AJUSTE DE MECANISMO DE ENFOQUE. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL DIAFRAGMA. LIMPIAR Y LUBRICAR TODOS LOS COMPONENTES MECANICOS. CONFIRMAR EL AJUSTE DE LA UÑA FIJALAMINAS. VERIFICAR EL ALINEAMIENTO OPTICO, REALIZANDO UNA LIMPIEZA ESPECIAL DEL SISTEMA OPTICO. UTILIZADO EN EL DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS POR BACILOSCOPIA. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: R33-004059
	SERVICIO
	1

	377
	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE INCUBADORA, MARCA: RIOS ROCHA, MODELO: EC-51, N. DE SERIE: ECML, REALIZAR REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO INCLUYENDO EL CABLEADO, CLAVIJA, CONEXIONES Y TERMINALES. SUMINISTRAR LAS REFACCIONES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. EJECUTAR LOS CORRESPONDIENTES PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (LUBRICACION, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBAS DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.) APEGÁNDOSE A LOS MANUALES DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS CERTIFICADOS PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE EFICACIA, SEGURIDAD, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GENERAL, INTERNA Y EXTERNA. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO A 36, 37, 38 GRADOS CENTIGRADOS.  UTILIZADA EN EL DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS POR CULTIVO. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: 3-83768 
	SERVICIO
	1

	378
	 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROCENTRIFUGA, MARCA: BECKMAN COULTER, MODELO: MICROFUGE 16, N. DE SERIE: MBA21D015, REALIZAR VERIFICACIÓN DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS. COMPROBAR SELECTORES DE VELOCIDAD, TIEMPO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN, ALARMAS E INSTRUMENTOS DE REGISTRO DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS ELÉCTRICAS: PRUEBAS DE RESISTENCIA A TIERRA, CORRIENTES DE FUGA. EXAMINAR LA EXACTITUD DE LOS CONTROLES DE TIEMPO. VERIFICAR LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN REAL CONTRA LA SELECCIONADA, CON TACÓMETRO. CONFIFMAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE FRENO. UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE ARBOVIRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: LSPINT420
	SERVICIO
	1

	379
	  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGA REFRIGERADA DE TUBOS, MARCA: THERMO SCIENTIFIC, MODELO: SORVALL ST 40R, N. DE SERIE: 41263412, REALIZAR VERIFICACIÓN DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS. COMPROBAR SELECTORES DE VELOCIDAD, TIEMPO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN, ALARMAS E INSTRUMENTOS DE REGISTRO DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS ELÉCTRICAS: PRUEBAS DE RESISTENCIA A TIERRA, CORRIENTES DE FUGA. EXAMINAR LA EXACTITUD DE LOS CONTROLES DE TIEMPO. VERIFICAR LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN REAL CONTRA LA SELECCIONADA, CON TACÓMETRO. CONFIFMAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE FRENO. UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE ARBOVIRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: FED-131823
	SERVICIO
	1

	380
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVADE ESTUFA INCUBADORA, MARCA FELISA, MODELO FE-131, N. SERIE 9210149, REALIZAR REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO INCLUYENDO EL CABLEADO, CLAVIJA, CONEXIONES Y TERMINALES. SUMINISTRAR LAS REFACCIONES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. EJECUTAR LOS CORRESPONDIENTES PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (LUBRICACION, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBAS DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.) APEGÁNDOSE A LOS MANUALES DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS CERTIFICADOS PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE EFICACIA, SEGURIDAD, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GENERAL, INTERNA Y EXTERNA. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO A 37 GRADOS CENTIGRADOS.SE NECESITA REEMPLAZO DE TERMOSTATO PARA EL AJUSTE DE TEMPERATURA O CAMBIO DE UN TERMOSTATO ANALOGICO POR UNO DIGITAL.  UTILIZADA EN LOS DIAGNOSTICOS SEROLOGICOS DE HEPATITIS VIRALES Y VIH.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA, INVENTARIO LSP/VE/211/13.
	SERVICIO
	1

	381
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE ESTUFA INCUBADORA MARCA SHELLAB, MODELO GI2-22MFG, N.SERIE 11055706, REALIZAR REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO INCLUYENDO EL CABLEADO, CLAVIJA, CONEXIONES Y TERMINALES. SUMINISTRAR LAS REFACCIONES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. EJECUTAR LOS CORRESPONDIENTES PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (LUBRICACION, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBAS DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.) APEGÁNDOSE A LOS MANUALES DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS CERTIFICADOS PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE EFICACIA, SEGURIDAD, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GENERAL, INTERNA Y EXTERNA. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO A 37 GRADOS CENTIGRADOS.  UTILIZADA EN LOS DIAGNOSTICOS SEROLOGICOS DE EFES Y BRUCELOSIS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA, INVENTARIO  LSP/CVS/018/07.
	SERVICIO
	1

	382
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA: CARL ZEISS, MODELO: PRIMO STAR, N. DE SERIE: 3144046708,  LIMPIEZA DE ELEMENTOS OPTICOS, AJUSTRES DE PLATAFORMAS, AJUSTES DE EFOQUE, AJUSTE DE DIAFRAGMA, LUBRUCACION Y VERIFICACIÓN DE ILUMINACIÓN. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: LSP/CC/004/2020
	SERVICIO
	1

	383
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MICROSCOPIO PRIMOSTAR 4, MARCA: CARL ZEISS, MODELO:FIX K , N. DE SERIE:3198008313,POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. LIMPIEZA DE ELEMENTOS OPTICOS, AJUSTRES DE PLATAFORMAS, AJUSTES DE EFOQUE, AJUSTE DE DIAFRAGMA, LUBRUCACION Y VERIFICACIÓN DE ILUMINACIÓN.,MICROSCOPIO PRIMOSTAR 4, MARCA: CARL ZEISS, MODELO:FIX K , N. DE SERIE:3198008313, POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA, INVENTARIO: OPSS-0230948
	SERVICIO
	1

	384
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MICROSCOPIO PRIMOSTAR 4, MARCA: CARL ZEISS, MODELO:FIX K, N. DE SERIE:3198006073, POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. LIMPIEZA DE ELEMENTOS OPTICOS, AJUSTRES DE PLATAFORMAS, AJUSTES DE EFOQUE, AJUSTE DE DIAFRAGMA, LUBRUCACION Y VERIFICACIÓN DE ILUMINACIÓN. MICROSCOPIO PRIMOSTAR 4, MARCA: CARL ZEISS, MODELO:FIX K, N. DE SERIE:3198006073,POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: OPSS-0230950
	SERVICIO
	1

	385
	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA: CARL ZEISS, MODELO: PRIMO STAR, N. DE SERIE: 3186000999, LIMPIEZA DE ELEMENTOS OPTICOS, AJUSTRES DE PLATAFORMAS, AJUSTES DE EFOQUE, AJUSTE DE DIAFRAGMA, LUBRUCACION Y VERIFICACIÓN DE ILUMINACIÓN., MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA: CARL ZEISS, MODELO: PRIMO STAR, N. DE SERIE: 3186000999, POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO: R33-004864
	SERVICIO
	1

	386
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE  MICROSCOPIO PRIMOSTAR 4, MARCA: CARL ZEISS, MODELO: FIX K, N. DE SERIE: 3198008318, LIMPIEZA DE ELEMENTOS OPTICOS, AJUSTRES DE PLATAFORMAS, AJUSTES DE EFOQUE, AJUSTE DE DIAFRAGMA, LUBRUCACION Y VERIFICACIÓN DE ILUMINACIÓN., POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA, INVENTARIO: OPSS-0230947
	SERVICIO
	1

	387
	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA: CARL ZEISS, MODELO: PRIMO STAR, N. DE SERIE: 3198008375, LIMPIEZA DE ELEMENTOS OPTICOS, AJUSTRES DE PLATAFORMAS, AJUSTES DE EFOQUE, AJUSTE DE DIAFRAGMA, LUBRUCACION Y VERIFICACIÓN DE ILUMINACIÓN, POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA, INVENTARIO: OPSS-0230949
	SERVICIO
	1

	388
	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA: CARL ZEISS , MODELO: PRIMO STAR, N. DE SERIE: 3144046711,LIMPIEZA DE ELEMENTOS OPTICOS, AJUSTRES DE PLATAFORMAS, AJUSTES DE EFOQUE, AJUSTE DE DIAFRAGMA, LUBRUCACION Y VERIFICACIÓN DE ILUMINACIÓN. , POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO: PEF-056107
	SERVICIO
	1

	389
	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA: OLYMPUS, MODELO: CX31, N. DE SERIE: 7F04379, LIMPIEZA DE ELEMENTOS OPTICOS, AJUSTRES DE PLATAFORMAS, AJUSTES DE EFOQUE, AJUSTE DE DIAFRAGMA, LUBRUCACION Y VERIFICACIÓN DE ILUMINACIÓN.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: FED-058635
	SERVICIO
	1

	390
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA:CARL ZEISS, MODELO: PRIMO STAR, N. DE SERIE: 3150001746,POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. LIMPIEZA DE ELEMENTOS OPTICOS, AJUSTRES DE PLATAFORMAS, AJUSTES DE EFOQUE, AJUSTE DE DIAFRAGMA, LUBRUCACION Y VERIFICACIÓN DE ILUMINACIÓN. , POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA, INVENTARIO: PEF-036101
	SERVICIO
	1

	391
	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE ESTEREOMICROSCOPIO,  MARCA: CARL ZEISS, MODELO: STEMI DV4, N. DE SERIE: 2004017917, LIMPIEZA DE ELEMENTOS OPTICOS, AJUSTRES DE PLATAFORMAS, AJUSTES DE EFOQUE, AJUSTE DE DIAFRAGMA, LUBRUCACION Y VERIFICACIÓN DE ILUMINACIÓN. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA, INVENTARIO: LSP/CC/007/06
	SERVICIO
	1


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES , MARCA:THERMO SCIENTIFIC, MODELO: SAFE AIRE II, N. DE SERIE: 54L, LIMPIEZA Y VERIFICIÓN DE VELOCIDAD Y FLUJO DE EXTRACCIÓN DE GASES, POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA, INVENTARIO: LSP/CVE/078/10

	
	SERVICIO
	1
	

	393
	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE ESTEREOMICROSCOPIO, MARCA:IROSCOPE, MODELO: NZ-14, N. DE SERIE: 72269, LIMPIEZA DE ELEMENTOS OPTICOS, AJUSTRES DE PLATAFORMAS, AJUSTES DE EFOQUE, AJUSTE DE DIAFRAGMA, LUBRUCACION Y VERIFICACIÓN DE ILUMINACIÓN.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA, INVENTARIO: FED-106778
	SERVICIO
	1

	394
	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE INCUBADORA ANTI HUMEDAD, MARCA: ECOSHEL, MODELO: CH-70, N. DE SERIE: 20210112120629, VERIFICAR PRUEBA DE DESEMPEÑO, PRUEBA DE ESTABILIDAD Y UNIFORMIAD DE LA TEMPERATURA.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO: PEF-060296
	SERVICIO
	1

	395
	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE  MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA: CARL ZEISS, MODELO: AXIOSTAR , N. DE SERIE: 40267LIMPIEZA DE ELEMENTOS OPTICOS, AJUSTRES DE PLATAFORMAS, AJUSTES DE EFOQUE, AJUSTE DE DIAFRAGMA, LUBRUCACION Y VERIFICACIÓN DE ILUMINACIÓN., POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO: D-030449
	SERVICIO
	1

	396
	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA: SCIENCE MED, MODELO: CX41RF, N. DE SERIE: 1L63437, LIMPIEZA DE ELEMENTOS OPTICOS, AJUSTRES DE PLATAFORMAS, AJUSTES DE EFOQUE, AJUSTE DE DIAFRAGMA, LUBRUCACION Y VERIFICACIÓN DE ILUMINACIÓN.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO: PEF-000003
	SERVICIO
	1

	397
	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA: CARL ZEISS, MODELO: AXIOSTAR PLUS, N. DE SERIE: 3108023309, LIMPIEZA DE ELEMENTOS OPTICOS, AJUSTRES DE PLATAFORMAS, AJUSTES DE EFOQUE, AJUSTE DE DIAFRAGMA, LUBRUCACION Y VERIFICACIÓN DE ILUMINACIÓN.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO: LSP/CC/008/06
	SERVICIO
	1

	398
	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE ESTUFA INCUBADORA, MARCA: RIOS ROCHA, MODELO: EC-71, N. DE SERIE: ECML, ESTABILIDAD Y UNIFORMIDAD DE LA TEMPERATURA. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: 3-83762
	SERVICIO
	1

	399
	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES, MARCA: THERMOSCIENTIFIC, MODELO: SAFEAIRE II, N. DE SERIE: 54 L, LIMPIEZA Y VERIFICIÓN DE VELOCIDAD Y FLUJO DE EXTRACCIÓN DE GASES,   POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: LSP/CVE/079/10
	SERVICIO
	1

	400
	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE CABINA DE BIOSEGURIDAD PARA PCR CLASE II, MARCA: THERMO SCIENTIFIC, MODELO: BBF-4-LPM, N. SERIE: C-2692, REALIZAR REVISIÓN POR EL ESPECILISTA PARA HACER EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA QUE PRESENTA, EFECTUAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA NSF 49. VERIFICAR INTENSIDAD DE LA LÁMPARA UV4. COMPROBAR EL ESTADO DE IA LÁMPARA FLUORESCENTE; CAMBIO DE VENTILADORES; INTEGRIDAD DE FILTROS HEPA; REVISIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL: ALARMAS DE FLUJO, POSICIÓN DE LA VENTANA. VELOCIDAD; LIMPIEZA DE VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUJO, AJUSTE DE ACOPLES TIPO CAMPANA; CONTEO DE PARTICULAS, PRUEBAS DE LAMINARIDAD, PERFIL DE FLUJO DE INYECCIÓN. UTILIZADO EN LA METODOLOGÍA DE CULTIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE COLERA Y ENTEROBACTERIAS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.   INVENTARIO: 0012
	SERVICIO
	1


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE CABINA DE BIOSEGURIDAD PARA PCR CLASE II, MARCA: THERMO SCIENTIFIC, MODELO: BBF-4-LPM, N. SERIE: C-2691, REALIZAR REVISIÓN POR EL ESPECILISTA PARA HACER EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA QUE PRESENTA, EFECTUAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA NSF 49. VERIFICAR INTENSIDAD DE LA LÁMPARA UV4. COMPROBAR EL ESTADO DE IA LÁMPARA FLUORESCENTE; CAMBIO DE VENTILADORES; INTEGRIDAD DE FILTROS HEPA; REVISIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL: ALARMAS DE FLUJO, POSICIÓN DE LA VENTANA. VELOCIDAD; LIMPIEZA DE VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUJO, AJUSTE DE ACOPLES TIPO CAMPANA; CONTEO DE PARTICULAS, PRUEBAS DE LAMINARIDAD, PERFIL DE FLUJO DE INYECCIÓN. UTILIZADO EN LA METODOLOGÍA DE CULTIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE COLERA Y ENTEROBACTERIAS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO: 006

	
	SERVICIO
	1
	

	402
	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE GABINEETE DE GABINETE DE PCR MARCA: THERMO SCIENTIFIC MODELO: BBF-2-LPM, N. SERIE: C-2693,   REALIZAR REVISIÓN POR EL ESPECILISTA PARA HACER EL DIAGNÓSTICO DE LA FALLA QUE PRESENTA, EFECTUAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA NSF 49. VERIFICAR INTENSIDAD DE LA LÁMPARA UV4. COMPROBAR EL ESTADO DE IA LÁMPARA FLUORESCENTE; CAMBIO DE VENTILADORES; INTEGRIDAD DE FILTROS HEPA; REVISIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL: ALARMAS DE FLUJO, POSICIÓN DE LA VENTANA. VELOCIDAD; LIMPIEZA DE VÁLVULAS REGULADORAS DE FLUJO, AJUSTE DE ACOPLES TIPO CAMPANA; CONTEO DE PARTICULAS, PRUEBAS DE LAMINARIDAD, PERFIL DE FLUJO DE INYECCIÓN. UTILIZADO EN LA METODOLOGÍA DE CULTIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE COLERA Y ENTEROBACTERIAS. POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: LSP/274/13
	SERVICIO
	1

	403
	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE ESTUFA INCUBADORA REFRIGERADORA TIPO UNDERCOUNDER MARCA: THERMO SCIENTIFIC MODELO: 3727, N. SERIE: 375009246, REALIZAR REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO INCLUYENDO EL CABLEADO, CLAVIJA, CONEXIONES Y TERMINALES. SUMINISTRAR LAS REFACCIONES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. EJECUTAR LOS CORRESPONDIENTES PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LUBRICACION, LIMPIEZA, AJUSTES, PRUEBAS DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO, ETC.) APEGÁNDOSE A LOS MANUALES DEL FABRICANTE DEL EQUIPO CON MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS CERTIFICADOS PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE EFICACIA, SEGURIDAD, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN GENERAL, INTERNA Y EXTERNA. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO A 36, 37, 38 GRADOS CENTIGRADOS.   POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. INVENTARIO: PEF-000015
	SERVICIO
	1

	404
	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA DE AUTOCLAVE MARCA: SANYO, MODELO: MLS3751L, N. SERIE: 180752,LIMPIEZA SUPERFICIAL CON CAMBIO DE EMPAQUES, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO A 121 ºC  PRESION   22 PTU,  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN OPERATIVA, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.   INVENTARIO: PEF-0016
	SERVICIO
	1

	405
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TERMOCICLADOR TIEMPO REAL 1, MARCA: APPLIED BIO SYSTEMS, MODELO: ABI 7500 FAST, N. DE SERIE: 275012342 ,REALIZAR LIMPIEZA DE HEATED COVER.LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA, VENTILADORES, SUPERFICIE INTERNA Y EXTERNA, TERMOBLOQUE Y PLATE TRAY. LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LÁMPARA DE HALÓGENO Y COMPONENTES DEL KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. VERIFICACIÓN TÉRMICA DEL TERMO BLOQUE. VERIFICACIÓN TÉRMICA TNU. CALIBRACIÓN SISTEMA ROI, BACKGROUND, OPTICAL, DYE Y RNASE P. VERIFICACIÓN DE HEATED COVER. EL SERVICIO DEBE INCLUIR REVISIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y EQUIPO UPS, ADEMÁS, DEBE CONTEMPLAR LA INSTALACIÓN DEL SOFTWARE PARA FUNCIONAMIENTO. EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y/O EQUIPO UPS, SE DEBERÁ INCLUIR LA REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN COMPLETA POR PARTE DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO. UTILIZADO EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.   POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO: LSP/COM/BM/019.
	SERVICIO
	1

	406
	 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TERMOCICLADOR TIEMPO REAL 2 MARCA: APPLIED BIO SYSTEMS, MODELO: ABI 7500 FAST, N. DE SERIE: 2750107364, REALIZAR REEMPLAZO DE HEATED COVER Y TERMOBLOQUE.LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA, VENTILADORES, SUPERFICIE INTERNA Y EXTERNA, TERMOBLOQUE Y PLATE TRAY. REEMPLAZO DE LÁMPARA DE HALÓGENO Y COMPONENTES A KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. VERIFICACIÓN TÉRMICA DEL TERMO BLOQUE. VERIFICACIÓN TÉRMICA TNU. CALIBRACIÓN SISTEMA ROI, BACKGROUND, OPTICAL, DYE Y RNASE P. VERIFICACIÓN DE HEATED COVER. EL SERVICIO DEBE INCLUIR REVISIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y EQUIPO UPS, ADEMÁS, DEBE CONTEMPLAR LA INSTALACIÓN DEL SOFTWARE PARA FUNCIONAMIENTO. EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y/O EQUIPO UPS, SE DEBERÁ INCLUIR LA REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN COMPLETA POR PARTE DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO.UTILIZADO EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.INVENTARIO:  SEP-037483.
	SERVICIO
	1

	407
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TERMOCICLADOR TIEMPO REAL 5, MARCA: APPLIED BIO SYSTEMS, MODELO: ABI 7500 FAST, N. DE SERIE: 2750108423 , REALIZAR LIMPIEZA DE HEATED COVER.LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA, VENTILADORES, SUPERFICIE INTERNA Y EXTERNA, TERMOBLOQUE Y PLATE TRAY. LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LÁMPARA DE HALÓGENO Y COMPONENTES DEL KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. VERIFICACIÓN TÉRMICA DEL TERMO BLOQUE. VERIFICACIÓN TÉRMICA TNU. CALIBRACIÓN SISTEMA ROI, BACKGROUND, OPTICAL, DYE Y RNASE P. VERIFICACIÓN DE HEATED COVER. EL SERVICIO DEBE INCLUIR REVISIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y EQUIPO UPS, ADEMÁS, DEBE CONTEMPLAR LA INSTALACIÓN DEL SOFTWARE PARA FUNCIONAMIENTO. EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y/O EQUIPO UPS, SE DEBERÁ INCLUIR LA REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN COMPLETA POR PARTE DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO.UTILIZADO EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.  POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO: LSPINT340.
	SERVICIO
	1

	408
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO  de TERMOCICLADOR TIEMPO REAL 6, MARCA BIO MOLECULAR SYSTEMS, MODELO MIC, N. SERIE M0002022,POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. REALIZAR LIMPIEZA DE HEATED COVER.LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA, VENTILADORES, SUPERFICIE INTERNA Y EXTERNA, TERMOBLOQUE Y PLATE TRAY. LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LÁMPARA DE HALÓGENO Y COMPONENTES DEL KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. VERIFICACIÓN TÉRMICA DEL TERMO BLOQUE. VERIFICACIÓN TÉRMICA TNU. CALIBRACIÓN SISTEMA ROI, BACKGROUND, OPTICAL, DYE Y RNASE P. VERIFICACIÓN DE HEATED COVER. EL SERVICIO DEBE INCLUIR REVISIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y EQUIPO UPS, ADEMÁS, DEBE CONTEMPLAR LA INSTALACIÓN DEL SOFTWARE PARA FUNCIONAMIENTO. EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y/O EQUIPO UPS, SE DEBERÁ INCLUIR LA REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN COMPLETA POR PARTE DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO. UTILIZADO EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR POR PCR DE ARBOVRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS. N. INVENTARIO LSPINT418.
	SERVICIO
	1

	409
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TERMOCICLADOR TIEMPO REAL 6, MARCA BIO MOLECULAR SYSTEMS, MODELO MIC, N. SERIE M0002022, EL MANTENIMIENTO CONSISTE EN VERIFICAR EL ESTADO DEL EQUIPO ASI COMO DE LAS TARJETAS ELECTRONICAS. LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA, SUPERFICIE INTERNA Y EXTERNA, REEMPLAZO DE LÁMPARAS UV DE 8 W 240 NM CODIGO 80-6263-64. UTILIZADO EN LOS DIAGNÓSTICOS MOLECULARES DE ARBOVIRUS Y EFES. CROSSLINKER MARCA AMERSHAM 
BIOSCIENCES, MODELO UVC 500 CROSSLINKER, N. SERIE 20146661, POR UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA,  INVENTARIO LSP/COM/BM/005.
	SERVICIO
	1

	410
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROCENTRIFUGA, MARCA: BECKMAN COULTER, MODELO ALLEGRA X-12, N. SERIE A1A09E13, INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. REALIZAR VERIFICACIÓN DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS. COMPROBAR SELECTORES DE VELOCIDAD, TIEMPO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN, ALARMAS E INSTRUMENTOS DE REGISTRO DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS ELÉCTRICAS: PRUEBAS DE RESISTENCIA A TIERRA, CORRIENTES DE FUGA. EXAMINAR LA EXACTITUD DE LOS CONTROLES DE TIEMPO. VERIFICAR LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN REAL CONTRA LA SELECCIONADA, CON TACÓMETRO. CONFIFMAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE FRENO. UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE ARBOVIRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.  INVENTARIO LSP/COM/BM/003. 
	SERVICIO
	1

	411
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROCENTRIFUGA, MARCA: BECKMAN COULTER, MODELO MICROFUGE 16, N. SERIE MBA21D017, INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA. REALIZAR VERIFICACIÓN DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS. COMPROBAR SELECTORES DE VELOCIDAD, TIEMPO, TEMPERATURA DE OPERACIÓN, ALARMAS E INSTRUMENTOS DE REGISTRO DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS ELÉCTRICAS: PRUEBAS DE RESISTENCIA A TIERRA, CORRIENTES DE FUGA. EXAMINAR LA EXACTITUD DE LOS CONTROLES DE TIEMPO. VERIFICAR LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN REAL CONTRA LA SELECCIONADA, CON TACÓMETRO. CONFIFMAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE FRENO. UTILIZADA EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE ARBOVIRUS, EFES Y VIRUS RESPIRATORIOS.  INVENTARIO LSPINT348. 
	SERVICIO
	1

	412
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE TERMOMETRO DIGITAL MARCA: TRACEABLE, MODELO: 4227X, NO. DE SERIE: 210133611, REALIZAR REVISIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y CALIBRACIÓN EN LAS TEMPERATURAS DE -5°C A 20°C GRADOS CENTIGRADOS. USADO EN EL ALMACEN DE REACTIVOS. POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO LSP-INT-346
	SERVICIO
	1

	413
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DE TERMOMETRO DIGITAL MARCA: STEREN, MODELO: TER-100, SERIE: S/N, REALIZAR REVISIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y CALIBRACIÓN EN LAS TEMPERATURAS DE -5°C A 20°C GRADOS CENTIGRADOS. USADO EN EL ALMACEN DE REACTIVOS. POR EMPRESA ACREDITADA ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION), QUE INCLUYA INFORME DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, CARTA DE TRAZABILIDAD Y CARTA DE AUTORIZACION ANTE LA EMA.  INVENTARIO LSP/CC/015/07
	SERVICIO
	1


VIII.- INFORMACIÓN GENERADA POR PARTE DEL PROVEEDOR QUE PERTENEZCAN A LOS SERVICIOS DE SALUD
No aplica.

IX.- TERMINOS Y CONDICIONES

Se establecen los presentes Términos y Condiciones, de conformidad con lo siguiente:
a) VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La vigencia del contrato será a partir de la notificación de la adjudicación o fallo y hasta el 31 de diciembre del 2026.

b)  PLAZO DE ENTREGA

El participante adjudicado entregará el material de laboratorio dentro de un plazo no mayor a 10 días naturales contados a partir de la notificación de la adjudicación o fallo.

c) MECANISMO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 párrafo tercero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se evaluará mediante el criterio de evaluación de PUNTOS Y PORCENTAJES y/o artículo 27 fracción XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se evaluará mediante el criterio de evaluación BINARIO. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

Los participantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará documentalmente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados, así como con la Propuesta de las especificaciones Técnicas con descripción amplia y detallada del servicio. Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones se basarán en la información documental presentada por los participantes observando para ello lo previsto en el artículo 47 párrafo tercero relativo al criterio puntos y porcentajes y 48 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 100 de su Reglamento y/o artículo 27 fracción XVI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y artículo 36 fracción V y/o artículo 41 fracción IV de su Reglamento, según corresponda.

Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del participante, considerando las modificaciones que de estas deriven.
Se verificará la descripción técnica del servicio ofertada por el participante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada, conforme a lo solicitado en el Anexo Técnico.

Se comprobará la congruencia que guarda con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales, que envíe el participante como sustento.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

La evaluación de la documentación técnica se realizará por parte del área requirente. 

d) NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES CUYO CUMPLIMIENTO SE EXIGE A: LOS PARTICIPANTES, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

El participante deberá presentar: escrito libre en papel membretado y debidamente digitalizado o escaneado con la firma del representante legal, en el que manifieste que la empresa y su personal se comprometen que durante la adquisición del servicio, una vez  adjudicado, se tendrá la obligación de dar cumplimiento a las Normas Oficiales, que apliquen estrictamente a su actividad, así como favorecer el cumplimiento por parte de la Secretaría de aquellas Normas que a través de la adquisición se deban cumplir, por parte de esta última, siendo algunas de estas:

	NORMATIVIDAD

	Ley General de Salud, en los artículos aplicables

	Reglamento de la Ley General de Salud

	Ley Federal de Infraestructura de la Calidad

	Reglamento de Insumos para la Salud

	Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios

	NMX-EC-17025-IMNC-2006
	Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración

	NOM-018-STPS-2000
	Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo

	NOM-007-SSA3-2011
	Para la organización y funcionamiento de los laboratorios

	NOM-017-SSA2-2012
	Para la vigilancia Epidemiológica

	NMX-EC-15189-IMNC-20058 
	Laboratorios clínicos-requisitos particulares para la calidad y la competencia

	NOM-018-STPS-2015
	Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos pos sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo

	PROY-NOM-005-STPS-2017
	Manejo de sustancias químicas peligrosas o sus mezclas en los centros de trabajo-condiciones y procedimientos de seguridad y salud

	NOM-064-SSA1-1993
	Que establece especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnostico

	NOM-065-SSA1-1993
	Que establece las especificaciones sanitarias de los medios de cultivo. Generalidades

	NOM-117-SSA1-1994
	Bienes y servicios. Método de prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, zinc y mercurio en alimentos, agua potables y agua purificada por espectrometria de absorción atómica

	NMX-AA-120-SCFI-2006
	Que establece los requisitos y especificaciones de sustentabilidad de calidad de playas


e) PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica se deberá presentar en el formato ANEXO 1 “FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA” y deberá contener la siguiente documentación:

1) Descripción amplia, detallada y legible de la prestación del servicio ofertada, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el presente anexo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o por su representante legal.
2) Presentar Aviso de Funcionamiento y/o responsable sanitario en original o copia certificada y copia simple expedida por COFEPRIS, los cuales deberán ser vigentes.

3) Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que los servicios que ofertan cuentan con los más altos controles de calidad, así como la experiencia en servicios similares. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.
4) Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que se compromete el participante a proporcionar el material de laboratorio requerido, conforme a la información y requisitos del presente anexo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

5) Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que se compromete a que el material de laboratorio requeridos que está ofertando cumple con los estándares de las Normas Oficiales Mexicanas vigentes. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

6) Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que en caso de resultar con la asignación del contrato se compromete a contar con la capacidad de distribución suficiente. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

7) Escrito bajo protesta de decir verdad donde el participante deberá presentar manifiesto de compromiso de cumplir con el material de laboratorio, en el lugar y por el período comprendido del día siguiente hábil a la notificación de adjudicación al 31 de diciembre de 2026. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas. 

8) Escrito bajo protesta de decir verdad que cuenta con la totalidad de los Registros Sanitarios vigentes o prorrogados anexando listado de medicamentos e insumos con el número de registros. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

9) Presentar copia simple de los Registros Sanitarios vigentes en anverso y reverso y su última actualización (refrendo o prórroga según corresponda) expedidos por la COFEPRIS de medicamentos e insumos que oferte. En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar lo siguiente:
a) Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.

b) Copia simple legible del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, así como el trámite completo donde se corrobore que el acuse corresponde al registro sanitario en cuestión, presentado ante la COFEPRIS a más tardar dentro de los 150 días hábiles anteriores al vencimiento del registro sanitario en los términos previstos por el artículo 190 bis 6 del Reglamento de Insumos para la Salud.

Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.
10) En el supuesto de que este servicio no requiera de registro sanitario, deberán presentar constancia expedida por la Secretaría de Salud que lo exima del mismo, o en su caso, deberá entregar una carta firmada por el representante legal y una copia de la citada carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que el servicio mencionado no requiere de Registro Sanitario, 
Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

11) Manifiesto suscrito autógrafamente por el Representante Legal del Participante, en el que se obliga a liberar a los Servicios de salud, de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal, laboral, administrativa que en su caso, pudiera ocasionar con motivo de daños materiales o de integridad física así como por la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional, de acuerdo a la partida ofertada Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

12) Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que en caso de resultar adjudicado se obliga a no divulgar por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio, la información que se genere al desarrollar el presente servicio y mantener en la más estricta confidencialidad, los resultados parciales y finales del mismo, absteniéndose de dar a conocer cualquier información al respecto. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

13) Documentación técnica necesaria: folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, para comprobar las especificaciones técnicas de los insumos y medicamentos solicitados, debidamente referenciados, mismos que deberán estar en idioma español. En el caso de que se presenten en idioma distinto al español, deberá acompañarse la traducción simple al español de las características que respalden la propuesta, el participante deberá señalar claramente y anotar el número de la especificación que corresponda según las características de los equipos que está proponiendo, para su pronta localización en la evaluación técnica que se realice. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

f) PROPUESTA ECONÓMICA 

La propuesta económica deberá presentarse de acuerdo con el ANEXO 2 “FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA”, la cual deberá contener los siguientes datos: 

· Descripción y precio unitario 

· Importes expresados en moneda nacional (pesos mexicanos) considerando únicamente dos decimales para su cálculo (truncado y/o redondeado a dos decimales). 

· Los precios serán unitarios, según el bien que oferte y/o con los impuestos que resulten aplicables. 

· Indicar que los precios serán fijos hasta el total cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato respectivo. 

· Indicar la aceptación de las condiciones de pago, conforme al plazo y procedimiento establecido por los Servicios de Salud. 

· La propuesta económica deberá corresponder con las especificaciones técnicas solicitadas. 

· La propuesta económica deberá tener una vigencia mínima de 90 (noventa) días naturales a partir de la fecha de su presentación.  

· El posible Proveedor con la presentación de su propuesta económica, acepta que cumple con todas y cada una de las características, plazos y condiciones solicitadas en el presente Anexo Técnico. 

· De resultar adjudicado el posible Proveedor, deberá de presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que se obliga a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione derivado de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos a nivel nacional o internacional. 

g) VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO

N/A
h) PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS

Las penas convencionales se aplicarán cuando, por causas imputables al proveedor, la entrega de los bienes y/o servicios se realice con atraso, considerando para esta determinación la fecha convenida o pactada contractualmente o pactada entre las partes, considerando lo siguiente:

a. DURANTE LA ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
Se penalizará con el 5% al millar del valor del bien no entregado, y por cada día natural de atraso, hasta su entrega de conformidad. El periodo de penalización comienza a contar a partir del día siguiente en que se concluye el plazo o fecha convenida para la entrega de los bienes y/o servicios.

El POSIBLE PROVEEDOR autorizará a la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio POSIBLE PROVEEDOR.

Conforme a lo previsto en el párrafo primero del artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y último párrafo del artículo 142 de su Reglamento y/o artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.
El Administrador del contrato será el encargado de realizar el trámite de la aplicación de las penas convencionales y de notificarle al POSIBLE PROVEEDOR.

DEDUCTIVAS

Conforme a lo previsto en el artículo 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y/o último párrafo del artículo 57 último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda.
Secretaría de Salud del Estado de Tabasco a través del Administrador del Contrato, será responsable de aplicar las deducciones por incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el POSIBLE PROVEEDOR respecto a los conceptos que integran el bien y/o servicio o entrega de lo adjudicado que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto total del contrato; tomando en consideración preferentemente los siguientes elementos:

El servidor público Administrador del Contrato está facultado para verificar el cumplimiento del contrato y elaborar el escrito de conformidad donde se establezca que el POSIBLE PROVEEDOR cumplió con la prestación o entrega de lo establecido en el mismo, mismos que podrán ser sustituidos por el servidor público designado para el desempeño de esas funciones, sin necesidad de modificar el presente documento.

Los bienes y/o servicios se tendrán por recibidos previa revisión del Administrador del Contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

Secretaría de Salud del Estado de Tabasco a través del Administrador del Contrato, rechazarán los bienes y/o servicios, que no cumplan las especificaciones establecidas en el respectivo contrato y en sus Anexos, obligándose al POSIBLE PROVEEDOR en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para la Secretaría de Salud, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondiente.

Secretaría de Salud del Estado de Tabasco a través del Administrador del Contrato, podrán aceptar los bienes y/o servicios que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en el respectivo contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición del bien y/o servicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

i) DEVOLUCIÓN POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

La devolución y reposición de bienes de consumo, será por cuenta y a cargo del participante adjudicado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.

Los montos a deducir se aplicarán en la factura que el proveedor presente para su cobro. Las deducciones no podrán exceder del 10% del monto máximo total del contrato. El Organismo descontará las cantidades por concepto de deductivas de la factura que el proveedor presente para su cobro.

El participante adjudicado, se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte llegue a causar al Organismo y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en el instrumento jurídico correspondiente, o bien, por los defectos o vicios ocultos en los servicios entregados, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y/o el artículo 53 Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda.
La Secretaría y/o Los Servicios de Salud del Estado de Tabasco podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes y/o servicios, a través de los Dirección de Programas Preventivos, cuyas muestras utilizadas para este efecto deberán ser repuestas por el POSIBLE PROVEEDOR, sin costo para la Secretaría de Salud que así lo solicite.

j) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

El participante adjudicado, se obliga a otorgar a los Servicios de Salud del Estado de Tabasco dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la firma del contrato en términos del artículo 69, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y/o artículo 31 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) y/o 20% (veinte por ciento), según corresponda, del monto total máximo del contrato a erogar en el ejercicio fiscal.
Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato, será devuelta al proveedor una vez que el Organismo le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará al proveedor, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato, para lo cual deberá de presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en el Departamento de (donde se solicita la cancelación de la fianza), mismo que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.
k) FORMA DE PAGO:

La Convocante, se compromete a pagar al proveedor, por el total de la prestación del servicio objeto del presente Contrato, de conformidad con lo siguiente:

La Convocante pagará al proveedor, contra la presentación de la(s) factura(s) respectiva(s) el importe del servicio suministrado, una vez que estos sean prestados y validados en o las unidades conforme a los términos del contrato, dicho pago no deberá exceder de los exceder de los 17 (diecisiete) días hábiles y/o 35 (treinta y cinco) días naturales, contados a partir de recibir la factura respectiva, de acuerdo con el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 134 de su reglamento y/o artículo 50, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda.

El pago por los bienes y/o servicio prestado se cubrirá por parte de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido, conforme a los bienes y/o servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del Administrador del Contrato o el servidor público que éste designe para la supervisión, revisión y validación del bien y/o servicio.
El proveedor se obliga a presentar debidamente identificados los servicios entregados para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los bienes y/o servicios adquiridos, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los bienes y/o servicios facturados.

De conformidad con el artículos 135 del Reglamento la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y/o artículo 12 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, en caso de que el CFDI entregado presente errores, la Secretaría de Salud de Tabasco dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará al POSIBLE PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que el POSIBLE PROVEEDOR presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El CFDI y el XML deberán ser enviados vía correo electrónico a la cuenta que determine el Administrador del Contrato. Los CFDI serán validados en la página del Sistema de Administración Tributaria (SAT), al momento en que los Servicios de Salud del Estado de Tabasco realicen el pago. El CFDI se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

El POSIBLE PROVEEDOR manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes y/o servicios adquiridos, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del Contrato o el servidor público que esté designe.

Para efectos de trámite de pago, el POSIBLE PROVEEDOR deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por los Servicios de Salud del Estado de Tabasco para efectos del pago. 

El pago de la prestación del bien y/o servicio recibido quedará condicionado proporcionalmente al pago que el POSIBLE PROVEEDOR deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

El POSIBLE PROVEEDOR se obliga a no cancelar ante el SAT los comprobantes fiscales digitales a favor de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo a los Servicios de Salud del Estado de Tabasco para su autorización expresa, debiendo este informar de dicha justificación y reposición del Comprobante Fiscal Digital en su caso.

La Convocante, se compromete a pagar al POSIBLE PROVEEDOR, por el total de la adjudicación de los bienes y/o servicios, objeto del presente Contrato, de conformidad con lo siguiente:
	Requisitos
	Firmas

	Comprobante Fiscal Digital que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y en el cual se indique:

· Número de proveedor.

· Número de contrato.

· Número de fianza y denominación Social de la Afianzadora
	

	Documento, folio del proveedor, en donde relacione los bienes y/o servicios, que acredite la recepción de los "BIENES Y/O SERVICIOS".


	Firma de aceptación por parte del  encargado del servicio

	Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positiva y vigente
	


El POSIBLE PROVEEDOR adjudicado deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco. 

El POSIBLE PROVEEDOR, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de “los Servicios de Salud del Estado de Tabasco”, el “CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

Para la validación de dichos comprobantes el POSIBLE PROVEEDOR deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco el archivo en formato XML, la validez de estos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que los Servicios de Salud del Estado de Tabasco tiene en operación; para tal efecto, el POSIBLE PROVEEDOR proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que el POSIBLE PROVEEDOR acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello. 

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria del POSIBLE PROVEEDOR está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT. Si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados, se realizará a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios).

En caso de que el POSIBLE PROVEEDOR reciba pagos en exceso, de conformidad a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y/o articulo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco deberá reintegrar dichas cantidades más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, para los casos de prórroga cuando existan créditos fiscales, los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

l) MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES O DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE ENTREGADOS O PRESTADOS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE. 

El POSIBLE PROVEEDOR mensualmente deberá entregar los documentos en donde relacione los bienes y/o servicios o procedimientos utilizados o realizados, donde se acredite la recepción del bien y/o servicio con la firma de aceptación por parte del administrador del Contrato.
m) ANTICIPOS

No aplica

n) AVISO DE PRIVACIDAD

No aplica

o) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El posible proveedor deberá entregar póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que puedan causar al hospital y/o a terceros, en sus bienes o en su persona, provocados por actos y/o hechos intencionales y/o imprudenciales, voluntarios y/o involuntarios o directa o indirectamente causados por la realización de los servicios realizados, incluyendo el daño o indemnización a los ocupantes permanentes u ocasionales, sus bienes y pertenencias y la restitución de los perjuicios hasta su total satisfacción. La vigencia de la póliza de responsabilidad civil será mínima por el equivalente a la vigencia del contrato. 

Dicha garantía deberá entregarla dentro de los 10 días naturales posteriores al día de la formalización del contrato. 

La cobertura de la póliza de responsabilidad civil deberá cubrir los riesgos indicados, con un porcentaje mínimo del 10% (diez por ciento) del monto del contrato adjudicado antes de IVA.
p) TIPO DE CONTRATACIÓN

Este procedimiento se formalizará a través de un contrato por Partida. El contrato será a precio fijo, en los términos de los artículos 65 de la LAASSP y 125 fracción III de su Reglamento, artículo 41 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, aclarando que la entrega, recepción, alta y pago se realizará previa presentación de la factura ante la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, el pago se realizará a la entrega de los bienes y/o servicios en moneda nacional.
q) FORMA DE ADJUDICACIÓN 
La adjudicación del procedimiento de contratación de la presente adquisición será por PARTIDA, que cumpla con las características y especificaciones requeridas en el presente anexo técnico.
r) ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

El Titular del área requirente designará a la persona servidora pública que fungirá como Administrador de Contrato, el cual será responsable de verificar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

s)  CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma de este.
2. Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.
3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.

4. Cuando se compruebe que el posible proveedor haya entregado la prestación del bien y/o servicios con descripciones y características distintas a las aceptadas en esta contratación.

5. En caso de que el POSIBLE PROVEEDOR no reponga la prestación del bien y/o servicio que no haya prestado, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos.

6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren la presente convocatoria.

7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del POSIBLE PROVEEDOR.

8. Cuando se trate de la prestación del bien y/o servicio y estos no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos, se podrá iniciar el procedimiento de rescisión.

9. En caso de que durante la vigencia del contrato se reciba comunicado por parte de la Secretaría de Salud, en el sentido de que el posible proveedor ha sido sancionado respecto a las partidas adjudicadas correspondientes a la presente convocatoria o se le ha revocado el Registro Sanitario.

Lugar: Villahermosa, Tab; 07 de mayo de 2026.
	Elaboró:

_________________________________

	VICTOR ALFREDO TORRES CASANOVA


	


ANEXO 1 “FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA”

(Se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del Participante)

	NOMBRE DEL PARTICIPANTE:                                                                                            
DIRECCIÓN:                                                                                 TELÉFONO:                                     R.F.C.:                    
EMAIL:                                                                                         
	HOJA No:               DE:                

FECHA:                                    


	No.
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD 
	CANTIDAD

	
	 
	 
	

	
	 
	 
	

	
	 
	 
	

	
	 
	 
	

	
	 
	 
	


	Condiciones de Venta

	Vigencia de precios
	90 días naturales

	Tiempo de entrega
	

	Crédito
	

	Garantía
	


Manifestamos que tenemos la capacidad total y cumplimiento de abastecimiento de los materiales para el “Servicio de Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio para el Laboratorio de Salud Pública de Tabasco”.
Nombre y firma del representante legal
ANEXO 2 “FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA”

(Se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del Participante)

	NOMBRE DEL PARTICIPANTE:                                                                                            
DIRECCIÓN:                                                                                 TELÉFONO:                                     R.F.C.:                    
EMAIL:                                                                                         
	HOJA No:               DE:                

FECHA:                                    


	No. 
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD 
	PRECIO UNITARIO
	IMPORTE TOTAL 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	Importe con letra:


	SUBTOTAL
	 

	
	IVA
	 

	
	TOTAL
	 


	Condiciones de Venta

	Vigencia de precios
	90 días naturales

	Tiempo de entrega
	

	Crédito
	

	Garantía
	


Importe con letra:
Manifestamos que los precios unitarios señalados en esta proposición serán en moneda nacional, a dos decimales y fijos durante la vigencia del Contrato/Pedido, del procedimiento de contratación para el “Servicio de Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio para el Laboratorio de Salud Pública de Tabasco” para cubrir las necesidades de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.
Nombre y firma del representante legal
62

[image: image1.png][image: image2.png]