[image: image1.png]TA

GOBIERNO DEL PUEBLO







	SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA DEL ESTADO DE TABASCO
 

	ANEXO TÉCNICO


SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA DEL ESTADO DE TABASCO
I.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El presente Anexo Técnico tiene por objeto la contratación del “Servicio Médico Integral de Banco de Sangre para el Centro Estatal de Hemoterapia en el Estado de Tabasco”, con el fin de obtener una sangre segura.
II.- VIGENCIA DEL CONTRATO Y PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO


La vigencia del contrato iniciará a partir del día natural siguiente a la notificación de adjudicación o fallo y hasta el 31 de diciembre de 2026.
III.- DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO SOLICITADO

El Servicio Médico Integral de Banco de Sangre se define como la prestación de un servicio mediante el cual se provee de equipo y consumibles para la realización de procedimientos del Banco de Sangre con el objetivo de obtener una “Sangre Segura”, la cual será destinada como unidad de medida para el perfeccionamiento de dicho servicio. El suministro de bienes de consumo, equipamiento y el mantenimiento de las máquinas y los equipos biomédicos a utilizar se realiza por personal técnico de apoyo del proveedor quién también llevará el control de los insumos brindados.

SANGRE SEGURA: Unidad de sangre total que se obtiene a partir de 1 donante y se fracciona en hemo componentes. Esta unidad cumple con los requisitos normativos de acuerdo la norma NOM-253-SSA1-2012 para su liberación y administración con fines terapéuticos.

El Servicio Integral del Centro Estatal de Hemoterapia, incluye el equipamiento e insumos necesarios de acuerdo con las necesidades del Banco de Sangre y conforme al presente Anexo, así como la capacitación y actualización continua del personal operativo de todas las áreas de la unidad, independientemente de las capacitaciones y actualizaciones en el manejo de los equipos.
NOTA: para garantizar el óptimo servicio de salud, todos y cada uno de los procesos del Banco de Sangre serán realizados por personal técnico y médicos especialistas pertenecientes al Centro Estatal de Hemoterapia del Estado de Tabasco.
	LOTE
	UNIDAD
	AREA
	CLAVE
CNIS
	DESCRIPCION DEL MATERIAL
	PRESENTACIÓN/TURNO
	HORARIO
	CANTIDAD MÍNIMO
	CANTIDAD MÁXIMO
	OBSERVACIONES

	1
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	080.098.0203
	BOLSA TRIPLE TOP- AND BOTTON
	PZAS
	N/A
	3,800
	9,500
	ANUAL

	2
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	080.098.0211
	BOLSAS CUADRUPLE TOP AND BOTTON
	PZAS
	N/A
	4,200
	10,500
	ANUAL

	3
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	KIT DE AFERESIS PARA LA OBTENCIÓN DE DOBLE CONCENTRADO ERITROCITARIO
	PZA
	N/A
	28
	72
	ANUAL

	4
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	KIT DE AFERESIS PARA LA OBTENCIÓN DE PLAQUETAS
	PZA
	N/A
	52
	132
	ANUAL

	5
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	080.909.6498
	TUBO TAPÓN LILA 13X75MM
	GRADILLA CON 100 TUBOS
	N/A
	88
	220
	ANUAL

	6
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	080.909.6506
	TUBO TAPÓN ROJO 13X100MM
	GRADILLA CON 100 TUBOS
	N/A
	110
	276
	ANUAL

	7
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	080.909.6530
	TUBO TAPÓN AMARILLO 13X100MM
	GRADILLA CON 100 TUBOS
	N/A
	88
	220
	ANUAL

	8
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	080.025.0052
	AGUJA TOMA MULTIPLE VERDE
	CAJA CON 100 AGUJAS
	N/A
	124
	312
	ANUAL

	9
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	ETIQUETA CHICA PARA TUBO
	ROLLO C/1000 ETIQUETAS
	N/A
	78
	195
	ANUAL

	10
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	060.203.0397
	CINTA MICROPORE
	PIEZA
	N/A
	96
	240
	ANUAL

	11
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	060.066.1094
	CHLORASET
	CAJA C/25 PIEZAS
	N/A
	320
	800
	ANUAL

	12
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	060.436.0107
	GASAS 10X10
	PAQUETE C/200 PIEZAS
	N/A
	134
	336
	ANUAL

	13
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	060.456.0664
	GUANTES MEDIANOS
	CAJA C/100 GUANTES
	N/A
	144
	360
	ANUAL

	14
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	060.621.0656
	CUBREBOCAS
	CAJA C/50 PIEZAS
	N/A
	57
	144
	ANUAL

	15
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	060.904.0100
	TORUNDAS DE ALGODÓN
	BOLSA C/1000 TORUNDAS Ó 500gr
	N/A
	120
	300
	ANUAL

	16
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	060.066.0773
	ALCOHOL AL 70%
	BIDON DE 20 LTS
	N/A
	14
	36
	ANUAL

	17
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1 Y 2
	KIT C/200 PRUEBAS
	N/A
	54
	135
	ANUAL

	18
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	VIRUS B DE LA HEPATITIS
	KIT C/200 PRUEBAS
	N/A
	54
	135
	ANUAL

	19
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	VIRUS C DE LA HEPATITIS
	KIT C/200 PRUEBAS
	N/A
	54
	135
	ANUAL

	20
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	TREPONEMA PALLADIUM (SIFILIS)
	KIT C/200 PRUEBAS
	N/A
	54
	135
	ANUAL

	21
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	TRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS)
	KIT C/200 PRUEBAS
	N/A
	54
	135
	ANUAL

	22
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	MALARIA (PLASMODIUM)
	KIT C/96 PRUEBAS
	N/A
	112
	280
	ANUAL

	23
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	080.074.1456
	ROSA DE BENGALA
	KIT C/ 50 PRUEBAS
	N/A
	204
	510
	ANUAL

	24
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	CONTROLES HIV AG/AB
	KIT C/ 4 FRASCOS
	N/A
	9
	24
	ANUAL

	25
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	CONTROLES HCV
	KIT C/2 FRASCOS
	N/A
	9
	24
	ANUAL

	26
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	CONTROLES HBSAG
	KIT C/2 FRASCOS
	N/A
	9
	24
	ANUAL

	27
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	CONTROLES DE TREPONEMA PALLIDIUM (SIFILIS)
	KIT C/2 FRASCOS
	N/A
	9
	24
	ANUAL

	28
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	CONTROLES DE TRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS)
	KIT C/2 FRASCOS
	N/A
	9
	24
	ANUAL

	29
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	CALIBRADOR HIV AG/AB
	KIT C/2 FRASCOS
	N/A
	9
	24
	ANUAL

	30
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	CALIBRADOR HCV
	KIT C/2 FRASCOS
	N/A
	9
	24
	ANUAL

	31
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	CALIBRADOR HBSAG
	KIT C/2 FRASCOS
	N/A
	9
	24
	ANUAL

	32
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	CALIBRADOR DE TREPONEMA PALLIDIUM (SIFILIS)
	KIT C/2 FRASCOS
	N/A
	9
	24
	ANUAL

	33
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	CALIBRADOR DE TRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS)
	KIT C/2 FRASCOS
	N/A
	9
	24
	ANUAL

	34
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	LISANTE PARA LA DETERMINACIÓN DE BIOMETRÍA HEMÁTICA
	PIEZA
	N/A
	46
	115
	ANUAL

	35
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	DILUYENTE PARA LA DETERMINACIÓN DE BIOMETRÍA HEMÁTICA
	PIEZA
	N/A
	46
	115
	ANUAL

	36
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	SOLUCIÓN LIMPIADORA (CLEANER) PARA LA DETERMINACIÓN DE BIOMETRÍA HEMÁTICA
	PIEZA
	N/A
	46
	115
	ANUAL

	37
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	080.823.0270
	CONTROL NIVEL BAJO PARA BIOMETRIA
	PIEZA
	N/A
	96
	240
	ANUAL

	38
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	080.823.0270
	CONTROL NIVEL NORMAL PARA BIOMETRIA
	PIEZA
	N/A
	96
	240
	ANUAL

	39
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	080.823.0270
	CONTROL NIVEL ALTO PARA BIOMETRIA
	PIEZA
	N/A
	96
	240
	ANUAL

	40
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	080.098.0112
	BOLSAS PEDIATRICAS DE 150ML
	PIEZA
	N/A
	48
	120
	ANUAL

	41
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	080.709.0022
	PIPETAS PASTEUR LARGA
	CAJA C/200 PZAS
	N/A
	28
	72
	ANUAL

	42
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	ETIQUETA GRANDE PARA BOLSA
	ROLLO C/1000 ETIQUETAS
	N/A
	20
	50
	ANUAL

	43
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	HIPOCLORITO DE SODIO SOLUCION (CLORO) PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
	BIDON DE 20 LTS
	N/A
	14
	36
	ANUAL

	44
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	080.592.0014
	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO
	BIDON DE 4 LTS
	N/A
	24
	60
	ANUAL

	45
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	080.835.0607
	ANTI A FRASCO 10ML
	FRASCO P/100 PRUEBAS
	N/A
	56
	140
	ANUAL

	46
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	080.835.0615
	ANTI B FRASCO 10ML
	FRASCO P/100 PRUEBAS
	N/A
	72
	180
	ANUAL

	47
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	080.835.0102
	ANTI AB FRASCO 10ML
	FRASCO P/100 PRUEBAS
	N/A
	72
	180
	ANUAL

	48
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	080.835.0110
	ANTI D FRASCO 10ML
	FRASCO P/100 PRUEBAS
	N/A
	105
	264
	ANUAL

	49
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	080.081.4014
	CONTROL RH  FRASCO 10ML
	FRASCO P/100 PRUEBAS
	N/A
	87
	219
	ANUAL

	50
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	080.081.0236
	LECTINA A1 FRASCO 5ML
	FRASCO P/50 PRUEBAS
	N/A
	28
	72
	ANUAL

	51
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	080.081.0244
	LECTINA H FRASCO 5ML
	FRACO P/25 PRUEBAS
	N/A
	57
	144
	ANUAL

	52
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	080.725.0014
	ALBUMINA BOVINA AL 22% FRASCO 10ML
	FRASCO P 100/ PRUEBAS
	N/A
	36
	90
	ANUAL

	53
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	080.081.0368
	ANTIGLOBULINA HUMANA (SUERO DE COOMBS) FRASCO 10ML
	FRASCO P 100/ PRUEBAS
	N/A
	31
	78
	ANUAL

	54
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	TARJETA EN COLUMNA O ESFERAS PARA SISTEMA ABO Y RH
	CAJA C/100 TARJETAS
	N/A
	120
	300
	ANUAL

	55
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	TARJETA PARA PRUEBA DE COMPATIBILIDAD POLIESPECIFICO
	CAJA C/ 100 TARJETAS
	N/A
	32
	80
	ANUAL

	56
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	ERITROCITOS CONOCIDOS PARA EL RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES
	CAJA C/100 TARJETAS
	N/A
	5
	14
	ANUAL

	57
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	TARJETA DE FENOTIPOS CONOCIDOS PARA LA IDENTIFICACION DEL SISTEMA RH Y KELL
	CAJA C/100 TARJETAS
	N/A
	120
	300
	ANUAL

	58
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	TARJETA PARA LA PRUEBA INVERSA DEL GRUPO SANGUINEO
	TARJETA C/100 PRUEBAS
	N/A
	68
	170
	ANUAL

	59
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	TORNIQUETE
	CAJA C/ 6 PZAS
	N/A
	2
	6
	TRIMESTRAL

	60
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	060.066.0658
	KIT DE PRUEBA DE ACIDOS NUCLEICOS (NAT), PARA LA AMPLIFICACION DE ACIDOS NUCLEICOS (DNA Y RNA) PROPORCIONANDO UNA SENSIBILIZACION MAYOR PARA LA DETECCION DE INFECCION VIRAL (HIV), REDUCIENDO EL PERIODO DE VENTANA Y EN LOS DONANTES DE SANGRE Y SUS COMPONENTES A TRAVÉS DE LA TÉCNICA DE AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
	PRUEBA
	N/A
	3,600
	9,000
	ANUAL

	61
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	060.066.0658
	KIT DE PRUEBA DE ACIDOS NUCLEICOS (NAT), PARA LA AMPLIFICACION DE ACIDOS NUCLEICOS (DNA Y RNA) PROPORCIONANDO UNA SENSIBILIZACION MAYOR PARA LA DETECCION DE INFECCION VIRAL ( HEPATITIS “B”), REDUCIENDO EL PERIODO DE VENTANA Y EN LOS DONANTES DE SANGRE Y SUS COMPONENTES A TRAVÉS DE LA TÉCNICA DE AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
	PRUEBA
	N/A
	3,600
	9,000
	ANUAL

	62
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	060.066.0658
	KIT DE PRUEBA DE ACIDOS NUCLEICOS (NAT), PARA LA AMPLIFICACION DE ACIDOS NUCLEICOS (DNA Y RNA) PROPORCIONANDO UNA SENSIBILIZACION MAYOR PARA LA DETECCION DE INFECCION VIRAL ( HEPATITIS “C”), REDUCIENDO EL PERIODO DE VENTANA Y EN LOS DONANTES DE SANGRE Y SUS COMPONENTES A TRAVÉS DE LA TÉCNICA DE AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
	PRUEBA
	N/A
	3,600
	9,000
	ANUAL

	63
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	537.704.1263
	PINZA DE ANILLO
	PIEZA
	N/A
	0
	2
	SEMESTRAL

	64
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	533.461.0028
	GRADILLA P/ 90 TUBOS
	PIEZA
	N/A
	11
	28
	ANUAL

	65
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	080.025.0136
	ADAPTADOR CAMISA HOLDER
	PIEZA
	N/A
	40
	100
	ANUAL

	66
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE
	PIEZA
	N/A
	5
	14
	ANUAL

	67
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	PELOTA ANTI-ESTRÉS
	PIEZA
	N/A
	4
	10
	ANUAL

	68
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	PLACA DE ANILLO 6X5
	PIEZA
	N/A
	19
	48
	ANUAL

	69
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	060.082.0104
	ISOPOS DE MADERA CON ALGODÓN
	PIEZA
	N/A
	960
	2,400
	ANUAL

	70
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	APLICADORES DE MADERA
	BOLSA CON 750 PZS.
	N/A
	2
	5
	ANUAL

	71
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	080.909.0525
	TUBOS DE CRISTAL 12X75
	PZA
	N/A
	1,440
	3,600
	ANUAL

	72
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	TERMOMENTRO -20 A 110 C
	PZA
	N/A
	4
	12
	ANUAL

	73
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	080.681.1105
	PAPEL PARAFILM
	ROLLO
	N/A
	2
	6
	SEMESTRAL

	74
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	535.859.0718
	TIJERA QUIRURGICA LISTER
	PIEZA
	N/A
	1
	3
	SEMESTRAL

	75
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	080.431.0274
	PISETA DE 500 ML
	PIEZA
	N/A
	2
	6
	ANUAL

	76
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	533.715.0444
	PIPETA AUTOMATICA 10 A 100 ML
	PIEZA
	N/A
	3
	8
	ANUAL

	77
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	533.715.0493
	PIPETA AUTOMATICA 100 A 1000 ML
	PIEZA
	N/A
	2
	6
	ANUAL

	78
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	080.909.0657
	TUBO DE ENSAYE PLATICO TRASNPARENTE CON TAPA
	PIEZA
	N/A
	4,400
	11,000
	ANUAL

	79
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	TERMOMETRO -50 A 50 C
	PIEZA
	N/A
	4
	12
	ANUAL

	80
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	CAJA DE TRANSPORTE PARA COMPONENTES SANGUINEOS DE 44 LT QUE CUENTE CON REGULACION EUROPEA (EU)2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. CLASE II. (DEBERA INCLUIR EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE)
	PIEZA
	N/A
	2
	6
	ANUAL

	81
	CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL
	PIEZA
	N/A
	1
	RELLENAR CADA 6 MESES
	SEMESTRAL

	82
	EQUIPO ANALITICO PARA LOS CENTROS REGIONALES
	N/A
	S/C
	ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA CON DIMENSIONES DE 25 X 35 X 35 CM (AN X AL X PR), RENDIMIENTO DE HASTA 40 MUESTRAS POR HORA, VOLUMEN DE LA MUESTRA: 40 uL (MODO PREDILUIDA) Y 9 uL (MODO SANGRE COMPLETA), TIENE UN LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS (COMPATIBLE CON CODE 128, CODE 39, INTERCALADO 2 DE 5 Y OTROS SISTEMAS ENUMERADOS EN EL MANUAL DEL USUARIO) CONTROL DE CALIDAD CON 6 ARCHIVOS DE CONTROL, 100 CICLOS POR ARCHIVO, GRÁFICOS DE LEVEY-JENNINGS, INFORMACIÓN DE CONTROL DE CARGA/DESCARGA, PROGRAMA EQC DE REVISIÓN POR EXPERTOS EN LÍNEA, RECUENTO DE GLOBULOS BLANCOS, ERITROCITOS Y PLAQUETAS POR IMPEDANCIA, CON MEDICIÓN DE HEMOGLOBINA LIBRE DE CIANURO, DISTINCIÓN DE GLOBULOS BLANCOS EN 3 PARTES. HASTA 19 PARÁMETROS REPORTABLES Y TRES HISTOGRAMAS (WBC, RBCY PLT), LOS PARÁMETROS SON LEUCOCITOS, # DE LINFOCITOS, PORCENTAJE DE LINFOCITOS, # MONOCITOS, PORCENTAJE DE MONOCITOS, #. DE GRANULOCITOS Y PORCENTAJE DE GRANULOCITOS; ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO,
	Equipo
	N/A
	N/A
	8
	COMODATO

	83
	EQUIPO ANALITICO PARA LOS CENTROS REGIONALES
	N/A
	S/C
	BALANZA MEZCLADORA PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE CON DISPLAYH PARA MONITORIZACIÓN DEL DONANTE, FLUJO Y VOLUMEN DE SANGRE, EL VOLUMEN RESTANTE DE LA DONACIÓN SE PUEDE OBSERVAR DIRECTAMENTE CON ALARMA DE FLUJO BAJO, SI EL INDICADOR DE LUZ EMPIEZA A PARPADEAR, EL DONANTE DEBERÁ BOMBEAR SU MANO PARA AUMENTAR EL FLUJO SANGUÍNEO, FUNCIÓN DE SELLADO INTEGRADA, CON CUELLO DE CISNE, EL ESTRANGULADOR “SAFETY CLAMP” SÓLO SE PODRÁ ABRIR DESPUES DE SELLADO EXITOSO. BANDEJA GRANDE EN LÍNEA CON PORTAFILTROS Y UNA ABRAZADERA DE SEGURIDAD, ASÍ COMO UN TECLADO NUMÉRICO, LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS AUTOMÁTICO, SISTEMA AUTOMÁTICO DE GESTIÓN DE DATOS DE SOFTWARE. INCLUYE CON SU BANCO DE APOYO.
	Equipo
	N/A
	N/A
	16
	COMODATO

	84
	EQUIPO ANALITICO PARA LOS CENTROS REGIONALES
	N/A
	S/C
	BAUMANOMETRO DIGITAL CON PANTALLA LCD, MEDICIONES DE PRESION ARTERIAL SISTOLICA Y DIASTOLICA, FRECUENCIA CARDIACA, DETECCION DE LATIDOS IRREGULARES; FUNCIONA CON BATERIA O ADAPTADOR DE CORRIENTE
	Equipo
	N/A
	N/A
	8
	COMODATO

	85
	EQUIPO ANALITICO PARA LOS CENTROS REGIONALES
	N/A
	S/C
	CENTRÍFUGA PARA USO EN LABORATORIOS Y BANCO DE SANGRE, EQUIPO CON VELOCIDAD VARIABLE PARA AYUDAR EN EL LAVADO CELULAR MANUAL, PRUEBAS DE GRUPO RH EN TUBO, PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD SANGUÍNEA, PRUEBAS DE COOMBS Y DE TITULACIONES ANTI RH (MANUAL PAG. 2), BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA LA TAPA QUE SE TRABA AUTOMÁTICAMENTE CUANDO LA MISMA ESTÁ CERRADA (MANUAL PAG. 2), RELOJ DIGITAL DE 99 MINUTOS Y TACÓMETRO (FOLLETO) CON ALARMA DE FINAL DE CICLO PARA INFORMAR AL OPERADOR QUE SE HA COMPLETADO EL CICLO (MANUAL PAG. 2), CRONÓMETRO DIGITAL DE ESTADO SÓLIDO QUE PROPORCIONA TIEMPOS DE CICLO EXACTOS CON TIEMPO MÁXIMO DE 99 MINUTOS Y 99 SEGUNDOS, TIEMPO MÍNIMO DE 1 SEGUNDO Y EXACTITUD DE +- 1 SEGUNDO / 30 MINUTOS, FRENO DINÁMICO PARA DISMINUIR EL TIEMPO DE DESACELERACIÓN DEL ROTOR DESPUÉS DE HABERSE COMPLETADO (MANUAL PAG. 2), DISEÑO QUE FACILITA LOS PROCEDIMIENTOS SANGUÍNEOS QUE REQUIEREN CENTRIFUGADO, INCUBACIÓN Y LAVADO CELULAR CON MÍNIMO DE MANIPULACIÓN DE TUBOS, CAPACIDAD PARA ROTOR DE 12 POSICIONES CON TUBOS DE 75 MM X 13 MM SIN TAPÓN DE CARTUCHO, SEROTUBOS DE 75 MM X 10 MM, TUBOS DE KAHN DE 75 MM X 12 MM O (6) TUBOS DE 75 MM X 13 MM CON TAPÓN DE CARTUCHO; POSIBILIDAD DE INTERCAMBIAR EL ROTOR POR OTROS DE 8 Y 6 POSICIONES, VELOCIDAD DE 3100-3550 RPM SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE ELÉCTRICAS DE 115 V, 60 Hz.
	Equipo
	N/A
	N/A
	8
	COMODATO

	86
	EQUIPO ANALITICO PARA LOS CENTROS REGIONALES
	N/A
	S/C
	REFRIGERADOR DE BANCO DE SANGRE. - DISEÑADOS PARA ALMACENAR BOLSAS DE SANGRE O PRODUCTOS QUE NECESITEN ESTAR ORDENADOS EN CAJONES CON SALIDA TELESCÓPICA. LOS REFRIGERADORES ALMACENAN LA SANGRE DE 2 A 6°C SEGÚN LA NOM-253-SSA1-2012 PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS. 
- CAJONES CON PERFORACIONES Y CON SALIDA TELESCÓPICA. 
- CONTROL POR MICROPROCESADOR PARA MANTENER LA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 6°C. 
- ALARMA AUDIBLE Y VISUAL PARA ALTA/BAJA TEMPERATURA, FALLA DE CORRIENTE ELÉCTRICA, PUERTA ABIERTA, Y FALLA DE SENSOR. 
- INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. 
- PUERTA DE VIDRIO CON CERRADURA. 
-• LÁMPARA CON LUZ LED. 
- ALIMENTACIÓN: 115V A 60HZ. 
- REGULADOR DE VOLTAJE Y SUPRESOR DE PICOS.
- GRAFICADOR DE TEMPERATURA DE 7 DÍAS.
	Equipo
	N/A
	N/A
	8
	COMODATO

	87
	EQUIPO ANALITICO PARA LOS CENTROS REGIONALES
	N/A
	S/C
	SELLADOR DIELECTRICO DISEÑADO PARA TRABAJAR CON TUBOS DE PVC Y EVA, SOPORTANDO UN DIÁMETRO EXTERIOR MÁXIMO DE 6,2 MM PARA EL PVC Y 4,15 MM PARA EL EVA, CON UN GROSOR DE PARED DE 0,9 MM EN AMBOS CASOS, TIEMPO DE SELLADO VARÍA ENTRE 0,5 Y 3 SEGUNDOS, DEPENDIENDO DEL GROSOR DEL TUBO UTILIZADO, EL DISPOSITIVO DEBE MEDIR 70 MM DE ANCHO, 338 MM DE ALTO Y 156 MM DE PROFUNDIDAD, CON UN PESO TOTAL DE 2,8 KG, LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN COMPRENDEN UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 0 °C A 35 °C, Y UNA HUMEDAD RELATIVA DEL 10 % AL 90 %, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA CONDENSACIÓN.
	Equipo
	N/A
	N/A
	8
	COMODATO

	88
	EQUIPO ANALITICO PARA LOS CENTROS REGIONALES
	N/A
	S/C
	SILLA DE TOMA DE MUESTRA CON ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO DE ACERO CAL. 18 DE 1" CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA COLOR BLANCO. ACOJINAMIENTO EN ASIENTO Y RESPALDO DE ESPUMA DE POLIURETANO CUBIERTO POR VINIL TACTO PIEL COLOR AZUL REY. CAJÓN DOBLE DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22 CON PINTURA HORNEADA Y CUBIERTA DE MELAMINA.
CUBIERTA DE MELAMINA EN EL CAJÓN, RESISTENTE A RAYADURAS Y MANCHAS, PARA MAYOR DURABILIDAD
	Equipo
	N/A
	N/A
	8
	COMODATO

	89
	EQUIPO ANALITICO PARA LOS CENTROS REGIONALES
	N/A
	S/C
	SILLÓN DE DONACIÓN CON ALMOHADILLA DE REPOSABRAZOS DE ESPUMA COMPLETA, SUAVE, CON LARGA VIDA ÚTIL Y FÁCIL DE LIMPIAR, TAPICERÍA UNIVERSAL CON ESPUMA SÁNDWICH DE DOS CAPAS, IDEAL PARA DISTINTOS TIPOS DE PACIENTES, INTERRUPTOR DE MANO PARA EL AJUSTE MOTORIZADO CONTINUO DE LA SUPERFICIE DE DESCANSO, CON FUNCIÓN DE BLOQUEO MANUAL Y CLIP DE SUJECIÓN EN LA PARTE TRASERO, RUEDAS DE 7,5 CM, CADA UNA CON CERRADURA INDIVIDUAL, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y FACILITANDO EL ACCESO AL EQUIPO.
	Equipo
	N/A
	N/A
	16
	COMODATO

	90
	EQUIPO ANALITICO PARA LOS CENTROS REGIONALES
	N/A
	S/C
	DE USO GENERAL PARA LA MEDICIÓN PRECISA DE EXACTA DE VOLÚMENES DE LÍQUIDOS. LAS MICROPIPETAS OPERAN DE ACUERDO A UN PRINCIPIO DE UN DESPLAZAMIENTO DE AIRE CON PUNTAS DESECHABLES. LAS MICROPIPETAS CUBERE UN INTERVALO DE VOLUMEN: 10 – 100 / 100 - 1000
	Equipo
	N/A
	N/A
	16
	COMODATO

	91
	EQUIPO ANALITICO PARA LOS CENTROS REGIONALES
	N/A
	S/C
	AGITADOR DE TUBOS CON CAPACIDAD PARA 16 TUBOS, ALMOHADILLA PARA TUBOS LAVABLE, MOTOR DE 120V AC 3W, PESO DE 2.2 KG, VELOCIDAD DE TRABAJO: 24 CICLOS POR MINUTO, MEDIDAS DE 10.2X34.3X13.3 CM., GENERA UN MOVIMIENTO DELICADO QUE ASEGURA UN MEZCLADO SIN DAÑO A LAS SUSPENSIONES DE LAS CÉLULAS SANGUÍNEAS.
	Equipo
	N/A
	N/A
	8
	COMODATO

	92
	EQUIPO ANALITICO PARA LOS CENTROS REGIONALES
	N/A
	S/C
	BAÑO MARÍA CON TINA DE UNA SÓLA PIEZA DE ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR FUGAS Y CORROSIÓN, Y PROPORCIONAR UN CALENTAMIENTO EFICIENTE Y UNIFORME, RANGO DE OPERACIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE +5 A 100 °C, CAPACIDAD PARA 60 TUBOS, CONTROL DIGITAL MICROCONTROLADO Y SENSOR PT-100, DISPLAY PARA OBSERVAR TEMPERATURAS DE OPERACIÓN PROGRAMADA, TIEMPO DEL CICLO Y ESTADO DEL PROCESO, TIMER HASTA 75 HORAS CON 16 PERFILES DE TEMPERATURA Y CONTROL DE RAMPAS, MODELO ANALÓGICO CON PERILLA DE CONTROL, CONTROLADOR DE TEMPERATURA CON ALARMA DE LIMITE BAJO O ALTO, TIMER, CONTROL DE RAMPAS, BLOQUEO DE CONFIGURACIÓN, ALARMA VISUAL Y AUDITIVA, CONTROL DE AUTOTUNING, CONTROL FUZZY +PID, CAPACIDAD VOLUMEN: 6 L, DIMENSIONES: 41 X 33 X 19, TAMAÑO DE LA TINA: 30 x 15 x 15, PESO: 5.8 Kg, POTENCIA: 360 W.
	Equipo
	N/A
	N/A
	8
	COMODATO

	93
	EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADOR, DISEÑO PARA PROPORCIONAR AGITACIÓN SUAVE Y CONTINUA 
DISEÑADO PARA USO CONFORME CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y LAS NORMAS DE LA FDA, AABB Y CUALQUIER NORMATIVA APLICABLE AL PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE PLAQUETAS, RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTAL DE 20° A 24° C, CON ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE, CAPACIDAD DE 96 BOLSAS, CAPACIDAD DE BOLSAS DE AFÉRESIS: 32, HUMEDAD RELATIVA IDEAL COMO MÁXIMO 80%.
	Equipo
	N/A
	N/A
	2
	COMODATO

	94
	EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA CON DIMENSIONES DE 25 X 35 X 35 CM (AN X AL X PR), RENDIMIENTO DE HASTA 40 MUESTRAS POR HORA, VOLUMEN DE LA MUESTRA: 40 uL (MODO PREDILUIDA) Y 9 uL (MODO SANGRE COMPLETA), TIENE UN LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS (COMPATIBLE CON CODE 128, CODE 39, INTERCALADO 2 DE 5 Y OTROS SISTEMAS ENUMERADOS EN EL MANUAL DEL USUARIO) CONTROL DE CALIDAD CON 6 ARCHIVOS DE CONTROL, 100 CICLOS POR ARCHIVO, GRÁFICOS DE LEVEY-JENNINGS, INFORMACIÓN DE CONTROL DE CARGA/DESCARGA, PROGRAMA EQC DE REVISIÓN POR EXPERTOS EN LÍNEA, RECUENTO DE GLOBULOS BLANCOS, ERITROCITOS Y PLAQUETAS POR IMPEDANCIA, CON MEDICIÓN DE HEMOGLOBINA LIBRE DE CIANURO, DISTINCIÓN DE GLOBULOS BLANCOS EN 3 PARTES. HASTA 19 PARÁMETROS REPORTABLES Y TRES HISTOGRAMAS (WBC, RBCY PLT), LOS PARÁMETROS SON LEUCOCITOS, # DE LINFOCITOS, PORCENTAJE DE LINFOCITOS, # MONOCITOS, PORCENTAJE DE MONOCITOS, #. DE GRANULOCITOS Y PORCENTAJE DE GRANULOCITOS; ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO,
	Equipo
	N/A
	N/A
	2
	COMODATO

	95
	EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	BALANZA MEZCLADORA PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE CON DISPLAY PARA MONITORIZACIÓN DEL DONANTE, FLUJO Y VOLUMEN DE SANGRE, EL VOLUMEN RESTANTE DE LA DONACIÓN SE PUEDE OBSERVAR DIRECTAMENTE CON ALARMA DE FLUJO BAJO, SI EL INDICADOR DE LUZ EMPIEZA A PARPADEAR, EL DONANTE DEBERÁ BOMBEAR SU MANO PARA AUMENTAR EL FLUJO SANGUÍNEO, FUNCIÓN DE SELLADO INTEGRADA, CON CUELLO DE CISNE, EL ESTRANGULADOR “SAFETY CLAMP” SÓLO SE PODRÁ ABRIR DESPUES DE SELLADO EXITOSO. BANDEJA GRANDE EN LÍNEA CON PORTAFILTROS Y UNA ABRAZADERA DE SEGURIDAD, ASÍ COMO UN TECLADO NUMÉRICO, LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS AUTOMÁTICO, SISTEMA AUTOMÁTICO DE GESTIÓN DE DATOS DE SOFTWARE, LA RESTRICTA BANDA DE RADIOFRECUENCIA GARANTIZA UNA
	Equipo
	N/A
	N/A
	7
	COMODATO

	96
	EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	SILLÓN DE DONACIÓN CON ALMOHADILLA DE REPOSABRAZOS DE ESPUMA COMPLETA, SUAVE, CON LARGA VIDA ÚTIL Y FÁCIL DE LIMPIAR, TAPICERÍA UNIVERSAL CON ESPUMA SÁNDWICH DE DOS CAPAS, IDEAL PARA DISTINTOS TIPOS DE PACIENTES, INTERRUPTOR DE MANO PARA EL AJUSTE MOTORIZADO CONTINUO DE LA SUPERFICIE DE DESCANSO, CON FUNCIÓN DE BLOQUEO MANUAL Y CLIP DE SUJECIÓN EN LA PARTE TRASERO, RUEDAS DE 7,5 CM, CADA UNA CON CERRADURA INDIVIDUAL, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y FACILITANDO EL ACCESO AL EQUIPO.
	Equipo
	N/A
	N/A
	5
	COMODATO

	97
	EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	SILLA DE TOMA DE MUESTRA CON ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO DE ACERO CAL. 18 DE 1" CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA COLOR BLANCO. ACOJINAMIENTO EN ASIENTO Y RESPALDO DE ESPUMA DE POLIURETANO CUBIERTO POR VINIL TACTO PIEL COLOR AZUL REY. CAJÓN DOBLE DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22 CON PINTURA HORNEADA Y CUBIERTA DE MELAMINA.
CUBIERTA DE MELAMINA EN EL CAJÓN, RESISTENTE A RAYADURAS Y MANCHAS, PARA MAYOR DURABILIDAD
	Pieza
	N/A
	N/A
	1
	COMODATO

	98
	EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	BALANZA GRANATARIA SISTEMA DE VISUALIZACIÓN CON INDICADOR DIGITAL, CAPACIDAD DE PESAJE MÍNIMO: 0 G, MÁXIMO 2500G, CON PRECISIÓN DE LECTURA DE 2 G, MEDICIÓN SIMULTÁNEA DE DOS OBJETOS MEDIANTE DOS SENSORES DE PESO, DIFERENCIAL DEL PESO DE LAS EXHIBICIONES DE 2 OBJETOS, ESCALA DIGITAL DIFERENCIADA ELECTRÓNICA, RANGO DE PESOS DE 0 G. A 2500 G, PRECISIÓN DE LECTURA DE 2 G, INDICADOR DIGITAL
	Equipo
	N/A
	N/A
	2
	COMODATO

	99
	EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	BAÑO MARÍA CON TINA DE UNA SÓLA PIEZA DE ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR FUGAS Y CORROSIÓN, Y PROPORCIONAR UN CALENTAMIENTO EFICIENTE Y UNIFORME, RANGO DE OPERACIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE +5 A 100 °C, CAPACIDAD PARA 60 TUBOS, CONTROL DIGITAL MICROCONTROLADO Y SENSOR PT-100, DISPLAY PARA OBSERVAR TEMPERATURAS DE OPERACIÓN PROGRAMADA, TIEMPO DEL CICLO Y ESTADO DEL PROCESO, TIMER HASTA 75 HORAS CON 16 PERFILES DE TEMPERATURA Y CONTROL DE RAMPAS, MODELO ANALÓGICO CON PERILLA DE CONTROL, CONTROLADOR DE TEMPERATURA CON ALARMA DE LIMITE BAJO O ALTO, TIMER, CONTROL DE RAMPAS, BLOQUEO DE CONFIGURACIÓN, ALARMA VISUAL Y AUDITIVA, CONTROL DE AUTOTUNING, CONTROL FUZZY +PID, CAPACIDAD VOLUMEN: 6 L, DIMENSIONES: 41 X 33 X 19, TAMAÑO DE LA TINA: 30 x 15 x 15, PESO: 5.8 Kg, POTENCIA: 360 W.
	Equipo
	N/A
	N/A
	1
	COMODATO

	100
	EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	BASCULA DE ESTADIMETRO CON BÁSCULA BARIÁTRICA CON ESTADIMETRO, CAPACIDAD DE 220 KG, BÁSCULA MECÁNICA CON BARRAS CROMADAS ZARMACK, CONSTRUIDA EN UN SOLA PIEZA CON SISTEMA DE BALANCINES, PESO DE 17 KG, DIMENSIONES DE 148 CM X 26 CM X 53 CM, ESTADIMETRO DE ALUMINIO CON GRADUACIÓN ESTAMPADA EN INTERVALOS DE 1/2CM, RANGO DE MEDICIÓN DE ALTURA DE 75 A 200 CM, BARRA SUPERIOR ZARMACK GRADUADA EN INTERVALOS 100 GR HASTA LLEGAR A 20 KG, BARRA INFERIOR ZARMACK GRADUADA EN INTERVALOS DE 20 KG HASTA LLEGAR A LOS 200 KG
	Equipo
	N/A
	N/A
	1
	COMODATO

	101
	EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	CENTRIFUGA PARA 72 TUBOS CENTRIFUGA DE MESA CON CAPACIDAD DE 580 ML (4 X 145 ML), VELOCIDAD MAXIMA DE 4500 RPM, VELOCIDADES DE ACELERACIÓN Y DECELERACIÓN 2 (ESTÁNDAR Y SUAVE), MOTOR DE EJE FLEXIBLE DE ALTO RENDIMIENTO, ROTOR DE ANGULO BASCULANTE CON CAPACIDAD PARA 76 TUBOS, CON CAPACIDAD DE CAMBIO DE ROTORES OPCIONALES, CÁMARA DE CENTRIFUGACIÓN: ACERO INOXIDABLE PULIDO, MEMORIA DE HASTA 99 PROGRAMAS, INTERVALO MÁX. DEL TEMPORIZADOR: 99 H, 59 MIN, CONTINUO, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POTENTE CON FUNCIÓN DE TEMPERATURA PREVIA, CON CAPACIDAD DE CAMBIO DE HASTA 15 ROTORES OPCIONALES POR PULSADOR AUTO-LOCK, PANTALLA RETROILUMINADA DE ALTA VISIBILIDAD QUE PERMITE LEER CLARAMENTE LOS PARÁMETROS DESDE EL OTRO LADO DEL LABORATORIO, SISTEMA DE DETECCIÓN DE DESEQUILIBRIO: MEDICIÓN CONTINUA DE LA VIBRACIÓN, CON CORRECCIÓN DE MASA DEL ROTOR, MOTOR DE INDUCCIÓN SIN ESCOBILLAS, CONSUMO MÁX. DE ENERGÍA: 310 W - REQUISITOS ELÉCTRICOS: 230 V 50/60 HZ
	equipo
	N/A
	N/A
	1
	COMODATO

	102
	EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	CENTRIFUGA PARA 24 PLAZAS CON CENTRIFUGA UNIVERSAL DE LABORATORIO CON BOTÓN DE ENCENDIDO, APERTURA DE TAPA, CIERRE DE TAPA ELECTRÓNICO, CÁMARA DE ACERO INOXIDABLE Y PROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS E INICIO DE LA CENTRÍFUGA CON ROTOR ANGULAR INTERCAMBIABLE CON CAPACIDAD DE 6 A 24 TUBOS CON AJUSTE DE TIEMPO DE CICLO DE 1 A 99 MINUTOS CON TACOMETRO QUE PERMITE MEDIR LAS RPM, PANTALLA LED DE 7 SEGMENTOS QUE FACILITA EL CONTROL DE LA VELOCIDAD Y EL TIEMPO, LOS NIVELES DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN PROGRAMABLES, OFRECIENDO UNA CONFIGURACIÓN PRECISA EN RPM Y/O FCR CON PROTECCIÓN CONTRA DESBALANCE, SISTEMA DE SEGURIDAD PARA APERTURA Y CIERRE DE LA TAPA, Y UNA CERRADURA ELECTRÓNICA CON APERTURA AUTOMÁTICA CON ALARMA SONORA PARA FINALIZAR EL CICLO, DIMENSIONES 485 X 320 X 255 MM, PESO 18 KG, VELOCIDAD MÁXIMA DE 4000 RPM, ALIMENTACIÓN AC 120V/60HZ.
	Equipo
	N/A
	N/A
	1
	COMODATO

	103
	EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	CENTRIFUGA PARA PRUEBAS DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE CENTRÍFUGA PARA USO EN LABORATORIOS Y DE BANCO DE SANGRE, EQUIPO CON VELOCIDAD VARIABLE PARA AYUDAR EN EL LAVADO CELULAR MANUAL, PRUEBAS DE GRUPO RH EN TUBO, PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD SANGUÍNEA, PRUEBAS DE COOMBS Y DE TITULACIONES ANTI-RH (MANUAL PAG. 2), BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA LA TAPA QUE SE TRABA AUTOMÁTICAMENTE CUANDO LA MISMA ESTÁ CERRADA (MANUAL PAG. 2), RELOJ DIGITAL DE 99 MINUTOS Y TACÓMETRO (FOLLETO) CON ALARMA DE FINAL DE CICLO PARA INFORMAR AL OPERADOR QUE SE HA COMPLETADO EL CICLO (MANUAL PAG. 2), CRONÓMETRO DIGITAL DE ESTADO SÓLIDO QUE PROPORCIONA TIEMPOS DE CICLO EXACTOS CON
	Equipo
	N/A
	N/A
	1
	COMODATO

	104
	EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	CONECTOR ESTERIL EQUIPO PARA CONEXIÓN ESTÉRIL DE TUBO DE PVC QUE NO NECESITA DEL USO DE CUCHILLAS DE COBRE, CON TAPA CON SISTEMA DE ALINEAMIENTO PARA LA POSICIÓN DEL TUBO QUE PREVÉ FALLA DE SOLDADURAS POR DESALINEACIÓN, SISTEMA DE CALENTAMIENTO COMPLETAMENTE CERRADO QUE DISMINUYE EL OLOR Y LA COMBUSTIÓN POR LA QUEMA DEL MATERIAL DE PVC, CON CLAMPS PARA GARANTIZAR EL ALINEAMIENTO DE LOS TUBOS, DISEÑO EN BLOQUE PARA GARANTIZAR LA ALINEACIÓN DE LOS TUBOS Y MANTENER SU CORRECTO ALINEAMIENTO, APLICACIÓN EN POOL DE BUFFY-COATS Y/O CONCENTRADOS DE PLAQUETAS, CONEXIÓN ESTÉRIL DE FILTROS O DE SOLUCIÓN ADITIVA DE PLAQUETAS, USO PEDIÁTRICO, PROCEDIMIENTOS DE DESACTIVACIÓN DE VIRUS, MUESTREO Y MODIFICACIÓN DE CONJUNTO DE AFÉRESIS, COMPATIBILIDAD DE TUBOS Y TIEMPO DE PROCESAMIENTO, POR LO QUE PERMITE TODAS LAS COMBINACIONES ENTRE TUBOS HÚMEDOS Y SECOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR VARIANDO ENTRE 3.9 MM Y 4.6 MM. CON UN TIEMPO DE CICLO DE PROCESO DE APROXIMADAMENTE 20 SEGUNDOS
	Equipo
	N/A
	N/A
	1
	COMODATO

	105
	EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	CONGELADOR BIOMÉDICO CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO DE HASTA -30 C PARA LABORATORIOS Y USO CLÍNICO, RANGO DE AJUSTE DE TEMPERATURA DE -15 A -35 EN INCREMENTOS DE 1°C Y RANGO DE CONTROL DE -20 A -30 EN INCREMENTOS DE 1°C, CON ALARMAS VISUALES Y SONORAS PRECONFIGURADAS DE FÁBRICA PARA FALLAS DE ENERGÍA Y PUERTAS ENTREABIERTAS, CON RESPALDO DE BATERÍA Y UN SISTEMA DE MENSAJES DE AUTODIAGNÓSTICO, CON MENÚ DE SEIS BOTONES CON TECLAS PROGRAMABLES PERMITE UNA FÁCIL ADMINISTRACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES DEL CONGELADOR, CON CAPACIDAD PARA MANTENER TEMPERATURAS UNIFORMES EN TODA LA CÁMARA DE ALMACENAMIENTO MEDIANTE UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CON CONTROL ELÉCTRICO, CON SISTEMA DE EVAPORADOR DE AIRE FORZADO CON DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN INTERVENCIÓN DEL USUARIO, CONGELADOR DE 22,0 PIES CÚBICOS | 623 L, EL ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE LA CÁMARA SE MANTIENE A UNA TEMPERATURA CONSTANTE HASTA QUE SE INICIA UNA DESCONGELACIÓN MANUAL.
	Equipo
	N/A
	N/A
	1
	COMODATO

	106
	EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	HORNO DE SECADO CAPACIDAD DE MINIMO DE 23L, CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CA 110V Y 60 HZ, INTERVALO DE TEMPERATURA DE 10 A 250°C, IDEAL PARA SECADO DE MATERIAL DE LABORATORIO, MUESTRAS, REJILLAS MOVIBLES, PANTALLA LED PARA VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA PROGRAMADA Y TEMPORIZADOR, PUERTA CON AISLAMIENTO TÉRMICO Y VENTANA DE VISUALIZACIÓN, CÁMARA INTERNA DE ACERO INOXIDABLE, INTERVALO DE TEMPERATURA T.A +10°C A 250°C, ESTABILIDAD Y UNIFORMIDAD DE LA TEMPERATURA +- 0.5°C Y +- 1°C.
	Equipo
	N/A
	N/A
	1
	COMODATO

	107
	EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	REFRIGERADOR DE BANCO DE SANGRE. - DISEÑADOS PARA ALMACENAR BOLSAS DE SANGRE O PRODUCTOS QUE NECESITEN ESTAR ORDENADOS EN CAJONES CON SALIDA TELESCÓPICA. LOS REFRIGERADORES ALMACENAN LA SANGRE DE 2 A 6°C SEGÚN LA NOM-253-SSA1-2012 PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS. 
• CAJONES CON PERFORACIONES Y CON SALIDA TELESCÓPICA. 
• CONTROL POR MICROPROCESADOR PARA MANTENER LA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 6°C. 
• ALARMA AUDIBLE Y VISUAL PARA ALTA/BAJA TEMPERATURA, FALLA DE CORRIENTE ELÉCTRICA, PUERTA ABIERTA, Y FALLA DE SENSOR. 
• INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. 
• PUERTA DE VIDRIO CON CERRADURA. 
• LÁMPARA CON LUZ LED. 
• ALIMENTACIÓN: 115V A 60HZ. 
• REGULADOR DE VOLTAJE Y SUPRESOR DE PICOS.
• GRAFICADOR DE TEMPERATURA DE 7 DÍAS.
	Equipo
	N/A
	N/A
	5
	COMODATO

	108
	EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	ESPECTROFOTÓMETRO PORTATIL. ESTE DISPOSITIVO CUANTIFICA LA CANTIDAD DE HEMOGLOBINA LIBRE LIBERADA EN EL PLASMA, QUE ES EL INDICADOR CLAVE DE LA HEMÓLISIS.
	Equipo
	N/A
	N/A
	1
	COMODATO

	109
	EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	REFRIGERADOR DE REACTIVOS EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE FORZADO UTILIZA UN DIFUSOR EN LA PARTE SUPERIOR QUE GARANTIZA UNA TEMPERATURA HOMOGÉNEA Y CONSTANTE, CON UNA VARIACIÓN DE +/- 1°C, EL DESHIELO AUTOMÁTICO CUENTA CON UN SISTEMA DE DESAGÜE AL EXTERIOR Y EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA, BRINDANDO MAYOR CONVENIENCIA Y EFICIENCIA, EL CONTROL POR MICROPROCESADOR REGULA Y MANTIENE LA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN AMBIENTES DE HASTA 42°C, ASEGURANDO EL CONTROL TOTAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL REFRIGERADOR, EL EQUIPO ESTÁ AISLADO CON POLIURETANO DE 5 CM DE ESPESOR, LIBRE DE CFC, LO QUE MEJORA NOTABLEMENTE LA EFICIENCIA TÉRMICA, INCLUYE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES CON BATERÍA DE RESPALDO QUE ALERTAN EN CASOS DE TEMPERATURA FUERA DE RANGO, FALLAS EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO O APERTURA PROLONGADA DE LA PUERTA.
	EQUIPO
	N/A
	N/A
	4
	COMODATO

	110
	EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	SELLADOR DIELECTRICO DISEÑADO PARA TRABAJAR CON TUBOS DE PVC Y EVA, SOPORTANDO UN DIÁMETRO EXTERIOR MÁXIMO DE 6,2 MM PARA EL PVC Y 4,15 MM PARA EL EVA, CON UN GROSOR DE PARED DE 0,9 MM EN AMBOS CASOS, TIEMPO DE SELLADO VARÍA ENTRE 0,5 Y 3 SEGUNDOS, DEPENDIENDO DEL GROSOR DEL TUBO UTILIZADO, EL DISPOSITIVO DEBE MEDIR 70 MM DE ANCHO, 338 MM DE ALTO Y 156 MM DE PROFUNDIDAD, CON UN PESO TOTAL DE 2,8 KG, LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN COMPRENDEN UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 0 °C A 35 °C, Y UNA HUMEDAD RELATIVA DEL 10 % AL 90 %, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA CONDENSACIÓN.
	Equipo
	N/A
	N/A
	3
	COMODATO

	111
	EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	SELLADOR DIELECTRICO MOVIL BATERÍA DE POLÍMERO DE LITIO MODERNA CON CAPACIDAD DE HASTA 1000 SELLADOS POR CARGA COMPLETA EN TUBOS DE BOLSAS DE SANGRE ESTÁNDAR, DISEÑADO PARA USO PORTÁTIL, CON UN PESO LIGERO DE SOLO 760 G, CARCASA DE METAL ROBUSTA Y ALMOHADILLAS DE GOMA PARA ABSORCIÓN DE IMPACTOS, REALIZA SELLADOS DE ALTA CALIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA, AJUSTE AUTOMÁTICO DEL TIEMPO DE SELLADO SEGÚN EL GROSOR DEL TUBO, APROBADO PARA SELLADO JUNTO A LA CAMA MIENTRAS EL DONANTE ESTÁ CONECTADO.
	Equipo
	N/A
	N/A
	3
	COMODATO

	112
	EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	AGITADOR DE TUBOS CON CAPACIDAD PARA 16 TUBOS, ALMOHADILLA PARA TUBOS LAVABLE, MOTOR DE 120V AC 3W, PESO DE 2.2 KG, VELOCIDAD DE TRABAJO: 24 CICLOS POR MINUTO, MEDIDAS DE 10.2X34.3X13.3 CM., GENERA UN MOVIMIENTO DELICADO QUE ASEGURA UN MEZCLADO SIN DAÑO A LAS SUSPENSIONES DE LAS CÉLULAS SANGUÍNEAS.
	Equipo
	N/A
	N/A
	2
	COMODATO

	113
	EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	POTENCIOMETRO. MEDIDOR PORTATIL O DE SOBREMESA, MIDEN CON PRECISION EL PH DE LAS MUESTRAS, LA CONDUCTIVIDAD Y LA CONCENTRACION DE IONES DE LAS MUESTRAS.
	Equipo
	N/A
	N/A
	1
	COMODATO

	114
	EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	EQUIPO AUTOMATIZADO PARA LA EXTRACCIÓN, AMPLIFICACIÓN Y/O DETECCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS EN MUESTRAS BIOLÓGICAS.
• REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA Y/O AMPLIFICACIÓN SELECTIVA DE ÁCIDOS NUCLEICOS.
ANALITOS O ESTUDIOS PARA DETERMINAR:
• DETECCIÓN DE ARN DEL HIV-1 Y 2
• DETECCIÓN DE ARN DEL VHC
• DETECCIÓN DE ADN DEL VHB
• EN UN SOLO TUBO, PRUEBA INDIVIDUAL.
• QUE CUENTE CON TRES ETAPAS DURANTE EL PROCESO EN EL MISMO TUBO:  
1)PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS/CAPTURA SELECCIONADA, 
2) AMPLIFICACIÓN DE DIANA DEL RNA DEL HIV, RNA DEL HCV Y DNA DEL HBV MEDIANTE AMPLIFICACIÓN MEDIADA POR TRANSCRIPCIÓN (TRANSCRIPTION-MEDIATED AMPLIFICATION, TMA). 
3) DETECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE AMPLIFICACIÓN (AMPLIACIONES) MEDIANTE EL ENSAYO DE PROTECCIÓN DE LA HIBRIDACIÓN (HYBRIDIZATION PROTECTION ASSAY, HPA).
• QUE CUENTEN CON REACTIVOS DE CONTROL INTERNO
• PARA CONTROLAR EL RENDIMIENTO DEL ENSAYO EN CADA MUESTRA INDIVIDUAL.+
• AMPLIFICACIÓN AUTOMATIZADA DE ÁCIDO NUCLEICO Y DETECCIÓN AUTOMATIZADA EN TIEMPO REAL DE PRODUCTOS PCR, HASTA 500 RESULTADOS EN UN TURNO DE 8 HORAS.
• CAPACIDAD DE DETECCIÓN COPIAS POR ML. PARA HIV: 600C/ML, 200 UI/ML Y 60 UI/ML, AL 100%. PARA HCV: 100, 30 Y 10 UI/ML  DEL 100%.
• DEBERÁ CONTAR CON SENSIBILIDAD CLÍNICA DE CADA ENSAYO DEL 100%. Y UNA ESPECIFICIDAD DE ENTRE EL 99.8 Y 99,95 %.
• REACTIVOS CON SENSIBILIDAD DE HASTA 60 DIAS DE ESTABILIDAD A BORDO CON CALIBRACIÓN DE CADA ENSAYO VALIDA POR 24 HORAS.
• EL VOLUMEN DE LA MUESTRA DEBE SER DE 0.5ML QUE PERMITA REALIZAR VARIOS ENSAYOS EN EL MISMO TUBO.
• EL EQUIPO DEBE CONTAR CON CONTROL QUE PERMITA DETECTAR LOS ESCASES DE LA MUESTRA Y COÁGULOS DURANTE EL PIPETEO Y CON PUNTAS DESECHABLES.
• QUE EL EQUIPO CUENTE CON UN PROGRAMA QUE PERMITA EL SEGUIMIENTO DE LAS MUESTRAS Y CONTROLES MEDIANTE CÓDIGOS DE BARRAS ESCANEADOS CON EL LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS DEL EQUIPO
• CONTROLES INCLUIDOS
• SOFTWARE BASADO EN AMBIENTE WINDOWS COMPATIBLE CON EL EQUIPO E IMPRESORAS, CAPACIDAD DE INTERFAZ AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL LABORATORIO.
	EQUIPO
	N/A
	N/A
	1
	COMODATO

	115
	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	CPU DE 1 TB; PROCESADOR CORE I5, GENERACION 12TH GEN,8GB DE RAM
	PIEZAS
	N/A
	N/A
	22
	COMODATO

	116
	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	MONITOR DE 19"PULGADAS ENTRADA USB Y HDMI NEGRO
	PIEZAS
	N/A
	N/A
	22
	COMODATO

	117
	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	TECLADO USB ALAMBRICO NEGRO.
	PIEZAS
	N/A
	N/A
	22
	COMODATO

	118
	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	MOUSE ALAMBRICO NEGRO.
	PIEZAS
	N/A
	N/A
	22
	COMODATO

	119
	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	NOBREAK SMARTBITT SBN750
	PIEZAS
	N/A
	N/A
	22
	COMODATO

	120
	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
	PIEZAS
	N/A
	N/A
	4
	COMODATO

	121
	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	IMPRESORA LASER
	PIEZAS
	N/A
	N/A
	4
	COMODATO

	122
	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	ETIQUETADORA ZEBRA TRANSFERENCIA TERMICA DIRECTA
	PIEZAS
	N/A
	N/A
	3
	COMODATO

	123
	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	CAMARA WEB FULL HD CUBIERTAS DE MELAMINA RESISTENTE A RAYONES Y QUEMADURAS, CON ESTRUCTURA METÁLICA.
	PIEZAS
	N/A
	N/A
	6
	COMODATO

	124
	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	LECTOR DE HUELLA HID, MODELO 4500
	PIEZAS
	N/A
	N/A
	6
	COMODATO

	125
	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	ROUTER 4G 2 CAPACIDAD PARA TRANSMITIR EN EL ESTÁNDAR INALÁMBRICO N A UNA VELOCIDAD DE HASTA 300 MBPS
	PIEZAS
	N/A
	N/A
	1
	COMODATO

	126
	EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	CPU DE 1 TB; PROCESADOR CORE I5, GENERACION 12TH GEN, 8GB DE RAM
	PIEZAS
	N/A
	N/A
	24
	COMODATO

	127
	EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	MONITOR DE 19"PULGADAS ENTRADA USB Y HDMI NEGRO
	PIEZAS
	N/A
	N/A
	24
	COMODATO

	128
	EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	TECLADO USB ALAMBRICO NEGRO.
	PIEZAS
	N/A
	N/A
	24
	COMODATO

	129
	EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	MOUSE ALAMBRICO NEGRO.
	PIEZAS
	N/A
	N/A
	24
	COMODATO

	130
	EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	NOBREAK
	PIEZAS
	N/A
	N/A
	24
	COMODATO

	131
	EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	IMPRESORA LASER
	PIEZAS
	N/A
	N/A
	8
	COMODATO

	132
	EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	ETIQUETADORA TRANSFERENCIA TERMICA DIRECTA
	PIEZAS
	N/A
	N/A
	8
	COMODATO

	133
	EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	CAMARA WEB FULL HD CUBIERTAS DE MELAMINA RESISTENTE A RAYONES Y QUEMADURAS, CON ESTRUCTURA METÁLICA.
	PIEZAS
	N/A
	N/A
	8
	COMODATO

	134
	EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	LECTOR DE HUELLA HID, MODELO 4500
	PIEZAS
	N/A
	N/A
	8
	COMODATO

	135
	EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	ROUTER 4G 2 CAPACIDAD PARA TRANSMITIR EN EL ESTÁNDAR INALÁMBRICO N A UNA VELOCIDAD DE HASTA 300 MBPS
	PIEZAS
	N/A
	N/A
	8
	COMODATO

	136
	EQUIPO DE OFICNA PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	BANCA DE ACERO INOXIDABLE
	PIEZA
	N/A
	N/A
	4
	COMODATO

	137
	EQUIPO DE OFICNA PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	BANCOS ALTOS PARA LABORATORIO
	PIEZA
	N/A
	N/A
	4
	COMODATO

	138
	EQUIPO DE OFICNA PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	SILLA SECRETARIAL CON RUEDAS
	PIEZA
	N/A
	N/A
	12
	COMODATO

	139
	EQUIPO DE OFICNA PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	EVAPORADOR INCLUYE UN SERPENTÍN, UN VENTILADOR Y UN FILTRO. DESPUÉS DE PASAR DE LA BOBINA DE EXPANSIÓN, EL LÍQUIDO REFRIGERADO ENTRA EN EL SERPENTÍN DE REFRIGERACIÓN.
	PIEZA
	N/A
	N/A
	14
	COMODATO

	140
	EQUIPO DE OFICNA PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24, 000 BTU
	PIEZA
	N/A
	N/A
	4
	COMODATO

	141
	EQUIPO DE OFICNA PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12, 000 BTU
	PIEZA
	N/A
	N/A
	9
	COMODATO

	142
	EQUIPO DE OFICNA PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18, 000 BTU
	PIEZA
	N/A
	N/A
	1
	COMODATO

	143
	EQUIPO DE OFICNA PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	ESCRITORIOS ELABORADO EN COMPUESTO DE MADERA RECUBIERTO CON LAMINADO DECORATIVO, MEDIDAS: 120 X 150 X 75 CMS. ESPESOR DE LA LÁMINA DE 25 MM
	PIEZA
	N/A
	N/A
	6
	COMODATO

	144
	EQUIPO DE OFICINA PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	EVAPORADOR INCLUYE UN SERPENTÍN, UN VENTILADOR Y UN FILTRO. DESPUÉS DE PASAR DE LA BOBINA DE EXPANSIÓN, EL LÍQUIDO REFRIGERADO ENTRA EN EL SERPENTÍN DE REFRIGERACIÓN.
	PIEZAS
	N/A
	N/A
	24
	COMODATO

	145
	EQUIPO DE OFICINA PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12, 000 BTU
	PIEZAS
	N/A
	N/A
	24
	COMODATO

	146
	EQUIPO DE OFICINA PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	SILLA SECRETARIAL CON RUEDAS
	PIEZAS
	N/A
	N/A
	24
	COMODATO

	147
	EQUIPO DE OFICINA PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA
	N/A
	S/C
	ESCRITORIOS ELABORADO EN COMPUESTO DE MADERA RECUBIERTO CON LAMINADO DECORATIVO, MEDIDAS: 120 X 150 X 75 CMS. ESPESOR DE LA LÁMINA DE 25 MM
	PIEZAS
	N/A
	N/A
	16
	COMODATO

	148
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	TODAS LAS AREAS
	S/C
	COORD. LABORATORIO(1)
	MATUTINO
	07:00 A 15:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	149
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	INMUNOHEMATOLOGIA
	S/C
	QUIMICO OPERATIVO
	MATUTINO
	07:00 A 15:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	150
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	INMUNOHEMATOLOGIA
	S/C
	QUIMICO OPERATIVO
	MATUTINO
	07:00 A 15:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	151
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	FRACCIONAMIENTO
	S/C
	QUIMICO OPERATIVO
	MATUTINO
	07:00 A 15:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	152
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	SEROLOGIA
	S/C
	QUIMICO OPERATIVO
	MATUTINO
	07:00 A 15:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	153
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	SEROLOGIA
	S/C
	QUIMICO OPERATIVO
	MATUTINO
	07:00 A 15:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	154
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	EXTRACCION Y AFERESIS
	S/C
	ENFERMERIA
	MATUTINO
	07:00 A 15:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	155
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	EXTRACCION
	S/C
	ENFERMERIA
	MATUTINO
	07:00 A 15:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	156
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	ATENCIÓN A HOSPITALES
	S/C
	ADMINISTRATIVO
	MATUTINO
	07:00 A 15:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	157
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	TRABAJO SOCIAL
	S/C
	LIC. TRABAJO SOCIAL
	MATUTINO
	06:00 A 14:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	158
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	TRABAJO SOCIAL
	S/C
	LIC. TRABAJO SOCIAL
	MATUTINO
	06:00 A 14:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	159
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	PROMOCION A LA DONACION
	S/C
	ENCARGADO
	MATUTINO
	07:00 A 15:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	160
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	MEDICO HEMATOLOGO
	S/C
	RESPONSABLE SANITARIO
	LUNES A VIERNES
	10:00 A 18:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	161
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	ESTADISTICA
	S/C
	ENCARGADO
	MATUTINO
	08:00 A 16:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	162
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
	S/C
	SERVICIOS GENERALES
	MATUTINO
	06:00 A 14:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	163
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
	S/C
	SERVICIOS GENERALES
	MATUTINO
	08:00 A 16:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	164
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	CHOFER
	S/C
	SERVICIOS GENERALES
	MATUTINO
	07:00 A 15:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	165
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	CHOFER
	S/C
	SERVICIOS GENERALES
	MATUTINO
	09:00 A 17:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	166
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA
	S/C
	ENCARGADO
	MATUTINO
	08:00 A 16:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	167
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	RECURSOS HUMANOS
	S/C
	ENCARGADO
	MATUTINO
	08:00 A 16:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	168
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	VALORACIÓN MÉDICA
	S/C
	MEDICO VALORADOR
	MATUTINO
	07:00 A 15:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	169
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	VALORACIÓN MÉDICA
	S/C
	MEDICO VALORADOR
	MATUTINO
	07:00 A 15:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	170
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	ENTREGA DE INSUMOS Y RECEPCION DE UNIDADES
	S/C
	COLECTA
	MATUTINO
	07:00 A 15:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	171
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	APOYO ADMINISTRATIVO
	S/C
	COLECTA
	MATUTINO
	07:00 A 15:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	172
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	INMUNOHEMATOLOGIA
	S/C
	QUIMICO OPERATIVO
	VESPERTINO
	13:00 A 21:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	173
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	FRACCIONAMIENTO
	S/C
	QUIMICO OPERATIVO
	VESPERTINO
	13:00 A 21:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	174
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	SEROLOGIA
	S/C
	QUIMICO OPERATIVO
	VESPERTINO
	13:00 A 21:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	175
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	SANGRADO Y AFERESIS
	S/C
	QUIMICO OPERATIVO
	VESPERTINO
	13:00 A 21:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	176
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	SANGRADO AFERESIS
	S/C
	ENFERMERIA
	VESPERTINO
	13:00 A 21:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	177
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	TRABAJO SOCIAL
	S/C
	LIC. TRABAJO SOCIAL
	VESPERTINO
	13:00 A 21:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	178
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	TRABAJO SOCIAL
	S/C
	LIC. TRABAJO SOCIAL
	VESPERTINO
	13:00 A 21:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	179
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	ATENCIÓN A HOSPITALES
	S/C
	ADMINISTRATIVO
	VESPERTINO
	15:00 A 19:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	180
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
	S/C
	SERVICIOS GENERALES
	VESPERTINO
	12:00 A 20:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	181
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	VALORACIÓN MÉDICA
	S/C
	MEDICO VALORADOR
	FINES DE SEMANA Y FESTIVOS
	07:00 A 19:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	182
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	INMUNOHEMATOLOGIA
	S/C
	QUIMICO OPERATIVO
	FINES DE SEMANA Y FESTIVOS
	07:00 A 19:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	183
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	SEROLOGIA
	S/C
	QUIMICO OPERATIVO
	FINES DE SEMANA Y FESTIVOS
	07:00 A 19:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	184
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	SANGRADO Y AFERESIS
	S/C
	QUIMICO OPERATIVO
	FINES DE SEMANA Y FESTIVOS
	07:00 A 19:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	185
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	TRABAJO SOCIAL
	S/C
	LIC. TRABAJO SOCIAL
	FINES DE SEMANA Y FESTIVOS
	07:00 A 19:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	186
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	ATENCIÓN A HOSPITALES
	S/C
	ADMINISTRATIVO
	FINES DE SEMANA Y FESTIVOS
	07:00 A 19:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	187
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
	S/C
	SERVICIOS GENERALES
	FINES DE SEMANA Y FESTIVOS
	07:00 A 19:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	188
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	INMUNOHEMATOLOGIA
	S/C
	QUIMICO OPERATIVO
	NOCTURNO
	19:00 A 07:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	189
	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	INMUNOHEMATOLOGIA
	S/C
	QUIMICO OPERATIVO
	NOCTURNO
	19:00 A 07:00
	N/A
	1
	RECURSO HUMANO

	190
	PERSONAL CENTROS DE COLECTA
	VALORACION MEDICA
	S/C
	MEDICO VALORADOR Y RESPONSABLE
	MATUTINO
	07:00 A 15:00
	N/A
	8
	RECURSO HUMANO

	191
	PERSONAL CENTROS DE COLECTA
	SANGRADO
	S/C
	QUIMICO OPERATIVO
	MATUTINO
	07:00 A 15:00
	N/A
	8
	RECURSO HUMANO

	192
	PERSONAL CENTROS DE COLECTA
	LABORATORIO
	S/C
	QUIMICO OPERATIVO
	MATUTINO
	07:00 A 15:00
	N/A
	8
	RECURSO HUMANO

	193
	PERSONAL CENTROS DE COLECTA
	RECEPCION
	S/C
	TRABAJO SOCIAL
	MATUTINO
	07:00 A 15:00
	N/A
	8
	RECURSO HUMANO


IV.- LUGAR DE ENTREGA Y CENTROS DE OPERACIÓN DE LOS BANCOS DE SANGRE
1.- CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA DEL ESTADO DE TABASCO situado en Av. Gregorio Méndez Magaña 2832, Atasta de Serra, C.P. 86100, Villahermosa, Tabasco, para efectos de los bienes en comodato, asi como en cada una de los centros de colecta en el estado y para efectos de los insumos, la entrega será en el almacén General de la Secretaría de Salud, con dirección en calle butano esquina con calle cloro sin número, Ciudad industrial 2da. Etapa.
V.- PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO
El participante adjudicado entregará, instalará y pondrá en marcha dentro del plazo no mayor a 15 días naturales contados a partir de la notificación de la adjudicación o fallo, los equipos médicos en comodato y su servicio, en cada una de las Unidades Hospitalarias que corresponda.
VI.- REQUERIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS A REALIZAR
	MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL CENTRO ESTATAL Y CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA

	LOTE
	CLAVE
CNIS
	DESCRIPCION DEL MATERIAL
	PRESENTACIÓN
	CANTIDAD MÍNIMO
	CANTIDAD MÁXIMO
	OBSERVACIONES

	1
	080.098.0203
	BOLSA TRIPLE TOP- AND BOTTON
	PZAS
	3,800
	9,500
	ANUAL

	2
	080.098.0211
	BOLSAS CUADRUPLE TOP AND BOTTON
	PZAS
	4,200
	10,500
	ANUAL

	3
	S/C
	KIT DE AFERESIS PARA LA OBTENCIÓN DE DOBLE CONCENTRADO ERITROCITARIO
	PZA
	28
	72
	ANUAL

	4
	S/C
	KIT DE AFERESIS PARA LA OBTENCIÓN DE PLAQUETAS
	PZA
	52
	132
	ANUAL

	5
	080.909.6498
	TUBO TAPÓN LILA 13X75MM
	GRADILLA CON 100 TUBOS
	88
	220
	ANUAL

	6
	080.909.6506
	TUBO TAPÓN ROJO 13X100MM
	GRADILLA CON 100 TUBOS
	110
	276
	ANUAL

	7
	080.909.6530
	TUBO TAPÓN AMARILLO 13X100MM
	GRADILLA CON 100 TUBOS
	88
	220
	ANUAL

	8
	080.025.0052
	AGUJA TOMA MULTIPLE VERDE 
	CAJA CON 100 AGUJAS
	124
	312
	ANUAL

	9
	S/C
	ETIQUETA CHICA PARA TUBO
	ROLLO C/1000 ETIQUETAS
	78
	195
	ANUAL

	10
	060.203.0397
	CINTA MICROPORE
	PIEZA
	96
	240
	ANUAL

	11
	060.066.1094
	CHLORASET
	CAJA C/25 PIEZAS
	320
	800
	ANUAL

	12
	060.436.0107
	GASAS 10X10
	PAQUETE C/200 PIEZAS
	134
	336
	ANUAL

	13
	060.456.0664
	GUANTES MEDIANOS
	CAJA C/100 GUANTES
	144
	360
	ANUAL

	14
	060.621.0656
	CUBREBOCAS
	CAJA C/50 PIEZAS
	57
	144
	ANUAL

	15
	060.904.0100
	TORUNDAS DE ALGODÓN
	BOLSA C/1000 TORUNDAS Ó 500gr
	120
	300
	ANUAL

	16
	060.066.0773
	ALCOHOL AL 70%
	BIDON DE 20 LTS
	14
	36
	ANUAL

	17
	S/C
	VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1 Y 2
	KIT C/200 PRUEBAS
	54
	135
	ANUAL

	18
	S/C
	VIRUS B DE LA HEPATITIS
	KIT C/200 PRUEBAS
	54
	135
	ANUAL

	19
	S/C
	VIRUS C DE LA HEPATITIS
	KIT C/200 PRUEBAS
	54
	135
	ANUAL

	20
	S/C
	TREPONEMA PALLADIUM (SIFILIS)
	KIT C/200 PRUEBAS
	54
	135
	ANUAL

	21
	S/C
	TRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS)
	KIT C/200 PRUEBAS
	54
	135
	ANUAL

	22
	S/C
	MALARIA (PLASMODIUM)
	KIT C/96 PRUEBAS
	112
	280
	ANUAL

	23
	080.074.1456
	ROSA DE BENGALA
	KIT C/ 50 PRUEBAS
	204
	510
	ANUAL

	24
	S/C
	CONTROLES HIV AG/AB
	KIT C/ 4 FRASCOS
	9
	24
	ANUAL

	25
	S/C
	CONTROLES HCV
	KIT C/2 FRASCOS
	9
	24
	ANUAL

	26
	S/C
	CONTROLES HBSAG
	KIT C/2 FRASCOS
	9
	24
	ANUAL

	27
	S/C
	CONTROLES DE TREPONEMA PALLIDIUM (SIFILIS)
	KIT C/2 FRASCOS
	9
	24
	ANUAL

	28
	S/C
	CONTROLES DE TRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS)
	KIT C/2 FRASCOS
	9
	24
	ANUAL

	29
	S/C
	CALIBRADOR HIV AG/AB
	KIT C/2 FRASCOS
	9
	24
	ANUAL

	30
	S/C
	CALIBRADOR HCV
	KIT C/2 FRASCOS
	9
	24
	ANUAL

	31
	S/C
	CALIBRADOR HBSAG
	KIT C/2 FRASCOS
	9
	24
	ANUAL

	32
	S/C
	CALIBRADOR DE TREPONEMA PALLIDIUM (SIFILIS)
	KIT C/2 FRASCOS
	9
	24
	ANUAL

	33
	S/C
	CALIBRADOR DE TRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS)
	KIT C/2 FRASCOS
	9
	24
	ANUAL

	34
	S/C
	LISANTE PARA LA DETERMINACIÓN DE BIOMETRÍA HEMÁTICA
	PIEZA
	46
	115
	ANUAL

	35
	S/C
	DILUYENTE PARA LA DETERMINACIÓN DE BIOMETRÍA HEMÁTICA
	PIEZA
	46
	115
	ANUAL

	36
	S/C
	SOLUCIÓN LIMPIADORA (CLEANER) PARA LA DETERMINACIÓN DE BIOMETRÍA HEMÁTICA 
	PIEZA
	46
	115
	ANUAL

	37
	080.823.0270
	CONTROL NIVEL BAJO PARA BIOMETRIA
	PIEZA
	96
	240
	ANUAL

	38
	080.823.0270
	CONTROL NIVEL NORMAL PARA BIOMETRIA
	PIEZA
	96
	240
	ANUAL

	39
	080.823.0270
	CONTROL NIVEL ALTO PARA BIOMETRIA
	PIEZA
	96
	240
	ANUAL

	40
	080.098.0112
	BOLSAS PEDIATRICAS DE 150ML 
	PIEZA
	48
	120
	ANUAL

	41
	080.709.0022
	PIPETAS PASTEUR LARGA 
	CAJA C/200 PZAS
	28
	72
	ANUAL

	42
	S/C
	ETIQUETA GRANDE PARA BOLSA
	ROLLO C/1000 ETIQUETAS
	20
	50
	ANUAL

	43
	S/C
	HIPOCLORITO DE SODIO SOLUCION (CLORO) PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
	BIDON DE 20 LTS
	14
	36
	ANUAL

	44
	080.592.0014
	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO
	BIDON DE 4 LTS
	24
	60
	ANUAL

	45
	080.835.0607
	ANTI A FRASCO 10ML
	FRASCO P/100 PRUEBAS
	56
	140
	ANUAL

	46
	080.835.0615
	ANTI B FRASCO 10ML
	FRASCO P/100 PRUEBAS
	72
	180
	ANUAL

	47
	080.835.0102
	ANTI AB FRASCO 10ML
	FRASCO P/100 PRUEBAS
	72
	180
	ANUAL

	48
	080.835.0110
	ANTI D FRASCO 10ML
	FRASCO P/100 PRUEBAS
	105
	264
	ANUAL

	49
	080.081.4014
	CONTROL RH FRASCO 10ML
	FRASCO P/100 PRUEBAS
	87
	219
	ANUAL

	50
	080.081.0236
	LECTINA A1 FRASCO 5ML
	FRASCO P/50 PRUEBAS
	28
	72
	ANUAL

	51
	080.081.0244
	LECTINA H FRASCO 5ML
	FRACO P/25 PRUEBAS
	57
	144
	ANUAL

	52
	080.725.0014
	ALBUMINA BOVINA AL 22% FRASCO 10ML
	FRASCO P 100/ PRUEBAS
	36
	90
	ANUAL

	53
	080.081.0368
	ANTIGLOBULINA HUMANA (SUERO DE COOMBS) FRASCO 10ML
	FRASCO P 100/ PRUEBAS
	31
	78
	ANUAL

	54
	S/C
	TARJETA EN COLUMNA O ESFERAS PARA SISTEMA ABO Y RH
	CAJA C/100 TARJETAS
	120
	300
	ANUAL

	55
	S/C
	TARJETA PARA PRUEBA DE COMPATIBILIDAD POLIESPECIFICO
	CAJA C/ 100 TARJETAS
	32
	80
	ANUAL

	56
	S/C
	ERITROCITOS CONOCIDOS PARA EL RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES
	CAJA C/100 TARJETAS
	5
	14
	ANUAL

	57
	S/C
	TARJETA DE FENOTIPOS CONOCIDOS PARA LA IDENTIFICACION DEL SISTEMA RH Y KELL
	CAJA C/100 TARJETAS
	120
	300
	ANUAL

	58
	S/C
	TARJETA PARA LA PRUEBA INVERSA DEL GRUPO SANGUINEO
	TARJETA C/100 PRUEBAS
	68
	170
	ANUAL

	59
	S/C
	TORNIQUETE
	CAJA C/ 6 PZAS
	2
	6
	TRIMESTRAL

	60
	060.066.0658
	KIT DE PRUEBA DE ACIDOS NUCLEICOS (NAT), PARA LA AMPLIFICACION DE ACIDOS NUCLEICOS (DNA Y RNA) PROPORCIONANDO UNA SENSIBILIZACION MAYOR PARA LA DETECCION DE INFECCION VIRAL (HIV), REDUCIENDO EL PERIODO DE VENTANA Y EN LOS DONANTES DE SANGRE Y SUS COMPONENTES A TRAVÉS DE LA TÉCNICA DE AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
	PRUEBA
	3,600
	9,000
	ANUAL

	61
	060.066.0658
	KIT DE PRUEBA DE ACIDOS NUCLEICOS (NAT), PARA LA AMPLIFICACION DE ACIDOS NUCLEICOS (DNA Y RNA) PROPORCIONANDO UNA SENSIBILIZACION MAYOR PARA LA DETECCION DE INFECCION VIRAL (HEPATITIS “B”), REDUCIENDO EL PERIODO DE VENTANA Y EN LOS DONANTES DE SANGRE Y SUS COMPONENTES A TRAVÉS DE LA TÉCNICA DE AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
	PRUEBA
	3,600
	9,000
	ANUAL

	62
	060.066.0658
	KIT DE PRUEBA DE ACIDOS NUCLEICOS (NAT), PARA LA AMPLIFICACION DE ACIDOS NUCLEICOS (DNA Y RNA) PROPORCIONANDO UNA SENSIBILIZACION MAYOR PARA LA DETECCION DE INFECCION VIRAL (HEPATITIS “C”), REDUCIENDO EL PERIODO DE VENTANA Y EN LOS DONANTES DE SANGRE Y SUS COMPONENTES A TRAVÉS DE LA TÉCNICA DE AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
	PRUEBA
	3,600
	9,000
	ANUAL

	63
	537.704.1263
	PINZA DE ANILLO
	PIEZA
	0
	2
	SEMESTRAL

	64
	533.461.0028
	GRADILLA P/ 90 TUBOS
	PIEZA
	11
	28
	ANUAL

	65
	080.025.0136
	ADAPTADOR CAMISA HOLDER
	PIEZA
	40
	100
	ANUAL

	66
	S/C
	TORUNDERO DE ACERO INOXIDABLE
	PIEZA
	5
	14
	ANUAL

	67
	S/C
	PELOTA ANTI-ESTRÉS
	PIEZA
	4
	10
	ANUAL

	68
	S/C
	PLACA DE ANILLO 6X5
	PIEZA
	19
	48
	ANUAL

	69
	060.082.0104
	ISOPOS DE MADERA CON ALGODÓN
	PIEZA
	960
	2,400
	ANUAL

	70
	S/C
	APLICADORES DE MADERA 
	BOLSA CON 750 PZS.
	2
	5
	ANUAL

	71
	080.909.0525
	TUBOS DE CRISTAL 12X75
	PZA
	1,440
	3,600
	ANUAL

	72
	S/C
	TERMOMENTRO -20 A 110 C
	PZA
	4
	12
	ANUAL

	73
	080.681.1105
	PAPEL PARAFILM
	ROLLO
	2
	6
	SEMESTRAL

	74
	535.859.0718
	TIJERA QUIRURGICA LISTER
	PIEZA
	1
	3
	SEMESTRAL

	75
	080.431.0274
	PISETA DE 500 ML
	PIEZA
	2
	6
	ANUAL

	76
	533.715.0444
	PIPETA AUTOMATICA 10 A 100 ML
	PIEZA
	3
	8
	ANUAL

	77
	533.715.0493
	PIPETA AUTOMATICA 100 A 1000 ML
	PIEZA
	2
	6
	ANUAL

	78
	080.909.0657
	TUBO DE ENSAYE PLATICO TRASNPARENTE CON TAPA
	PIEZA
	4,400
	11,000
	ANUAL

	79
	S/C
	TERMOMETRO -50 A 50 C
	PIEZA
	4
	12
	ANUAL

	80
	S/C
	CAJA DE TRANSPORTE PARA COMPONENTES SANGUINEOS DE 44 LT QUE CUENTE CON REGULACION EUROPEA (EU)2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. CLASE II. (DEBERA INCLUIR EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE)
	PIEZA
	2
	6
	ANUAL

	81
	S/C
	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL
	PIEZA
	1
	RELLENAR CADA 6 MESES
	SEMESTRAL


El proveedor deberá de considerar la instalación del equipamiento analítico en la modalidad de comodato en el Centro Estatal de Hemoterapia.

	EQUIPO ANALITICO PARA LOS CENTROS REGIONALES

	ID LOTE
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Descripción
	CENTRO
REGIONAL
	CANT.

	1
	Equipo
	8
	ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA CON DIMENSIONES DE 25 X 35 X 35 CM (AN X AL X PR), RENDIMIENTO DE HASTA 40 MUESTRAS POR HORA, VOLUMEN DE LA MUESTRA: 40 uL (MODO PREDILUIDA) Y 9 uL (MODO SANGRE COMPLETA), TIENE UN LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS (COMPATIBLE CON CODE 128, CODE 39, INTERCALADO 2 DE 5 Y OTROS SISTEMAS ENUMERADOS EN EL MANUAL DEL USUARIO) CONTROL DE CALIDAD CON 6 ARCHIVOS DE CONTROL, 100 CICLOS POR ARCHIVO, GRÁFICOS DE LEVEY-JENNINGS, INFORMACIÓN DE CONTROL DE CARGA/DESCARGA, PROGRAMA EQC DE REVISIÓN POR EXPERTOS EN LÍNEA, RECUENTO DE GLOBULOS BLANCOS, ERITROCITOS Y PLAQUETAS POR IMPEDANCIA, CON MEDICIÓN DE HEMOGLOBINA LIBRE DE CIANURO, DISTINCIÓN DE GLOBULOS BLANCOS EN 3 PARTES. HASTA 19 PARÁMETROS REPORTABLES Y TRES HISTOGRAMAS (WBC, RBCY PLT), LOS PARÁMETROS SON LEUCOCITOS, # DE LINFOCITOS, PORCENTAJE DE LINFOCITOS, # MONOCITOS, PORCENTAJE DE MONOCITOS, #. DE GRANULOCITOS Y PORCENTAJE DE GRANULOCITOS; ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO,
	Tenosique
	1

	
	
	
	
	Balancán
	1

	
	
	
	
	Emiliano Zapata
	1

	
	
	
	
	Macuspana
	1

	
	
	
	
	Teapa
	1

	
	
	
	
	Huimanguillo
	1

	
	
	
	
	Cárdenas
	1

	
	
	
	
	Comalcalco
	1

	2
	Equipo
	16
	BALANZA MEZCLADORA PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE CON DISPLAYH PARA MONITORIZACIÓN DEL DONANTE, FLUJO Y VOLUMEN DE SANGRE, EL VOLUMEN RESTANTE DE LA DONACIÓN SE PUEDE OBSERVAR DIRECTAMENTE CON ALARMA DE FLUJO BAJO, SI EL INDICADOR DE LUZ EMPIEZA A PARPADEAR, EL DONANTE DEBERÁ BOMBEAR SU MANO PARA AUMENTAR EL FLUJO SANGUÍNEO, FUNCIÓN DE SELLADO INTEGRADA, CON CUELLO DE CISNE, EL ESTRANGULADOR “SAFETY CLAMP” SÓLO SE PODRÁ ABRIR DESPUES DE SELLADO EXITOSO. BANDEJA GRANDE EN LÍNEA CON PORTAFILTROS Y UNA ABRAZADERA DE SEGURIDAD, ASÍ COMO UN TECLADO NUMÉRICO, LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS AUTOMÁTICO, SISTEMA AUTOMÁTICO DE GESTIÓN DE DATOS DE SOFTWARE. INCLUYE CON SU BANCO DE APOYO.
	Tenosique
	2

	
	
	
	
	Balancán
	1

	
	
	
	
	Emiliano Zapata
	2

	
	
	
	
	Macuspana
	2

	
	
	
	
	Teapa
	2

	
	
	
	
	Huimanguillo
	2

	
	
	
	
	Cárdenas
	2

	
	
	
	
	Comalcalco
	3

	3
	Equipo
	8
	BAUMANOMETRO DIGITAL CON PANTALLA LCD, MEDICIONES DE PRESION ARTERIAL SISTOLICA Y DIASTOLICA, FRECUENCIA CARDIACA, DETECCION DE LATIDOS IRREGULARES; FUNCIONA CON BATERIA O ADAPTADOR DE CORRIENTE
	Tenosique
	1

	
	
	
	
	Balancán
	1

	
	
	
	
	Emiliano Zapata
	1

	
	
	
	
	Macuspana
	1

	
	
	
	
	Teapa
	1

	
	
	
	
	Huimanguillo
	1

	
	
	
	
	Cárdenas
	1

	
	
	
	
	Comalcalco
	1

	4
	Equipo
	8
	CENTRÍFUGA PARA USO EN LABORATORIOS Y BANCO DE SANGRE, EQUIPO CON VELOCIDAD VARIABLE PARA AYUDAR EN EL LAVADO CELULAR MANUAL, PRUEBAS DE GRUPO RH EN TUBO, PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD SANGUÍNEA, PRUEBAS DE COOMBS Y DE TITULACIONES ANTI RH (MANUAL PAG. 2), BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA LA TAPA QUE SE TRABA AUTOMÁTICAMENTE CUANDO LA MISMA ESTÁ CERRADA (MANUAL PAG. 2), RELOJ DIGITAL DE 99 MINUTOS Y TACÓMETRO (FOLLETO) CON ALARMA DE FINAL DE CICLO PARA INFORMAR AL OPERADOR QUE SE HA COMPLETADO EL CICLO (MANUAL PAG. 2), CRONÓMETRO DIGITAL DE ESTADO SÓLIDO QUE PROPORCIONA TIEMPOS DE CICLO EXACTOS CON TIEMPO MÁXIMO DE 99 MINUTOS Y 99 SEGUNDOS, TIEMPO MÍNIMO DE 1 SEGUNDO Y EXACTITUD DE +- 1 SEGUNDO / 30 MINUTOS, FRENO DINÁMICO PARA DISMINUIR EL TIEMPO DE DESACELERACIÓN DEL ROTOR DESPUÉS DE HABERSE COMPLETADO (MANUAL PAG. 2), DISEÑO QUE FACILITA LOS PROCEDIMIENTOS SANGUÍNEOS QUE REQUIEREN CENTRIFUGADO, INCUBACIÓN Y LAVADO CELULAR CON MÍNIMO DE MANIPULACIÓN DE TUBOS, CAPACIDAD PARA ROTOR DE 12 POSICIONES CON TUBOS DE 75 MM X 13 MM SIN TAPÓN DE CARTUCHO, SEROTUBOS DE 75 MM X 10 MM, TUBOS DE KAHN DE 75 MM X 12 MM O (6) TUBOS DE 75 MM X 13 MM CON TAPÓN DE CARTUCHO; POSIBILIDAD DE INTERCAMBIAR EL ROTOR POR OTROS DE 8 Y 6 POSICIONES, VELOCIDAD DE 3100-3550 RPM SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE ELÉCTRICAS DE 115 V, 60 Hz.
	Tenosique
	1

	
	
	
	
	Balancán
	1

	
	
	
	
	Emiliano Zapata
	1

	
	
	
	
	Macuspana
	1

	
	
	
	
	Teapa
	1

	
	
	
	
	Huimanguillo
	1

	
	
	
	
	Cárdenas
	1

	
	
	
	
	Comalcalco
	1

	Equipo
	Equipo
	8
	REFRIGERADOR DE BANCO DE SANGRE. - DISEÑADOS PARA ALMACENAR BOLSAS DE SANGRE O PRODUCTOS QUE NECESITEN ESTAR ORDENADOS EN CAJONES CON SALIDA TELESCÓPICA. LOS REFRIGERADORES ALMACENAN LA SANGRE DE 2 A 6°C SEGÚN LA NOM-253-SSA1-2012 PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS. 
- CAJONES CON PERFORACIONES Y CON SALIDA TELESCÓPICA. 
- CONTROL POR MICROPROCESADOR PARA MANTENER LA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 6°C. 
- ALARMA AUDIBLE Y VISUAL PARA ALTA/BAJA TEMPERATURA, FALLA DE CORRIENTE ELÉCTRICA, PUERTA ABIERTA, Y FALLA DE SENSOR. 
- INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. 
- PUERTA DE VIDRIO CON CERRADURA. 
-• LÁMPARA CON LUZ LED. 
- ALIMENTACIÓN: 115V A 60HZ. 
- REGULADOR DE VOLTAJE Y SUPRESOR DE PICOS.
- GRAFICADOR DE TEMPERATURA DE 7 DÍAS.
	Tenosique
	1

	
	
	
	
	Balancán
	1

	
	
	
	
	Emiliano Zapata
	1

	
	
	
	
	Macuspana
	1

	
	
	
	
	Teapa
	1

	
	
	
	
	Huimanguillo
	1

	
	
	
	
	Cárdenas
	1

	
	
	
	
	Comalcalco
	1

	Equipo
	Equipo
	8
	SELLADOR DIELECTRICO DISEÑADO PARA TRABAJAR CON TUBOS DE PVC Y EVA, SOPORTANDO UN DIÁMETRO EXTERIOR MÁXIMO DE 6,2 MM PARA EL PVC Y 4,15 MM PARA EL EVA, CON UN GROSOR DE PARED DE 0,9 MM EN AMBOS CASOS, TIEMPO DE SELLADO VARÍA ENTRE 0,5 Y 3 SEGUNDOS, DEPENDIENDO DEL GROSOR DEL TUBO UTILIZADO, EL DISPOSITIVO DEBE MEDIR 70 MM DE ANCHO, 338 MM DE ALTO Y 156 MM DE PROFUNDIDAD, CON UN PESO TOTAL DE 2,8 KG, LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN COMPRENDEN UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 0 °C A 35 °C, Y UNA HUMEDAD RELATIVA DEL 10 % AL 90 %, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA CONDENSACIÓN.
	Tenosique
	1

	
	
	
	
	Balancán
	1

	
	
	
	
	Emiliano Zapata
	1

	
	
	
	
	Macuspana
	1

	
	
	
	
	Teapa
	1

	
	
	
	
	Huimanguillo
	1

	
	
	
	
	Cárdenas
	1

	
	
	
	
	Comalcalco
	1

	Equipo
	Equipo
	8
	SILLA DE TOMA DE MUESTRA CON ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO DE ACERO CAL. 18 DE 1" CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA COLOR BLANCO. ACOJINAMIENTO EN ASIENTO Y RESPALDO DE ESPUMA DE POLIURETANO CUBIERTO POR VINIL TACTO PIEL COLOR AZUL REY. CAJÓN DOBLE DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22 CON PINTURA HORNEADA Y CUBIERTA DE MELAMINA.
CUBIERTA DE MELAMINA EN EL CAJÓN, RESISTENTE A RAYADURAS Y MANCHAS, PARA MAYOR DURABILIDAD
	Tenosique
	1

	
	
	
	
	Balancán
	1

	
	
	
	
	Emiliano Zapata
	1

	
	
	
	
	Macuspana
	1

	
	
	
	
	Teapa
	1

	
	
	
	
	Huimanguillo
	1

	
	
	
	
	Cárdenas
	1

	
	
	
	
	Comalcalco
	1

	Equipo
	Equipo
	16
	SILLÓN DE DONACIÓN CON ALMOHADILLA DE REPOSABRAZOS DE ESPUMA COMPLETA, SUAVE, CON LARGA VIDA ÚTIL Y FÁCIL DE LIMPIAR, TAPICERÍA UNIVERSAL CON ESPUMA SÁNDWICH DE DOS CAPAS, IDEAL PARA DISTINTOS TIPOS DE PACIENTES, INTERRUPTOR DE MANO PARA EL AJUSTE MOTORIZADO CONTINUO DE LA SUPERFICIE DE DESCANSO, CON FUNCIÓN DE BLOQUEO MANUAL Y CLIP DE SUJECIÓN EN LA PARTE TRASERO, RUEDAS DE 7,5 CM, CADA UNA CON CERRADURA INDIVIDUAL, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y FACILITANDO EL ACCESO AL EQUIPO.
	Villa Benito
	2

	
	
	
	
	Cárdenas
	2

	
	
	
	
	Comalcalco
	3

	
	
	
	
	Huimanguillo
	2

	
	
	
	
	Teapa
	2

	
	
	
	
	Emiliano zapata
	2

	
	
	
	
	Tenosique
	2

	
	
	
	
	Balancán
	1

	Equipo
	Equipo
	16
	DE USO GENERAL PARA LA MEDICIÓN PRECISA DE EXACTA DE VOLÚMENES DE LÍQUIDOS. LAS MICROPIPETAS OPERAN DE ACUERDO A UN PRINCIPIO DE UN DESPLAZAMIENTO DE AIRE CON PUNTAS DESECHABLES. LAS MICROPIPETAS CUBERE UN INTERVALO DE VOLUMEN: 10 – 100 / 100 - 1000
	Tenosique
	1

	
	
	
	
	Balancán
	1

	
	
	
	
	Emiliano Zapata
	1

	
	
	
	
	Macuspana
	1

	
	
	
	
	Teapa
	1

	
	
	
	
	Huimanguillo
	1

	
	
	
	
	Cárdenas
	1

	
	
	
	
	Comalcalco
	1

	Equipo
	Equipo
	8
	AGITADOR DE TUBOS CON CAPACIDAD PARA 16 TUBOS, ALMOHADILLA PARA TUBOS LAVABLE, MOTOR DE 120V AC 3W, PESO DE 2.2 KG, VELOCIDAD DE TRABAJO: 24 CICLOS POR MINUTO, MEDIDAS DE 10.2X34.3X13.3 CM., GENERA UN MOVIMIENTO DELICADO QUE ASEGURA UN MEZCLADO SIN DAÑO A LAS SUSPENSIONES DE LAS CÉLULAS SANGUÍNEAS.
	Tenosique
	1

	
	
	
	
	Balancán
	1

	
	
	
	
	Emiliano Zapata
	1

	
	
	
	
	Macuspana
	1

	
	
	
	
	Teapa
	1

	
	
	
	
	Huimanguillo
	1

	
	
	
	
	Cárdenas
	1

	
	
	
	
	Tenosique
	1

	Equipo
	Equipo
	8
	BAÑO MARÍA CON TINA DE UNA SÓLA PIEZA DE ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR FUGAS Y CORROSIÓN, Y PROPORCIONAR UN CALENTAMIENTO EFICIENTE Y UNIFORME, RANGO DE OPERACIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE +5 A 100 °C, CAPACIDAD PARA 60 TUBOS, CONTROL DIGITAL MICROCONTROLADO Y SENSOR PT-100, DISPLAY PARA OBSERVAR TEMPERATURAS DE OPERACIÓN PROGRAMADA, TIEMPO DEL CICLO Y ESTADO DEL PROCESO, TIMER HASTA 75 HORAS CON 16 PERFILES DE TEMPERATURA Y CONTROL DE RAMPAS, MODELO ANALÓGICO CON PERILLA DE CONTROL, CONTROLADOR DE TEMPERATURA CON ALARMA DE LIMITE BAJO O ALTO, TIMER, CONTROL DE RAMPAS, BLOQUEO DE CONFIGURACIÓN, ALARMA VISUAL Y AUDITIVA, CONTROL DE AUTOTUNING, CONTROL FUZZY +PID, CAPACIDAD VOLUMEN: 6 L, DIMENSIONES: 41 X 33 X 19, TAMAÑO DE LA TINA: 30 x 15 x 15, PESO: 5.8 Kg, POTENCIA: 360 W.
	Tenosique
	1

	
	
	
	
	Balancán
	1

	
	
	
	
	Emiliano Zapata
	1

	
	
	
	
	Macuspana
	1

	
	
	
	
	Teapa
	1

	
	
	
	
	Comalcalco
	1

	
	
	
	
	Huimanguillo
	1

	
	
	
	
	Cárdenas
	1


	EQUIPO ANALITICO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA

	ID lote
	Unidad
	Cantidad
	Descripción
	UNIDAD

	1
	Equipo
	2
	AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADOR, DISEÑO PARA PROPORCIONAR AGITACIÓN SUAVE Y CONTINUA 
DISEÑADO PARA USO CONFORME CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y LAS NORMAS DE LA FDA, AABB Y CUALQUIER NORMATIVA APLICABLE AL PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE PLAQUETAS, RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTAL DE 20° A 24° C, CON ALARMA AUDIBLE Y VISIBLE, CAPACIDAD DE 96 BOLSAS, CAPACIDAD DE BOLSAS DE AFÉRESIS: 32, HUMEDAD RELATIVA IDEAL COMO MÁXIMO 80%. 
	CEH

	2
	Equipo
	2
	ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA CON DIMENSIONES DE 25 X 35 X 35 CM (AN X AL X PR), RENDIMIENTO DE HASTA 40 MUESTRAS POR HORA, VOLUMEN DE LA MUESTRA: 40 uL (MODO PREDILUIDA) Y 9 uL (MODO SANGRE COMPLETA), TIENE UN LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS (COMPATIBLE CON CODE 128, CODE 39, INTERCALADO 2 DE 5 Y OTROS SISTEMAS ENUMERADOS EN EL MANUAL DEL USUARIO) CONTROL DE CALIDAD CON 6 ARCHIVOS DE CONTROL, 100 CICLOS POR ARCHIVO, GRÁFICOS DE LEVEY-JENNINGS, INFORMACIÓN DE CONTROL DE CARGA/DESCARGA, PROGRAMA EQC DE REVISIÓN POR EXPERTOS EN LÍNEA, RECUENTO DE GLOBULOS BLANCOS, ERITROCITOS Y PLAQUETAS POR IMPEDANCIA, CON MEDICIÓN DE HEMOGLOBINA LIBRE DE CIANURO, DISTINCIÓN DE GLOBULOS BLANCOS EN 3 PARTES. HASTA 19 PARÁMETROS REPORTABLES Y TRES HISTOGRAMAS (WBC, RBCY PLT), LOS PARÁMETROS SON LEUCOCITOS, # DE LINFOCITOS, PORCENTAJE DE LINFOCITOS, # MONOCITOS, PORCENTAJE DE MONOCITOS, #. DE GRANULOCITOS Y PORCENTAJE DE GRANULOCITOS; ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO,
	CEH

	3
	Equipo
	7
	BALANZA MEZCLADORA PARA RECOLECCIÓN DE SANGRE CON DISPLAY PARA MONITORIZACIÓN DEL DONANTE, FLUJO Y VOLUMEN DE SANGRE, EL VOLUMEN RESTANTE DE LA DONACIÓN SE PUEDE OBSERVAR DIRECTAMENTE CON ALARMA DE FLUJO BAJO, SI EL INDICADOR DE LUZ EMPIEZA A PARPADEAR, EL DONANTE DEBERÁ BOMBEAR SU MANO PARA AUMENTAR EL FLUJO SANGUÍNEO, FUNCIÓN DE SELLADO INTEGRADA, CON CUELLO DE CISNE, EL ESTRANGULADOR “SAFETY CLAMP” SÓLO SE PODRÁ ABRIR DESPUES DE SELLADO EXITOSO. BANDEJA GRANDE EN LÍNEA CON PORTAFILTROS Y UNA ABRAZADERA DE SEGURIDAD, ASÍ COMO UN TECLADO NUMÉRICO, LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS AUTOMÁTICO, SISTEMA AUTOMÁTICO DE GESTIÓN DE DATOS DE SOFTWARE, LA RESTRICTA BANDA DE RADIOFRECUENCIA GARANTIZA UNA
	CEH

	4
	Equipo
	5
	SILLÓN DE DONACIÓN CON ALMOHADILLA DE REPOSABRAZOS DE ESPUMA COMPLETA, SUAVE, CON LARGA VIDA ÚTIL Y FÁCIL DE LIMPIAR, TAPICERÍA UNIVERSAL CON ESPUMA SÁNDWICH DE DOS CAPAS, IDEAL PARA DISTINTOS TIPOS DE PACIENTES, INTERRUPTOR DE MANO PARA EL AJUSTE MOTORIZADO CONTINUO DE LA SUPERFICIE DE DESCANSO, CON FUNCIÓN DE BLOQUEO MANUAL Y CLIP DE SUJECIÓN EN LA PARTE TRASERO, RUEDAS DE 7,5 CM, CADA UNA CON CERRADURA INDIVIDUAL, GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y FACILITANDO EL ACCESO AL EQUIPO.
	CEH

	5
	Pieza
	1
	SILLA DE TOMA DE MUESTRA CON ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO DE ACERO CAL. 18 DE 1" CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA COLOR BLANCO. ACOJINAMIENTO EN ASIENTO Y RESPALDO DE ESPUMA DE POLIURETANO CUBIERTO POR VINIL TACTO PIEL COLOR AZUL REY. CAJÓN DOBLE DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22 CON PINTURA HORNEADA Y CUBIERTA DE MELAMINA.
CUBIERTA DE MELAMINA EN EL CAJÓN, RESISTENTE A RAYADURAS Y MANCHAS, PARA MAYOR DURABILIDAD
	CHE

	6
	Equipo
	2
	BALANZA GRANATARIA SISTEMA DE VISUALIZACIÓN CON INDICADOR DIGITAL, CAPACIDAD DE PESAJE MÍNIMO: 0 G, MÁXIMO 2500G, CON PRECISIÓN DE LECTURA DE 2 G, MEDICIÓN SIMULTÁNEA DE DOS OBJETOS MEDIANTE DOS SENSORES DE PESO, DIFERENCIAL DEL PESO DE LAS EXHIBICIONES DE 2 OBJETOS, ESCALA DIGITAL DIFERENCIADA ELECTRÓNICA, RANGO DE PESOS DE 0 G. A 2500 G, PRECISIÓN DE LECTURA DE 2 G, INDICADOR DIGITAL
	CHE

	7
	Equipo
	1
	BAÑO MARÍA CON TINA DE UNA SÓLA PIEZA DE ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR FUGAS Y CORROSIÓN, Y PROPORCIONAR UN CALENTAMIENTO EFICIENTE Y UNIFORME, RANGO DE OPERACIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE +5 A 100 °C, CAPACIDAD PARA 60 TUBOS, CONTROL DIGITAL MICROCONTROLADO Y SENSOR PT-100, DISPLAY PARA OBSERVAR TEMPERATURAS DE OPERACIÓN PROGRAMADA, TIEMPO DEL CICLO Y ESTADO DEL PROCESO, TIMER HASTA 75 HORAS CON 16 PERFILES DE TEMPERATURA Y CONTROL DE RAMPAS, MODELO ANALÓGICO CON PERILLA DE CONTROL, CONTROLADOR DE TEMPERATURA CON ALARMA DE LIMITE BAJO O ALTO, TIMER, CONTROL DE RAMPAS, BLOQUEO DE CONFIGURACIÓN, ALARMA VISUAL Y AUDITIVA, CONTROL DE AUTOTUNING, CONTROL FUZZY +PID, CAPACIDAD VOLUMEN: 6 L, DIMENSIONES: 41 X 33 X 19, TAMAÑO DE LA TINA: 30 x 15 x 15, PESO: 5.8 Kg, POTENCIA: 360 W.
	CEH

	8
	Equipo
	1
	BASCULA DE ESTADIMETRO CON BÁSCULA BARIÁTRICA CON ESTADIMETRO, CAPACIDAD DE 220 KG, BÁSCULA MECÁNICA CON BARRAS CROMADAS ZARMACK, CONSTRUIDA EN UN SOLA PIEZA CON SISTEMA DE BALANCINES, PESO DE 17 KG, DIMENSIONES DE 148 CM X 26 CM X 53 CM, ESTADIMETRO DE ALUMINIO CON GRADUACIÓN ESTAMPADA EN INTERVALOS DE 1/2CM, RANGO DE MEDICIÓN DE ALTURA DE 75 A 200 CM, BARRA SUPERIOR ZARMACK GRADUADA EN INTERVALOS 100 GR HASTA LLEGAR A 20 KG, BARRA INFERIOR ZARMACK GRADUADA EN INTERVALOS DE 20 KG HASTA LLEGAR A LOS 200 KG
	CEH

	9
	equipo
	1
	CENTRIFUGA PARA 72 TUBOS CENTRIFUGA DE MESA CON CAPACIDAD DE 580 ML (4 X 145 ML), VELOCIDAD MAXIMA DE 4500 RPM, VELOCIDADES DE ACELERACIÓN Y DECELERACIÓN 2 (ESTÁNDAR Y SUAVE), MOTOR DE EJE FLEXIBLE DE ALTO RENDIMIENTO, ROTOR DE ANGULO BASCULANTE CON CAPACIDAD PARA 76 TUBOS, CON CAPACIDAD DE CAMBIO DE ROTORES OPCIONALES, CÁMARA DE CENTRIFUGACIÓN: ACERO INOXIDABLE PULIDO, MEMORIA DE HASTA 99 PROGRAMAS, INTERVALO MÁX. DEL TEMPORIZADOR: 99 H, 59 MIN, CONTINUO, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POTENTE CON FUNCIÓN DE TEMPERATURA PREVIA, CON CAPACIDAD DE CAMBIO DE HASTA 15 ROTORES OPCIONALES POR PULSADOR AUTO-LOCK, PANTALLA RETROILUMINADA DE ALTA VISIBILIDAD QUE PERMITE LEER CLARAMENTE LOS PARÁMETROS DESDE EL OTRO LADO DEL LABORATORIO, SISTEMA DE DETECCIÓN DE DESEQUILIBRIO: MEDICIÓN CONTINUA DE LA VIBRACIÓN, CON CORRECCIÓN DE MASA DEL ROTOR, MOTOR DE INDUCCIÓN SIN ESCOBILLAS, CONSUMO MÁX. DE ENERGÍA: 310 W - REQUISITOS ELÉCTRICOS: 230 V 50/60 HZ
	CEH

	10
	Equipo
	1
	CENTRIFUGA PARA 24 PLAZAS CON CENTRIFUGA UNIVERSAL DE LABORATORIO CON BOTÓN DE ENCENDIDO, APERTURA DE TAPA, CIERRE DE TAPA ELECTRÓNICO, CÁMARA DE ACERO INOXIDABLE Y PROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS E INICIO DE LA CENTRÍFUGA CON ROTOR ANGULAR INTERCAMBIABLE CON CAPACIDAD DE 6 A 24 TUBOS CON AJUSTE DE TIEMPO DE CICLO DE 1 A 99 MINUTOS CON TACOMETRO QUE PERMITE MEDIR LAS RPM, PANTALLA LED DE 7 SEGMENTOS QUE FACILITA EL CONTROL DE LA VELOCIDAD Y EL TIEMPO, LOS NIVELES DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN PROGRAMABLES, OFRECIENDO UNA CONFIGURACIÓN PRECISA EN RPM Y/O FCR CON PROTECCIÓN CONTRA DESBALANCE, SISTEMA DE SEGURIDAD PARA APERTURA Y CIERRE DE LA TAPA, Y UNA CERRADURA ELECTRÓNICA CON APERTURA AUTOMÁTICA CON ALARMA SONORA PARA FINALIZAR EL CICLO, DIMENSIONES 485 X 320 X 255 MM, PESO 18 KG, VELOCIDAD MÁXIMA DE 4000 RPM, ALIMENTACIÓN AC 120V/60HZ.
	CEH

	11
	Equipo
	1
	CENTRIFUGA PARA PRUEBAS DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE CENTRÍFUGA PARA USO EN LABORATORIOS Y DE BANCO DE SANGRE, EQUIPO CON VELOCIDAD VARIABLE PARA AYUDAR EN EL LAVADO CELULAR MANUAL, PRUEBAS DE GRUPO RH EN TUBO, PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD SANGUÍNEA, PRUEBAS DE COOMBS Y DE TITULACIONES ANTI-RH (MANUAL PAG. 2), BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA LA TAPA QUE SE TRABA AUTOMÁTICAMENTE CUANDO LA MISMA ESTÁ CERRADA (MANUAL PAG. 2), RELOJ DIGITAL DE 99 MINUTOS Y TACÓMETRO (FOLLETO) CON ALARMA DE FINAL DE CICLO PARA INFORMAR AL OPERADOR QUE SE HA COMPLETADO EL CICLO (MANUAL PAG. 2), CRONÓMETRO DIGITAL DE ESTADO SÓLIDO QUE PROPORCIONA TIEMPOS DE CICLO EXACTOS CON
	CEH

	12
	Equipo
	1
	CONECTOR ESTERIL EQUIPO PARA CONEXIÓN ESTÉRIL DE TUBO DE PVC QUE NO NECESITA DEL USO DE CUCHILLAS DE COBRE, CON TAPA CON SISTEMA DE ALINEAMIENTO PARA LA POSICIÓN DEL TUBO QUE PREVÉ FALLA DE SOLDADURAS POR DESALINEACIÓN, SISTEMA DE CALENTAMIENTO COMPLETAMENTE CERRADO QUE DISMINUYE EL OLOR Y LA COMBUSTIÓN POR LA QUEMA DEL MATERIAL DE PVC, CON CLAMPS PARA GARANTIZAR EL ALINEAMIENTO DE LOS TUBOS, DISEÑO EN BLOQUE PARA GARANTIZAR LA ALINEACIÓN DE LOS TUBOS Y MANTENER SU CORRECTO ALINEAMIENTO, APLICACIÓN EN POOL DE BUFFY-COATS Y/O CONCENTRADOS DE PLAQUETAS, CONEXIÓN ESTÉRIL DE FILTROS O DE SOLUCIÓN ADITIVA DE PLAQUETAS, USO PEDIÁTRICO, PROCEDIMIENTOS DE DESACTIVACIÓN DE VIRUS, MUESTREO Y MODIFICACIÓN DE CONJUNTO DE AFÉRESIS, COMPATIBILIDAD DE TUBOS Y TIEMPO DE PROCESAMIENTO, POR LO QUE PERMITE TODAS LAS COMBINACIONES ENTRE TUBOS HÚMEDOS Y SECOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR VARIANDO ENTRE 3.9 MM Y 4.6 MM. CON UN TIEMPO DE CICLO DE PROCESO DE APROXIMADAMENTE 20 SEGUNDOS
	CEH

	13
	Equipo
	1
	CONGELADOR BIOMÉDICO CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO DE HASTA -30 C PARA LABORATORIOS Y USO CLÍNICO, RANGO DE AJUSTE DE TEMPERATURA DE -15 A -35 EN INCREMENTOS DE 1°C Y RANGO DE CONTROL DE -20 A -30 EN INCREMENTOS DE 1°C, CON ALARMAS VISUALES Y SONORAS PRECONFIGURADAS DE FÁBRICA PARA FALLAS DE ENERGÍA Y PUERTAS ENTREABIERTAS, CON RESPALDO DE BATERÍA Y UN SISTEMA DE MENSAJES DE AUTODIAGNÓSTICO, CON MENÚ DE SEIS BOTONES CON TECLAS PROGRAMABLES PERMITE UNA FÁCIL ADMINISTRACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES DEL CONGELADOR, CON CAPACIDAD PARA MANTENER TEMPERATURAS UNIFORMES EN TODA LA CÁMARA DE ALMACENAMIENTO MEDIANTE UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CON CONTROL ELÉCTRICO, CON SISTEMA DE EVAPORADOR DE AIRE FORZADO CON DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE SIN INTERVENCIÓN DEL USUARIO, CONGELADOR DE 22,0 PIES CÚBICOS | 623 L, EL ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE LA CÁMARA SE MANTIENE A UNA TEMPERATURA CONSTANTE HASTA QUE SE INICIA UNA DESCONGELACIÓN MANUAL.
	CEH

	14
	Equipo
	1
	HORNO DE SECADO CAPACIDAD DE MINIMO DE 23L, CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CA 110V Y 60 HZ, INTERVALO DE TEMPERATURA DE 10 A 250°C, IDEAL PARA SECADO DE MATERIAL DE LABORATORIO, MUESTRAS, REJILLAS MOVIBLES, PANTALLA LED PARA VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA PROGRAMADA Y TEMPORIZADOR, PUERTA CON AISLAMIENTO TÉRMICO Y VENTANA DE VISUALIZACIÓN, CÁMARA INTERNA DE ACERO INOXIDABLE, INTERVALO DE TEMPERATURA T.A +10°C A 250°C, ESTABILIDAD Y UNIFORMIDAD DE LA TEMPERATURA +- 0.5°C Y +- 1°C.
	CEH

	15
	Equipo
	5
	REFRIGERADOR DE BANCO DE SANGRE. - DISEÑADOS PARA ALMACENAR BOLSAS DE SANGRE O PRODUCTOS QUE NECESITEN ESTAR ORDENADOS EN CAJONES CON SALIDA TELESCÓPICA. LOS REFRIGERADORES ALMACENAN LA SANGRE DE 2 A 6°C SEGÚN LA NOM-253-SSA1-2012 PARA LA DISPOSICIÓN DE SANGRE HUMANA Y SUS COMPONENTES CON FINES TERAPÉUTICOS. 
• CAJONES CON PERFORACIONES Y CON SALIDA TELESCÓPICA. 
• CONTROL POR MICROPROCESADOR PARA MANTENER LA TEMPERATURA ENTRE 2°C A 6°C. 
• ALARMA AUDIBLE Y VISUAL PARA ALTA/BAJA TEMPERATURA, FALLA DE CORRIENTE ELÉCTRICA, PUERTA ABIERTA, Y FALLA DE SENSOR. 
• INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE. 
• PUERTA DE VIDRIO CON CERRADURA. 
• LÁMPARA CON LUZ LED. 
• ALIMENTACIÓN: 115V A 60HZ. 
• REGULADOR DE VOLTAJE Y SUPRESOR DE PICOS.
• GRAFICADOR DE TEMPERATURA DE 7 DÍAS.
	CEH

	16
	Equipo
	1
	ESPECTROFOTÓMETRO PORTATIL. ESTE DISPOSITIVO CUANTIFICA LA CANTIDAD DE HEMOGLOBINA LIBRE LIBERADA EN EL PLASMA, QUE ES EL INDICADOR CLAVE DE LA HEMÓLISIS.
	CEH

	17
	EQUIPO
	4
	REFRIGERADOR DE REACTIVOS EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE FORZADO UTILIZA UN DIFUSOR EN LA PARTE SUPERIOR QUE GARANTIZA UNA TEMPERATURA HOMOGÉNEA Y CONSTANTE, CON UNA VARIACIÓN DE +/- 1°C, EL DESHIELO AUTOMÁTICO CUENTA CON UN SISTEMA DE DESAGÜE AL EXTERIOR Y EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA, BRINDANDO MAYOR CONVENIENCIA Y EFICIENCIA, EL CONTROL POR MICROPROCESADOR REGULA Y MANTIENE LA TEMPERATURA ENTRE 2°C Y 8°C EN AMBIENTES DE HASTA 42°C, ASEGURANDO EL CONTROL TOTAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL REFRIGERADOR, EL EQUIPO ESTÁ AISLADO CON POLIURETANO DE 5 CM DE ESPESOR, LIBRE DE CFC, LO QUE MEJORA NOTABLEMENTE LA EFICIENCIA TÉRMICA, INCLUYE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES CON BATERÍA DE RESPALDO QUE ALERTAN EN CASOS DE TEMPERATURA FUERA DE RANGO, FALLAS EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO O APERTURA PROLONGADA DE LA PUERTA.
	CEH

	18
	Equipo
	3
	SELLADOR DIELECTRICO DISEÑADO PARA TRABAJAR CON TUBOS DE PVC Y EVA, SOPORTANDO UN DIÁMETRO EXTERIOR MÁXIMO DE 6,2 MM PARA EL PVC Y 4,15 MM PARA EL EVA, CON UN GROSOR DE PARED DE 0,9 MM EN AMBOS CASOS, TIEMPO DE SELLADO VARÍA ENTRE 0,5 Y 3 SEGUNDOS, DEPENDIENDO DEL GROSOR DEL TUBO UTILIZADO, EL DISPOSITIVO DEBE MEDIR 70 MM DE ANCHO, 338 MM DE ALTO Y 156 MM DE PROFUNDIDAD, CON UN PESO TOTAL DE 2,8 KG, LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN COMPRENDEN UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 0 °C A 35 °C, Y UNA HUMEDAD RELATIVA DEL 10 % AL 90 %, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA CONDENSACIÓN.
	CEH

	19
	Equipo
	3
	SELLADOR DIELECTRICO MOVIL BATERÍA DE POLÍMERO DE LITIO MODERNA CON CAPACIDAD DE HASTA 1000 SELLADOS POR CARGA COMPLETA EN TUBOS DE BOLSAS DE SANGRE ESTÁNDAR, DISEÑADO PARA USO PORTÁTIL, CON UN PESO LIGERO DE SOLO 760 G, CARCASA DE METAL ROBUSTA Y ALMOHADILLAS DE GOMA PARA ABSORCIÓN DE IMPACTOS, REALIZA SELLADOS DE ALTA CALIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA, AJUSTE AUTOMÁTICO DEL TIEMPO DE SELLADO SEGÚN EL GROSOR DEL TUBO, APROBADO PARA SELLADO JUNTO A LA CAMA MIENTRAS EL DONANTE ESTÁ CONECTADO.
	CEH

	20
	Equipo
	2
	AGITADOR DE TUBOS CON CAPACIDAD PARA 16 TUBOS, ALMOHADILLA PARA TUBOS LAVABLE, MOTOR DE 120V AC 3W, PESO DE 2.2 KG, VELOCIDAD DE TRABAJO: 24 CICLOS POR MINUTO, MEDIDAS DE 10.2X34.3X13.3 CM., GENERA UN MOVIMIENTO DELICADO QUE ASEGURA UN MEZCLADO SIN DAÑO A LAS SUSPENSIONES DE LAS CÉLULAS SANGUÍNEAS.
	CEH

	21
	Equipo
	1
	POTENCIOMETRO. MEDIDOR PORTATIL O DE SOBREMESA, MIDEN CON PRECISION EL PH DE LAS MUESTRAS, LA CONDUCTIVIDAD Y LA CONCENTRACION DE IONES DE LAS MUESTRAS.
	CEH

	22
	EQUIPO
	1
	EQUIPO AUTOMATIZADO PARA LA EXTRACCIÓN, AMPLIFICACIÓN Y/O DETECCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS EN MUESTRAS BIOLÓGICAS.
• REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA Y/O AMPLIFICACIÓN SELECTIVA DE ÁCIDOS NUCLEICOS.
ANALITOS O ESTUDIOS PARA DETERMINAR:
• DETECCIÓN DE ARN DEL HIV-1 Y 2
• DETECCIÓN DE ARN DEL VHC
• DETECCIÓN DE ADN DEL VHB
• EN UN SOLO TUBO, PRUEBA INDIVIDUAL.
• QUE CUENTE CON TRES ETAPAS DURANTE EL PROCESO EN EL MISMO TUBO:  
1)PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS/CAPTURA SELECCIONADA, 
2) AMPLIFICACIÓN DE DIANA DEL RNA DEL HIV, RNA DEL HCV Y DNA DEL HBV MEDIANTE AMPLIFICACIÓN MEDIADA POR TRANSCRIPCIÓN (TRANSCRIPTION-MEDIATED AMPLIFICATION, TMA). 
3) DETECCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE AMPLIFICACIÓN (AMPLIACIONES) MEDIANTE EL ENSAYO DE PROTECCIÓN DE LA HIBRIDACIÓN (HYBRIDIZATION PROTECTION ASSAY, HPA).
• QUE CUENTEN CON REACTIVOS DE CONTROL INTERNO
• PARA CONTROLAR EL RENDIMIENTO DEL ENSAYO EN CADA MUESTRA INDIVIDUAL.+
• AMPLIFICACIÓN AUTOMATIZADA DE ÁCIDO NUCLEICO Y DETECCIÓN AUTOMATIZADA EN TIEMPO REAL DE PRODUCTOS PCR, HASTA 500 RESULTADOS EN UN TURNO DE 8 HORAS.
• CAPACIDAD DE DETECCIÓN COPIAS POR ML. PARA HIV: 600C/ML, 200 UI/ML Y 60 UI/ML, AL 100%. PARA HCV: 100, 30 Y 10 UI/ML  DEL 100%.
• DEBERÁ CONTAR CON SENSIBILIDAD CLÍNICA DE CADA ENSAYO DEL 100%. Y UNA ESPECIFICIDAD DE ENTRE EL 99.8 Y 99,95 %.
• REACTIVOS CON SENSIBILIDAD DE HASTA 60 DIAS DE ESTABILIDAD A BORDO CON CALIBRACIÓN DE CADA ENSAYO VALIDA POR 24 HORAS.
• EL VOLUMEN DE LA MUESTRA DEBE SER DE 0.5ML QUE PERMITA REALIZAR VARIOS ENSAYOS EN EL MISMO TUBO.
• EL EQUIPO DEBE CONTAR CON CONTROL QUE PERMITA DETECTAR LOS ESCASES DE LA MUESTRA Y COÁGULOS DURANTE EL PIPETEO Y CON PUNTAS DESECHABLES.
• QUE EL EQUIPO CUENTE CON UN PROGRAMA QUE PERMITA EL SEGUIMIENTO DE LAS MUESTRAS Y CONTROLES MEDIANTE CÓDIGOS DE BARRAS ESCANEADOS CON EL LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS DEL EQUIPO
• CONTROLES INCLUIDOS
• SOFTWARE BASADO EN AMBIENTE WINDOWS COMPATIBLE CON EL EQUIPO E IMPRESORAS, CAPACIDAD DE INTERFAZ AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL LABORATORIO.
	CEH


	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA

	LOTE
	UNIDAD
	CANTIDAD
	DESCRIPCIÓN
	OBSERVACIONES

	1
	PIEZAS
	22
	CPU DE 1 TB; PROCESADOR CORE I5, GENERACION 12TH GEN,8GB DE RAM
	CEH

	2
	PIEZAS
	22
	MONITOR DE 19"PULGADAS ENTRADA USB Y HDMI NEGRO
	CEH

	3
	PIEZAS
	22
	TECLADO USB ALAMBRICO NEGRO.
	CEH

	4
	PIEZAS
	22
	MOUSE ALAMBRICO NEGRO.
	CEH

	5
	PIEZAS
	22
	NOBREAK SMARTBITT SBN750
	CEH

	6
	PIEZAS
	4
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
	CEH

	7
	PIEZAS
	4
	IMPRESORA LASER
	CEH

	8
	PIEZAS
	3
	ETIQUETADORA ZEBRA TRANSFERENCIA TERMICA DIRECTA
	CEH

	9
	PIEZAS
	6
	CAMARA WEB FULL HD CUBIERTAS DE MELAMINA RESISTENTE A RAYONES Y QUEMADURAS, CON ESTRUCTURA METÁLICA.
	CEH

	10
	PIEZAS
	6
	LECTOR DE HUELLA HID, MODELO 4500
	CEH

	11
	PIEZAS
	1
	ROUTER 4G 2 CAPACIDAD PARA TRANSMITIR EN EL ESTÁNDAR INALÁMBRICO N A UNA VELOCIDAD DE HASTA 300 MBPS
	CEH


	EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA

	ID Lote
	UNIDAD
	CANTIDAD
	DESCRIPCIÓN
	OBSERVACIONES

	1
	PIEZAS
	24
	CPU DE 1 TB; PROCESADOR CORE I5, GENERACION 12TH GEN, 8GB DE RAM
	Villa Benito
	3

	
	
	
	
	Cárdenas 
	3

	
	
	
	
	Comalcalco 
	3

	
	
	
	
	Huimanguillo 
	3

	
	
	
	
	Teapa 
	3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Emiliano zapata 
	3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tenosique 
	3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Balancán 
	3

	
	
	
	
	
	

	2
	PIEZAS
	24
	MONITOR DE 19"PULGADAS ENTRADA USB Y HDMI NEGRO
	Villa Benito
	3

	
	
	
	
	Cárdenas 
	3

	
	
	
	
	Comalcalco 
	3

	
	
	
	
	Huimanguillo 
	3

	
	
	
	
	Teapa 
	3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Emiliano zapata 
	3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tenosique 
	3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Balancán 
	3

	
	
	
	
	
	

	3
	PIEZAS
	24
	TECLADO USB ALAMBRICO NEGRO.
	Villa Benito
	3

	
	
	
	
	Cárdenas 
	3

	
	
	
	
	Comalcalco 
	3

	
	
	
	
	Huimanguillo 
	3

	
	
	
	
	Teapa 
	3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Emiliano zapata 
	3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tenosique 
	3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Balancán 
	3

	
	
	
	
	
	

	4
	PIEZAS
	24
	MOUSE ALAMBRICO NEGRO.
	Villa Benito
	3

	
	
	
	
	Cárdenas 
	3

	
	
	
	
	Comalcalco 
	3

	
	
	
	
	Huimanguillo 
	3

	
	
	
	
	Teapa 
	3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Emiliano zapata 
	3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tenosique 
	3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Balancán 
	3

	
	
	
	
	
	

	5
	PIEZAS
	24
	NOBREAK
	Villa Benito
	3

	
	
	
	
	Cárdenas 
	3

	
	
	
	
	Comalcalco 
	3

	
	
	
	
	Huimanguillo 
	3

	
	
	
	
	Teapa 
	3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Emiliano zapata 
	3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tenosique 
	3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Balancán 
	3

	
	
	
	
	
	

	6
	PIEZAS
	8
	IMPRESORA LASER
	Villa Benito
	1

	
	
	
	
	Cárdenas 
	1

	
	
	
	
	Comalcalco 
	1

	
	
	
	
	Huimanguillo 
	1

	
	
	
	
	Teapa 
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Emiliano zapata 
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tenosique 
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Balancán 
	1

	
	
	
	
	
	

	7
	PIEZAS
	8
	ETIQUETADORA TRANSFERENCIA TERMICA DIRECTA
	Villa Benito
	1

	
	
	
	
	Cárdenas 
	1

	
	
	
	
	Comalcalco 
	1

	
	
	
	
	Huimanguillo 
	1

	
	
	
	
	Teapa 
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Emiliano zapata 
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tenosique 
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Balancán 
	1

	
	
	
	
	
	

	8
	PIEZAS
	8
	CAMARA WEB FULL HD CUBIERTAS DE MELAMINA RESISTENTE A RAYONES Y QUEMADURAS, CON ESTRUCTURA METÁLICA.
	Villa Benito
	1

	
	
	
	
	Cárdenas 
	1

	
	
	
	
	Comalcalco 
	1

	
	
	
	
	Huimanguillo 
	1

	
	
	
	
	Teapa 
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Emiliano zapata 
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tenosique 
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Balancán 
	1

	
	
	
	
	
	

	9
	PIEZAS
	8
	LECTOR DE HUELLA HID, MODELO 4500
	Villa Benito
	1

	
	
	
	
	Cárdenas 
	1

	
	
	
	
	Comalcalco 
	1

	
	
	
	
	Huimanguillo 
	1

	
	
	
	
	Teapa 
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Emiliano zapata 
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tenosique 
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Balancán 
	1

	
	
	
	
	
	

	10
	PIEZAS
	8
	ROUTER 4G 2 CAPACIDAD PARA TRANSMITIR EN EL ESTÁNDAR INALÁMBRICO N A UNA VELOCIDAD DE HASTA 300 MBPS
	Villa Benito
	1

	
	
	
	
	Cárdenas 
	1

	
	
	
	
	Comalcalco 
	1

	
	
	
	
	Huimanguillo 
	1

	
	
	
	
	Teapa 
	1

	
	
	
	
	Emiliano zapata 
	1

	
	
	
	
	Tenosique 
	1

	
	
	
	
	Balancán 
	1


	EQUIPO DE OFICNA PARA EL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA

	LOTE
	UNIDAD
	CANTIDAD
	DESCRIPCION
	OBSERVACIONES

	1
	PIEZA
	4
	BANCA DE ACERO INOXIDABLE
	CEH

	2
	PIEZA
	4
	BANCOS ALTOS PARA LABORATORIO
	CEH

	3
	PIEZA
	12
	SILLA SECRETARIAL CON RUEDAS
	CEH

	4
	PIEZA
	14
	EVAPORADOR INCLUYE UN SERPENTÍN, UN VENTILADOR Y UN FILTRO. DESPUÉS DE PASAR DE LA BOBINA DE EXPANSIÓN, EL LÍQUIDO REFRIGERADO ENTRA EN EL SERPENTÍN DE REFRIGERACIÓN.
	CEH

	5
	PIEZA
	4
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24, 000 BTU
	CEH

	6
	PIEZA
	9
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12, 000 BTU
	CEH

	7
	PIEZA
	1
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18, 000 BTU
	CEH

	8
	PIEZA
	6
	ESCRITORIOS ELABORADO EN COMPUESTO DE MADERA RECUBIERTO CON LAMINADO DECORATIVO, MEDIDAS: 120 X 150 X 75 CMS. ESPESOR DE LA LÁMINA DE 25 MM
	CHE


	EQUIPO DE OFICINA PARA LOS CENTROS REGIONALES DE HEMOTERAPIA

	LOTE
	UNIDAD
	CANTIDAD
	DESCRIPCION
	CENTRO
REGIONAL
	CANT.

	11
	PIEZAS
	24
	EVAPORADOR INCLUYE UN SERPENTÍN, UN VENTILADOR Y UN FILTRO. DESPUÉS DE PASAR DE LA BOBINA DE EXPANSIÓN, EL LÍQUIDO REFRIGERADO ENTRA EN EL SERPENTÍN DE REFRIGERACIÓN.
	Villa Benito
	3

	
	
	
	
	Cárdenas
	3

	
	
	
	
	Comalcalco
	3

	
	
	
	
	Huimanguillo
	3

	
	
	
	
	Teapa
	3

	
	
	
	
	Emiliano zapata
	3

	
	
	
	
	Tenosique
	3

	
	
	
	
	Balancán
	3

	12
	PIEZAS
	24
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12, 000 BTU
	Villa Benito
	3

	
	
	
	
	Cárdenas
	3

	
	
	
	
	Comalcalco
	3

	
	
	
	
	Huimanguillo
	3

	
	
	
	
	Teapa
	3

	
	
	
	
	Emiliano zapata
	3

	
	
	
	
	Tenosique
	3

	
	
	
	
	Balancán
	3

	13
	PIEZAS
	24
	SILLA SECRETARIAL CON RUEDAS
	Villa Benito
	3

	
	
	
	
	Cárdenas
	3

	
	
	
	
	Comalcalco
	3

	
	
	
	
	Huimanguillo
	3

	
	
	
	
	Teapa
	3

	
	
	
	
	Emiliano zapata
	3

	
	
	
	
	Tenosique
	3

	
	
	
	
	Balancán
	3

	14
	PIEZAS
	16
	ESCRITORIOS ELABORADO EN COMPUESTO DE MADERA RECUBIERTO CON LAMINADO DECORATIVO, MEDIDAS: 120 X 150 X 75 CMS. ESPESOR DE LA LÁMINA DE 25 MM
	Villa Benito
	2

	
	
	
	
	Cárdenas
	2

	
	
	
	
	Comalcalco
	2

	
	
	
	
	Huimanguillo
	2

	
	
	
	
	Teapa
	2

	
	
	
	
	Emiliano zapata
	2

	
	
	
	
	Tenosique
	2

	
	
	
	
	Balancán
	2


	PERSONAL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA 

	NUM.
	PUESTO
	ÁREA
	TURNO
	HORARIO

	1
	COORD. LABORATORIO (1)
	TODAS LAS AREAS
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	2
	QUIMICO OPERATIVO
	 INMUNOHEMATOLOGIA
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	3
	QUIMICO OPERATIVO
	INMUNOHEMATOLOGIA
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	4
	QUIMICO OPERATIVO
	 FRACCIONAMIENTO
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	5
	QUIMICO OPERATIVO
	SEROLOGIA
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	6
	QUIMICO OPERATIVO
	SEROLOGIA
	MATUTINO
	07:00 A 15:00 

	7
	ENFERMERIA
	 EXTRACCION Y AFERESIS
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	8
	ENFERMERIA
	 EXTRACCION
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	9
	ADMINISTRATIVO
	ATENCIÓN A HOSPITALES
	MATUTINO
	07:00 A 15:00 

	10
	LIC. TRABAJO SOCIAL
	TRABAJO SOCIAL
	MATUTINO
	06:00 A 14:00

	11
	LIC. TRABAJO SOCIAL
	TRABAJO SOCIAL
	MATUTINO
	06:00 A 14:00

	12
	ENCARGADO
	PROMOCION A LA DONACION
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	13
	RESPONSABLE SANITARIO
	MEDICO HEMATOLOGO
	LUNES A VIERNES
	10:00 A 18:00

	14
	ENCARGADO
	ESTADISTICA
	MATUTINO
	08:00 A 16:00

	15
	SERVICIOS GENERALES 
	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
	MATUTINO
	06:00 A 14:00

	16
	SERVICIOS GENERALES 
	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
	MATUTINO
	08:00 A 16:00

	17
	SERVICIOS GENERALES 
	CHOFER
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	18
	SERVICIOS GENERALES 
	CHOFER
	MATUTINO
	09:00 A 17:00

	19
	ENCARGADO
	INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA
	MATUTINO
	08:00 A 16:00

	20
	ENCARGADO
	RECURSOS HUMANOS
	MATUTINO
	08:00 A 16:00

	21
	MEDICO VALORADOR
	VALORACIÓN MÉDICA
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	22
	MEDICO VALORADOR
	VALORACIÓN MÉDICA
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	23
	COLECTA
	ENTREGA DE INSUMOS Y RECEPCION DE UNIDADES
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	24
	COLECTA
	APOYO ADMINISTRATIVO
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	25
	QUIMICO OPERATIVO
	 INMUNOHEMATOLOGIA
	VESPERTINO
	13:00 A 21:00

	26
	QUIMICO OPERATIVO
	 FRACCIONAMIENTO
	VESPERTINO
	13:00 A 21:00

	27
	QUIMICO OPERATIVO
	SEROLOGIA
	VESPERTINO
	13:00 A 21:00

	28
	QUIMICO OPERATIVO
	SANGRADO Y AFERESIS
	VESPERTINO
	13:00 A 21:00 

	29
	ENFERMERIA 
	SANGRADO AFERESIS
	VESPERTINO
	13:00 A 21:00 

	30
	LIC. TRABAJO SOCIAL
	TRABAJO SOCIAL
	VESPERTINO
	13:00 A 21:00

	31
	LIC. TRABAJO SOCIAL
	TRABAJO SOCIAL
	VESPERTINO
	13:00 A 21:00

	32
	ADMINISTRATIVO
	ATENCIÓN A HOSPITALES
	VESPERTINO
	15:00 A 19:00 

	33
	SERVICIOS GENERALES 
	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
	VESPERTINO
	12:00 A 20:00

	34
	MEDICO VALORADOR
	VALORACIÓN MÉDICA
	FINES DE SEMANA Y FESTIVOS
	07:00 A 19:00

	35
	QUIMICO OPERATIVO
	 INMUNOHEMATOLOGIA
	FINES DE SEMANA Y FESTIVOS
	07:00 A 19:00

	37
	QUIMICO OPERATIVO
	SEROLOGIA
	FINES DE SEMANA Y FESTIVOS
	07:00 A 19:00

	38
	QUIMICO OPERATIVO
	SANGRADO Y AFERESIS
	FINES DE SEMANA Y FESTIVOS
	07:00 A 19:00

	39
	LIC. TRABAJO SOCIAL
	TRABAJO SOCIAL
	FINES DE SEMANA Y FESTIVOS
	07:00 A 19:00

	40
	ADMINISTRATIVO
	ATENCIÓN A HOSPITALES
	FINES DE SEMANA Y FESTIVOS
	07:00 A 19:00

	41
	SERVICIOS GENERALES 
	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
	FINES DE SEMANA Y FESTIVOS
	07:00 A 19:00

	42
	QUIMICO OPERATIVO
	 INMUNOHEMATOLOGIA
	NOCTURNO
	19:00 A 07:00

	43
	QUIMICO OPERATIVO
	INMUNOHEMATOLOGIA
	NOCTURNO
	19:00 A 07:00


	CENTROS DE COLECTA

	CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA

	NUM.
	PUESTO
	ÁREA
	TURNO
	HORARIO

	8
	MEDICO VALORADOR Y RESPONSABLE  
	VALORACION MEDICA
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	8
	QUIMICO OPERATIVO
	SANGRADO
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	8
	QUIMICO OPERATIVO
	LABORATORIO
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	8
	TRABAJO SOCIAL
	 RECEPCION
	MATUTINO
	07:00 A 15:00


ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

Los estudios correspondientes al control de calidad de hemo componentes podrán ser subrogados.

El proveedor deberá asegurar la continuidad del servicio integral suministrando cada 30 días los bienes o insumos necesarios para reponer el inventario en los lugares indicados en el Anexo 2F. 

Al término de la vigencia de la contratación, el proveedor se obliga a retirar de las unidades médicas, en un plazo no mayor de 15 días todos los equipos, sistemas de información, hardware y mobiliario instalados, asumiendo por su cuenta y cargo los gastos que se generen por este concepto y sin responsabilidad jurídica para la solicitante. 
Al término de la vigencia del contrato, el proveedor se obliga a entregar en la dirección del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, el respaldo de la base de datos que se genere durante la prestación del servicio. Así mismo el proveedor reconoce que la propiedad de la base de datos que contiene la información relativa a los resultados de las pruebas de laboratorio, así como toda la información de los pacientes, usuarios del servicio, pre donantes y donantes, pertenece al organismo solicitante, obligándose por lo tanto a conservarla diligentemente durante la vigencia del contrato y al término de este. Queda prohibido para el proveedor hacer uso total o parcial de la base de datos para cualquier fin distinto a la prestación del servicio.

Condiciones en la prestación del servicio

I. Fase Preanalítica: Deberá instalar y entregar todos los equipos e insumos necesarios, en cantidad y forma suficiente para llevar a cabo la extracción, recepción y preparación del donante, así como la obtención de los Hemocomponentes o las muestras de pacientes receptores para su tratamiento antes de ser procesados.
· Tubos para recolección de muestra sanguínea (tubo con tapón amarillo 13x100mm, tubo tapón lila 13x75mm y tubo tapón rojo 13x100mm)

· Etiqueta para identificación de las muestras en tubo y las bolsas

· Algodón en torunda 

· Alcohol 

· Torniquete 

· Hisopo de asepsia para la extracción de sangre

· Dispositivos de punción para la toma de muestra (aguja verde calibre 22g y adaptador holder)
· Banda adhesiva

· Guantes 

II. Fase Analítica: Deberá contemplar bajo la modalidad de comodato la entrega, instalación, capacitación y puesta en operación todo lo necesario para el análisis de una muestra, la cual incluye:

a. Equipos analizadores: Plataformas analíticas necesarias para llevar a cabo el análisis de una muestra proveniente de un predonante, donante, paciente receptor del servicio o de las muestras provenientes de hemocomponentes para fines de control de calidad a producto terminado. 
b. Reactivos: Deberá de contemplar la dotación de los reactivos necesarios para la realización de las pruebas objeto del presente proceso. 
c. Consumibles de operación: De conformidad a lo establecido por el fabricante para el proceso o para el funcionamiento del equipo.

d. Fase post analítica: Deberá contemplar bajo la modalidad de comodato la entrega, instalación, capacitación y puesta a punto todo el equipamiento o insumos necesarios para el tratamiento, conservación o distribución de una muestra proveniente de un pre donante, donante, paciente receptor del servicio o de las muestras provenientes de hemocomponentes para fines de control de calidad a producto terminado posterior a su análisis. 

III. Plataformas Accesorias: SOFTWARE PARA BANCO DE SANGRE.  Que permita gestionar con eficiencia la información de los donantes o pacientes receptor o a los que intervengan directamente en la obtención de componentes sanguíneo por lo   Deberá de instalar bajo la modalidad de comodato, capacitación y puesta en marcha todo el equipamiento necesario que intervenga de manera directa o indirectamente.
IV. Equipo Mobiliario: Deberá de instalar el equipo mobiliario bajo la modalidad de comodato para asegurar la óptima operación de los servicios destinados al proceso de banco de sangre.

Deberá de instalar bajo la modalidad de comodato, capacitar y poner a punto todos los Software y el Hardware con la inclusión de periféricos en número y capacidad suficiente para correcta prestación de los servicios. El proveedor deberá considerar por su cuenta y cargo que las unidades médicas hospitalarias equipadas tengan conexión a internet dedicada al servicio según lo solicitado en los ANEXOS 2B y 2D EQUIPOS QUE SE RECIBEN EN COMODATO.

V. Instalación: El participante adjudicado deberá considerar bajo la modalidad de comodato la entrega, instalación y puesta en marcha del equipamiento preanalítico, equipamiento analítico, equipamiento accesorio, sistemas de tecnología de la información, equipo de cómputo y periféricos, mobiliario, reactivos, materiales e insumos necesarios para la correcta prestación del servicio, en un plazo no mayor a 15 días naturales posteriores a la notificación de la adjudicación. 

El participante adjudicado al momento de concluir la instalación y puesta a punto de los equipos y antes de ponerlos a disposición de las unidades médicas para su uso, deberá verificar la funcionalidad correcta de equipos y reactivos mediante la realización de pruebas utilizando los estándares recomendados por el fabricante para la liberación de sus productos, siendo responsabilidad del Jefe de servicio de cada unidad médica validar dicha condición, levantando al término de la misma un acta circunstanciada.

VI. PERSONAL ESPECIALIZADO. - El participante adjudicado deberá proporcionar en cada unidad médica personal capacitado en banco de Sangre de acuerdo a las características y perfiles requeridos según anexo:
CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
	NUM.
	PUESTO
	ÁREA
	TURNO
	HORARIO

	1
	COORD. LABORATORIO(1)
	TODAS LAS AREAS
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	2
	QUIMICO OPERATIVO
	 INMUNOHEMATOLOGIA
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	3
	QUIMICO OPERATIVO
	INMUNOHEMATOLOGIA
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	4
	QUIMICO OPERATIVO
	 FRACCIONAMIENTO
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	5
	QUIMICO OPERATIVO
	SEROLOGIA
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	6
	QUIMICO OPERATIVO
	SEROLOGIA
	MATUTINO
	07:00 A 15:00 

	7
	ENFERMERIA
	 EXTRACCION Y AFERESIS
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	8
	ENFERMERIA
	 EXTRACCION
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	9
	ADMINISTRATIVO
	ATENCIÓN A HOSPITALES
	MATUTINO
	07:00 A 15:00 

	10
	LIC. TRABAJO SOCIAL
	TRABAJO SOCIAL
	MATUTINO
	06:00 A 14:00

	11
	LIC. TRABAJO SOCIAL
	TRABAJO SOCIAL
	MATUTINO
	06:00 A 14:00

	12
	ENCARGADO
	PROMOCION A LA DONACION
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	13
	RESPONSABLE SANITARIO
	MEDICO HEMATOLOGO
	LUNES A VIERNES
	10:00 A 18:00

	14
	ENCARGADO
	ESTADISTICA
	MATUTINO
	08:00 A 16:00

	15
	SERVICIOS GENERALES 
	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
	MATUTINO
	06:00 A 14:00

	16
	SERVICIOS GENERALES 
	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
	MATUTINO
	08:00 A 16:00

	17
	SERVICIOS GENERALES 
	CHOFER
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	18
	SERVICIOS GENERALES 
	CHOFER
	MATUTINO
	09:00 A 17:00

	19
	ENCARGADO
	INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA
	MATUTINO
	08:00 A 16:00

	20
	ENCARGADO
	RECURSOS HUMANOS
	MATUTINO
	08:00 A 16:00

	21
	MEDICO VALORADOR
	VALORACIÓN MÉDICA
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	22
	MEDICO VALORADOR
	VALORACIÓN MÉDICA
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	23
	COLECTA
	ENTREGA DE INSUMOS Y RECEPCION DE UNIDADES
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	24
	COLECTA
	APOYO ADMINISTRATIVO
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	25
	QUIMICO OPERATIVO
	 INMUNOHEMATOLOGIA
	VESPERTINO
	13:00 A 21:00

	26
	QUIMICO OPERATIVO
	 FRACCIONAMIENTO
	VESPERTINO
	13:00 A 21:00

	27
	QUIMICO OPERATIVO
	SEROLOGIA
	VESPERTINO
	13:00 A 21:00

	28
	QUIMICO OPERATIVO
	SANGRADO Y AFERESIS
	VESPERTINO
	13:00 A 21:00 

	29
	ENFERMERIA 
	SANGRADO AFERESIS
	VESPERTINO
	13:00 A 21:00 

	30
	LIC. TRABAJO SOCIAL
	TRABAJO SOCIAL
	VESPERTINO
	13:00 A 21:00

	31
	LIC. TRABAJO SOCIAL
	TRABAJO SOCIAL
	VESPERTINO
	13:00 A 21:00


	NUM.
	PUESTO
	ÁREA
	TURNO
	HORARIO

	32
	ADMINISTRATIVO
	ATENCIÓN A HOSPITALES
	VESPERTINO
	15:00 A 19:00 

	33
	SERVICIOS GENERALES 
	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
	VESPERTINO
	12:00 A 20:00

	34
	MEDICO VALORADOR
	VALORACIÓN MÉDICA
	FINES DE SEMANA Y FESTIVOS
	07:00 A 19:00

	35
	QUIMICO OPERATIVO
	 INMUNOHEMATOLOGIA
	FINES DE SEMANA Y FESTIVOS
	07:00 A 19:00

	37
	QUIMICO OPERATIVO
	SEROLOGIA
	FINES DE SEMANA Y FESTIVOS
	07:00 A 19:00

	38
	QUIMICO OPERATIVO
	SANGRADO Y AFERESIS
	FINES DE SEMANA Y FESTIVOS
	07:00 A 19:00

	39
	LIC. TRABAJO SOCIAL
	TRABAJO SOCIAL
	FINES DE SEMANA Y FESTIVOS
	07:00 A 19:00

	40
	ADMINISTRATIVO
	ATENCIÓN A HOSPITALES
	FINES DE SEMANA Y FESTIVOS
	07:00 A 19:00

	41
	SERVICIOS GENERALES 
	SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
	FINES DE SEMANA Y FESTIVOS
	07:00 A 19:00

	42
	QUIMICO OPERATIVO
	 INMUNOHEMATOLOGIA
	NOCTURNO
	19:00 A 07:00

	43
	QUIMICO OPERATIVO
	INMUNOHEMATOLOGIA
	NOCTURNO
	19:00 A 07:00


CENTROS DE COLECTA
CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA

	NUM.
	PUESTO
	ÁREA
	TURNO
	HORARIO

	8
	MEDICO VALORADOR Y RESPONSABLE  
	VALORACION MEDICA
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	8
	QUIMICO OPERATIVO
	SANGRADO
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	8
	QUIMICO OPERATIVO
	LABORATORIO
	MATUTINO
	07:00 A 15:00

	8
	TRABAJO SOCIAL
	 RECEPCION
	MATUTINO
	07:00 A 15:00


VII. Capacitación: El participante adjudicado deberá proporcionar en cada unidad médica, sin costo para la solicitante, la capacitación requerida para el manejo y funcionamiento de los equipos, así como también la capacitación técnica de los sistemas informáticos y programas de cómputo asociados, al personal que sea designado por la propia solicitante. Para tales efectos el participante adjudicado se coordinará con la directora (a) del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea del Estado de Tabasco a fin de conjuntar acciones encaminadas al cumplimiento del programa de capacitación y adiestramiento propuesto en este proceso. La capacitación a que se refiere este capítulo deberá ser otorgada por el participante adjudicado en las propias unidades médicas. La capacitación subsiguiente deberá otorgarse en el tiempo que se acuerde entre ambas partes, sin cargo extra para la solicitante.

VIII. Asistencia técnica: El participante adjudicado deberá proporcionar durante el periodo de la contratación y sin cargo adicional para la solicitante, asistencia técnica requerida para el manejo y operación de los equipos e insumos necesarios en las unidades médicas equipadas, para lo cual pondrá a disposición de la solicitante una dirección electrónica y número telefónico de lada gratuita el cual deberá de estar disponible las 24 horas del día durante los 365 días del año. El participante adjudicado deberá realizar durante la vigencia del contrato, visitas de monitoreo a las unidades objeto de la presente contratación, con una frecuencia mínima de 15 días naturales y durante el horario matutino 8:00 a 17:00 hrs. de lunes a viernes.

IX. Mantenimiento Preventivo y/o correctivo: El participante adjudicado proporcionará de manera semestral o según lo recomendado por el fabricante, durante la vigencia de la contratación, el Mantenimiento Preventivo el cual deberá incluir la mano de obra por personal especializado, todas las refacciones, accesorios, materiales, consumibles y actividades que en su caso sean necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, las bases de datos y toda la base de equipamiento que instale para la correcta prestación de los servicios. El participante posterior a la instalación de los equipos, deberá entregar al administrador del contrato, el calendario de mantenimientos preventivos. En la ejecución del Mantenimiento Preventivo el proveedor deberá dejar constancia de su realización con la firma de aceptación por parte del Director o Administrador de la unidad. Además, el proveedor deberá considerar como parte de la prestación del servicio el mantenimiento preventivo, correctivo, calificaciones de desempeño y calibraciones del siguiente equipamiento propiedad del Centro Estatal de la transfusión Sanguínea de Tabasco. Calificación y validación a toda la red fría incluyendo la cámara de congelación que se encuentre en el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea teniendo un programa según lo requiera el equipo.

X. Adecuaciones físicas, ambientales, eléctricas, hidráulicas, sanitarias e infraestructura de red: El participante ganador deberá considerar la realización sin costo adicional para la Institución, todas las adecuaciones físicas, ambientales, eléctricas, hidráulicas, sanitarias e infraestructura de redes en cada una de las unidades médicas a instalar en préstamo durante la vigencia del contrato; para tal efecto las unidades médicas por conducto de los Directores o quienes ellos designen, proporcionarán las facilidades e información correspondiente, con el propósito de que éstos identifiquen las adecuaciones que requieran en dichas unidades para la instalación de los equipos con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento. 

XI. Innovación tecnológica: En el caso de que, durante la vigencia de la contratación y/o sus modificaciones, el participante ganador acredite mejoras tecnológicas para modelos de equipos por parte de los fabricantes y estas estén autorizadas por las autoridades Sanitarias o su equivalente en su país de origen y éstas sean de mayores avances tecnológicos reconocidos en el ámbito internacional.

XII. Logística y distribución: -   El participante ganador sin cargo extra para la solicitante deberá de otorgar 2 vehículos para otorgar la logística de distribución de todas las muestras, reactivos, materiales e insumos, así como el traslado de unidades de sangre total o sus fracciones entre las unidades objeto de la presente contratación y en total apego a la normatividad vigente.  Dicho vehículo deberá de contar con espacio suficiente para el correcto almacenamiento de dos CAJA DE TRANSPORTE PARA COMPONENTES SANGUINEOS DE 44 LT según especificaciones de la presente convocatoria y los adicionales requeridos.
XIII. BIENES DE CONSUMO.
El Licitante Adjudicado deberá entregar los bienes de consumo para la realización de los procedimientos de Banco de Sangre establecidos en la presente convocatoria, los cuales podrán ajustarse de acuerdo con las necesidades de cada unidad médica, durante la vigencia de la prestación del servicio en términos de lo establecido en los manuales de los equipos que oferte.
Debiendo considerar como Bienes de Consumo los siguientes:

· Reactivos.

· Controles.

· Calibradores. 

· Consumibles.
Todos los Bienes de Consumo, que el Licitante Adjudicado considere en su propuesta, deberán ser originales y presentarse listos para ser utilizados, los cuales deberán ser compatibles con los equipos que oferten para la prestación del servicio y corresponderán a los niveles necesarios para obtener resultados precisos, de acuerdo con lo manifestado por el fabricante del producto.
Para los bienes de consumo, los licitantes adjudicados, deberán considerar una vigencia de al menos 2 (dos) meses de caducidad, a excepción de aquellos que tengan como componente células sanguíneas (controles) para los cuales la vigencia deberá ser de al menos 28 (veintiocho) días.

Entrega Inicial. La primera dotación de bienes de consumo corresponderá en cantidad para la realización de la cantidad máxima de pruebas mensuales solicitadas en la presente convocatoria y deberá entregarse como mínimo antes de 7 (siete) días hábiles previos a la puesta en operación de los equipos y al inicio de la prestación del servicio, en las Unidades Médicas.

Entregas Subsecuentes. Se deberán realizar conforme a las necesidades de cada unidad médica considerando su consumo promedio mensual histórico, inventarios y el reabastecimiento del stock inicial; los licitantes deben considerar las entregas necesarias para la correcta prestación del servicio. 

Visita de monitoreo. Los Licitantes Adjudicados deberán realizar visitas de monitoreo durante la vigencia de la prestación del servicio, con una frecuencia mínima cada 7 (siete) días naturales, de lunes a viernes en el centro estatal de hemoterapia y/o cuando así se requiera para cotejará la productividad registrada y garantizar la continuidad del servicio solicitado.

Lugar y Horario de Entrega. Las entregas deberán realizarse en el 1.- CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA DEL ESTADO DE TABASCO situado en Av. Gregorio Méndez Magaña 2832, Atasta de Serra, C.P. 86100, Villahermosa, Tabasco, para efectos de los bienes en comodato, asi como en cada una de los centros de colecta en el estado y para efectos de los insumos, la entrega será en el almacén General de la Secretaría de Salud, con dirección en calle butano esquina con calle cloro sin número, Ciudad industrial 2da. Etapa., en un horario de 8:00 a 14:00hrs
XIV. La petición de insumos y reactivos al proveedor adjudicado será de manera mensual mediante formato validado por el administrador de contrato.
Dada la índole del contrato al ser material e insumos de alta especialidad el proveedor adjudicado deberá entregar reportes de inventarios mensuales de cada unidad médica.

VIII.- INFORMACIÓN GENERADA POR PARTE DEL PROVEEDOR QUE PERTENEZCAN A CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA
No aplica.

IX.- TERMINOS Y CONDICIONES

Se establecen los presentes Términos y Condiciones, de conformidad con lo siguiente:

a) VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
La vigencia del contrato será a partir del día siguiente de la notificación de la adjudicación o del fallo por el que se adjudica el contrato y hasta el 31 de diciembre del 2026.
b)  PLAZO DE ENTREGA
El participante adjudicado entregará, instalará y pondrá en marcha dentro del plazo no mayor a 15 días naturales contados a partir de la emisión y notificación del fallo, los equipos médicos en comodato y su servicio, en cada una de las Unidades Hospitalarias que corresponda.

c) MECANISMO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS
Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 47, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y/o artículo 27 fracción XVI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, se evaluará mediante el criterio de evaluación BINARIO. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

Los participantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará documentalmente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados, así como con la Propuesta de las especificaciones Técnicas con descripción amplia y detallada de la adquisición. Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones se basarán en la información documental presentada por los participantes observando para ello lo previsto en el párrafo segundo del artículo 47, relativo al criterio binario y 48 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 99 de su Reglamento y/o artículo 27 fracción XVI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y artículo 36 fracción V y/o artículo 41 fracción IV de su Reglamento, según corresponda.

Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del participante, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que de estas deriven.
Se verificará la descripción técnica de los bienes ofertados por el participante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

La evaluación de la documentación técnica se realizará con el apoyo de personal operativo designado por las Coordinación Estatal Tabasco, a través de la Unidad de Atención a la Salud. 

d) NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES CUYO CUMPLIMIENTO SE EXIGE A: LOS PARTICIPANTES, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

El participante deberá presentar: escrito libre en papel membretado y debidamente digitalizado o escaneado con la firma del representante legal, en el que manifieste que la empresa y su personal se comprometen durante la prestación del servicio, una vez  adjudicado, se tendrá la obligación de dar cumplimiento a las Normas Oficiales, que apliquen estrictamente a su actividad, así como favorecer el cumplimiento por parte de la Unidad Médica de aquellas Normas que a través del servicio integral se deban cumplir por parte de esta última, siendo algunas de estas:

	NORMATIVIDAD

	Ley General de Salud, en los artículos aplicables

	Reglamento de la Ley General de Salud

	Ley Federal de Infraestructura de la Calidad

	Reglamento de Insumos para la Salud

	Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios

	Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM) y sus suplementos vigentes

	Compendio Nacional de Insumos para la Salud

	NOM-137-SSA1-2008
	Etiquetado de dispositivos médicos

	NOM-240-SSA1-2012
	Instalación y operación de  tecnovigilancia.

	NOM-241-SSA1-2021
	Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos.

	NOM-177-SSA1-2013
	Establece las pruebas y procedimientos para demostrar que un medicamento es intercambiable. Requisitos a que deben sujetarse los terceros autorizados que realicen las pruebas de intercambiabilidad. Requisitos para realizar los estudios de biocomparabilidad. Requisitos a que deben sujetarse los terceros autorizados, centros de investigación o, instituciones hospitalarias que realicen las pruebas de biocomparabilidad

	NOM-059-SSA1-2015
	Establece los requisitos mínimos para el proceso de fabricación de medicamentos.

	NOM-073-SSA1-2015
	Estabilidad de fármacos y medicamentos, así como de remedios herbolarios

	NOM-164-SSA1-2015
	Buenas prácticas de fabricación de fármacos

	NOM-220-SSA1-2016
	Instalación y operación de la farmacovigilancia


e) PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica se deberá presentar en el formato ANEXO 1 “FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA” y deberá contener la siguiente documentación:

1) Descripción amplia, detallada y legible de la prestación del servicio ofertado señalando marca, modelo y cantidades, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el presente anexo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o por su representante legal.
2) Presentar Aviso de Funcionamiento y/o responsable sanitario en original o copia certificada y copia simple expedida por COFEPRIS, los cuales deberán ser vigentes.

3)  INSCRIPCIÓN CENTRO NACIONAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUINEA. -Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que el licitante ganador se compromete a realizar los siguientes:

a). - Programa de Control de Calidad externo, para que realice las pruebas acordes a la NOM-253-SSAI-2012. (Numeral.15.1.2.), DE PRIMERO OPINION DEL CNTS.
b). - CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE SEGUNDA OPINION EN SEROLOGIA INFECCIOSA E INMUNOHEMATOLOGIA. Numeral 15.1.3. la NOM-253-SSAI-2012.
4) Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que el material que se cotiza cuenta con los más altos controles de calidad y se utilizaron materia prima de primera calidad en su fabricación. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.
5) Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que se compromete el participante a proporcionar los insumos requeridos para la prestación del Servicio Médico Integral conforme a la información y requisitos del presente anexo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.
6) Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que se compromete a que el Servicio Médico Integral que está ofertando cumple con los estándares de las Normas Oficiales Mexicanas vigentes. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.
7) Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que en caso de resultar con la asignación del contrato se compromete a contar con la capacidad de producción y/o distribución suficiente. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.
8) Escrito bajo protesta de decir verdad donde el participante deberá presentar manifiesto de compromiso de cumplir con el servicio en el lugar y por el período comprendido del día siguiente natural a la notificación de adjudicación o del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2026. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas. 
9) Escrito bajo protesta de decir verdad que cuenta con la totalidad de los Registros Sanitarios vigentes o prorrogados anexando listado de equipo médico y consumibles con el número de registros. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

10) Presentar copia simple de los Registros Sanitarios vigentes en anverso y reverso y su última actualización (refrendo o prórroga según corresponda) expedidos por la COFEPRIS de equipos e insumos que oferte. En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar lo siguiente:
a) Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.

b) Copia simple legible del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, así como el trámite completo donde se corrobore que el acuse corresponde al registro sanitario en cuestión, presentado ante la COFEPRIS a más tardar dentro de los 150 días hábiles anteriores al vencimiento del registro sanitario en los términos previstos por el artículo 190 bis 6 del Reglamento de Insumos para la Salud. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.
11) En el supuesto de que los equipos no requieran de registro sanitario, deberán presentar constancia expedida por la Secretaría de Salud Federal que lo exima del mismo, o en su caso, deberá entregar una carta firmada por el representante legal y una copia de la citada carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que el insumo mencionado no requiere de Registro Sanitario, conforme a lo previsto en el acuerdo emitido por la Secretaría de Salud Federal y publicado en el D.O.F. el veintidós de diciembre de dos mil catorce, por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario y de aquellos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario, y para corroborar esa precisión, se deberá adjuntar el acuerdo aludido y en su caso señalar el insumo y medicamento referido en la carta. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

12) Manifiesto suscrito autógrafamente por el Representante Legal del Participante, en el que se obliga a liberar al Centro Estatal de Hemoterapia, de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal, laboral, administrativa que en su caso, pudiera ocasionar con motivo de daños materiales o de integridad física así como por la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional, de acuerdo a la partida ofertada Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.
13) Documento en el que el participante relacione la plantilla del personal técnico especializado que labora con su representada, debiendo declarar bajo protesta de decir verdad que tienen la capacidad y experiencia, para la prestación del Servicio Médico Integral en los términos que se requieren. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.
14) Programa de Capacitación, en el que describa las características de la capacitación en cuanto al manejo y funcionamiento de los equipos médicos que oferte de acuerdo con lo solicitado en este anexo. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.
15) Programa de Mantenimiento Preventivo, de acuerdo con lo solicitado en este anexo. (formato libre). Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.
16) Para los equipos que oferte, el participante deberá integrar a su propuesta la copia de los Certificados de Calidad ISO 9001:2015/13485 ó certificados de libre venta del país de origen (C.E. O F.D.A, etc.)  con el fin de garantizar la calidad del servicio y las mejores condiciones para el Estado, quedando excluidos aquellos equipos considerados como bajo riesgo para la salud mencionados en el listado del diario oficial de la federación del 22 de diciembre del 2014.  En el caso de que la documentación que integre sea en idioma distinto al español, deberá de incluir la traducción simple. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas. 

17) Carta de apoyo del fabricante, distribuidor o subdistribuidor al LICITANTE que presenta la propuesta en hoja membretada firmado por el representante legal, donde se mencione para que bien y/o servicio tiene el apoyo y que se compromete a proporcionar equipos en óptimas condiciones de uso. Se deberán incluir los datos de contacto del representante legal (correo electrónico empresarial y teléfono) para posible verificación en caso de duda por parte de la convocante. 

18) En caso de que el participante sea fabricante de alguno de los equipos requeridos para la prestación del Servicio Médico Integral deberá presentar carta en la que, bajo protesta de decir verdad, manifieste que cuenta con la capacidad de producción suficiente para garantizar el (los) bien (es) requerido (s) para el servicio ofertado, derivado de la presente contratación.
19) Escrito bajo protesta de decir verdad mediante el cual garantice la calidad del servicio a realizar, señalando que cuenta con la infraestructura necesaria, los recursos técnicos, procedimientos, consumibles y equipos suficientes y adecuados, para cumplir con el Servicio Médico Integral a satisfacción del Centro Estatal de Hemoterapia durante la vigencia del contrato que se derive de esta contratación. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.
20) Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste que en caso de resultar adjudicado se obliga a no divulgar por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio, la información que se genere al desarrollar el presente servicio y mantener en la más estricta confidencialidad, los resultados parciales y finales del mismo, absteniéndose de dar a conocer cualquier información al respecto. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

21) Documentación técnica necesaria: Mosaico Fotográfico de los equipos en comodato incluyendo sus folletos, catálogos, manuales entre otros, para comprobar las especificaciones técnicas de los equipos solicitados en el Servicio Médico Integral, debidamente referenciados, mismos que deberán estar en idioma español. En el caso de que se presenten en idioma distinto al español, deberá acompañarse la traducción simple al español de las características que respalden la propuesta, el participante deberá señalar claramente y anotar el número de la especificación que corresponda según las características de los equipos que está proponiendo, para su pronta localización en la evaluación técnica que se realice. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.
22) Escrito mediante el cual el equipo que se proporcione debe funcionar con tecnología avanzada y que se encuentre en condiciones óptimas de operación que garanticen el servicio, en donde se coloquen los equipos en comodato, por lo que el equipo instalado deberá estar en óptimas condiciones de uso y deberá cumplir con las especificaciones mínimas solicitadas en las cédulas anexas a este anexo. Para la oferta de las partidas que requieren equipo en comodato el participante deberá ajustarse a lo solicitado en la descripción general de la partida. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.
23) Escrito en el que manifieste el participante donde garantice que cuenta con soporte en línea o telefónico para la asistencia técnica que funcione las 24 horas los 365 días del año, donde se reportan a nivel nacional y/o local, incluyendo los datos del soporte en línea (teléfono, página web, etc.) Para lo cual deberá presentar folleto donde aparezcan los datos anteriores. Este requisito podrá ser verificado durante el proceso licitatorio en cualquier momento. Este documento deberá estar firmado por el proponente o representante legal de la empresa en cada una de sus hojas.

24)  ESCRITO Bajo protesta de decir verdad, que el licitante se compromete a otorgar dos vehiculas para traslado, con contenedor que contemple un sistema de refrigeración con capacidad de 150 u de bolsas de sangre total.
25) El licitante se compromete proporcionar unidad móvil para la recolección extramuro de sangre durante las colectas, que deberá contener como mínimo: SILLON DE DONADOR, BALANZA EXTRACTORA CON AGITADOR. CAMION Una unidad móvil de colecta de sangre es un vehículo equipado para realizar donaciones de sangre en diferentes ubicaciones, facilitando el acceso a la donación en comunidades, empresas o eventos. Su objetivo es llevar el servicio de donación segura a más personas, promoviendo la cultura de la donación voluntaria para salvar vidas. Estas unidades pueden ser plataformas terrestres, camiones o remolques y a menudo cuentan con instalaciones para que varias personas donen al mismo tiempo. 
f) PROPUESTA ECONÓMICA 

La propuesta económica deberá presentarse de acuerdo con el ANEXO 2 “FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA”, la cual deberá contener los siguientes datos: 

· Descripción y precio unitario 

· Importes expresados en moneda nacional (pesos mexicanos) considerando únicamente dos decimales para su cálculo (truncado a dos decimales). 

· Los precios serán unitarios.
· Indicar que los precios serán fijos hasta el total cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato respectivo. 

· Indicar la aceptación de las condiciones de pago, conforme al plazo y procedimiento establecido por el los Servicios de Salud del Estado de Tabasco. 

· La propuesta económica deberá corresponder con las especificaciones técnicas solicitadas. 

· La propuesta económica deberá tener una vigencia mínima de 90 (noventa) días naturales a partir de la fecha de su presentación.  

· El Prestador del Servicio con la presentación de su propuesta económica, acepta que cumple con todas y cada una de las características, plazos y condiciones solicitadas en el presente Anexo Técnico. 

· De resultar adjudicado del Prestador del Servicio, deberá de presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que se obliga a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione derivado de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos a nivel nacional o internacional. 

g) VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO

Como opción, los participantes podrán realizar visitas a las instalaciones del Centro Estatal de Hemoterapia, mismas que con el propósito de que estos identifiquen las áreas físicas para la instalación de los equipos, así como las condiciones y necesidades que deben considerar para la óptima prestación del servicio, esto a partir del día hábil siguiente a la publicación de la convocatoria y hasta un día hábil previo a la Presentación de Proposiciones, dentro del horario comprendido de las 09:30 a las 14:00 horas, de lunes a viernes, previa cita concertada con el Jefe o Encargado del Área de la Unidad Médica de que se trate, quien será el responsable por parte del Organismo de identificar y  mostrar los  espacios disponibles de cada Unidad Médica para su consideración en la adecuación del área física, en donde se proporcionará el Servicio Médico Integral.

Los participantes con independencia de la visita realizada, deberán entregar en su Propuesta Técnica, en caso de que aplique, el “Formato de carta relativo a la obligación del participante adjudicado, de realizar los trabajos necesarios de adecuación a las instalaciones de cada unidad médica que corresponda”, en hoja membretada de la empresa participante, en la cual especifique que se compromete a realizar las adecuaciones del área física, para la instalación de los equipos, condiciones y necesidades que deben considerar para la óptima prestación del servicio, en la(s) partida(s) en la(s) que participe. 

h) PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS.
Las penas convencionales se aplicarán cuando, por casusas imputables al proveedor, la entrega de los bienes y/o servicios se realice con atraso, considerando para esta determinación la fecha convenida o pactada contractualmente o pactada entre las partes, considerando lo siguiente:
a. DURANTE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:

Se penalizará con el 1% (un por ciento) por cada día natural de atraso.

El periodo de penalización comienza a contar a partir de la hora siguiente en que se concluye el plazo convenido para la instalación y puesta en marcha del equipo.

b. DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Se penalizará con el 1% (un por ciento) del valor del procedimiento, por día natural de atraso, hasta por cuatro días. Se determinará en función de los bienes y/o servicios no entregados en la fecha convenida. El periodo de penalización comienza a contar a partir del día siguiente en que se concluye el plazo o fecha convenida para la entrega de los bienes y/o servicios.

El proveedor autorizará al Instituto a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir al propio proveedor conforme a lo previsto en el penúltimo párrafo del último párrafo del artículo 142, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco y/o artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda.
El administrador del contrato será el encargado de realizar el trámite de la aplicación de las penas convencionales y de notificarle al proveedor.

i) DEVOLUCIÓN POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

La devolución y reposición de Bienes de Consumo, será por cuenta y a cargo del participante adjudicado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.

Los montos a deducir se aplicarán en la factura que el proveedor presente para su cobro. Las deducciones no podrán exceder del 10% del monto máximo total del contrato.
El Organismo descontará las cantidades por concepto de deductivas de la factura que el proveedor presente para su cobro.

El participante adjudicado, se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte llegue a causar al Organismo y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en el instrumento jurídico correspondiente, o bien, por los defectos o vicios ocultos en los Servicios entregados, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y/o artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda.

El Organismo podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes, a través de la Dirección y/o Administración del Centro Estatal de Hemoterapia, cuyas muestras utilizadas para este efecto deberán ser repuestas por el proveedor, sin costo para los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.
j) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
El participante adjudicado se obliga a otorgar, en términos de la fracción II del artículo 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y/o artículo 31 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total máximo del contrato a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y/o por un monto equivalente al 20% (veinte por ciento) del importe total del documento, incluyendo el IVA, según corresponda.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato, será devuelta al proveedor una vez que el Organismo le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará al proveedor, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato, para lo cual deberá de presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en el Departamento de (donde se solicita la cancelación de la fianza), mismo que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.
k) FORMA DE PAGO:

La Convocante, se compromete a pagar al proveedor, por el total de la prestación del servicio objeto del presente Contrato, de conformidad con lo siguientes:

La Convocante pagará al proveedor, contra la presentación de la(s) factura(s) respectiva(s) el importe de los insumos suministrados, conforme a los términos del contrato, dicho pago no deberá exceder de los 17 (diecisiete) días hábiles y/o 35 (treinta y cinco) días naturales, según corresponda, contados a partir de recibir la factura respectiva, en términos del artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 134 de su Reglamento y/o primer párrafo del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y articulo 11 de su reglamento, según corresponda.
El proveedor se obliga a presentar debidamente identificados los insumos entregados para su liquidación, después de la cual no le será admitida reclamación alguna.

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 135 del Reglamento la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y/o artículo 12 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda.

El pago de la prestación del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

El pago se realizará previa presentación de la factura ante la administración del Centro Estatal de Hemoterapia del Estado de Tabasco (5 días hábiles máximo después del cierre de cada mes a través de solicitud por oficio del Administrador del Contrato). El pago se realizará a mensualidad vencida en moneda nacional. El pago será en una sola exhibición y no se otorgarán anticipos.
	Requisitos
	Firmas

	Comprobante Fiscal Digital que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y en el cual se indique:

· Número de proveedor.

· Número de contrato.

· Número de fianza y denominación Social de la Afianzadora
	

	Documento, folio del proveedor, en donde relacione los bienes y/o servicios utilizados, por paciente, que acredite la recepción de los "BIENES Y/O SERVICIOS".


	Firma de aceptación por parte del médico usuario y/o encargado del servicio y/o director médico del Hospital y/o Director General del Hospital

	Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positiva y vigente
	


El proveedor adjudicado deberá expedir sus CFDI, en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.
El proveedor, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, el “CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

Para la validación de dichos comprobantes el proveedor deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que los Servicios de Salud del Estado de Tabasco tiene en operación; para tal efecto, el proveedor proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que el proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello. 

El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria del proveedor está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados. 

En caso de que el POSIBLE PROVEEDOR reciba pagos en exceso o pago indebido, de conformidad a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y/o párrafo tercero del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, según corresponda, deberá reintegrar dichas cantidades más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, para los casos de prórroga cuando existan créditos fiscales, los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco.

La empresa adjudicada se obliga a presentar adjunto a cada factura su opinión positiva del SAT, así como opinión positiva del IMSS. Adicionalmente, la convocante queda facultada para revisar periódicamente que la empresa adjudicada no se encuentre en los listados del SAT respecto a las EFOS y EDOS.

l) MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES O DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE ENTREGADOS O PRESTADOS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE. 
El prestador del servicio deberá entregar los documentos en donde relacione los bienes y/o servicios o procedimientos utilizados o realizados, por paciente donde se acredite la recepción de los "BIENES Y/O SERVICIOS" con la firma de aceptación por parte del Director y/o Administrador del Centro Estatal de Hemoterapia
m) ANTICIPOS

No aplica

n) AVISO DE PRIVACIDAD

No aplica

o) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El proveedor deberá entregar póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que puedan causar al hospital y/o a terceros, en sus bienes o en su persona, provocados por actos y/o hechos intencionales y/o imprudenciales, voluntarios y/o involuntarios o directa o indirectamente causados por la realización de los servicios realizados, incluyendo el daño o indemnización a los ocupantes permanentes u ocasionales, sus bienes y pertenencias y la restitución de los perjuicios hasta su total satisfacción. La vigencia de la póliza de responsabilidad civil será mínima por el equivalente a la vigencia del contrato. 
 
Dicha garantía deberá entregarla dentro de los 10 días naturales posteriores al día de la formalización del contrato. 
 
La cobertura de la póliza de responsabilidad civil deberá cubrir los riesgos indicados, con un porcentaje mínimo del 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato adjudicado antes de IVA. 

p) TIPO DE CONTRATACIÓN
Este procedimiento se formalizará a precio fijo y a través de un contrato por Partida única.  El contrato será abierto, en los términos de los artículos 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 130 de su Reglamento aclarando que la entrega, recepción, alta y pago se realizará previa presentación de la factura ante los Servicios de Salud del Estado de Tabasco. El pago se realizará a mensualidad vencida en moneda nacional. No se otorgarán anticipos.

q) FORMA DE ADJUDICACIÓN 
La adjudicación del procedimiento de contratación del presente servicio, será por PARTIDA ÚNICA es decir que solo podrá adjudicarse a un prestador del servicio, que cumpla con las características y especificaciones requeridas en el presente anexo técnico.

r) ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

El Titular del área requirente designará a la persona servidora pública que fungirá como Administrador de Contrato, el cual será responsable de verificar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

s)  CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.
2. Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.
3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.

4. Cuando se compruebe que el proveedor haya entregado la prestación del servicio con descripciones y características distintas a las aceptadas en esta contratación.

5. En caso de que el proveedor no reponga la prestación del servicio que no haya prestado, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos.

6. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren la presente contratación.

7. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.

8. Cuando se trate de la prestación del servicio y estos no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos, se podrá iniciar el procedimiento de rescisión.

9. En caso de que durante la vigencia del contrato se reciba comunicado por parte de los Servicios de Salud del Estado de Tabasco, en el sentido de que el proveedor ha sido sancionado respecto a las partidas adjudicadas correspondientes a la presente contratación o se le ha revocado el Registro Sanitario.

Lugar: Villahermosa, Tabasco., a 31 de marzo de 2026 

	Elaboró:

___________________________________

	ROSA NELLY NARVAEZ RIVERA

	


ANEXO 1 “FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA”

(se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del Participante)

	NOMBRE DEL PARTICIPANTE:                                                                                            
DIRECCIÓN:                                                                                 TELÉFONO:                                     R.F.C.:                    
EMAIL:                                                                                         
	HOJA No:               DE:                

FECHA:                                    


	LOTE
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
	UNIDAD 
	CANTIDAD

MINIMA
	CANTIDAD

MAXIMA

	
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	
	


	Condiciones de Venta

	Vigencia de precios
	90 días naturales

	Tiempo de entrega
	

	Crédito
	

	Garantía
	


Manifestamos que tenemos la capacidad total y cumplimiento de abastecimiento de los equipos e insumos para la adquisición de “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE”.
Nombre y firma del representante legal
ANEXO 2 “FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA”

(se deberá presentar PREFERENTEMENTE en papel membretado del Participante)

	NOMBRE DEL PARTICIPANTE:                                                                                            
DIRECCIÓN:                                                                                 TELÉFONO:                                     R.F.C.:                    
EMAIL:                                                                                         
	HOJA No:               DE:                

FECHA:                                    


	LOTE 
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD MÍNIMA
	CANTIDAD MÁXIMA
	MARCA
	PRECIO UNITARIO
	IMPORTE TOTAL MÍNIMO
	IMPORTE TOTAL MÁXIMO

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Importe con letra:

	SUBTOTAL
	 
	 

	
	
	
	
	
	IVA
	 
	 

	
	
	
	
	
	TOTAL
	 
	 


	Condiciones de Venta

	Vigencia de precios
	90 días naturales

	Tiempo de entrega
	

	Crédito
	

	Garantía
	


Manifestamos que los precios unitarios señalados en esta proposición serán en moneda nacional, a dos decimales y fijos durante la vigencia del Contrato/Pedido, del procedimiento de contratación para la contratación del “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE” para cubrir las necesidades del instituto de salud del Estado de Tabasco.
Nombre y firma del representante legal
2

