## 51501
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE TABASCO
DEMANDA AGREGADA
LOTE | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION | NECESIDAD
1 | 51501 | Core i7 Computadora de escritorio todo en uno conporcesador core i7 13a genración (core 17-13700H) 14 núcleos a 2.40 GHZ (deberá contar con un mínimo de 14 núcleos físicos y capacidad para 20 hilos de subprocesos). El procesador deberá contar con una frecuencia de procesador base de 2.4 GHZ y una frecuencia turbo máxima 5 GHz, con un área de memoria rápida de 24 Mb. El procesador deberá contar con una potencia de diseño térmico base de 45w y máxima 115w. Memoria RAM DDR5 4800 MHz de 16 Gb. Sistema Operativo Windows 11 profesional de 64 bits en español con licencia perpetua. Unidad de almacenamiento de estado sólido (SSD) de 512 Gb, deberá incluir los puertos siguientes: 1 HDMI de salida, 1 USB C 3.1 generación 2, USB-C (PD 45 W, puerto de entrada DP), 1 USB A 2.0, 1 USB A 3.1 generación 2, 1 Ethernet (RJ45), 1 USB 3.1 generación 1, 1 Jack audio combo E/S de 3.5, el audio deberá ser de alta definición (HD) con dos bocinas con sonido estéreo de 3w incluya micrófono de matriz dual y una cámara web de 5 megapixeles y con tecnología integrada que permita encender y apagar la cámara web. Tarjeta de red con una antena de 2x2 con una velocidad de 2.4 Gbps, con capacidad de doble banda 2.4 Ghz y 5 Ghz (160 Mhz). Certificado wifi 6 (802.11ax), la tarjeta de red deberá incluir la funcionalidad de bluetooth en su versión 5.0, el equipo deberá contar con una fuente de poder de potencia mínima de 180w con eficiencia de 90%. Pantalla de 23.8 pulgadas en alta resolución total (FHD) con una resolución de 1920 x 1080 pixeles con superficie anti reflejante y con un brillo de 250 nits con un radio de aspecto 16:9. El equipo deberá cumplir con los siguientes puntos de seguridad: contraseña de administrador, contraseña de encendido, contraseña del disco duro, control de secuencia de arranque, , Bios con auto reparación, protección usb inteligente Bloquee todos los dispositivos de almacenamiento) y desactivación del puerto usb individual. El equipo deberá contar con una certificación que soporte: pruebas de choque mecánico, vibración, vibración a bordo, humedad, arena, polvo y hongo, así como certificación de protección de luz azul baja y certificaciones de protección al medio ambiente. El equipo deberá contar con una unidad óptica externa. Incluya: teclado usb en español y mouse usb óptico con scroll, unidad lectora y grabadora de CD/DVD EXTERNA (todos los componentes deben ser de la misma marca de la computadora). Garantía de 3 años en sitio con atención al día siguiente directa por el fabricante. | Equipo | 45
2 | 51501 | Procesador Core I5-12500 de 6 núcleos /18MB/12T/4.6GHZ.. Memoria RAM de 16GB. Disco duro SSD con capacidad de 1 TB M.2. Sistema operativo Windows 11 profesional a 64 bis en español. Un Teclado en español con conexión en USB . Un Mouse alámbrico con scroll con conexión en USB. 4 puertos USB 2.0, 1 puerto Ethernet LAN (RJ-45) , combo de salida de auriculares/micrófono del puerto, 1 puerto HDMI, 2 conectores sata III, 1 puerto DisplayPort y 4 puertos tipo A USB 3.0 (Generación 1). Pantalla de 21.5 pulgadas con tecnológia LED y resolución 1920X1080 A 60HZ, contraste 1000:1, brillo 250 CD/M2 . Aspecto 16:9 colores admitidos 16.7 millones . Cuente con interfaz VGA/DisplayPort. 1 puerto VGA y un puerto HDMI. Garantia 3 años en sitio al día siguiente directo con el fabricante. | Equipo | 5
50

## Hoja1 (2) (hidden)
Cantidad
Partida | Clave | Descripción | Presentación | Mínimo | Máximo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Observaciones | Columna1
1 | S/C | Agar TCBS | Frasco 450 g | 45 | 110.9167 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
2 | 080.610.2596 | Agar Rojo Bilis Violeta | Fco. de 450 g | 4.8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 080.610.2588 | Agar Papa Dextrosa | Fco. de 450 g | 4.8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 080.610.2604 | Agar Cuenta Estándar | Fco. de 450 g | 24 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
5 | 080.610.1200 | Base Agar Sangre | Fco. de 450 g | 28.8 | 72 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
6 | S/C | Agar Soya Tripticasa | Fco. de 450 g | 28.8 | 72 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
7 | S/C | Agar Bacteriológico | Fco. de 450 g | 4.8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 080.610.1879 | Peptona De Caseína | Fco. de 450 g | 48 | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
9 | S/C | Caldo Lauril + Mug | Fco. de 450 g | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
10 | S/C | Caldo EC | Fco. de 450 g | 24 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
11 | S/C | Caldo Tetrationato Muller Kauffman con novobiocina | Fco. de 450 g | 15 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
12 | 080.610.2497 | Caldo Bilis Verde Brillante 2% | Fco. de 450 g | 15 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
13 | S/C | Agar TBX | Fco. de 450 g | 20 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
14 | S/C | Agar de Levine Eosin-azúl de Metileno (EMB-L) | Fco. de 450 g | 15 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
15 | 080.610.1093 | Agar Baird-Parker | Fco. de 450 g | 15 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
16 | 080.610.0269 | Agar Hiero Lisina | Fco. de 450 g | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 080.610.1770 | Medio MIO | Fco. de 450 g | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 080.610.2364 | Agar Hiero Triple Azúcar | Fco. de 450 g | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | S/C | Caldo Lisina | Fco. de 450 g | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 080.610.7454 | Agar Citrato de Simmons | Fco. de 450 g | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | S/C | Base Urea de Christensen | Fco. de 450 g | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
22 | S/C | Caldo Dey Englei | Fco. de 450 g | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 080.829.4573 | Agua Peptonada Amortiguada | Fco. de 450 g | 24 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
24 | S/C | Triptona | Fco. de 450 g | 15 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
25 | S/C | Extracto De Levadura | Fco. de 450 g | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | S/C | Caldo de Soya | Fco. de 450 g | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
27 | S/C | Caldo Vassiliadis Rapapport | Fco. de 450 g | 15 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
28 | 080.610.0574 | Agar Sulfito Bismuto | Fco. de 450 g | 20 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
29 | S/C | Alcohol Etílico de 96° | Bidón de 20 litros | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | S/C | Cloruro de Sodio | Fco. de 500 g | 48 | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
31 | S/C | Fosfato de Potasio Dibásico | Fco. de 500 g | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
32 | S/C | Fosfato de Potasio Dibásico Hepta Hidratado. | Fco. de 500 g | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
33 | S/C | Fosfato de Potasio Dibásico con 12 moléculas de agua. | Fco. de 500 g | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | S/C | Hidróxido de Sodio | Fco. de 500 g | 4.8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
35 | S/C | N,N,N,N, Tetrametil-p-Fenilendiamina | Fco. de 25 g | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
36 | S/C | Persulfato de Amonio | Fco. de 500 g | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | S/C | Rojo de Metilo | Fco. de 25 g | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
38 | 080.610.9799 | Agar xilosa lisina desoxicolato (XLD) | Frasco 450 g | 20 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
39 | 080.610.2265 | Caldo tetrationato | Frasco 450 g | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 080.610.1135 | Caldo lisina descarboxilasa | Frasco 450 g | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 080.610.9559 | Caldo malonato | Frasco 450 g | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | S/C | Caldo triptona | Frasco 450 g | 4.8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
43 | 080.610.1432 | Base agar urea de christensen | Frasco 450 g | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
44 | 080.611.0094 | Base caldo rojo de fenol | Frasco 450 g | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
45 | 080.610.1812 | Caldo MR-VP | Frasco 450 g | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
46 | 080.610.1317 | Infusión cerebro corazón (BHI) | Fco. 450 gr | 4.8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
47 | S/C | Lecitina de soya | Fco. 450 gr | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | S/C | Base glutamato de sodio con minerales | Fco. 500 gr | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
49 | S/C | Ampolletas bioindicadoras para control de autoclaves con fecha de caducidad amplia del 2026 en adelante | Caja con 100 piezas | 4.8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
50 | S/C | Base descarboxilasa de moller | Frasco 450 g | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | S/C | Cloruro de benzalconio solución concentrada | Galón 4 l | 4.8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
52 | S/C | Detergente neutro para lavado de material | Galón 4 l | 4.8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
53 | S/C | Agua destilada tipo I | Bidon de 20 l | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
54 | S/C | Alcohol etílico al 70% | Bidon de 20 l | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
55 | S/C | Antisuero polivalente Vibrio cholerae 01 | Fco. 3 ml | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
56 | 080.081.4816 | Antisuero monovalente Vibrio cholerae 01 Ogawa | Fco. 5 ml | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
57 | 080.081.4808 | Antisuero monovalente Vibrio cholerae 01 Inaba | Fco. 5 ml | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
58 | 080.081.2166 | Antisuero polivalente Salmonella O:A-I + VI | Fco. 3 ml | 20 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
59 | 080.081.1226 | Antisuero monovalente Salmonella O:A | Fco.3 ml | 15 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
60 | 080.081.1234 | Antisuero monovalente Salmonella O:B | Fco.3 ml | 15 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
61 | 080.081.1242 | Antisuero monovalente Salmonella O:C | Fco.3 ml | 15 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
62 | 080.081.1267 | Antisuero monovalente Salmonella O:D | Fco.3 ml | 15 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
63 | S/C | Antisuero monovalente Salmonella O:E | Fco.3 ml | 15 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
64 | S/C | Antisuero monovalente Salmonella O:F | Fco.3 ml | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
65 | 080.081.0119 | Antisuero monovalente Salmonella O:G | Fco.3 ml | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
66 | S/C | Antisuero monovalente Salmonella O:H | Fco.3 ml | 4.8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
67 | S/C | Antisuero monovalente Salmonella O:I | Fco.3 ml | 4.8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
68 | S/C | Antisuero Shigella Flexneri | Fco.3 ml | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
69 | 080.081.0830 | Antisuero Shigella Boydii | Fco.3 ml | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
70 | 080.081.2174 | Antisuero Shigella Disenterae | Fco.3 ml | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
71 | S/C | Antisuero Shigella Sonnei | Fco.3 ml | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
72 | S/C | Fosfato de potasio dibásico con 12 moléculas de agua | Fco. 500 g | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
73 | S/C | Púrpura de bromocresol | Fco. 5 g | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | S/C | Reactivo de Erhlich | Frasco de 50 ml | 4.8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
75 | S/C | Tiras API 20E Biomerieux | Caja/25 piezas | 4.8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
76 | S/C | Reactivos API 20E | Caja/5 piezas | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
77 | S/C | Discos ONPG (O-Nitrofenil-β-D-Galactopiranosa) | Frasco/50 pieza | 4.8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
78 | S/C | Etanol al 70% | Frasco/1 l | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
79 | S/C | Solución de KOH al 40% | Frasco/100 ml | 4.8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
80 | S/C | Plasma de conejo con edta liofilizado | Caja/6 viales 3 ml | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
81 | S/C | Aceite de inmersión | Frasco/50 ml | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
82 | S/C | Kit ridascreen set total, kit de deteccion de enterotoxina estafilococica | Caja/96 pruebas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | S/C | Antisuero de vibrio cholerae O:139 | Frasco/3 ml | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
84 | S/C | Tiras reactivas para oxidasa | Caja/50 piezas | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
85 | S/C | Tiras ph, escala de 2.5 a 5.0 | Caja/100 piezas | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | S/C | Tiras ph, escala de 6.0 a 9.0 | Caja/100 piezas | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | S/C | Juego de colorantes para tincion de gram | Caja/piezas | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | S/C | Alcohol en gel, desinfectante cutaneo, listo para usar | Galon | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | S/C | Carbonato de calcio material de referencia secundario con hoja de seguridad, certificado de análisis y vigencia de por lo menos 2 años posteriores a su entrega. | Fco/100g | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | S/C | Cloruro de amonio USP NH4Cl con certificado de análisis, hojas de seguridad y caducidad mínima de 2 años posteriores a la entrega. | Fco/100g | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | S/C | Cloruro sodio (NaCl) estándar secundario con certificado de análisis, hoja de seguridad y caducidad mínima de 2 años posteriores a la entrega. | Fco/80g | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | S/C | Dicromato de potasio material de referencia con certificado de análisis, hoja de seguridad y caducidad mínima de 2 años posteriores a la entrega. | Fco/80g | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
93 | S/C | Fluoruro de sodio USP con certificado de análisis, hoja de seguridad y caducidad mínima de 2 años posteriores a la entrega. | Fco/100g | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | S/C | Nitrato solución de 200 mg/l, estándar de nitratos NO3-N, con hoja de seguridad, certificado de análisis y vigencia de por lo menos 2 años posteriores a su entrega. | Fco//100 Ml | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | S/C | Nitrito de sodio NaNO2, *USP / Solución estándar de 1000 mg/l con certificado de análisis, hojas de seguridad y caducidad mínima de 2 años posteriores a la entrega. | Fco/100g | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | S/C | Buffer pH 4 con hoja de seguridad, certificado de análisis y vigencia de por lo menos 2 años posteriores a su entrega. | Fco/1 LT | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | S/C | Buffer pH 7 con hoja de seguridad, certificado de análisis y vigencia de por lo menos 2 años posteriores a su entrega. | Fco/1 LT | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | S/C | Buffer pH 10 con hoja de seguridad, certificado de análisis y vigencia de por lo menos 2 años posteriores a su entrega | Fco/1 LT | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | S/C | Turbiedad estándar de calibración 0 ftu, certificado de análisis y vigencia de por lo menos 2 años posteriores a su entrega. | Fco/30 Ml | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | S/C | Turbiedad estándar de calibración 10 ftu, certificado de análisis y vigencia de por lo menos 2 años posteriores a su entrega. | Fco/30 Ml | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | S/C | Estándar de conductividad de 1,3 us/cm, exactitud: +/- 1%, catálogo 238973 | Fco/1 LT | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | S/C | Comparador colorímetro para la determinación de cloro residual libre con DPD. Con certificado de análisis y vigencia de por lo menos 2 años posteriores a su entrega. | Kit. | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
103 | S/C | Sulfato de sodio Na2SO4 USP, con hoja de seguridad, certificado de análisis y vigencia de por lo menos 2 años posteriores a su entrega. | Fco/100g | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | S/C | Nitrato de plata para análisis art. 15855 con hoja de seguridad, certificado de análisis y vigencia de por lo menos 2 años posteriores a su entrega. | Fco/50g | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | S/C | Cloruro K14:AA27de amonio, grado reactivo, con certificado de análisis, hoja de seguridad y caducidad mínima de 2 años posteriores a la entrega. | Fco//500g | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | S/C | Cromato de potasio, grado reactivo, con certificado de análisis, hoja de seguridad y caducidad mínima de 2 años posteriores a la entrega. | Fco/500g | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | S/C | Hidróxido de sodio, grado reactivo, con certificado de análisis, hoja de seguridad y caducidad mínima de 2 años posteriores a la entrega. | Fco/500 gr | 4.8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
108 | S/C | Acido sulfúrico grado reactivo con certificado de análisis y hojas de seguridad. | Fco/1 LT | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
109 | S/C | Hidróxido de amonio, grado reactivo, con certificado de análisis, hoja de seguridad y caducidad mínima de 2 años posteriores a la entrega. | Fco/1L | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | S/C | Trans 1,2 diaminociclohexano-n,n,n,n-acido tetracetico monohidratado.(CDTA) certificado de análisis, hoja de seguridad y caducidad mínima de 2 años posteriores a la entrega | Fco/500g | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | S/C | Ácido bórico grado reactivo con certificado de análisis, hojas de datos de seguridad y fecha de caducidad mínimo de 3 años a la entrega. | Fco/500g | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
112 | S/C | Alcohol etílico al 96° con certificado de análisis, hojas de datos de seguridad y fecha de caducidad mínima de 3 años a la entrega. | Fco/1 LT | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
113 | S/C | Cloruro de amonio, grado reactivo, con certificado de análisis, hoja de seguridad y caducidad mínima de 2 años posteriores a la entrega. | Fco/500g | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | S/C | Hexametilentetramina (C6H12N4) con hoja de seguridad, certificado de analisis y vigencia de por lo menos 2 años posteriores a su entrega. | Fco/100g | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | S/C | Solucion de nitrato de potasio (KNO3) 200 mg/l con certificado de análisis, hoja de seguridad y con caducidad mínima de 2 años posteriores a la entrega | Fco/100 ml | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
116 | S/C | Solución estándar primario No. Cat HI 93703-10 de 10 FTU con hojas de seguridad y con caducidad mínima de 2 años posteriores a la entrega | Fco/30ml | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | S/C | Solución estándar primario No. Cat HI 93703-0 de 0 FTU con hojas de seguridad y con caducidad mínima de 2 años posteriores a la entrega | Fco/30ml | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | S/C | Yoduro de potasio grado reactivo con certificado de análisis y hojas de datos de seguridad. | FCO/ 100g | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
119 | S/C | Oxido de magnesio grado reactivo con certificado de análisis y hojas de datos de seguridad. | FCO/ 500g | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | S/C | Etanol grado espectroscopía con certificado de análisis, hojas de datos de seguridad y fecha de caducidad minima de 3 años a la entrega. | FCO/2.5 L | 2.8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
121 | S/C | CDTA (ac. tetra-acetico trans 1,2 diaminociclohexano,n´n´n´n) con certificado de análisis, hojas de datos de seguridad y fecha de caducidad minima de 3 años a la entrega. | FCO/500g | 2.8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
122 | S/C | Alcohol isobutilico grado hplc de alta pureza > 99% con certificado de análisis, hojas de datos de seguridad y fecha de caducidad minima de 3 años a la entrega., | FCO/1L | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | S/C | Furfural de alta pureza >99.95% con certificado de analisis y fecha de caducidad minima de 3 años a la entrega y con hojas de seguridad. | FCO/500mL | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | S/C | Anilina de alta pureza >99.95% con certificado de analisis y fecha de caducidad minima de 3 años a la entrega y con hojas de seguridad. | FCO/500mL | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | S/C | Agua destilada con conductividad menor o igual a 1 microhoms con certificado de análisis, hojas de datos de seguridad y fecha de caducidad minima de 3 años a la entrega | BIDONES DE19 L | 44 | 108 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
126 | S/C | Fenol material de referencia con certificado de análisis, hojas de datos de seguridad y fecha de caducidad minima de 3 años a la entrega. | FCO/ 1 g | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
127 | S/C | Dicromato de potasio material de referecia con certificado de análisis, hojas de datos de seguridad y fecha de caducidad minima de 3 años a la entrega. | FCO/80g | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | S/C | Acetaldehido para sintesis grado reactivo con una pureza>99.9 % con certificado de análisis, hojas de datos de seguridad y fecha de caducidad minima de 3 años a la entrega. | FCO/500ML | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | S/C | Metanol grado HPLC de alta pureza > 99.8 con certificado de análisis, hojas de datos de seguridad y fecha de caducidad minima de 3 años a la entrega. | FCO/1LT | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | S/C | Acido lactico de alta pureza > 90% certificado de análisis, hojas de datos de seguridad y fecha de caducidad minima de 3 años a la entrega. | FCO/25g | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | S/C | Detergente liquido concentrado tipo alcalino libre de fosfatos biodegradable (extran libre fosfato MA05 de densidad de 1.05- 1.09 g/cm3 (20 °c) y valor dfe pH:13(H₂O, 20 °c) | GARRAFA /5000ML | 20 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
132 | S/C | Solucion de referencia buffer (borato) pH 10 para calibracion de medidores de pH con certificado de análisis, hojas de datos de seguridad y fecha de caducidad minima de 2 años a la entrega. | FCO/1000ml | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
133 | S/C | Solucion de referencia buffer (fosfato) pH 7 para calibracion de medidores de ph con certificado de análisis, hojas de datos de seguridad y fecha de caducidad minima de 2 años a la entrega. | FCO/1000ml | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
134 | S/C | Solucion de referencia buffer (biftalato) pH 4 para calibracion de medidores de ph con certificado de análisis, hojas de datos de seguridad y fecha de caducidad minima de 2 años a la entrega. | FCO/1000ml | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
135 | S/C | Acido Clorhidrico instra (HCl) de alta pureza >99.95% con certificado de análisis, hojas de datos de seguridad y fecha de caducidad minima de 3 años a la entrega. | FCO/1L | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
136 | S/C | Tiosulfato de sodio pentahidratado grado de reactivo con certificado de análisis, hojas de datos de seguridad y fecha de caducidad minima de 3 años a la entrega | FCO/500g | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | S/C | Acido acetico glacial de alta pureza >99.95% con certificado de análisis, hojas de datos de seguridad y fecha de caducidad minima de 3 años a la entrega | FCO/2.5L | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | S/C | Cloruro de amonio material de referencia con certificado de análisis, hojas de datos de seguridad y fecha de caducidad minima de 3 años a la entrega. | FCO/50g | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | S/C | 4-(dimetilamino) benzaldehido con pureza minima de 97.5%,con certificado de análisis, hojas de datos de seguridad y fecha de caducidad minima de 3 años a la entrega., | FCO/100g | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | S/C | Acetona grado reactivo con certificado de análisis, hojas de datos de seguridad y fecha de caducidad minima de 3 años a la entrega. | FCO/1L | 2.8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
141 | S/C | Acido fosforico grado reactivo con certificado de análisis, hojas de datos de seguridad y fecha de caducidad minima de 3 años a la entrega. | FCO/2.5L | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | S/C | Alcohol isoamilico grado cromatografico de alta pureza > 99% con certificado de análisis, hojas de datos de seguridad y fecha de caducidad minima de 3 años a la entrega., | FCO/1L | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | S/C | Sulfato de cobre pentahidratado de alta pureza mayor al 99.9% con certificado de análisis, hojas de datos de seguridad y fecha de caducidad minima de 3 años a la entrega. | FCO/500g | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | S/C | Fenil fosfato sal disodica libre de fenol de alta pureza > 99.9 con certificado de análisis, hojas de datos de seguridad y fecha de caducidad minima de 3 años a la entrega. | FCO/100g | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | S/C | Yodato de potasio material de referencia con certificado de análisis, hojas de datos de seguridad y fecha de caducidad minima de 3 años a la entrega. | FCO/50g | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | S/C | Parafina en escama con certificado de análisis y hojas de datos de seguridad. | 1000g | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | S/C | Alcohol etilico absoluto con certificado de análisis, hojas de datos de seguridad y fecha de caducidad minima de 3 años a la entrega. | FCO/1L | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 080.610.0962 | Indicador de azul de metileno grado reactivo con certificado de analisis y hojas de seguridad | FCO/25g | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | S/C | Indicador de anaranjado de metilo grado reactivo con certificado de analisis y hojas de seguridad | FCO/25g | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | S/C | Indicador de rojo de metilo grado reactivo con certificado de analisis y hojas de seguridad | FCO/25g | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | S/C | Cloruro de sodio grado reactivo con certificado de analisis y hojas de seguridad | FCO/500g | 4.8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
152 | S/C | Hidroxido de bario octahidratado grado reactivo con certificado de análisis y hojas de datos de seguridad | FCO/500g | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | S/C | Sulfato de zinc heptahidratado de alta pureza mayor al 99.9% con certificado de análisis, hojas de datos de seguridad y fecha de caducidad minima de 3 años a la entrega. | FCO/ 500g | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | S/C | 2,6-Dibromo quinona cloroimida (BQC) con certificado de análisis, hojas de datos de seguridad y fecha de caducidad mínima de 3 años a la entrega. | Fco/1g | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | S/C | Gas helio ultra puro grado cromatográfico 99.999 %, 6.57 mts cúbicos, con certificado de análisis y hojas de datos de seguridad y prueba de hermeticidad del tanque vigente. | Carga | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | S/C | Gas hidrogeno ultra puro grado cromatográfico 99.999 %, 6.57 mts cúbicos, con certificado de análisis y hojas de datos de seguridad y prueba de hermeticidad del tanque vigente. | Carga | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | S/C | Gas aire seco ultra puro grado cromatográfico 99.999 %, 6.57 mts cúbicos, con certificado de análisis y hojas de datos de seguridad y prueba de hermeticidad del tanque vigente. | Carga | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
158 | S/C | Metanol grado Purga y trampa (P&T) presentacion 4 litros con certificado de analisis vigente, 2 años o mas de vigencia a la fecha y hojas de seguir | Frasco | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
159 | S/C | Thinner w(americano) para disolver residuos con base en mezcla de disolventes aromáticos, cetónicos y alcoholes e hidrocarburos alifáticos. Código simar: 230f presentación 1 galón | Pieza | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | S/C | Removedor industrial de pinturas a81kj01 para metal, vidrio, acero y lamina. Viscosidad 10 a 15 seg en copa sw no. 3 a 25°c empaque 1 galón | Pieza | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | S/C | Estandar de P-Xileno de 5000 µg/ml en metanol N. de catálogo 40203 con certificado de analisis vigente, 2 años o mas de vigencia a la fecha de entrega y hojas de datos de seguridad.. | Ampolleta | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
162 | S/C | M-524R-C-IS/SS, Epa Method 524.3 Internal/Surrogate Standard, 2.0 mg/ml en metanol, con 2 años de vigencia posterior a su compra, certificado de análisis y hojas de datos de seguridad. | Ampolleta | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
163 | S/C | Estandar de Ethylbenzeno de 5000 µg/ml en metanol N. de catálogo 40036. con certificado de analisis vigente, 2 años o mas de vigencia a la fecha y hojas de datos de seguridad.. | Ampolleta | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
164 | S/C | Estandar de Tolueno de 5000 µg/ml en matanol N. de catálogo 40084 con certificado de analisis vigente, 2 años o mas de vigencia a la fecha y hojas de datos de seguridad.. | Ampolleta | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
165 | S/C | Estandar de Benceno de 200 µg/ml en metanol N. de catálogo 40004 con certificado de analisis vigente, 2 años o mas de vigencia a la fecha y hojas de datos de seguridad.. | Ampolleta | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
166 | S/C | Estandar de M-Xileno de 5000 µg/ml en metanol N. de catálogo 40202 con certificado de analisis vigente, 2 años o mas de vigencia a la fecha y hojas de datos de seguridad.. | Ampolleta | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
167 | S/C | Estandar de O-Xileno de 5000 µg/ml en metanol N. de catálogo 40201 con certificado de analisis vigente, 2 años o mas de vigencia a la fecha y hojas de datos de seguridad.. | Ampolleta | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
168 | S/C | Estandar de P-Xileno de 5000 µg/ml en metanol N. de catálogo 40203 con certificado de analisis vigente, 2 años o mas de vigencia a la fecha y hojas de datos de seguridad. | Ampolleta | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
169 | S/C | Estandar de Heptacosafluorotributylamina No. de catálogo 77299 5mL con certificado de analisis vigente, 2 años o mas de vigencia a la fecha y hojas de datos de seguridad. | Frasco | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | S/C | Metanol grado estándar analítico con numero de cas 67-56-1 y numero de producto 82762-5ml-f con certificado de análisis y vigencia de dos años a la fecha de compra y hojas de datos de seguridad, presentación de 5 ml. | Pieza | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | S/C | 1-propanol grado estándar analítico con numero de cas 71-23-8 y numero de producto 96566-5ml-f con certificado de análisis y vigencia de dos años a la fecha de compra y hojas de datos de seguridad, presentación de 5 ml. | Pieza | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | S/C | Metanol grado UHPLC apto para espectrometría de masas con numero de cas 67-56-1 y numero de producto 900688-1l con certificado de análisis y vigencia de dos años a la fecha de compra y hojas de datos de seguridad, presentación de 1 l. | Pieza | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
173 | S/C | 1-propanol grado HPCL con numero de cas 71-23-8 y numero de producto 34871-1l con certificado de análisis y vigencia de dos años a la fecha de compra y hojas de datos de seguridad, presentación de 1 l. | Pieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | S/C | Ácido Nitrico ultrex II ultrapuro con densidad especifica de 1.41g/mL A 25°c con fecha de caducidad minima de 3 años a la fecha de entrega, certificado de análisis y hojas de datos de seguridad. | FCO/500 mL | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
175 | S/C | Ácido Clorhidrico ultrex II ultrapuro con fecha de caducidad minima de 3 años a la fecha de entrega, certificado de análisis y hojas de datos de seguridad. | FCO/1000mL | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | S/C | Agua tridestilada tipo miliQ para analisis de trazas de metales, fecha de caducidad minima de 3 años a la fecha de entrega, certificado de análisis y hojas de datos de seguridad. | BIDON/20 LTS | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
177 | S/C | Ácido Nitrico grado instra con densidad especifica de 1.41g/mL a 25°C con fecha de caducidad minima de 3 años a la fecha de entrega, certificado de análisis y hojas de datos de seguridad | FCO/2500 mL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | S/C | Yoduro de Potasio grado reactivo, fecha de caducidad minima de 3 años a la fecha de entrega, certificado de análisis y hojas de datos de seguridad. | FCO/100g | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
179 | S/C | Gas Acetileno disuelto cap. de 12 kgs 800 grs para espectrofotometro de absorcion atomica con certificado de análisis y hojas de datos de seguridad y prueba de hermeticidad del tanque vigente . | CARGAS | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
180 | S/C | Gas Argón comprimido de ultra alta pureza cap. de 9.37 m3 para espectrofotometro de Absorción Atómica con certificado de análisis y hojas de de datos de seguridad y prueba de hermeticidad del tanque vigente . | CARGAS | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
181 | S/C | Gas Nitrogeno grado Absorción Atómica con certificado de análisis y hojas de de datos de seguridad y prueba de hermeticidad del tanque vigente . | CARGAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | S/C | Cloruro Estanoso dihidratado para analisis de mercurio con fecha de caducidad minima de 3 años a la fecha de entrega, certificado de análisis y hojas de datos de seguridad. | FCO/500g | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | S/C | Ácido Ascorbico con certificado de analisis y hojas de seguridad fecha de caducidad minima de 3 años a la fecha de entrega, certificado de análisis y hojas de datos de seguridad. | FCO/250 g | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | S/C | Borohidruro de Sodio con certificado de análisis y hojas de seguridad fecha de caducidad minima de 3 años a la fecha de entrega, certificado de análisis y hojas de datos de seguridad. | FCO/250 g | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
185 | S/C | Sol. estándar de referencia 1000 mg/mL multielementos, contenga Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe. Hg, Mn, Ni y Zn, con certificado de análisis, vigencia de por lo menos 2 años posteriores a su entrega y hojas de seguridad. cat. 1.10714.0500 | FCO/100 mL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | S/C | So. estándar de referencia 1000 mg/mL Cobre con certificado de análisis, vigencia de por lo menos 2 años posteriores a su entrega y hojas de seguridad. | FCO/100 mL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | S/C | Sol. estándar de referencia 1000 mg/mL Cadmio con certificado de análisis, vigencia de por lo menos 2 años posteriores a su entrega y hojas de seguridad. | FCO/100 mL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | S/C | Sol. estándar de referencia 1000 mg/mL Manganeso con certificado de análisis, vigencia de por lo menos 2 años posteriores a su entrega y hojas de seguridad. | FCO/100 mL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | S/C | Sol. estándar de referencia 1000 mg/mL, Aluminio con certificado de análisis, vigencia de por lo menos 2 años posteriores a su entrega y hojas de seguridad. | FCO/100 mL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | S/C | Sol. estándar de referencia 1000 mg/mL, Arsénico con certificado de análisis, vigencia de por lo menos 2 años posteriores a su entrega y hojas de seguridad. | FCO/100 mL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | S/C | Sol. modificador de Matriz Fosfato de Amonio al 10 % con certificado de análisis, vigencia de por lo menos 2 años posteriores a su entrega y hojas de seguridad. | FCO/100 mL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | S/C | Sol. modificador de Matriz Paladio de 1000 mg/L con certificado de análisis, vigencia de por lo menos 2 años posteriores a su entrega y hojas de seguridad. | FCO/100 mL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | S/C | Kit Abraxis PP2A para Ácido okadaico (DSP). Microtiter plate for DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning) , marca Abraxis, incluye: Placa con 96 pozos, 4 viales de fosfatasa, 5 estándares de ácido okadaico, 1 vial de sustrato cromogénico, 1 vial de buffer para dilución de fosfatasa, 1 vial de solución stock buffer, 1 vial de solución stop, papel adhesivo con certificado de análisis mínimo de 1 año vigente a la fecha de entrega y hoja de seguridad. | kit | 2.8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | S/C | Kit Reveal 2.0 para Ácido Domoico (ASP) (Amnesic Shellfish Poisoning) incluye: ASP Test Strips, ASP Running con certificado de análisis vigente de 1 año a la fecha de entrega y hoja de seguridad. | kit | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
195 | S/C | Kit AquaBC para Saxitoxina (PSP). Kit AquaBC, RAPID TESTINGIN VITRO DIAGNOSTIC TEST SCREEN FOR THE PRESENCE OF PARALYTIC SHELLFISH POISONING (PSP) Caja con 10 pruebas rapidas. con certificado de análisis mínimo de 1 año vigente a la fecha de entrega y hoja de seguridad. | kit | 2.8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | S/C | Kit de clenbuterol Ridascreen R-1711 que contenga std 1 (0 ppt) std 2 (75 ppt) std 3 (150 ppt) std 4 (300 ppt) Std 5 (900 ppt) y std 6 (2700 ppt), wash buffer salt tween , conjugado, sustrato cromógeno, solución stock y placa de 96 micropozos con certificado de análisis vigente de 2 años a la fecha de entrega y hoja de seguridad. | kit | 4.8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
197 | S/C | Kit de solución decolorante R-1699 que contenga 3 soluciones Reagent con certificado de análisis y vigencia de caducidad de 2 años a la entrega. | kit | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
198 | S/C | Solución fortificante Clenbuterol Spiking solution R-Biopharm R-1799 de 100 ng/ml con certificado de análisis, hojas de datos de seguridad y con fecha de caducidad vigente de dos años a la fecha de entrega. | Frascos | 2.4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
199 | S/C | Extran líquido alcalino, concentrado sin fosfatos, frasco de 5 litros | Frascos | 1.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
200 | S/C | Encendedor desechable con mango. | Pieza | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
201 | S/C | Cajas de portaobjetos para microscopio 25x75 mm grosor 1.0 +/- 0.1 mm con 50 unidades. | Pieza | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
202 | 080.148.0138 | Cajas Petri de plástico estériles con fondo plano sin divisiones. 90 x 16 mm | Pieza | 27480 | 68700 | 5725 | 5725 | 5725 | 5725 | 5725 | 5725 | 5725 | 5725 | 5725 | 5725 | 5725 | 5725 |  | Verificar la demanda de este insumo
203 | S/C | Estante lineal para micropipetas de laboratorio. | Pza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | S/C | Bolsa de puntillas amarillas para micropipeta de 200 ul con 500 unidades. | Bolsa/500 Pzas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | S/C | Mecheros tipo fisher capaces de alcanzar flama azul. | Pieza | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
206 | S/C | Paquete de asas bacteriologicas de nicromo de 5 mm de diametro con 10 unidades. | Pieza | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
207 | S/C | Bombas de pipeta de 10 ml, plástico desechable. | Pza | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
208 | S/C | Bolsa de aplicadores de madera de 2mm de 750 piezas. | Pieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | S/C | Rollos de gasa absorbentes 91 m largo x 91 cm ancho. Tejido de 201x12 cm (pañalina). | Pieza | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
210 | S/C | Paquete de asas bacteriologicas de nicromo de punta recta con 10 unidades. | Pieza | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
211 | S/C | Rollo de papel parafilm calidad laboratorio 1 m largo x 10 cm ancho. | Pieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | S/C | Botes de jabon liquido antibacterial para manos de 100 ml. | Pieza | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
213 | S/C | Termometro de liquido en vidrio de inmersion total con alcance de -5 a 15 °c, división de 0.5 °c. | Pieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | S/C | Pipetas serologicas de vidrio de 20 ml. | Pza | 48 | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
215 | 080.709.0378 | Pipetas serologicas de vidrio de 10 ml. | Pza | 48 | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
216 | S/C | Tijeras tipo mayo quirujica recta de 20 cm. | Pieza | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
217 | S/C | Paquete de filtro de membrana de nylon 47 mm de diametro, 45 um de poro con 100 unidades. | Pieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | S/C | Pinzas de disección de acero inoxidable sin dientes de 25 cm. | Pieza | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | S/C | Sistema de filtracion en linea multivac 310-ms-t (3 posiciones), marca rocker. | Pieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | S/C | Termometro de liquido en vidrio de inmersion total con alcance de 25 a 55°c, división de 0.1 °c, largo total de 379 mm. Cristal liquido clase ASTM 64c. Con una precisión y exactitud de ± 0.1°c. | Pieza | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
221 | S/C | Bolsa con 50 tubos para centrífuga fondo conico 50 ml | Bolsa/50 Pzas | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | S/C | Tubos p/centrífuga f/conico 15 ml | Bolsa/50 Pzas | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
223 | S/C | Pipeta multicanal transferpette vol variable 20-200 microlitros | Pza | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
224 | S/C | Pipeta eppendorf R. 20 microlitros | Pza | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | S/C | Pipeta eppendorf R. 50 microlitros | Pza | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | S/C | Pipeta eppendorf R. 200 ul. | Pza | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | S/C | Pipeta trans grad 7 ml paq/500. | Paq/500 pzas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | S/C | Pipeta transf. Esteril desechable 8 ml paq c/500. | Paq/500 pzas | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
229 | S/C | Frasco de polipropileno boca ancha de 1000 ml, capaz de soportar el proceso de esterilización a 121 gc. Pieza | Pza | 672 | 1680 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
230 | S/C | Bolsa esteril desechable whirl pack capacidad de 36 onzas (1064 ml). Caja c/500 pzas. | Paq/500 pzas | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
231 | S/C | Tela de asbesto de 25x25 cm. Pzas | Pza | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
232 | S/C | Cuchillos con hoja de 100 mm de acero forjado | Pza | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
233 | S/C | Cuchillos con hoja de 160 mm de acero forjado | Pza | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
234 | S/C | Tubos para cultivo de 13x100 con tapa de rosca | Pza | 792 | 1980 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165
235 | S/C | Frasco de vidrio ambar con tapon de vidrio, capacidad de 500 ml | Pza | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | S/C | Frasco de vidrio ambar con tapon de vidrio, capacidad de 1000 ml | Pza | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | S/C | Frasco de vidrio ambar con tapon de vidrio, capacidad de 250 ml | Pza | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
238 | S/C | Frasco de vidrio ambar con tapon de vidrio, capacidad de 100 ml | Pza | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
239 | S/C | Jeringas corwell de volumen ajustable capacidad de 10 ml | Pza | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
240 | S/C | Jeringas corwell de volumen ajustable capacidad de 5 ml | Pza | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
241 | S/C | Porta objetos de 25x75 mm | Caja/50 Pzas | 24 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
242 | S/C | Puntillas amarillas desechables de 5-500 ul. Bolsa c/500 pzas | Bolsa/500 Pzas | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
243 | S/C | Matraz erlenmeyer cap 500 ml con tapa de rosca. | Pza | 33.6 | 84 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
244 | S/C | Matraz erlenmeyer capacidad de 1000 ml con tapa de rosca | Pza | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
245 | S/C | Matraz erlenmeyer capacidad de 2000 ml con tapa de rosca | Pza | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
246 | S/C | Matraz erlenmeyer capacidad de 4000 ml con tapa de rosca | Pza | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | S/C | Mechero tipo bunsen capaz de alcanzar flama azul | Pza | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
248 | S/C | Pipeta esteril desechable de 1 ml caja con 1000 piezas. | Caja/1000 Pzas | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
249 | S/C | Pipeta esteril desechable de 2 ml caja con 1000 piezas. | Caja/1000 Pzas | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
250 | S/C | Pipeta esteril desechable de 5 ml. Caja con 1000 pzas. | Caja/1000 Pzas | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
251 | S/C | Pipeta esteril desechable de 10 ml. Con 2000 piezas. | Caja/1000 Pzas | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
252 | S/C | Pipeta graduada de vidrio para alimentos punta ancha de 10 ml. Pza. | Pza | 220.8 | 552 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
253 | S/C | Asas bacteriologicas de nicromio de 5 mm de diametro. C/10. | Paq/10 pzas | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
254 | S/C | Crioviales de 2 ml con tapa de rosca. Con 100 piezas | Caja/100 Pzas | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | S/C | Filtros de membrana tipo pirinola corning de 28 micras.c/50 | Caja/50 Pzas | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | S/C | Gradillas de alambre de acero inoxidable resistente a la esterilizacion a 121 ºc para tubos de 16x150 (no de lamina) | Pza | 24 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
257 | S/C | Gradillas de alambre de acero inoxidable resistente a la esterilizacion a 121 ºc para tubos de 22x175 (no de lamina) | Pza | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
258 | S/C | Auxilar de macropipeteado para pipetas de 0.1 a 100 ml . Pza. | Pza | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
259 | S/C | Aspirador de rodillo para pipeteado de 1 a 15 ml | Pza | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
260 | S/C | Vasos de precipitado de vidrio con capacidad de 100 ml | Pza | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | S/C | Registrador de temperatura para autoclave -40 a 125 gc. Data logger. | Pza | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | S/C | Electrodo de referencia combinado para medicion de ph con conector tipo NBC. Pieza. | Pza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | S/C | Bateria 2/3 aa 3.6 volts | Pza | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
264 | S/C | Bateria alcalina o recargable aa | Pza | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
265 | S/C | Termometro de inmersion parcial con alcance de 0 a 50 °c. Pieza | Pza | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
266 | S/C | Termometro de inmersion total con alcance de -5 a 15 °c. Pieza | Pza | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
267 | S/C | Discos de papel 12.7 mm de diametro (s&s 740e o equivalentes) | Pza | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | S/C | Escobillones de cerda dura para lavado de matraces de 2 litros | Pza | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
269 | S/C | Escobillones de cerda dura para lavado de matraces de 4 litros | Pza | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
270 | S/C | Escobillones de cerda dura para lavado deprobetas de 1000 ml | Pza | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
271 | S/C | Escobillones de cerda dura para lavado de probetas de 500 ml | Pza | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
272 | S/C | Escobillones de cerda dura para lavado de tubos de cultivo 13x100 | Pza | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
273 | S/C | Escobillones de cerda dura para lavado de tubos de cultivo 16x150 | Pza | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
274 | S/C | Escobillones de cerda dura para lavado de tubos de cultivo 22x175 | Pza | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
275 | S/C | Equipo de destilacion por osmosis inversa | Pza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | S/C | Gasa hospitalaria rollo de 30 m | Pza | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
277 | S/C | Aplicadores de madera | Pza | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | S/C | Hisopos con cabeza de algodón esteriles desechables | Pza | 480 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
279 | S/C | Papel aluminio calibre 400 | Rollo 1.6 Kg | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | S/C | Toallas sanitas | Pzas | 15 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
281 | S/C | Pañuelos kleenex | Caja/100 Pazs | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
282 | S/C | Bolsas de polietileno de 2 kg de 25 x 35 cm | Paquete | 15 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
283 | S/C | Frasco de polipropilero de 500 ml con tapa de rosca para someter a altas temperaturas (autoclave a 121°) | Pza | 48 | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
284 | 080.709.0345 | Pipetas serlógicas de vidrio con escala de medición de 0.1 ml con volúmen final de 1 ml | Pza | 48 | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
285 | 080.709.0352 | Pipetas serlógicas de vidrio con escala de medición de 0.1 ml con volúmen final de 2 ml | Pza | 48 | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
286 | 080.709.0378 | Pipetas serlógicas de vidrio con escala de medición de 0.1 ml con volúmen final de 10 ml | Pza | 72 | 180 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
287 | S/C | Tubos de cultivo de vidrio con tapa de rosca de baquelita de 22 x 175 mm | Pza | 240 | 600 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
288 | S/C | Jarra de acero inoxidable con asa y escala de medición de 1 Litro | Pza | 5.2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
289 | S/C | Jarra de acero inoxidable con asa y escala de medición de 2 Litros | Pza | 5.2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
290 | S/C | Charolas para pesaje, desechables de poliestireno con alto impacto anti estática de 4.5 x 4.5 cm. Paquete con 100 piezas. | Paquete | 5.2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
291 | S/C | Charolas para pesaje, desechables de poliestireno con alto impacto anti estática de 8 x 8 cm. Paquete con 100 piezas. | Paquete | 5.2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
292 | S/C | Charolas para pesaje, desechables de poliestireno con alto impacto anti estática de 14 X 14 cm. Paquete con 100 piezas. | Paquete | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
293 | S/C | Cinta testido de 19 mm X 90 metros con caducidad amplia. | Pza | 14.4 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
294 | S/C | Masa calibrada de 5 mg. | Pieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | S/C | Varilla de vidrio diametro de 6 mm con longitud de 90 cm. Piezas. | Pieza | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
296 | S/C | Asas "l" desechables individual esteril caja con 500 pzas. | Caja/500 pzas | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
297 | 080.709.3547 | Pipeta transferpette multicanal 8 canales vol variable 30-300 microlitros | Pza | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | S/C | Pipeta transferpette monocanal vol variable 25-250 microlitros | Pza | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | S/C | Pipeta transferpette monocanal vol variable 5-50 microlitros | Pza | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | S/C | Rack para micropipetas, con capacidad para diez pipetas en dos niveles, de aluminio con cubierta epoxica color azul | Pza | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | S/C | Guantes de nitrilo tamaño grande | Caja/100 piezas | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | S/C | Guantes de nitrilo tamaño mediano | Caja/100 piezas | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
303 | S/C | Guantes de nitrilo tamaño chico | Caja/100 piezas | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
304 | S/C | Pliego de papel filtro grueso de 20 μm de retencion | Paq/ 20 piezas | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
305 | S/C | Cuchillos con hoja de 100 mm de acero forjado | Pieza | 24 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
306 | S/C | Cuchillos con hoja de 160 mm de acero forjado | Pieza | 24 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
307 | S/C | Pinzas para pan de 15 cm de longitud | Pieza | 24 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
308 | S/C | Pipeta graduada de vidrio para alimentos punta ancha de 5 ml. Pza. | Pza | 240 | 600 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
309 | S/C | Pipeta graduada de vidrio para alimentos punta ancha de 2 ml. Pza. | Pza | 240 | 600 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
310 | S/C | Bolsa para estomacher calibre 400 para 2 kilos caja/500 pzas | Caja/500 pzas | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
311 | S/C | Asas bacteriologicas de nicromio de 5 mm de diametro. C/10. | Paq/10 pzas | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
312 | S/C | Gradillas de alambre de acero vulcanizado para tubos de 13x100 para 96 tubos (no de lamina) | Pieza | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
313 | S/C | Aspirador de rodillo para pipeteado de 1 a 15 ml | Pieza | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
314 | S/C | Bolsa de polietileno calibre 300, para 2 kg. Bolsas por kilo. 25x35 cm. | Kilo | 72 | 180 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
315 | S/C | Discos de papel 12.7 mm de diametro (s&s 740e o equivalentes) | Pieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | S/C | Gasa hospitalaria rollo de 30 m | Pieza | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
317 | S/C | Aplicadores de madera | Caja/500 pzas | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | S/C | Vaso para licuadora osterizer, de aluminio, incluyendo base, aspas y tapa de aluminio | Pieza | 20 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
319 | S/C | Pipeta de piston unicanal de volumen variable de 10 - 100 µl con certificado de calibracion vigente a la fecha de entrega. | Pieza | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | S/C | Matraz volumètrico clase a de 100 mL seriado con certificado de calibración vigente y esmalte de alto contraste. | Pieza | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
321 | S/C | Matraz volumétrico clase a de 50mL seriado con certificado de calibración vigente y esmalte de alto contraste. | Pieza | 48 | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
322 | S/C | Manguera de látex de diámetro externo de 1,5 cm y diámetro interno 0,8 cm con grosor de 0,5 cm. 9.14 mts. | Mts | 48 | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
323 | S/C | Matraz Kitazato de vidrio de 1 L. | Pieza | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
324 | S/C | Matraz Erlenmeyer de 500 mL de boca ancha. | Pieza | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
325 | S/C | Equipo Soxhlet para grasas completo. | Pieza | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
326 | S/C | Probetas graduadas de 500 mL de polipropileno. | Pieza | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
327 | S/C | Probetas graduadas de 1000 mL de vidrio. | Pieza | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
328 | S/C | Matraz volumétrico clase A de 2000 ml seriado con certificado de calibración vigente y esmalte de alto contraste. | Pieza | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
329 | S/C | Papel filtro Whatman No. 4 diametro 110 mm | Caja | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
330 | S/C | Electrodo combinado de pH, cuerpo de vidrio, una union, rellenable hi 1131b Hanna Instruments | Pieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | S/C | Tubo aspirador de hule latex color ambar diametro interior 8.3mm espesor de pared 3.77 mm | Caja | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
332 | S/C | Embudo Buchnner de porcelana diámetro interior 110 mm | Pieza | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | S/C | Tubo Nessler de 200mm para hellige orbeco 611-a, celda para equipo | Pieza | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | S/C | Frasco gotero de 50 ml. | Pieza | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
335 | S/C | Perilla de seguridad para pipeta de 0,05 a 100 mL. Catalogo vwr 2000/2001 no. Cat. 53497-055 | Pieza | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
336 | S/C | Crisoles de porcelana tipo Gooch capacidad 25 mL. | Piezas | 20 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
337 | S/C | Vasos de precipitado nalgene de 250 mL graduado. | Pieza | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | S/C | Vasos de precipitado nalgene de 1000 mL graduado. | Pieza | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
339 | S/C | Puntillaspara pipeta de pistón de 10 - 100µl c/100 pzas. | Bolsa | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | S/C | Guantes de algodón tamaño mediano. | Par | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
341 | S/C | Manguera de látex de diámetro externo de 1,5 cm y diámetro interno 0,7cm con grosor de 0,5 cm. 9.14 mts | Mts | 39 | 96 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
342 | S/C | Bureta digital con capacidad de 50mL con certificado de calibración. | Pieza | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
343 | S/C | Dispensador de soluciones de laboratorio para frasco de vidrio de 5mL | Piezas. | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | S/C | Dispensador de soluciones de laboratorio para frasco de vidrio de 10mL. | Piezas. | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | S/C | Probetas graduadas de vidrio de 50mL. | Piezas. | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
346 | S/C | Probeta de polipropileno graduada de 1000 ml | Piezas. | 4.8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
347 | S/C | Probetas graduadas de vidrio de 25mL | Piezas. | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
348 | S/C | Celdas Checker de 10mL con tapa para turbidímetro. | Piezas. | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
349 | S/C | Algodón. | Caja. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | S/C | Bomba de vacío. | Piezas. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | S/C | Pinzas de acero inoxidable de 15cm para laboratorio. | Piezas. | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
352 | S/C | Pinzas de acero inoxidable de 35cm para laboratorio. | Piezas. | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
353 | S/C | Pinzas de acero inoxidable de 5cm para laboratorio. | Piezas. | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
354 | S/C | Guantes de asbestos para altas temperaturas talla mediana. | Pares. | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
355 | S/C | Guantes de asbestos para altas temperaturas talla grandes. | Pares. | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
356 | S/C | Alargadera tipo Walter de hule. | Piezas. | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
357 | S/C | Tapon para matraz Kjeldahl de 800mL. | Piezas. | 24 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
358 | S/C | Barras magneticas para agitación de 1cm de largo y 0.2mm de diámetro | Piezas. | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
359 | S/C | Barras magneticas para agitación de 2cm de largo y 0.6mm de diámetro | Piezas. | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
360 | S/C | Vasos de precipitado de polipropileno de 500 mL graduado. | Pieza | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
361 | S/C | Puntillas para pipeta de pistón de 100 - 1000µL c/100 pzas. | Bolsa | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | S/C | Placa calefactora con agitación de 10.8 x 10.8 cm. | Piezas. | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
363 | S/C | Lentes de seguridad transparentes para laboratorio. | Piezas. | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
364 | S/C | Guantes de algodón tamaño grandes. | Par | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | S/C | Cronómetros. | Piezas. | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
366 | S/C | Comparador colorímetro para determinación instantánea de cloro residual libre con DPD No.1 y pH vigencia mínima 2 año a la fecha de entrega | Piezas. | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
367 | S/C | Matraz volumétrico clase a de 250ml con certificado de calibración vigente y esmalte de alto contraste | PZA | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
368 | S/C | Vaso de polipropileno de 1000 ml | Pieza | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
369 | S/C | Vaso de polipropileno de 250 ml | Pieza | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
370 | S/C | Vaso precipitado de vidrio de 250 ml | PZA | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
371 | S/C | Vaso precipitado de vidrio de 2000 ml de boca ancha | PZA | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
372 | S/C | Matraz yodometrico de 250 mL | pzas | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
373 | S/C | Matraz erlenmeyer de 125ml | PZAS | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
374 | S/C | Microbureta de 5 ml clase a con certificado de calidad vigente con subdivisión 0.01ml | PZA. | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
375 | S/C | Tapon de hule no. 7 | BOLSA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | S/C | Microbureta de 10 ml clase a con certificado de calidad vigente con subdivisión 0.02ml | PZA. | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
377 | S/C | Trampa esférica kjeldahl | PZA | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
378 | S/C | Burbujeadores de vidrio de 18 cm para equipo kjeldahl | PZA | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
379 | S/C | Frasco de boca ancha color ámbar Nalgene, HDPE de 500mL | PZA | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
380 | S/C | Probetas graduadas de 250 ml de vidrio | PZA | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
381 | S/C | Embudo buchnner de porcelana diametro interior 135 mm y diametro externo 146 mm | PZA | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | S/C | Crisoles de porcelana tipo gooch de 4 cm de alto diámeto superior de 3.5 cm y diametro de base de 2.3 cm. | PZA | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
383 | S/C | Caja petri de vidrio de 150 x 25 mm | PZA | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
384 | S/C | Tablas rectangulares de plástico, medidas 40 x 35 cm | Pieza | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
385 | S/C | Perilla de pipeteado de seguridad | PZA | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
386 | S/C | Barra magnetica para agitacion de 15mm x 8mm cat. fisher scientific no. cat. 14-513-64 | PZA. | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
387 | S/C | Manguera de hule latex color ambar diametro interior 8.3mm espesor de pared 3.77 mm | METROS | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
388 | S/C | Celdas de cuarzo rectangulares de 10 mm para espectrofotómetro marca varian no. de parte: 6610000800 | CAJA C/2 PZAS. | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
389 | S/C | Barra magnetica para agitacion de 12mm x 5mm cat. fisher scientific | PZA. | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
390 | S/C | Guantes de nitrilo talla grande caja c/100 pzas | CAJA | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
391 | S/C | Frasco de vidrio ambar con tapon de vidrio, capacidad de 250 ml | Pieza | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
392 | S/C | Varilla de vidrio diametro de 5 mm con longitud de 90 cm. piezas. | Pieza | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
393 | S/C | Bolsas de polietileno de 25 x 35 cm. ( de 2kg) | KG | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
394 | S/C | Papel filtro whatman no.1 con 125mm de diametro | CAJAS/100PZAS | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
395 | S/C | Vaso de precipitado nalgene de 250ml | PZA | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
396 | S/C | Cristalizadores 7.5cm de diametro interno y 8 cm de diametro externo | PZA | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
397 | S/C | Papel filtro whatman no.42 con 90mm de diametro | PZA | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
398 | S/C | gradilla de laboratorio en acrílico de 22mm de diametro | pzas | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | S/C | Lima afiladora | PZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | S/C | Cuchillo de acero inoxidable tipo carnicero | PZA | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
401 | S/C | Tela de asbesto de 10x10 cm. pzas | PZA | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
402 | S/C | Papel filtro whatman de microfibra de vidrio diametro de 21mm gf/a cat no.1820-021. | PZA | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
403 | S/C | Torundas de algodón absorbente | PZA/ 500g | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | S/C | Papel parafilm de 500mm x 15m | PZA | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | S/C | Calculadora científica | PZA | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | S/C | Rollo de papel para relleno de 50 lb - 12" x 720'' | PZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | S/C | Hojas blancas tamaño carta ( 8.5x11") de 500 hojas | PAQUETE | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | S/C | Libro florete forma francesa raya 96 hojas | PZA | 1.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
409 | S/C | Libro florete italiano 96 hojas rayas | PZA | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | S/C | Horadador juego de 7 alas | JUEGO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | S/C | Grabador eléctrico de mano, 120 voltios, punta de carburo de tungsteno | PZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | S/C | Filtros de jeringa de PVDF marrón, poro de 0,22 µm, diámetro 30 mm presentación 100 piezas/paquete número de parte 02542920 | Caja | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
413 | S/C | Guantes de nitrilo no estériles. Texturizados. Sin polvo. Ambidiestros. Color azul. Talla grande presentación con 100 piezas/paquete | Caja | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
414 | S/C | Tubos cónicos de polipropileno de 50ml marca Brand con graduación de 5ml, estériles presentación con 100 piezas/paquete | Paquete | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
415 | S/C | Gradilla metálica recubierta de vinilo para tubos cónicos de 50 ml con 21 espacios, acomodo de 3*7 con dimensiones de 4.3*5.5 cm por cada espacio | Pieza | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
416 | S/C | Pipetas de transferencia de polietileno flexible de capacidad de 7 ml altura de 15.5 cm para uso diario de laboratorio presentación de 500 piezas/paquete | Paquete | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
417 | S/C | Propipeta perilla de hule bulbo de seguridad de 3 vías para pipetas | Pieza | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
418 | S/C | Puntas para volumen de 50-1000 ul para micropipeta no estériles, longitud de 71 mm, presentación de 1,000 piezas/paquete | Paquete | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | S/C | Puntas para para micropipeta volumen de 20-200 ul no estériles calidad estándar en bolsa presentación de 1,000 piezas/paquete, longitud de 53 mm | Paquete | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | S/C | Puntas para para micropipeta volumen de 500-5,000 ul no estériles calidad estándar en bolsa presentación de 1,000 piezas/paquete, longitud de 160 mm | Paquete | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | S/C | Papel Parafilm rollo de 2 pulgadas 250 pies. | Pieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | S/C | Papel Parafilm rollo de 4 pulgadas 125 pies. | Pieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | S/C | Pinza de acero para bureta doble con recubrimiento de punta de vinilo y asegurador metálico para varilla de soporte universal de 9mm de diámetro | Pieza | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
424 | S/C | Soporte universal base y varilla de hierro con diámetro de 9 a 12.5mm de 90cm | Pieza | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
425 | S/C | Parrilla con agitación carcasa de aluminio con controlador y pantalla digital indicador luminoso de advertencia para superficie caliente. Rango de temperatura desde ambiente hasta a 540°c. Agitación de 50 a 1500rpm. Placa cerámica de 18.6cm x 18.6cm. Alimentación eléctrica de 100-120v; 60hz. | Pieza | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
426 | S/C | Chiller enfriador de flujo con recirculador con capacidad de enfriamiento de 1000 w/3415 btu’s. Refrigerante r134a y estabilidad de temperatura de ± 0.1°c volumen de reservorio de 9.5 litros (2.5 galones) y rango de enfriamiento de -10 °c de 30 °c | Pieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | S/C | Tubo / manguera de hule látex color ámbar; 9.52 x 3.17 mm presentación de 10 m | Caja | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | S/C | Tubo / manguera de hule látex color ámbar; 10.10 x 4.36 mm presentación de 10 m | Caja | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | S/C | Aparato de vidrio para destilación de borosilicato con juntas esmeriladas y tapón. Capacidad de 1000 ml con junta de 24/29 y condensador de 240 mm con junta 14/23 para el proceso de destilación sencilla por medio del arrastre de vapores hacia un condensador | Kit | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
430 | S/C | Vaso de precipitado de plástico transparente fabricado en polimetilpentano (pmp). Graduación impresa en color negro. Transparencia similar al vidrio, resistente a roturas. Esterilizable en autoclave con capacidad de volumen de 1000 ml | Pieza | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
431 | S/C | Perlas de ebullición de vidrio de 6mm presentación contenedor con 1 kg con certificado de análisis y hojas de datos de seguridad | Kg | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | S/C | Gatos de apoyo con mecanismos de elevación de acero inoxidable y resistentes a la corrosión, plato base de 40x40 cm altura mínima de 9cm altura máxima de 47cm peso promedio máximo de 60kg | Pieza | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
433 | S/C | Jeringa hipodérmica estéril de plástico grado médico, sin aguja, pivote luer-lock, con escala graduada en ml con capacidad de 20ml presentación con 100 piezas | Caja | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
434 | S/C | Guantes de gamuza y carnaza con forro de algodón. Para manipular objetos calientes. Talla grande | Par | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | S/C | Varilla de vidrio de borosilicato, con longitud de 300 mm y diametro de 10 mm, bordes redondeados | Pieza | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
436 | S/C | Espatula de acero inoxidable de doble cara con un extremo plano y otro tipo pala de 300 mm | Pieza | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
437 | S/C | Barra de agitación magnética forma octogonales con recubrimiento de ptfe inerte resistente a altas temperaturas, ácidos y corrosión de 50*7mm con anillo. Recubiertas de teflón. | Pieza | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
438 | S/C | Viales con tapa de rosca de 9 mm y vidrio ámbar de 2 ml - certificado por ms, precortado, parte superior del tornillo/rosca, ptfe (rojo)/silicona (blanco), tamaño de cuello de 9mm 100/paq. Número de parte n9310054 | Kit | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
439 | S/C | Tapa de encapsulado de aluminio rojo con septos premontado de 11 mm con septum de caucho rojo/ptfe para sellar viales de muestras para temperaturas de hasta 160 °c. Recomendado para almacenamiento y para inyección múltiple 100 piezas/paq número de parte n9302685 | Empaque | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
440 | S/C | Tapa de encapsulado de aluminio azul con septos premontado de 11 mm con septum de caucho rojo/ptfe para sellar viales de muestras para temperaturas de hasta 160 °c. Recomendado para almacenamiento y para inyección múltiple 100 piezas/paq número de parte n9302686 | Empaque | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
441 | S/C | Tapa de encapsulado de aluminio verde con septos premontado de 11 mm con septum de caucho rojo/ptfe para sellar viales de muestras para temperaturas de hasta 160 °c. Recomendado para almacenamiento y para inyección múltiple 100 piezas/paq número de parte n9302684 | Empaque | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
442 | S/C | Tapa de encapsulado de aluminio plateado con septos premontado de 11 mm con septum de silicón rojo/ptfe para sellar viales de muestras para temperaturas de hasta 160 °c. Recomendado para almacenamiento y para inyección múltiple 100 piezas/paq número de parte n9307823 | Empaque | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
443 | S/C | Jeringa estéril de plástico grado médico, sin aguja, pivote luer-lock, con escala graduada en ml con capacidad de 5ml presentación con 100 piezas | Caja | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | S/C | Vaso para purga cap. De 5 ml. (frit sparger), 1/2" neck, parte number 14-2337-024 | Pieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | S/C | Septa de silicón 22mm*3.2mm para viales de 40ml bolsa c/100 pzas no. De parte. #su860007 | Bolsa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | S/C | Trampa analítica purge trap "k" vocarb™ 3000, stratum ™ ptc. Num parte 14-5864-403 no. De catalogo 28994-u | Pieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | S/C | Vial de 40 ml. Color ámbar tapón de rosca y septa de teflón no. De catalogo 27121-u caja c/100 pzas | Caja | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | S/C | Septa de silicón 22mm*3.2mm para viales de 40ml bolsa c/100 pzas no. De parte. #23193-u | Bolsa | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
449 | S/C | Propipeta perilla de hule bulbo de seguridad de 3 vías para pipetas | Pieza | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
450 | S/C | Pipetas Pasteur de vidrio 250 pza. tallo corto sin algodón. | Caja | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | S/C | Papel aluminio Extra grueso 400 m (3 kg) | Rollos | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
452 | S/C | Liner n. De parte n6121004 para cromatógrafo de gases perkin Elmer | Pieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | S/C | Maraton ™ filament no.6470012d | Pieza | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | S/C | Tapas de polipropileno con agujero con septa de silicón/ptfe de 24mm ·catalogo 27022 | Bolsa /100 pza | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
455 | S/C | Advance filter system perkin Elmer, replacement cartridge no. De parte n9303964 | Pieza | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | S/C | Manguera peristatica de color purpura y negra para generador de hidruros modelo VGA 77 Marca Varian | Paquete | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | S/C | Manguera peristatica de color negra y negra para generador de hidruros modelo VGA 77 Marca Varian (3710027200) | Paquete | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | S/C | Tubos de partición para horno de grafito modelo GTA 120 AA 240Z Marca Varian No. Parte 6310001200 | Cajas | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
459 | S/C | Puntillas incoloras para micro pipeta Brand de 100 - 1000 µl caja con 1000 piezas | Cajas | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | S/C | Cubiletes de vidrio de 25 ml para posiciones centrales del carrusel PSD 120 Marca Varian | Paquete | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | S/C | Celdas de cuarzo para análisis de Mercurio para generador de hidruros Modelo VGA 77 Marca Varian No. Parte 9910040700 | Pieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | S/C | Válvulas de seguridad de tres vías | Pieza | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
463 | S/C | Tubo capilar p/nebulizador (Tubing Capilary Kit Estandar Nebulizer) Num. Partida 99-100248-00 para Espectrómetro Marca Varian | Pieza | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | S/C | Kit separador gas/liquido para AA con separador, tubo y correa de montaje para VGA 77 Marca Varian Num. Partida 9910071100 | Pieza | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | S/C | Tubo de dernaje (10 mm) del separador gas líquido del VGA 77 Marca Varian Num. Partida 3710009200 | Pieza | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | S/C | Mascarilla blanca | PAQ./12 PZAS | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
467 | S/C | Mascarilla para solventes y ácidos con sus respectivos filtros | Pieza | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
468 | S/C | Lámpara de cátodo hueco para determinación de Plomo para Espectrofotómetro Marca Varian Modelo AA 240 Zeeman y AA 240Fs con certificado. | Pieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | S/C | Lámpara de cátodo hueco para determinación de Arsénico para Espectrofotómetro Marca Varian Modelo AA 240 Zeeman y AA 240Fs, con certificado. | Pieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | S/C | Lámpara de cátodo hueco para determinación de Cadmio para Espectrofotómetro Marca Varian Modelo AA 240 Zeeman y AA 240Fs con certificado. | Pieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | S/C | Placas de vidrio de 20x15 y 0.5 cm de espesor | Pieza | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
472 | S/C | Portaobjetos de vidrio. Espesor 0.8-1.1 mm, tamaño 26 x 76 mm, bordes cortados. | Caja | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
473 | S/C | Cubreobjetos de vidrio #1 de 22 X 22 MM. | Caja | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
474 | S/C | Vidrio de reloj de 12.5 cm de diametro | Pieza | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
475 | S/C | Filtros para jeringas (Acrodiscos) de 25 mm de diametro, tamaño del poro 0.45 µm, Cat no.6870-2504. PVDF | Caja | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | S/C | Foco de 6 volts y 35 watts, chico | Pieza | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
477 | S/C | Guante con filamentos de polietileno de alta densidad resistentes al corte con recubrimiento de poliuretano en la palma. Talla Mediana. | Par | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
478 | S/C | Guantes de nitrilo o equivalentes, libres de polvo. Talla mediana | caja c/100 pzas | 3.6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
479 | S/C | Desconchador con mango ergonómico de punta plana de acero inoxidable | Pieza | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
480 | S/C | Rollo de pañalina hospitalaria (gasa absorbente tejido de 20x12 cm) | Pieza | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | S/C | Espátulas de acero inoxidable con extremos cuadrados planos/cuchara, 7.9 pulgadas/8.7 pulgadas de longitud | Pieza | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
482 | S/C | Vaso de plástico para licuadora, con tapa rosca. Capacidad de 250 ml | Pieza | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
483 | S/C | Kit de licuadora con aspas de cuchillas de acero inoxidable y empaque | Pieza | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
484 | S/C | Puntillas capacidad 10 ml para Microdosificador marca anh biotecnology, modelo C10000-1 | piezas | 480 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
485 | S/C | Tamiz número 10 de acero inoxidable con contra canasta | piezas | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
486 | S/C | cepillos de cerdas de plastico tamaño mediano | piezas | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
487 | S/C | Pinzas de diente de ratón de acero inoxidable | piezas | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
488 | S/C | Tiras de Ph de 0 a 14 | cajas | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | S/C | Cuchillos de mango de plastico tipo fileteros | Pieza | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
490 | S/C | Mandil de plastico tamaña chico | Pieza | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
491 | S/C | Grabador electrónico de 60 Hz | Pieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | S/C | Soporte giratorio para pipetas de piston marca Ependor | Pieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | S/C | Cámara de sedimentación Sedewick-Rafter de plastico capacidad de 1ml con volumen grabado y certificado de medición | Pieza | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
494 | S/C | charolas planas de acero inoxidable de 30 x 45 cm aproximadamente | Pieza | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
495 | S/C | Tabla de plastico para picar de 30 x 45 cm | Pieza | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
496 | S/C | Pañuelos absorbentes tipo Kleneex | Pieza | 9.6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
497 | S/C | ESPECTROFOTOMETRO DE Absorción atómica ContrAA 800 Dual de Alta resolución Este sistema lleva un sistema Dual de Atomización en Alta Resolución para Flama, Horno de grafito y Generador de Hidruros. Ventajas: 1. Sistema Dual de Atomización 2. Rango Espectral de 185-900 nm 3. Lámpara de arco corto de xenón refrigerada por agua, fuente de luz continua para el intercambio rápido de elementos/líneas de absorción (parámetro del método) sin cambio de lámpara (cobertura continua de longitudes de onda hasta 72 elementos, lo que permite acceder a todas las líneas de absorción alternativas y a las líneas de absorción molecular, por ejemplo, PO, CS, GaF) 4. Puede Efectuar análisis de Halógenos (Cloro , Bromo, Yodo , Flúor, Azufre, Fosforo) en modo Molecular 5. Sustitución de la lámpara por el usuario sin necesidad de alineación 6. Corrección automática de la línea de base (ABC), corrección del fondo estructurado por medición de referencia y/o corrección de interferencias espectrales (CSI) 7. Detector de Estado sólido CCD Array (200 píxeles) con alta eficiencia cuántica, mayor sensibilidad UV y baja 8. relación señal/ruido 9. Sensibilidad instrumental flama: (Cu 324) 0,015 mg/l 1%Abs utilizando una cabeza de quemador de 10 cm (aire/acetileno) Horno de grafito: (Pb 283) 0,66 µg/l 1%Abs (para 20 µL, evaluación del área del pico) 10. Configuración echelle de secuencia rápida (distancia focal 380 mm) en configuración de haz único, 11. Óptica reflectora recubierta de cuarzo en un encapsulado a prueba de polvo y luz y purgable con gas inerte para una máxima protección contra el polvo y los vapores corrosivos. 1. Raspador de Flama Limpiador automático del cabezal del quemador para ahorrar óxido nitroso y evita acumulación de hollín. 2. Atomizador de horno de grafito de calentamiento transversal (THGA), funcionamiento del auto muestreador incluido, cámara USB integrada en el horno, Opcional ( No incluido) adecuado para el análisis directo de muestras sólidas sin digestión (AA sólid sampler) 3. Rango de temperatura del Horno de grafito de 0 °C a 3000 °C, programable en intervalos de 0,5 °C, velocidad de calentamiento de hasta 3000 °C/s, sistema de autocomprobación automático. 4. Sistema de Enfriamiento para Horno de grafito Integrado 5. Seis ordenes de Magnitud de cuantificación (% , g/L, mg/L, µg/L y en generador de Hidruros ng/L.) | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | S/C | Estufa incubadora digital, rango de temperatura de 20 a 60°c, con precisión de 0.1°c. Con chaqueta de agua. Capacidad de 12 pies cúbicos. Con doble puerta. Controlador de pantalla táctil de manejo intuitivo que permita el ajuste de temperaturas. Registro interno de datos, manilla de la puerta con llave. Puerta interior estanca de vidrio de seguridad (esg). Cámara interna de acero inoxidable sin soldaduras. Bandejas perforadas de acero inoxidable. Sistema de autodiagnóstico con alarma óptica y acústica. Con medidas de: ancho=110 cm, alto=120 cm, profundidad=70 cm. Voltaje de operación 120 v. Conexión aterrizada a tierra. Se requiere con calificación operativa del perfil de temperatura operativa a 35 y 37 °c. | EQUIPO A COMO DATO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | S/C | Baño termóstático circulante Funciones de recirculación interna y externa • Control de temperatura con tecnología P.I.D. • Amplio rango de control de temperatura: de -25 a 100 °C • Alta precisión y estabilidad de la temperatura: ±0.2°C • Tina y cubierta de acero inoxidable • Con protección de nivel de líquido bajo • Sistema de protección contra temperaturas inusuales • Pantalla LCD de gran tamaño • Diseño compacto pero de gran capacidad de volumen • Muy fácil de drenar • Seguridad clase III/FL (DIN 12876) • Disponibles racks de tubos estándar y especializados | EQUIPO A COMO DATO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | S/C | Volumen bruto / neto (L) 454L/16.03 pie cu Temperatura pre confingurada (Set Point) +5°C Rango de temperatura configurable -86°C a -20°C Clase climática (rango de temperatura) SN / T (+10°C a +43°C) Descongelación Manual Refrigerante R290 /R 170 Natural Dimensiones exteriores al x an x fo (mm) 1988 x 699 x1039 Dimensiones interiores al x an x fo (mm) 1375 x 447 x738 Peso neto con equipo estándar (kg) 220 Rango de tensión (V) 220-230 V Energy SaverFrecuencia (Hz) 60 Consumo de energía (kWh/24h) 11.0 Calor disipado (Kcal/h) 326 Nivel de ruido (dB(A)) (a 1m de altura y a 1m de distancia) 49 (dB(A) Humedad relativa a +32°C ≤ 75% | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | S/C | Lector Elisa Rida Absorbance 96 Características y Beneficios: Versatilidad: 4 Leds con diferente longitudes de onda (405, 450, 540 y 630 nm), Diseño único que ahorra espacio: Tamaño aproximado de una placa de micro titulación (5,5 x 9,6 x 15,4 cm) Precisión: alta precisión gracias a la innovadora tecnología LED Velocidad: menos de 5 segundos de tiempo de medición a través de 96 canales Lectura de 5 segundos de toda la placa y/o algunas tiras Robustez: Sin mecanismos de movimiento durante el proceso de escaneo lo que le da la ventaja de no requerir mantenimiento Facilidad de uso: no requiere fuente de alimentación adicional, se conecta directamente a la computadora/laptop mediante un puerto USB | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | S/C | Destilador de Agua Sistema de ósmosis inversa (RO) con unidad ultra pura integrada. • Lámpara UV de 185 nm de longitud de onda para reducir la contaminación orgánica. • LAMPARA UV ADICIONAL EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO • SISTEMA DE RECIRCULAMIENTO CON BOMBA DE TRANSFERENCIA control PLC POR Pantalla táctil LED de 4,3". • Tanque de 70 litros. • Con switch de presión de entrada que monitorea la presión del agua de alimentación • Con Bomba De Alta Presión Para Osmosis Inversa • CON VA´LVULAS DE RECHAZO SI LA CALIDAD DEL AGUA NO CUMPLE CON LOS PARAMETROS SOLICITADOS • CON 3 CONDUCTIMETROS INTERNOS PARA MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | S/C | Ultra Congelador para Laboratorio de con 454 L ¦ 16.03 pie cu volumen bruto. pantalla touch screen Temperatura pre establecida: -82°C Temperatura Configurable: -86°C a -20°C Clase climática (rango de temperatura ambiente): +10°C a +43°C Límites de Alarma: - 87°C ¦ - 77°C Dimensiones externas (Alto x Ancho x Profundo): 1988 x 699 x 1039 mm ¦ 78.27x 27.52 x 40.91 in Tipo de refrigerante: R290 / R170 Natural Tres repizas Volumen bruto / neto (L) 454L/16.03 pie cu Temperatura pre confingurada (Set Point) +5°C Rango de temperatura configurable -86°C a -20°C Clase climática (rango de temperatura) SN / T (+10°C a +43°C) Descongelación Manual Refrigerante R290 /R 170 Natural Dimensiones exteriores al x an x fo (mm) 1988 x 699 x1039 Dimensiones interiores al x an x fo (mm) 1375 x 447 x738 Peso neto con equipo estándar (kg) 220 Rango de tensión (V) 220-230 V Energy SaverFrecuencia (Hz) 60 Consumo de energía (kWh/24h) 11.0 Calor disipado (Kcal/h) 326 Nivel de ruido (dB(A)) (a 1m de altura y a 1m de distancia) 49 (dB(A) Humedad relativa a +32°C ≤ 75% | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | S/C | Para determinar por técnica inmunoenzimática anticuerpos contra dengue: IgG e IgM, Antígeno inactivado con los cuatro serotipos (1, 2, 3 y 4). Para mínimo 96 pruebas. RTC. | CAJA | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | S/C | Sarampión. IgM. Prueba por micro Elisa para determinar anticuerpos IgM y IgG. Para mínimo 96 pruebas. RTC. | CAJA | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | S/C | VDRL Antígeno de cardiolipina para el diagnóstico serológico de la sífilis. Solución amortiguadora en: Frasco con 5 ml. RTC. | PIEZA | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | S/C | Antígeno teñido con Rosa de Bengala, aglutinación en placa para diagnóstico de Brucelosis | PIEZA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | S/C | Suero control positivo inespecífico para uso en determinar de anticuerpos treponémicos. | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | S/C | Rubeóla. IgM. Para determinar en suero y plasma, por técnica inmunoenzimática. Equipo completo incluye: controles, reactivos. Para mínimo 96 pruebas. RTC. | CAJA | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | S/C | Prueba inmunoenzimática para la detección de anticuerpos del Virus de la Hepatitis C (anti VHC) en suero o plasma. Por medio de antígenos recombinantes o péptidos sintéticos. Incluye controles y reactivos suplementarios. Para mínimo 96 pruebas. Solicitar por número de pruebas. RTC. | PIEZA | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | S/C | Equipo para identificación serológica de Streptococcus beta hemolíticos. A, B, C, D, E, F. Para 40 pruebas. RTC. | CAJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | S/C | Antisuero Vibrio cholerae monovalente Inaba. Frasco con 3 ml. RTC. | PIEZA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | S/C | Antisuero Vibrio cholerae monovalente Ogawa. Frasco con 3 ml. RTC. | PIEZA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | S/C | Antisuero Vibrio cholerae, polivalente. Frasco con 3 ml. RTC. | PIEZA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | S/C | Antisuero contra Bordetella pertussis para aglutinación rápida en portaobjetos. Frasco con 1 ml. RTC. | PIEZA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | S/C | Antisuero para tipificación de Neisseria meningitidis Grupo A. Liofilizado. Frasco con 1 ml. RTC. | PIEZA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | S/C | Antisuero para tipificación de Neisseria meningitidis Grupos X, Y, Z. Polivalente II. Liofilizado. Frasco con 1 ml. RTC. | PIEZA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | S/C | Antisuero para tipificación de Neisseria meningitidis Grupo W135. Liofilizado. Frasco con 1 ml. | PIEZA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | S/C | Antisuero para tipificación de Neisseria meningitidis Grupo Y. Liofilizado. Frasco con 1 ml. RTC. | PIEZA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | S/C | Antisuero para tipificación de Neisseria meningitidis Grupo C. Liofilizado. Frasco con 1 ml. RTC. | PIEZA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | S/C | Optoquina discos para diferenciar el Streptococcus pneumoniae del Streptococcus productor de alfa-hemólisis. En frasco o tubo con 50. RTC. | PIEZA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | S/C | Medio base EMJH para el cultivo y aislamiento de especies del género Leptospira. Frasco con 500 g. TA. | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | S/C | Enriquecimiento para medio EMJH para cultivo de especies del género Leptospira. Caja con 6 frascos de 100 ml. RTC. | PIEZA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | S/C | Agar Sulfito de bismuto. Aislamiento de Salmonella typhi. Frasco con 450 g. TA. | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | S/C | Agar Bordet-Gengou. Medio de cultivo selectivo para el aislamiento de Bordetella. Frasco con 450 g. TA. | PIEZA | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | S/C | Agar-Urea Christensen (base). Frasco con 500 g TA. | PIEZA | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | S/C | Agar Mac Conkey. Medio selectivo para el aislamiento de coliformes. Frasco con 450 g.TA. | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | S/C | Para diferenciar enterobacterias. Frasco con 450 g. TA. | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | S/C | Peptona de caseína. Para cultivar microorganismos exigentes, demostrar indol y probar la potencia de antimicrobianos. Frasco con 450 g. TA. | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | S/C | Caldo tetrationato. Medio enriquecido, principalmente útil para enterobacterias del género Salmonella. Frasco con 450 g.TA. | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | S/C | Agar Hierro y triple azúcar. Para la identificación de enterobacterias. Frasco con 450 g. TA. | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | S/C | Medio TCBS (Tiosulfato, Citrato, Sales biliares, Sacarosa). Frasco con 450 g. TA. | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | S/C | Caldo base de Muller, descarboxilasa. Frasco con 450 g. TA. | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | S/C | Agar verde brillante. Medio selectivo y diferencial de enterobacterias patógenas y principalmente Salmonella. Frasco con 450 g. TA. | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | S/C | Sangre desfibrinada de carnero Frasco con 50 ml. RTC. | PIEZA | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | S/C | Agar Lowenstein-Jensen (preelaborado). Medio selectivo para micobacterias especialmente M. Tuberculosis. Caja con 10 o 12 tubos. | PIEZA | 12 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | S/C | Agar Simmons con citrato. Para diferenciar las enterobacterias en la utilización del citrato. Frasco con 450 g. TA. | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | S/C | Caldo malonato. Frasco con 450 g. TA. | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | S/C | Cefalexina liofilizada, soluble en agua como complemento del medio de cultivo, para el aislamiento de Bordetella pertussis. Caja con 10 viales con 20 mg cada uno. RTC. | CAJA | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | S/C | Agar de soya y tripticaseina. Frasco con 500 g. T.A. | PIEZA | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | S/C | Caldo base rojo de fenol. Frasco con 500 g. TA. | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | S/C | Medio de transporte AMIES con carbón. Con hisopo estéril de mango flexible integrado. Caja con 50 hisopos. RTC. | CAJA | 40 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | S/C | Tubo indicador de crecimiento con 7 mL de caldo Middlebrook sin suplemento, para la detección y aislamiento de micobacterias.Envase con 100 tubos. TA. | CAJA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | S/C | Reactivo de Kovac. Para investigar indol. Frasco con 50 ml. RTC. | PIEZA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | S/C | Prueba de comprobación para anticuerpos VIH. Western Blot (inmunoelectrotransferencia). Para mínimo 18 pruebas. | CAJA | 5 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | S/C | Estuche para la detección de anticuerpos específicos contra Trypanosoma cruzi en suero o plasma. Por el método de aglutinación pasiva de partículas de gelatina. Incluye soluciones diluyentes de reactivos y muestras, un control positivo, partículas no sensibilizadas y partículas sensibilizadas con péptidos sintéticos. Estuche para 100 pruebas. RTC. | PIEZA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | S/C | Prueba enzimática para la detección cualitativa de anticuerpos IgM contra las proteínas E2/E1 del Virus de Chikungunya en suero humano. Incluye controles positivo y negativo de Chikungunya IgM y reactivos suplementarios. Estuche para 96 determinaciones. RTC. | PIEZA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | S/C | Zika, Dengue y Chikungunya. Kit o estuche de reactivos para la determinación molecular simultánea por PCR en tiempo real de los virus Zika, Dengue y Chikungunya. Kit o estuche para 96 determinaciones CTC. | PIEZA | 16 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | S/C | Anti-Zika Virus (IgM). Kit o estuche de reactivos para la determinación de anticuerpos humanos clase IgM contra el virus Zika mediante la técnica de inmunoensayo enzimático (ELISA). Kit o estuche para 96 determinaciones (12 tiras con 8 pocillos cada una) RTC. | PIEZA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | S/C | Prueba para determinar la sensibilidad a Mycobacterium tuberculosis, mediante análisis cualitativo rápido. Suplemento 4.0. Envase con 12 frascos: 6 frascos de mezcla de antibióticos PANTA (Polimixina B, Anfotericina, Acido Nalidixico, Trimetropina, Azlocilina) y 6 frascos de suplemento de crecimiento OADC. TA | CAJA | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | S/C | Reactivos para la detección de compuestos de ADN de Mycobacterium tuberculosis y mutaciones asociadas a resistencia a rifampicina del gen rpoB, mediante PCR semicuantitativa, integrada y en tiempo real, en muestras de esputo y sedimentos preparados 10 Cartuchos. RTC. | PIEZA | 20 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
552 | S/C | Antígeno superficial del virus de la hepatitis B. Estuche. RTC. | PIEZA | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | S/C | Columnas de intercambio iónico cargadas positivamente para extracción de ácidos nucleicos. Incluye camisas para recepción de líquidos. Con soluciones de lisis, lavado y recuperación. TATC | PIEZA | 16 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | S/C | Conjugado antirrábico. Consta de anticuerpos monoclonales marcados con isotiocianato de fluoresceína (FITC) y azul de evans. Para aplicaciones en técnicas de inmunofluorescencia directa (IFD). Liofilizado. Frasco con 5 ml. RTC. | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | S/C | Suero control positivo. Para la detección de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi. Estuche con seis viales de 3.5 ml. RTC. | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | S/C | Suero control positivo para Rubéola IgM. Para uso en pruebas cualitativas en la determinación de anticuerpos IgM contra el virus de Rubéola. Vial con 1 ml. CTC | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | S/C | Para la prueba de oxidasa bacteriana. Envase con 50. RTC. | CAJA | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | S/C | 2-mercaptoetanol para brucella, | PIEZA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | S/C | accurun 156 sífilis, | PIEZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | S/C | ácido múcico, peptona de caseína y azul de bromotimol | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | S/C | agar adnsa con verde de metilo | PIEZA | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | S/C | agar charcoal | PIEZA | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | S/C | agar de hierro y lisina (lia) | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | S/C | agar movilidad de nitratos | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | S/C | aglutinacion estandar de brucella (sat) | PIEZA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | S/C | antisuero bordetella parapertussis | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | S/C | antisuero monovalente para h. influenzae tipo a | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | S/C | antisuero para h. influenzae tipo b | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | S/C | antisuero para h. influenzae tipo c | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | S/C | antisuero para h. influenzae tipo d | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | S/C | antisuero para h. influenzae tipo e | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | S/C | antisuero para h. influenzae tipo f | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | S/C | antisuero para n. meningitidis grupo b | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | S/C | antisuero polivalente 1 para n.meningitidis grupo: a ,b, c | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | S/C | antisuero polivalente para h. influenzae para los tipos: a, b, c, d, e, f, g | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | S/C | base agar gelosa chocolate | PIEZA | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | S/C | base agar sangre | PIEZA | 6 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
578 | S/C | base de agar sangre (bab) de 500 gr. | PIEZA | 6 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
579 | S/C | caldo fildes | PIEZA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | S/C | chagatest elisa lisado, marca wiener lab | PIEZA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | S/C | chagas recombinante microelisa test. accutrack. r192 | PIEZA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | S/C | colorante de giemsa | PIEZA | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | S/C | control positivo para rubeola por rt-pcr | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | S/C | control positivo para sarampión por rt-pcr" | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | S/C | control positivo: influenza b victoria | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | S/C | control positivo: influenza b yamagata | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | S/C | control positivo: influenza a(h1n1)pdm09 | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | S/C | control positivo: influenza h3 estacional | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | S/C | control positivo: influenza b | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | S/C | control positivo: rp | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | S/C | discos de cefinasa (impregnados con nitrocefína) | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | S/C | discos o tiras de factor v | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | S/C | discos o tiras de factor x | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | S/C | discos o tiras de factor xv | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | S/C | enzima para amplificación: superscript iii one-step rt-pcr con platinum, marca invitrogen, para 500 reacciones | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | S/C | flucovid rt-pcr, vitro s.a. | PIEZA | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | S/C | galerías api nh | PIEZA | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | S/C | genscreen ultra hiv ag-ab (vih) con 96 pruebas, marca biorad | PIEZA | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | S/C | iniciador delantero de arnsap humano (hurnase-p-f): 5’ aga ttt gga cct gcg agc g 3’. | PIEZA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | S/C | iniciador delantero de rubéola (rv11): 5’ caa cac gcc gca cgg aca ac 3’ | PIEZA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | S/C | iniciador delantero de sarampión (mvn1139-f): 5’ tgg cat ctg aac tcg gta tca c 3’ | PIEZA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | S/C | iniciador reverso de rubéola (rv12-2): 5’ cca cga gcc gcg aac agt cg 3’ | PIEZA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | S/C | iniciador reverso de sarampión (mvn1213-r): 5’ tgt cct cag tag tat gca ttg caa 3’ | PIEZA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | S/C | iniciador reveso de arnsap humano (hurnase-p-r): 5’ gag cgg ctg tct cca caa gt 3’. | PIEZA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | S/C | iniciadores (sentido) específicos para el gen de influenza b (25 μm): bha-188f forward primer | PIEZA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | S/C | iniciadores (antisentido) específicos para el gen de influenza b (25 μm): bha270r reverse primer | PIEZA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | S/C | l-sorbitol, peptona de caseína | PIEZA | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | S/C | medio de movilidad | PIEZA | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | S/C | murex hiv ag/ab combination diasorin | PIEZA | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | S/C | ornitina en base de moller | PIEZA | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | S/C | pastorex de neisseria meningitidis | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | S/C | reactivo de de ehrlich | PIEZA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | S/C | rotavirus elisa | PIEZA | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | S/C | sd tb ag mtp64 rapid prueba inmunocromatografica, con 25 piezas marca sd bioline | PIEZA | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | S/C | sífilis elisa anticuerpos recombinantes v.4.0, | PIEZA | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | S/C | solución para eliminación de dna y rna | PIEZA | 6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3
617 | S/C | sonda (bhq1 hurnase-p):5’fam-ttc tga cct gaa ggc tct gcg cgbhq1 3’ | PIEZA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | S/C | sonda de rubéola: 5’ fam–ag gtc cag gtc ccg ccc gac –bhq1 3’ | PIEZA | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | S/C | sonda de sarampión (mvnp1163-p): 5’ fam- ccg agg atg caa ggc ttg ttt cag a –bhq1 3’ | PIEZA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | S/C | sondas e iniciadores (sentido y anti-sentido) específicos para: influenza a (inf a) | PIEZA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | S/C | sondas e iniciadores (sentido y anti-sentido) específicos para: influenza a porcina (pdm inf a) | PIEZA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | S/C | sondas e iniciadores (sentido y anti-sentido) específicos para: h1 porcina (pdm h1) | PIEZA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | S/C | sondas e iniciadores (sentido y anti-sentido) específicos para: influenza b (inf b) | PIEZA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | S/C | sondas e iniciadores (sentido y anti-sentido) específicos para: rnasa p humana (rp) | PIEZA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | S/C | sondas e iniciadores (sentido y anti-sentido) específicos para: a h3 estacional (h3 e) | PIEZA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | S/C | sondas marcadas específicas para influenza b yamagata (yam) (10 μm, 200nm final): sonda yam2-fam | PIEZA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | S/C | sondas marcadas específicas para influenza b victoria (vic) (10 μm, 200nm final): sonda vic2-vic | PIEZA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | S/C | suplemento de polienriquecimiento isorvitalex | PIEZA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | S/C | arbovirus triplex control kit (zikv/denv/chikv) | PIEZA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | S/C | tubo n° 0.5 del nefelómetro de mcfarland | PIEZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
631 | S/C | tubo n° 1 del nefelómetro de mcfarland | PIEZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | S/C | tubo n° 4 del nefelómetro de mcfarland | PIEZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
633 | S/C | Líquida. Envase con 18 lts. | PIEZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | S/C | Alcohol etílico de 96ºG.L. Técnico. Frasco con 1000 ml. TA. | PIEZA | 8 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | S/C | Cloruro de sodio. RA. ACS. Cristales. Frasco con 500 g. | PIEZA | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | S/C | Formaldehido (Formol) del 37 al 40%. RA. ACS. Frasco con 1 litro. TA | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | S/C | Aceite de inmersión de baja viscosidad para microscopía. Índice de refracción a n20ºC/1.515-1.517. Frasco con 100 ml. TA. | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | S/C | Alcohol etílico absoluto (etanol). RA. ACS. Frasco con 1000 ml. TA. | PIEZA | 20 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
639 | S/C | Alcohol metílico (libre de acetona). RA. ACS. Frasco con 1000 ml. TA. | PIEZA | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | S/C | Yoduro de potasio. RA. ACS. Cristales o granulado. Frasco con 500 g. TA. | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
641 | S/C | Agua bidestilada | PIEZA | 8 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | S/C | Agua grado biología molecular | PIEZA | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
643 | S/C | alcohol etilico absoluto de 1 lt | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | S/C | cristales de cloruro de sodio monopotasico. | PIEZA | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | S/C | hipoclorito sodio 13-15% de 1 lt cat-570 | PIEZA | 20 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | S/C | Tabletas tampon PH 7.2 | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | S/C | xilol 1 lt | PIEZA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | S/C | Yodo metálico | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649 | S/C | Vial de 2 ml de agua grado PCR, paquete con 100 viales | PIEZA | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | S/C | Algodón torundas. Envase con 300 g | PIEZA | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | S/C | Bota quirúrgica de tela no tejida 100% de polipropileno, tipo SMS, de 35 g/m2 mínimo, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, antiestática, con dos cintas de sujeción. Desechable. Par. | PIEZA | 24 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | S/C | Gasa seca, cortada, de tela no tejida, no estéril. 10 cm x 10 cm. Envase con 200 Piezas. | PIEZA | 20 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | S/C | Gorro de tela no tejida de polipropileno, desechable. Impermeable a la penetración de líquidos y fluidos; antiestática y resistente a la tensión. Cintas de ajuste en el extremo distal. Tamaño estándar. Desechable. | PIEZA | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | S/C | Guantes de nitrilo o polibutadine-acrylonitrilo, libre de látex, ambidiestro, desechable, estéril. Tamaño: Chico.Par. | PIEZA | 30 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | S/C | Guantes de nitrilo o polibutadine-acrylonitrilo, libre de látex, ambidiestro, desechable, estéril. Tamaño: Mediano. Par. | PIEZA | 30 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
656 | S/C | Guantes de nitrilo o polibutadine-acrylonitrilo, libre de látex, ambidiestro, desechable, estéril. Tamaño: Grande. Par. | PIEZA | 30 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | S/C | Protector respiratorio con eficiencia de filtración mínima del 95%, contra aerosoles sólidos y líquidos que no contengan aceite. Útil para partículas sólidas y nieblas líquidas en concentraciones que no excedan las 10 veces el límite de exposición ocupacional (CMP). Ajuste nasal de aluminio moldeable y almohadilla de poliuretano que se adapta a la cara impidiendo el paso de aire. Filtro y cubierta de polipropileno. Con bandas de sujeción para la cabeza de elastómero soldadas al respirador. Certificación NIOSH N95 o equivalente. Desechable. Estilo copa. Caja con 160 piezas. | CAJA | 40 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
658 | S/C | Algodón en lámina enrollado o plisado envase con 300 g | PIEZA | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | S/C | Pinza Baby-Adson, hemostática, curva, punta fina, estrías transversales, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm. | PIEZA | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | S/C | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | PIEZA | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
661 | S/C | Caja con 50 Piezas de Bata quirúrgica estéril desechable individual, tela no tejida grado médico de polipropileno 100% impermeable y repelente, no transparente, antiestática, libre de látex no flamable con cintas de ajuste | CAJA | 14 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | S/C | Rollo de gasa de 91cm x 91m, simple absorbente, tejido 20 x 12, tipo VII | PIEZA | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | S/C | Asas de siembra de poliestireno flexible. Calibradas de 10 μL. Estériles y con punta redondeada. Envase con 500 piezas. | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | S/C | Bulbos de goma de seguridad de 3 vías, de látex. Para el uso en pipetas serológicas, estándar. Capacidad de 50 mL. Pieza. | PIEZA | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | S/C | De Petri, de plástico, estériles, desechables, en medidas de: 100 x 15 mm. Con cubierta de repuesto para las cajas de las medidas mencionadas. Pieza. | PIEZA | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | S/C | Azul de metileno de Löeffler. Colorante de contraste para bacilos ácido-alcohol resistentes. Frasco con 500 ml. TA | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | S/C | CUBREOBJETOS De vidrio No. 1. Con un espesor de 0.13 a 0.16 mm. Con dimensiones: 22 x 22 mm. Caja con 150. | PIEZA | 8 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | S/C | CUBREOBJETOS De vidrio No. 1. Con un espesor de 0.13 a 0.16 mm. Con dimensiones: 24 x 50 mm. Caja con 150. | PIEZA | 8 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | S/C | Tipo perinola para jeringa, desechable, consiste de un portafiltros de 25 mm de diámetro que incluye membrana de acetato de celulosa con poro de 0.22 micras. Caja con 100 piezas. | PIEZA | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | S/C | Tipo perinola, para jeringa, desechable, consiste de un portafiltros de 25 mm de diámetro que incluye membrana de acetato de celulosa con poro de 0.45 micras. Caja con 100 piezas. | PIEZA | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
671 | S/C | Lanceta de retracción automática y permanente. Incisión de 1.8 a 2.0 mm, integrada a un disparador de plástico; con dispositivo plástico removible que asegure la esterilidad. Estéril y desechable. Caja con 100 y sus múltiplos. | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
672 | S/C | Lápices marcadores: Grasos para escribir en vidrio, en color: azul | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | S/C | Lápices marcadores para marcar vidrio o porcelana. Con punta de carburo de tungsteno. Pieza. | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
674 | S/C | Papel seda, para limpieza de lentes de microscopio. Cuaderno con 50 hojas. | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | S/C | Papel parafinado, para tapar tubos a prueba de humedad, semitransparente, estirable e inerte. Rollo de 50 cm de ancho y 760 cm de longitud. | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
676 | S/C | Pipeta serológica de plástico, estéril, libre de pirógenos, desechable, con tapón de seguridad (algodón), en empaque individual. Para volumen 1.0 ml. graduación 1.0 ml en 1/100. Caja con 200 piezas | PIEZA | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | S/C | Pipeta serológica de plástico, estéril, libre de pirógenos, desechable, con tapón de seguridad (algodón), en empaque individual. Para volumen 2.0 ml. graduación 2.0 ml en 1/100. Caja con 200 piezas. | PIEZA | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | S/C | Placas de vidrio, para reacción de aglutinación microscópica (VDRL). De 75 x 51 mm y 2.3 m de espesor. Con 12 anillos de cerámica de 14 mm de diámetro. Pieza. | PIEZA | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | S/C | PORTAOBJETOS De vidrio, rectangulares, de grosor uniforme, de 75 x 25 x 0.8 a 1.1 mm: Lisos. Caja con 50 piezas. | CAJA | 8 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | S/C | De vidrio, rectangulares, de grosor uniforme, de 75 x 25 x 0.8 a 1.1 mm: Con esquinas y un extremo esmerilado. Caja con 50 piezas. | CAJA | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
681 | S/C | PUNTAS DE PLÁSTICO Desechables, para pipetas de: 200 μL. Bolsa con 1000. | ENVASE | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
682 | S/C | Puntas translúcidas libres de RNAasa, DNAasa y pirógenos. Resisten la esterilización en autoclave, colocadas en caja con 96 o 100 puntas. Señalar la marca y modelo de pipeta que se va a emplear. Caja. | CAJA | 12 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | S/C | Punta con filtro para pipeta de 1 a 10 microlitros. Libres de RNAasa, DNAasa y pirógenos. Resisten la esterilización en auto clave. Señalar la marca y modelo de pipeta que se va a emplear. Envase con mínimo 960 piezas. | PIEZA | 20 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | S/C | Punta con filtro para pipeta de 10 a 100 microlitros. Libres de RNAasa, DNAasa y pirógenos. Resisten la esterilización en autoclave. Señalar la marca y modelo de pipeta que se va a emplear. Envase con mínimo 960 piezas. | PIEZA | 20 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | S/C | Punta con filtro para pipeta de 100 a 1000 microlitros. Libres de RNAasa, DNAasa y pirógenos. Resisten la esterilización en autoclave. Señalar la marca y modelo de pipeta que se va a emplear. Envase con mínimo 960 piezas. | PIEZA | 20 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
686 | S/C | Alcohol ácido. Para la tinción de bacilos ácido-alcohol resistentes. Frasco con 500 ml. TA. | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
687 | S/C | Fucsina fenicada de Ziehl-Neelsen, para teñir bacilos ácido-alcohol resistentes. Frasco con 500 ml. TA | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
688 | S/C | Tubo cónico de poliestireno o polipropileno estéril con tapón de rosca graduado con capacidad de 15 ml. Envase con 1000 piezas. | ENVASE | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | S/C | Tubo de poliestireno o polipropileno, con tapón de rosca de 12 x 75 mm. Envase con 1000 piezas. | ENVASE | 20 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | S/C | Tubos para microcentrífuga, de polipropileno con capacidad de 1.5 ml, colores rojo, azul, verde, amarillo y blanco. Caja con 500 piezas. | CAJA | 12 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
691 | S/C | De polipropileno para centrífuga con capacidad de 50 ml graduado cónico, con tapón de rosca, estéril. Caja con 400 piezas. | CAJA | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
692 | S/C | Criotubos estériles con tapa de polipropileno de 2 ml para temperaturas inferiores a menos 120°C. Envase con mínimo 500 piezas. | ENVASE | 20 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
693 | S/C | Bolsa con1 Kg de Bolsa natural de polietileno de 25 x 35 cm | PIEZA | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | S/C | bolsa politileno transparen 2kgs cal-300 paquete | CAJA | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
695 | S/C | Caja con 12 piezas de Boligrafo p/fino stick azul 0.7 mm FINO punta de aguja | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
696 | S/C | Caja con 25 Microplacas de poliestireno transparente de 96 pocillos con fonde de U | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
697 | S/C | Caja con 500 piezas de Pipetas plasticas de transferencia de 3 ml Estériles individuales | PIEZA | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
698 | S/C | Hielera 749, dimensiones externas 31x24x22, capacidad de 10 litros | PIEZA | 60 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | S/C | Hielera 753, dimensiones externas 25x17x16, capacidad de 4.5 litros | PIEZA | 24 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | S/C | Punta de 2-200 UL Esteriles y libres de RNAsas para PCR con filtro, medida de 65 mm Incoloras, caja con 10 rack de 96 puntas cada uno. | CAJA | 20 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | S/C | Punta para micropipeta de 300 ul, bolsa con 1000 piezas. | ENVASE | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | S/C | Puntas para Micropipeta de 20 uL con filtro, baja retención (hidrofobicas), estériles, no pirogénicos, libres de ADNasa/ARNasa, caja con 10 rack de 96 puntas cada uno | CAJA | 20 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | S/C | Puntas para Micropipeta Tipo Gilson de 1000-5000ul. Modelo PE1026, bolsa de 100 piezas. | ENVASE | 12 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | S/C | Tapas opticas para tubo de reaccion, caja con 300 tiras | CAJA | 8 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | S/C | cubre objeto redondo de 2.5 cm de diamet caja | CAJA | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
706 | S/C | Paquete con 5 piezas de Marcador permanente punta fina color negro | PIEZA | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
707 | S/C | porta objeto excavado paquete c/50 laminillas | CAJA | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
708 | S/C | Tubo de polipropileno de 1.5 ml color ambar grado PCR No. de catálogo 0030120191 | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | S/C | Pipeta automática de volumen variable con capacidad de 1 a 10 o de 2 a 20 microlitros. Pieza. | PIEZA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | S/C | Pipeta automática de volumen variable con capacidad de 10 a 100 o de 20 a 200 microlitros. Pieza. | PIEZA | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | S/C | Pipeta automática de volumen variable con capacidad de 100 a 1000 o de 200 a 2000 microlitros. Pieza. | PIEZA | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | S/C | Gabinete fijo que permite el manejo adecuado de productos químicos volátiles peligrosos, impide la intoxicación del personal usuario, al extraer los gases formados. Con recubrimiento epóxico retardante al fuego y resistente a los químicos. Estructura de acero con láminas de acrílico de máxima visibilidad y resistente a químicos. Sistema con diseño reversible de formato vertical a formato horizontal. Opción de uso de filtros diversos. Reemplazo de filtros sin necesidad de herramientas. Un ventilador con filtro. Con sistema de motoventilación silencioso (no más de 70 decibeles) y sin vibraciones. Dimensiones: altura 65 cm, ancho 1.50 cm, fondo 65 cm ± 10%. | PIEZA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | S/C | Sistema automatizado para aislamiento, cultivo, y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana de micobacterias, en líquidos y tejidos corporales con método no radiométrico, con tecnología colorimétrica, fluorescente o por cambio de presión. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Gabinete de temperatura constante. Número de celdillas de incubación con cilindros de reflectancia e indicador fotométrico en cada una de ellas y/o gabinete con adaptador y sensor independiente por botella. Interfase bidireccional. Monitor en color, teclado alfanumérico, impresora. Lector de código de barras. Regulador de voltaje y batería de respaldo. Estándares de reflectancia y termómetro. | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | S/C | Sistema automatizado para el diagnóstico, molecular. Automatiza completamente la lisis celular, la extracción de ácidos nucleicos, la configuración de PCR, la amplificación diana y la detección de distintos tipos de muestras. El equipo está formado por los siguientes módulos: Subsistema de control de temperatura /calor, cabezal de manipulación de líquidos, lectores para medir la reacción de amplificación e información de los resultados y un ordenador principal que contiene el software del equipo, responsable del control del instrumento, auto calibración, el análisis, el almacenamiento de datos y la interfaz de usuario. | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | S/C | Agitador eléctrico de plataforma, en forma rotatoria, con velocidad de 10 a 250 r.p.m., control de tiempo de 0 a 60 minutos, operación continua intermitente. | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
716 | S/C | Vibratorio de contacto para tubos de ensayo y pequeños matraces, con capa de neopreno, de velocidad variable y botón de arranque. 127 V y 60 Hz. | PIEZA | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717 | S/C | Baño bloque con recipiente para tres bloques, baño seco de bloque para calentamiento de tubos. Recipiente de 3 bloques de aluminio. Capacidad según el número de tubos a requerir, rango de temperatura ambiental hasta 130°C, control termostático 5°C, capacidad de recibir tubos de 6 a 25 mm, incluyendo microtubos de 0.5 y 1.5 ml. | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
718 | S/C | De agua. Motor para circular el agua en forma continua, termostato de mercurio de alta precisión con variaciones de -/+ 0.2ºC entre temperatura ambiente y 80ºC, con recipiente de acrílico o de metal. 127 V - 60 Hz. | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
719 | S/C | Equipo para manipular muestras biológicas bajo una atmósfera microbiológicamente controlada. Gabinete de seguridad biológica con ventana frontal deslizable y alarma que indica el nivel de apertura de la ventana. Flujo de aire vertical y recirculación de aire filtrado. De acero inoxidable. Filtros absolutos de eficiencia del 99.99% (HEPA) y retención de partículas de 0.3 micras. Llave para toma de oxígeno. Rejillas de protección para filtro absoluto. Medidas aproximadas de 140x224x90 cm (ancho, altura y fondo). Luz fluorescente en la zona de trabajo. Base integrada al cuerpo del equipo. Control de encendido y de luces. Motor de 1/2 HP. | EQUIPO A COMO DATO | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | S/C | Equipo que permite preservar muestras biológicas a temperatura de 0 a menos 30°C. Con capacidad de 352 dm3, exterior de acero impregnado de fosfato con acabado horneado. Rango de temperatura de menos 30 a 0°C. Cinco entrepaños ajustables como mínimo. Descongelamiento manual y automático. Compresores de acuerdo a la potencia del equipo. Registro diario/semanal automático de la temperatura con rango de -30 grados a +15°C. Sistema de alarma visual y auditiva en caso de accidente o falla de refrigeración. Interiores recubiertos de pintura epóxica de alto impacto. | EQUIPO A COMO DATO | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | verificar si es el mantenimiento, no cotizar el equipo
721 | S/C | Estufa bacteriológica de 75 cm con doble puerta. Termostato para regulación de temperatura ambiente hasta 65°C. Escala de temperatura con divisiones de 1°C. Circulación de aire, cámara con dimensiones de 60 x 65 x 40 cm. Interior de acero inoxidable, con rejillas o entrepaños ajustables. | EQUIPO A COMO DATO | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | S/C | Equipo eléctrico que permite secar y esterilizar material con calor seco. Estructura metálica resistente a la corrosión, acabado exterior con pintura epóxica, una o dos puertas. Entrepaños y rejillas o charolas de aluminio. Termostato hidráulico. Temperatura desde ambiente hasta 350ºC, variación de temperatura de + 1ºC. Botón de encendido y apagado. Foco piloto indicador de funcionamiento. Dimensiones: cámara interna de 48 x 68 x 67 ±10 cm, cámara externa de 88 x 89 x 72 ± 10 cm. | EQUIPO A COMO DATO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
723 | S/C | Lavador en forma de peine para pruebas inmunoenzimáticas en placa de microtitulación con ocho canales para la expulsión.Con un solo tubo para la entrada y la salida. | EQUIPO A COMO DATO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | S/C | Lector automático o semiautomático para lectura de microplacas, de mínimo 12 pozos. Almacenamiento de curvas Standard. Transformación de fórmulas. Longitud de onda de mínimo 340 nm y opciones U.V. Interfase por puerto paralelo. | EQUIPO A COMO DATO | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | S/C | Instrumento óptico de apoyo con fines de diagnóstico para todo tipo de patologías detectadas microscópicamente. Cuerpo del microscopio ergonómico y con estativo metálico. Oculares de 10X con campo visual de: 20 mm mínimo. Tubo binocular inclinado de 30° o 45° giratorio, ajuste de distancia interocular de 55 a 75 mm como mínimo. Revólver para cuatro objetivos. Objetivos planacromáticos de 4X, 10X, 40X y 100X como mínimo; con diámetros de apertura de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Platina con pinza sujeta objetos para una o dos laminillas. Control de posicionamiento coaxial “XY”. Con desplazamiento mínimo de 78 x 54 mm. Condensador con apertura númerica de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas.Lente frontal desplazable. Diafragma tipo iris. Sistema de Iluminación con fuente de luz halógena de 20 W como mínimo o iluminación LED. Iluminación tipo Koehler; transformador integrado en la base. Sistema de enfoque coaxial macrométrico y micrométrico coaxiales. Funda para el microscopio. | PIEZA | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Verificar la demanda de este insumo
726 | S/C | Instrumento óptico de apoyo con fines de diagnóstico para las patologías detectadas microscópicamente por la técnica de inmunofluorescencia. Con tubo binocular oblicuo con ajuste de distancia interpupilar y enfoque individual de cada ocular. Revólver para 5 objetivos. Objetivos planacromáticos de 4X, 10X, 20X, 40X y 100X. con diámetros de apertura de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Oculares 10X/20X. Platina provista de carro con movimiento en X-Y. Condensador con apertura numérica de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Mandos de enfoque macro-micrométrico coaxiales. Epi iluminador estándar de AFL diafragma de campo. Fuente de luz de halógeno. Transformador integrado con regulación de intensidad sin escalas. | PIEZA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
727 | S/C | Instrumento óptico de apoyo con fines diagnósticos para todo tipo de patologías, detectadas microscópicamente. Cuerpo del microscopio ergonómico y con estativo metálico. Dos cabezales binoculares a 180 grados, ajuste de distancia interocular de 55 a 75 mm como mínimo. Revólver para cuatro objetivos. Objetivos planacromáticos de 4 X, 10 X, 40 X y 100 X como mínimo. Con diámetros de apertura de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Platina con pinza sujeta objetos para una o dos laminillas. Control de posicionamiento coaxial “XY” con desplazamiento mínimo de 78 x 54 mm. Condensador con apertura numérica de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Lente frontal desplazable. Diafragma tipo iris. Sistema de enfoque coaxial macrométrico y micrométrico.Ocular Oculares de 10X con campo visual de: 20 mm mínimo por cabeza. | PIEZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
728 | S/C | centrifuga refrigerada de alta velocidad precision en la velocidad | EQUIPO A COMO DATO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | verificar si es el mantenimiento, no cotizar el equipo
729 | S/C | congelador biomedico vertical para plasma | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | S/C | congelador de 21 pies tapa de cofre, horizontal de imp | EQUIPO A COMO DATO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | S/C | cross linker esterlizador uv | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | S/C | enfriador vertical 1 puerta en acero inoxidable | EQUIPO A COMO DATO | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | verificar si es el mantenimiento, no cotizar el equipo
733 | S/C | enfriador vertical de 4 puertas en acero inoxidable | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | S/C | equipo automatizado para western blot (provisional) | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | verificar si es el mantenimiento, no cotizar el equipo
735 | S/C | esteromicroscopio | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
736 | S/C | fotomicroscopio automatico | EQUIPO A COMO DATO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
737 | S/C | higrotermometro digital temperatura (-10 a 60 re) | EQUIPO A COMO DATO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
738 | S/C | microcentrífuga | EQUIPO A COMO DATO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
739 | S/C | micropipeta volumen variable 0.1-2.5 | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
740 | S/C | micropipeta volumen fijo 2.5 ul | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
741 | S/C | micropipeta volumen fijo 20 ul | EQUIPO A COMO DATO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
742 | S/C | micropipeta volumen fijo 50 ul | EQUIPO A COMO DATO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
743 | S/C | micropipeta volumen fijo 500 ul | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
744 | S/C | micropipeta volumen variable 5-50 ul | EQUIPO A COMO DATO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
745 | S/C | micropipeta volumen variable 0.1-2.5 ul | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
746 | S/C | micropipeta volumen variable 10-50 ul | EQUIPO A COMO DATO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
747 | S/C | micropipeta volumen variable 1000-5000 ul | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
748 | S/C | micropipeta volumen variable 30-300 ul | EQUIPO A COMO DATO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
749 | S/C | micropipeta volumen variable 50-200 ul | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | S/C | micropipeta volumen variable 0.5-10 ul | EQUIPO A COMO DATO | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | S/C | micropipeta de un canal | EQUIPO A COMO DATO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
752 | S/C | microscopio binocular con optica corregida al infinito | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
753 | S/C | microscopio campo obscuro seco mod. cx31triocular | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | S/C | minicentrifuga mini-14k pantalla digital lcd 240x212x138mm | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | S/C | pipeta multicanal 8 pozos de 50-300 ul | EQUIPO A COMO DATO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
756 | S/C | pipeteador automático | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
757 | S/C | plataforma de extraccion de acidos nucleicos | EQUIPO A COMO DATO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | verificar si es el mantenimiento, no cotizar el equipo
758 | S/C | plataforma rotatoria programable | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
759 | S/C | refrigerador 25 pies cubicos | EQUIPO A COMO DATO | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
760 | S/C | termociclador pcr tiempo real | EQUIPO A COMO DATO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | verificar si es el mantenimiento, no cotizar el equipo
761 | S/C | termometro digital | PIEZA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | S/C | Pipeta automática de volumen variable con capacidad de 1 a 10 o de 2 a 20 microlitros. Pieza. | PIEZA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | S/C | Pipeta automática de volumen variable con capacidad de 10 a 100 o de 20 a 200 microlitros. Pieza. | PIEZA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | S/C | Pipeta automática de volumen variable con capacidad de 100 a 1000 o de 200 a 2000 microlitros. Pieza. | PIEZA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
765 | S/C | Agitador eléctrico de plataforma, en forma rotatoria, con velocidad de 10 a 250 r.p.m., control de tiempo de 0 a 60 minutos, operación continua intermitente. | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | S/C | Equipo para manipular muestras biológicas bajo una atmósfera microbiológicamente controlada. Gabinete de seguridad biológica con ventana frontal deslizable y alarma que indica el nivel de apertura de la ventana. Flujo de aire vertical y recirculación de aire filtrado. De acero inoxidable. Filtros absolutos de eficiencia del 99.99% (HEPA) y retención de partículas de 0.3 micras. Llave para toma de oxígeno. Rejillas de protección para filtro absoluto. Medidas aproximadas de 140x224x90 cm (ancho, altura y fondo). Luz fluorescente en la zona de trabajo. Base integrada al cuerpo del equipo. Control de encendido y de luces. Motor de 1/2 HP. | EQUIPO A COMO DATO | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | S/C | Equipo que permite preservar muestras biológicas a temperatura de 0 a menos 30°C. Con capacidad de 352 dm3, exterior de acero impregnado de fosfato con acabado horneado. Rango de temperatura de menos 30 a 0°C. Cinco entrepaños ajustables como mínimo. Descongelamiento manual y automático. Compresores de acuerdo a la potencia del equipo. Registro diario/semanal automático de la temperatura con rango de -30 grados a +15°C. Sistema de alarma visual y auditiva en caso de accidente o falla de refrigeración. Interiores recubiertos de pintura epóxica de alto impacto. | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
768 | S/C | Estufa bacteriológica de 75 cm con doble puerta. Termostato para regulación de temperatura ambiente hasta 65°C. Escala de temperatura con divisiones de 1°C. Circulación de aire, cámara con dimensiones de 60 x 65 x 40 cm. Interior de acero inoxidable, con rejillas o entrepaños ajustables. | EQUIPO A COMO DATO | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | S/C | Lavador en forma de peine para pruebas inmunoenzimáticas en placa de microtitulación con ocho canales para la expulsión.Con un solo tubo para la entrada y la salida. | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
770 | S/C | Instrumento óptico de apoyo con fines de diagnóstico para todo tipo de patologías detectadas microscópicamente. Cuerpo del microscopio ergonómico y con estativo metálico. Oculares de 10X con campo visual de: 20 mm mínimo. Tubo binocular inclinado de 30° o 45° giratorio, ajuste de distancia interocular de 55 a 75 mm como mínimo. Revólver para cuatro objetivos. Objetivos planacromáticos de 4X, 10X, 40X y 100X como mínimo; con diámetros de apertura de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Platina con pinza sujeta objetos para una o dos laminillas. Control de posicionamiento coaxial “XY”. Con desplazamiento mínimo de 78 x 54 mm. Condensador con apertura númerica de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas.Lente frontal desplazable. Diafragma tipo iris. Sistema de Iluminación con fuente de luz halógena de 20 W como mínimo o iluminación LED. Iluminación tipo Koehler; transformador integrado en la base. Sistema de enfoque coaxial macrométrico y micrométrico coaxiales. Funda para el microscopio. | EQUIPO A COMO DATO | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | S/C | microcentrífuga | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
772 | S/C | microscopio campo obscuro seco | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
773 | S/C | termociclador pcr tiempo real | EQUIPO A COMO DATO | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | verificar si es el mantenimiento, no cotizar el equipo
774 | S/C | Sistema para analisis inmunológico. Que incluya como principio de medición, alguna de las siguientes metodologias: ELISA, FIA, FPIA, ELFA, MEIA, quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | S/C | Sistema automatizado para la cuenta absoluta de linfocitos T CD3, CD4 y CD8 en muestras de sangre completa y sin lisar. Principio. fuente de rayo laser, cámara de flujo, tubos fotomultiplicadores, filtros monocromáticos, con capacidad para interfasarse | PIEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | S/C | mini agitador de balanceo | EQUIPO A COMO DATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | S/C | incubadora de microplacas | EQUIPO A COMO DATO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0